方案编号：BM-D19

评价雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管治疗原发冠状动脉小血管病变的安全性和有效性的前瞻性、多中心、

随机对照、非劣效性临床试验

临床试验方案

试验医疗器械名称：雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管

型号规格：见正文

需进行临床试验审批的第三类医疗器械  是  否

方案版本号和日期：V1.0/2024-01-11

临床试验组长单位：中国医学科学院阜外医院

协调研究者：宋雷  主任

申办者：广东博迈医疗科技股份有限公司

保密声明

本文件中的内容均属机密，未经广东博迈医疗科技股份有限公司书面授权不得披露于他人。签署知情同意书的受试者或他们的监护人，或者用于与管理机构、独立的伦理委员会(IEC)讨论，或者参与本研究的工作人员除外。

目录

缩略语	4

方案摘要	6

临床试验流程图	10

1. 申办者信息	12

2. 临床试验机构和主要研究者信息	12

3. 临床试验背景资料	12

3.1. 研发背景	12

3.2. 产品基本信息	15

3.3.1. 产品性能/主要结构组成说明	15

3.3.2. 型号规格	15

3.3. 适用范围以及相关信息	16

3.3.1. 适用范围	16

3.3.2. 禁忌症	16

3.3.3. 警示/提示及注意事项	16

3.3.4. 使用方法	17

3.3.5. 储存运输条件	19

3.3.6. 可能的并发症与不良反应	19

4. 试验目的	19

5. 试验设计	19

5.1. 总体设计以及确定依据	20

5.1.1. 总体设计	20

5.1.2. 确定依据	20

5.2. 受试者选择	21

5.2.1. 入选标准	21

5.2.2. 排除标准	21

5.2.3. 受试者退出标准和程序	22

5.3. 评价方法	23

5.3.1. 有效性评价	23

5.3.2. 安全性评价	26

5.4. 试验医疗器械和对照医疗器械	27

5.5. 试验流程	27

5.5.1. 试验流程图	27

5.5.2. 试验实施	27

5.5.3. 用械规范	30

5.5.4. 合并治疗规范	31

5.6. 偏倚控制措施	32

6. 统计学考虑	32

6.1. 样本量估计	32

6.1.1. 计算公式、各参数取值	32

6.1.2. 样本量分配以及其确定依据	33

6.2. 分析数据集	33

6.3. 受试者剔除标准	33

6.4. 统计方法	34

6.5. 缺失值和异常值的处理	36

7. 监查计划	36

8. 数据管理	37

8.1. 随机分组化	37

8.2. 数据管理	37

9. 风险受益分析	38

9.1. 预期的不良事件及预防措施	38

9.2. 可能的受益	39

10. 临床试验的质量控制	39

10.1. 质量控制	40

11.2. 质量保证	40

11. 临床试验的伦理问题以及知情同意	40

11.1. 伦理方面的考虑	40

11.2. 知情同意过程	41

12. 对不良事件和器械缺陷报告的规定	41

12.1. 不良事件的定义和报告规定	41

12.1.1. 不良事件的定义	41

12.1.2. 不良事件的严重程度	41

12.1.3. 不良事件与医疗器械的相关性	42

12.1.4. 不良事件的随访和收集	42

12.2. 器械缺陷	43

12.3. 严重不良事件的定义	43

12.4. 报告程序、联络人信息	43

13. 临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定	44

14. 直接访问源数据、文件	44

15. 临床试验报告应涵盖的内容	45

16. 保密原则	45

17. 各方承担的职责	45

17.1. 伦理委员会的职责	45

17.2. 医疗器械临床试验机构的职责	46

17.3. 研究者的职责	47

17.4. 申办者的职责	48

18. 其他需要说明的内容	50

19. 参考文献	55

研究者声明	59

- 缩略语

| 简写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| AE | Adverse Event | 不良事件 |
| ALT | Alanine Aminotransferase | 丙氨酸氨基转移酶/谷丙转氨酶 |
| ANC | Absolute Neutrophil Count | 中性粒细胞绝对计数 |
| AST | Aspartate amino Transferase | 天门冬氨酸氨基转移酶/谷草转氨酶 |
| APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | 活化部分凝血活酶时间 |
| BUN/UREA | Blood Urea Nitrogen/UREA | 尿素氮/尿素 |
| CABG | Coronary Artery Bypass Grafting | 冠状动脉旁路移植术 |
| CAD | Coronary Artery Disease | 冠状动脉疾病 |
| CK | Creatine Kinase | 肌酸激酶 |
| CK-MB | Creatine Kinase-MB | 肌酸激酶同工酶 |
| CRA | Clinical Research Associate | 临床监查员 |
| CRC | - Clinical Research Coordinator | 临床研究协调员 |
| cTnI | Cardiac Troponin I | 心肌肌钙蛋白I |
| cTnT | Cardiac Troponin T | 心肌肌钙蛋白T |
| DAPT | Dual Antiplatelet Therapy | 双联抗血小板 |
| DCB | Drug-coated Balloon | 药物涂层球囊 |
| DCF | - Data Clarification Form | 数据澄清表 |
| DEB | Drug-eluting Balloon | 药物洗脱球囊 |
| DES | Drug-eluting Stent | 药物洗脱支架 |
| DoCE | Device-related Compound Endpoints | 器械相关的复合终点 |
| DS | Diameter Stenosis | 直径狭窄 |
| ECG | Electrocardiogram | 心电图 |
| e-CRF | electronic Case Report Form | 电子病例报告表 |
| eGFR | esti mated glomerular filtration rate | 估计肾小球滤过率 |
| EDC | Electronic Data Capture | 电子数据收集系统 |
| FAS | Full Analysis Set | 全分析集 |
| FIB | Fibrinogen | 纤维蛋白原 |
| GCP | Good Clinical Practice | 医疗器械临床试验质量管理规范 |
| GFR | Glomerular Filtration Rate | 肾小球滤过率 |
| Hgb | Hemoglobin | 血红蛋白 |
| INR | International Normalized Ratio | 国际化标准比值 |
| ISR | In-stent Restenosis | 支架内再狭窄 |
| IT | Internet Technology | 互联网技术 |
| IWRS | Interactive Web Respond System | 中央随机系统 |
| LBBB | Left Bundle Branch Block | 左束支传导阻滞 |
| LLL | Late Luminal Loss | 晚期管腔丢失 |
| LVEF | Left Ventricular Ejection Fraction | 左室射血分数 |
| MACE | Major Adverse Cardiac Event | 主要心血管不良事件 |
| MLD | Minimum Lumen Diameter | 最小管腔直径 |
| NMPA | National Medical Products Administration | 国家药品监督管理局 |
| NYHA | New York Heart Association | 纽约心脏病学会 |
| PCB | Paclitaxel-coated balloon | - 紫杉醇涂层药物球囊 |
| PCI | Percutaneous Coronary Intervention | - 经皮冠状动脉介入治疗 |
| PLT | Platelet | 血小板 |
| POBA | Plain Old Balloon Angioplasty | 普通球囊血管成形术 |
| PoCE | Patient-related Compound Endpoints | 患者相关的复合终点 |
| PPS | Per Protocol Set | 符合方案集 |
| PT | Prothrombin Time | 凝血酶原时间 |
| PTCA | Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty | 冠状动脉球囊扩张术 |
| QCA | Quantitative Coronary Artery | 定量冠状动脉 |
| RBC | Red Blood Cell | 红细胞 |
| RVD | Reference Vessel Diameter | 参考血管直径 |
| SAE | Serious Adverse Event | 严重不良事件 |
| SCB | Sirolimus-coated balloon | 西罗莫司药物涂层球囊 |
| Scr | Serum Creatinine | 血清肌酐 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
| SS | Safety Set | 安全性分析集 |
| SVD | Small Vessel Disease | 冠状动脉小血管病变 |
| TIA | Transient Ischemic Attacks | 短暂性脑缺血发作 |
| TIMI | Thrombolysis In Myocardial Infarction | 心肌梗死溶栓 |
| TLF | Target Lesion Failure | 靶病变失败 |
| TLR | Target Lesion Revascularization | 靶病变血运重建 |
| TT | Thrombin Time | 凝血酶时间 |
| WBC | White Blood Cell | 白细胞 |

- 方案摘要

| 试验题目 | 评价雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管治疗原发冠状动脉小血管病变的安全性和有效性的前瞻性、多中心、随机对照、非劣效性临床试验 |
| --- | --- |
| 试验目的 | 评价雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管治疗原发冠状动脉小血管病变的安全性和有效性 |
| 试验设计 | 前瞻性、多中心、随机对照、非劣效性设计 |
| 试验用产品 | 试验组： 产品名称：雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管 生产厂家：广东博迈医疗科技股份有限公司 对照组： 产品名称：紫杉醇释放冠脉球囊导管SeQuent Please NEO Drug Eluting PTCA Balloon Catheter 生产厂家：贝朗梅尔松根股份有限公司B. Braun Melsungen AG 注册证编号：国械注进20183030330 |
| 中心数 | 计划在约12家中心开展 |
| 样本量计算 | 根据紫杉醇释放冠脉球囊导管相关研究，预估本临床试验试验产品与对照产品术后9个月靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）相等，均为0.25mm，两组合并标准差预估为0.34mm，同时将非劣效界值设为0.14mm。在统计检验的显著性水平取单侧0.025，把握度取80%时，按1:1的比例进行分组，计算得到每组所需的最低样本量为94例，考虑造影随访可能出现不超过20%的脱落率及随机化要求，最终本研究计划入组236例，每组118例。 |
| 入选标准 | 一般入选标准： - 年龄≥18周岁，性别不限 - 诊断为稳定或不稳定型心绞痛，或陈旧性心肌梗死，或无症状心肌缺血的患者 - 适合接受球囊扩张血管成形术的患者 - 能够理解试验目的，愿意配合完成随访，并自愿签署知情同意书的患者 血管造影入选标准： - 原发冠脉小血管病变，目测病变长度≤36mm，目测病变血管直径≥2.00mm且≤2.75mm - 靶病变介入治疗术前目测直径狭窄程度≥70%或者≥50%并伴有缺血证据 - 靶病变预扩后目测残余狭窄≤30%且无C型及以上夹层 - 存在多个需要处理的病变时，选择其中一个符合要求的病变作为靶病变，非靶病变应与靶病变处于不同的血管分支 - 存在最多两处需要同期处理的非靶病变，且非靶病变需先于靶病变进行介入治疗，治疗后无严重并发症的患者 |
| 排除标准 | 一般排除标准： - 入组前7天内发生过心肌梗死的患者 - 心源性休克的患者 - 肾功能不全（eGFR<30ml/min）或重要器官功能衰竭的患者 - 已知对造影剂或雷帕霉素、紫杉醇和/或其类似物过敏或不耐受的患者 - 存在血液病、或抗凝/抗血小板药物禁忌症，或不能耐受阿司匹林或氯吡格雷的患者 - 有严重瓣膜性心脏病或进行过心脏移植术的患者 - 不适合冠状动脉搭桥手术（CABG）的患者 - 患有充血性心力衰竭或NYHA IV级的患者 - 入组前6个月内发生脑卒中，或有消化道出血或活动性胃溃疡病史，或研究者判定为出血体质的患者 - 预期寿命不超过1年的患者 - 妊娠或哺乳期女性 - 正在参加其他药物或医疗器械临床试验的患者 - 其它原因研究者认为不适合入选的患者 血管造影排除标准： - 完全闭塞(TIMI 0级)病变 - 存在无明显狭窄的冠状动脉痉挛 - 无保护左主干病变 - 靶病变为分叉病变（分支直径≥2.00mm）的患者 - 靶病变严重迂曲（阻碍导管顺利通过）或严重钙化的患者 - 靶病变为预扩张以后引起的继发性狭窄病变的患者 - 靶血管内存在明确血栓的患者 |
| 疗效指标 | 主要终点： - 术后9个月靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL） 节段内定义为器械长度加上近端和远端各5 mm。 靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）=术后即刻靶病变节段内最小管腔直径（MLD）-随访时靶病变节段内最小管腔直径（MLD） 通过血管造影核心实验室对基线和术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析。 次要终点： - 器械成功率 器械成功：术中成功输送并扩张试验用冠脉药物球囊，在不应用其他额外介入治疗方法的基础上，靶病变残余狭窄≤30%（目测）。 - 病变成功率 病变成功：应用任何介入治疗方法后，靶病变最终残余狭窄≤30%（目测）。 - 临床成功率 临床成功：病变成功且住院期间或7天内（以先发生为准）未发生心血管源性死亡、靶血管相关的心肌梗死和靶病变再次血运重建。 - 术后9个月靶病变器械内晚期管腔丢失（LLL） 靶病变器械内晚期管腔丢失（LLL）=术后即刻靶病变器械内最小管腔直径（MLD）-随访时靶病变器械内最小管腔直径（MLD） 通过血管造影核心实验室对基线和术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析。 - 术后9个月靶病变直径狭窄程度（%） 包括器械内和节段内。 靶病变器械内直径狭窄程度（%）=（1-靶病变器械内最小管腔直径MLD/参考血管直径RVD）×100% 靶病变节段内直径狭窄程度（%）=（1-靶病变节段内最小管腔直径MLD/参考血管直径RVD）×100% 通过血管造影核心实验室对术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析。 - 术后9个月靶病变再狭窄率 - 靶病变再狭窄：靶病变直径狭窄程度≥50%。包括器械内和节段内。 - 通过血管造影核心实验室对术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析。 - 术后1个月、6个月、9个月、12个月器械相关的复合终点（device-oriented composite，DoCE）发生率 DoCE包括心血管源性死亡、靶血管相关的心肌梗死和临床驱动的靶病变再次血运重建。 - 术后1个月、6个月、9个月、12个月患者相关的复合终点（patient-oriented composite，PoCE）发生率 PoCE包括全因死亡、任何卒中、任何心肌梗死以及任何再次血运重建。 - 术后1个月、6个月、9个月、12个月明确的和可能的血栓发生率 血栓按持续时间可分为急性、亚急性、晚期及超晚期血栓。 |
| 安全性指标 | - 试验期间与试验器械相关的不良事件及严重不良事件发生率 - 试验期间所有不良事件及严重不良事件发生率 |
| 试验过程 | - 筛选期（-14~0天） - 手术日（第0天） - 术后48小时内 - 出院前（术后7天内） - 术后1个月（±7天） - 术后6个月（±30天） - 术后9个月（+60天） - 术后12个月（±30天） |

- 临床试验流程图

|  | 筛选期1 | 治疗期 |  |  | 随访期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访视编号 | V1 | V 2 | V 32 | V 42 | V 5 | V 6 | V 7 | V 8 |
| 访视名称 | 筛选期 | 手术日 | 术后48h内 | 出院前 | 术后 1个月 | 术后 6个月 | 术后 9个月 | 术后 12个月 |
| 访视窗 | -14~0天 | 第0天 | / | 术后7天内 | ±7天 | ±30天 | +60天 | ±30天 |
| 知情同意 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 入排标准 | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 人口学资料3 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 既往病史及手术史4 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 生命体征5 | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 心电图 | X |  | X6 | Xa6 |  |  | X |  |
| 超声心动图 | Xa |  |  |  |  |  |  |  |
| 血常规7 | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 血生化8 | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 凝血功能9 | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 心肌标志物 | X10 |  | X11 | Xa11 |  |  | X12 |  |
| 妊娠试验13 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| NYHA心功能分级 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 冠脉造影14 |  | X |  |  |  |  | X |  |
| 随机分组 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 器械使用及评价 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 临床成功评价 |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 器械缺陷 |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 合并用药15 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 不良事件16 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 备注：Xa为选做，由研究者判断是否进行检查。 - 筛选期：如果患者签署知情同意书前，已进行相关检查，且在术前14天内，这些数据可以作为本临床试验的数据进行收集，患者无需再进行相关检查，如血常规、血生化、凝血功能、心肌标志物、心电图、超声心动图、妊娠试验（仅限未绝经女性）等。 - V3、V4：如术后48小时内出院，则需完成V4（出院前）的检查内容。 - 人口学资料：记录出生日期、性别、民族、身高、体重。 - 既往病史及手术史：仅收集入组前1年内的既往病史及手术史。 - 生命体征：记录血压、脉搏/心率、呼吸、体温。 - 心电图：如术后48小时内心电图检查异常，由研究者判定是否进行出院前复查。 - 血常规：筛选期包括红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血红蛋白(Hgb)、血小板(PLT)、中性粒细胞绝对计数(ANC)；出院前包括红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血红蛋白(Hgb)、血小板(PLT)。 - 血生化：筛选期包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、尿素氮/尿素(BUN/UREA)、血清肌酐(Scr)、估计肾小球滤过率(eGFR)；出院前包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、尿素氮/尿素(BUN/UREA)、血清肌酐(Scr)。 - 凝血功能：凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)、国际化标准比值(INR)。 - V1心肌标志物：肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌钙蛋白(cTnT/cTnI)。其中CK-MB、cTnT、cTnI需至少完成其中一项，其他可以选做。 - V3、V4心肌标志物：需与筛选期检查项（CK-MB或cTnT/cTnI）保持一致，若术后48小时内CK-MB数值高于正常值上限5倍或cTn（cTnT/cTnI）数值高于正常上限35倍，建议联合症状及心电图，由研究者判断是否需要进行出院前复查。 - V7心肌标志物：建议优选肌钙蛋白(cTnT/cTnI)，其他选做。 - 妊娠试验：血/尿妊娠试验（仅限未绝经女性）。 - 冠脉造影：手术日、术后9个月冠状动脉造影在各中心完成并制作光盘，采用独立的核心实验室进行定量冠状动脉造影（QCA）。 - 合并用药：记录自签署知情同意书至方案规定的随访结束期间的抗凝及抗血小板用药，不良事件纠正治疗用药也需记录。 - 不良事件：记录自签署知情同意书至方案规定的随访结束期间发生的所有不良事件及严重不良事件，现有疾病计划住院或进行方案要求的随访而健康状况无严重恶化，不认为是严重不良事件；择期手术不视为SAE。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 申办者信息

  - 申办者名称：广东博迈医疗科技股份有限公司

  - 申办者地址：广东省东莞市松山湖园区工业北四路1号15栋301室

  - 申办者联系方式：邮编：523808  电话：(0769)2289 2018

- 传真：(0769)2289 2016  网址：www.brosmed.com

- 临床试验机构和主要研究者信息

详见参与本临床试验的《临床试验机构和主要研究者信息》，在临床试验进行过程中，如发生试验进度明显低于预期计划等情况时，申办方可与主要研究者协商对参与的临床试验机构作出调整。只有试验中心列表进行调整时将不对方案的版本号及版本日期进行升级，《临床试验机构和主要研究者信息》以最终实际临床试验执行为准。

- 临床试验背景资料

  - 研发背景

    - 冠状动脉小血管疾病背景介绍

冠状动脉疾病(coronary artery disease，CAD)是指为心肌供血的冠状动脉部分或全部受阻所致的疾病。冠状动脉疾病几乎都是由于胆固醇和其他脂肪物质缓慢堆积在动脉内形成粥样斑或斑块。随着进展，斑块将凸入动脉，使管腔狭窄且部分阻塞血流。随时间推移，钙在粥样斑块沉积。随着粥样斑块越来越阻塞冠状动脉，心肌富氧血的供给越来越不足，在用力状态下，心肌需要更多的血液供应，这时血液供应相对更不充足，心脏没有获得充足的血液，心脏就不能正常的收缩或者泵血。斑块（甚至是一个不太影响血流的斑块）可以突然破裂。斑块的破裂通常触发血凝块（血栓）形成。血栓使冠状动脉进一步狭窄甚至完全堵塞，导致急性心肌缺血。

冠状动脉小血管病变(small vessel disease，SVD)通常定义为血管直径≤2.75mm的血管病变[1]，小血管病变约占冠脉介入的30%~50%，多位于冠状动脉中远段，在糖尿病、女性、老年人及亚洲人群中多见。血管直径是预测靶病变再次血运重建(target  lesion revascularization，TLR)的独立因素，小血管因其内径小，轻度的管腔丢失即可导致明显的管腔狭窄，药物洗脱支架(drug eluting stent，DES)因其聚合物基质及金属网格残留特点、易导致管腔丢失和再狭窄，而药物涂层球囊(drug coated balloon，DCB)通过局部扩张冠状动脉血管壁释放抗增殖药物、可抑制血管内膜增生，其无异物植入、血栓风险低且术后双联抗血小板时间短[2]。

    - 药物球囊治疗冠状动脉小血管疾病的相关研究

2018年RESTORE SVD[3]中国随机临床试验结果发表，共230名小血管患者（参考血管直径≥2.25且≤2.75mm）被随机分为紫杉醇涂层药物球囊（Paclitaxel-coated balloon，PCB）组(n=116)或DES组(n=114)，另外32例极小血管（参考血管直径≥2.00且<2.25）患者接受了PCB治疗。主要终点为术后9个月血管造影靶病变节段内直径狭窄程度，小血管9个月的靶病变节段内直径狭窄百分比PCB组为29.3±20.2%，DES组为23.9±15.9%；单侧97.5%的置信区间上限为10.6%，低于非劣效界值15%，PCB与DES的非劣效性成立。小血管9个月的靶病变器械内直径狭窄百分比PCB组为29.3±20.2%，DES组为22.8±15.3%；单侧97.5%的置信区间上限为11.6%。PCB组和DES组的术后1年靶病变失败率具有可比性(4.4% vs. 2.6%，P=0.72)，两组PoCE发生率比较差异无统计学意义(9.6% vs. 9.6%，P=1.00)。

2023年，一项前瞻性、随机对照、非劣效性Dissolve SVD[4]研究纳入了247例原发冠状动脉小血管病变（参考血管直径2.25-2.75 mm）患者，随机分配至PCB组（118例）或DES组（129例），并且纳入了30例极小血管（≥2.00mm且＜2.25mm）病变的患者接受PCB治疗。PCB 组9个月靶病变节段内直径狭窄百分比为31.2±2.0%，而DES组为26.1±2.1%，两组差异的单侧97.5%置信区间上限为10.3%（非劣效性P= 0.0002）。在12个月时，PCB组和DES组的靶病变失败率分别为8.5% vs 6.1%(P = 0.28)，主要不良心脑血管事件分别为20.9% vs 13.6%(P= 0.12)，两组比较差异均无统计学意义。

2023年，Qian J等人[5]在中国开展了PEPCAD前瞻性研究，纳入了参考血管直径为2.00~2.75mm的原发冠脉小血管病变患者，以2:1比例随机分配至PCB组（n=181例）或POBA（n=89例），在意向治疗人群中，9个月（PCB 151例，157病变；POBA 71例，72病变）靶病变节段内晚期管腔丢失分别为PCB组0.10±0.33 mm，POBA组为0.25±0.38 mm(P=0.0027)。这种差异表明PCB治疗具有显著优势（95%CI：-0.22,-0.04，P superiority = 0.0068）。PCB组与POBA组术后9个月治疗区域直径狭窄程度分别为25.2±17.4% vs. 32.3±19.7%(P＞0.05)。PCB组与POBA组术后12个月MACE分别为13.8%(25/181) vs. 19.5%(17/87) (P=0.234)。均未报道血栓形成。

2014年及2018年的ESC/EACTS心肌血运重建指南[6,7]中均以I类级别推荐使用紫杉醇涂层药物球囊治疗ISR。目前，关于西罗莫司（又称雷帕霉素）药物涂层球囊（Sirolimus-coated balloon，SCB）的临床研究相对较少。2023年，EASTBOURNE研究[8]在欧洲和亚洲共招募了2,123名患者（2,440个病灶），均使用西罗莫司涂层球囊SCB进行冠脉血管扩张，其中，原发冠脉小血管病变占56%，支架内再狭窄占44%。主要终点是12个月时的靶病变血运重建（TLR）。术后12个月时，TLR发生率为5.9%，主要不良临床事件（死亡、心肌梗死和TLR的复合终点）发生率为9.9%，自发性心肌梗死发生率为2.4%。心源性/全因死亡率分别为1.5%和2.5%。主要终点发生在ISR队列(10.5% vs. 2.0%；风险比：1.90；95% CI：1.13-3.19)。

    - 试验产品的雷帕霉素药物涂层

雷帕霉素是一天然的大环内酯类抗生素，被证明具有有效的抗增殖和免疫抑制作用。雷帕霉素与FKBP12结合蛋白结合，后者随后与哺乳动物雷帕霉素靶标 (mTOR) 结合，从而阻断主要是平滑肌细胞从G1期到S期的细胞周期。其较易穿透细胞膜，易在细胞壁内扩散和聚集。此外，细胞也可以通过其特异性受体FKBP12（FK结合蛋白12）摄取雷帕霉素，增加其在组织中的浓度。它具有较强的免疫抑制作用和抗细胞增生作用，以前主要用于预防和治疗器官移植的排斥反应。

近年来，越来越多的药物球囊或药物支架选择以雷帕霉素作为药物涂层，对于支架内再狭窄，雷帕霉素是通过增加血管壁中CDKI p27的浓度，抑制血管内膜平滑肌细胞的增生和迁移，从而防止再狭窄的发生[9-11]。近来的动物实验显示雷帕霉素还可阻断炎症进程[12]。

    - 小结

本临床试验通过与已上市贝朗生产的紫杉醇释放冠脉球囊导管SeQuent Please NEO Drug Eluting PTCA Balloon Catheter，评价广东博迈医疗科技股份有限公司生产的雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管治疗原发冠状动脉小血管病变的安全性和有效性。

广东博迈医疗科技股份有限公司生产的雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管，已经按照国家有关规定制定了企业标准，进行了动物试验，并由广东省医疗器械质量监督检验所进行检测，检验结果合格。通过本次临床试验为该产品注册提供临床评价数据支持。

  - 产品基本信息

    - 产品性能/主要结构组成说明

雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管是一种带药物释放的可以进行导丝快速交换的球囊导管（以下简称为球囊导管）。产品的球囊表面涂有一定量的药物涂层，主要成分为雷帕霉素。球囊扩张时，雷帕霉素涂层表面与血管相接触，使药物吸收进入血管壁，达到治疗目的。

球囊直径为1.5-5.0 mm，导管工作长度为145cm。球囊额定爆破压为16/14个大气压。导管近端轴可以实现优越的推送性能，能够平稳过渡到由外管和内管组成的远端组件，在远端球囊通过焊接和内外管相连。导管有两个定位标记分别定位在球囊两端的肩部。内管可穿过0.014英寸的PTCA导丝。导丝从球囊导管的末端头端进入，同轴地从远端组件的快速交换口穿出。从而可通过一个标准长度的导丝来实现同轴指引以及导管的快速交换。在近端管体的两个5毫米长的标记区域可指示导管相对于肱动脉或股动脉导引导管末端头端的位置。

    - 型号规格

本试验计划使用的试验器械型号规格为：

表1 型号规格表

| 产品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导管长度：145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 球囊直径(mm) | 球囊长度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2.0 | D19-2008 | D19-2010 | D19-2012 | D19-2015 | D19-2018 | D19-2020 | D19-2025 | D19-2030 | D19-2035 | D19-2040 |
| 2.25 | D19-2208 | D19-2210 | D19-2212 | D19-2215 | D19-2218 | D19-2220 | D19-2225 | D19-2230 | D19-2235 | D19-2240 |
| 2.5 | D19-2508 | D19-2510 | D19-2512 | D19-2515 | D19-2518 | D19-2520 | D19-2525 | D19-2530 | D19-2535 | D19-2540 |
| 2.75 | D19-2708 | D19-2710 | D19-2712 | D19-2715 | D19-2718 | D19-2720 | D19-2725 | D19-2730 | D19-2735 | D19-2740 |

表2 球囊顺应性

| 球囊顺应性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力(atm) | 公称直径(mm) |  |  |  |
|  | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | 1.71 | 1.92 | 2.10 | 2.36 |
| 4 | 1.85 | 2.08 | 2.27 | 2.54 |
| 6 | 1.94 | 2.18 | 2.40 | 2.66 |
| 8NOM | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 |
| 10 | 2.05 | 2.32 | 2.58 | 2.83 |
| 12 | 2.10 | 2.37 | 2.62 | 2.90 |
| 14RBP | 2.15 | 2.43 | 2.71 | 2.99 |
| 16RBP | 2.20 | 2.50 | 2.79 | 3.08 |

  - 适用范围以及相关信息

    - 适用范围

适用于原发冠状动脉血管病变治疗。

    - 禁忌症

- 本产品对以下类型患者禁忌使用：

- 非保护左主冠脉病变的患者

- 无显著狭窄的冠脉痉挛患者

- 对雷帕霉素不能耐受和/或类似物不耐受及过敏的患者

    - 警示/提示及注意事项

- 【警示/提示】

- 使用此类器械时，请遵守以下事项：

- 本品仅供一次性使用，不可再次灭菌和/或再次使用。

- 若包装已打开或者损坏，请勿使用。

- 为降低潜在血管损伤，球囊膨胀后的直径应近似于狭窄处两端的血管直径。

- 对不能接受冠状动脉搭桥移植手术的病人，经皮冠状动脉成形术(PTCA)应予周密考虑，包括术中可能的血液动力学支持，因为治疗该患者人群具有特别的危险性。

- 当导管进入血管系统时，应在高性能的透视观察下操作。必须当球囊在负压下完全卸压后，才能推送或撤出导管。如果在操作过程中遇到阻力，应确定阻力产生的原因，然后再继续操作。

- 球囊压力不应超过包装上标明的额定爆破压力(RBP)。RBP是基于体外试验结果确定的。推荐使用压力监测装置，以防止过高压力。

- 只可在能快速进行紧急冠状动脉搭桥手术的医院内进行PTCA术，以防发生潜在伤害或危及生命的并发症。

- 只可使用推荐的球囊充盈介质，切勿使用空气或任何气体介质扩张球囊。

- 在包装上标明的“有效期至”前使用本产品。

- 球囊表面上的药物涂层仅在第一次扩张时有效。

- 禁止直接触摸球囊、擦拭球囊表面或接触液体，以免药物涂层分层或脱落。手术前请勿弯曲或挤压球囊。

- 【注意事项】

- 血管成形术前，应检查扩张导管，验证其功能性，并确认其尺寸适用于该特定的手术中。

- 本导管系统仅供接受过经皮冠状动脉成形术培训的医生使用。

- 在手术操作时，根据需要对患者给予适当的抗凝血剂和冠状动脉血管扩张剂。术后，应按照医生的指示，采取合适的抗凝血疗法。

- 为保证治疗获得成功及为患者提供长期满意的疗效，涂层球囊应覆盖整个病变长度（斑块）。

- 建议使用无药物涂层的普通球囊导管进行预扩张后，再使用药物涂层球囊。

- 使用后，产品应按照医疗废物管理条例进行处理。

    - 使用方法

- 所需器材：

- 适合的导丝，参见产品标签

- 20cc注射器用于球囊准备

- 形状和尺寸适用的股动脉或肱动脉导引导管（见标签）

- 10cc注射器

- 适合的充盈介质（例如：经生理盐水1：1稀释的造影剂）

- 充压装置

- 止血阀

- 使用前准备：

- 根据狭窄的血管选择适合的球囊扩张导管。

- 将球囊导管从灭菌包装袋中取出。

- 使用前仔细检查所有器具是否存在缺陷，检查导管有无弯折、扭结或其它损坏。不可使用任何有缺陷的器具。

- 排出球囊导管内的空气。保持带环芯轴和球囊保护套不动，在20cc的注射器中注入2-3ml推荐使用的造影剂，将充压装置与球囊充盈腔相连接。保持负压，然后释放压力，使造影剂注入扩张导管管腔。

- 保持负压，取下带环芯轴和球囊保护套。

- 冲洗导丝腔。

- 注意：在导管插入身体前，必须完全排出球囊的空气，并用造影剂替换，否则可能引起并发症。

- 使用说明：

- 球囊导管的插入

- 放置已连接止血阀的导引导管于病变冠脉血管开口处。

- 沿导引导管推送导丝进入并穿过靶病变部位。将球囊导管的尖端从导丝的末端穿入并推送球囊导管，确认导丝从球囊导管的快速交换口穿出。

- 将止血阀拧紧，以防血液从导管周围渗出。但止血阀过紧会影响球囊充溢时间和导丝的移动。

- 沿导丝将扩张导管推送至狭窄部位，在透视观察下，利用不透射线的标记环将球囊定位于狭窄部位。

- 球囊充盈

- 使用标准的冠脉血管成形术将球囊充盈扩张狭窄部位。

- 保持压力至少30秒，可根据医院或机构允许的最大扩张时间进行扩张。

- 术后使用荧光透视法检查手术效果。

- 撤回球囊导管

- 使充压装置产生负压使球囊内压力完全卸载。

- 保持导丝位置不变，将球囊导管撤回到导引导管中。

- 球囊导管撤出后，用浸有生理盐水的纱布擦拭球囊导管。

- 检查球囊导管是否完整。

    - 储存运输条件

- 运输条件：防止重压、阳光直晒、雨雪浸淋。

- 贮存：储存于10-30℃，避光，干燥处。

    - 可能的并发症与不良反应

- 因使用本产品可能导致的并发症与不良反应包括，但不限于以下各点：

- 死亡

- 急性心肌梗死

- 冠状动脉完全闭塞

- 冠状动脉血管撕裂、穿孔、破裂或损伤

- 扩张血管再狭窄

- 不稳定型心绞痛

- 心律不齐，包括心室纤颤

- 药物反应、造影剂过敏反应

- 低血压/高血压

- 感染

- 冠状动脉痉挛

- 动静脉瘘

- 血栓症

- 试验目的

评价雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管治疗原发冠状动脉小血管病变的安全性和有效性。

- 试验设计

  - 总体设计以及确定依据

    - 总体设计

本临床试验为前瞻性、多中心、随机对照、非劣效性临床试验，预计在约12家中心进行，拟入组病例为236例，试验组、对照组各118例。符合所有入选标准且不符合任何排除标准的受试者，成功完成预扩张后进行随机，试验组使用广东博迈医疗科技股份有限公司生产的雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管进行冠脉扩张，对照组使用贝朗梅尔松根股份有限公司B. Braun Melsungen AG生产的紫杉醇释放冠脉球囊导管SeQuent Please NEO Drug Eluting PTCA Balloon Catheter进行冠脉扩张，参加本试验的受试者经过筛选访视、手术日、术后48小时内访视、出院前访视、术后1个月访视、术后6个月访视、术后9个月访视、术后12个月访视共8次的访视，通过观察、记录术中、术后的相关疗效指标和安全性指标，以评价雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管治疗原发冠状动脉小血管病变的安全性和有效性。

    - 确定依据

本试验设计为前瞻性、多中心、随机对照、非劣效性设计。

- 前瞻性

采用以现在为起点追踪随访到将来结果的研究方法。前瞻性研究结果可以提供因果关系佐证；对于所获取的数据有统一的诊断、检测、评判标准，因此数据来源及处理可控性良好。

- 多中心

选择约12家临床试验中心开展该临床试验。应用多中心试验，在相同的时间内可获得比单中心试验更多的病例数，因此可以缩短总体临床试验时限；由于多中心试验是由不同地区、不同试验中心及众多的临床试验人员共同完成，因此其结果、结论常有良好代表性。

- 随机对照

采用随机对照设计能够最大程度地避免临床试验设计、实施中可能出现的各种偏倚，平衡混杂因素，提高统计学检验功效，被公认为是评价干预措施的金标准。由生物统计师采用SAS（9.4或以上版本）的proc plan过程产生随机数字表。随机化采用交互式网络应答系统IWRS自动分配随机号和组别，试验组和对照组按1：1的比例产生随机号。

- 非劣性设计

- 非劣性检验的目的是确证试验器械的疗效非劣于对照器械，选择国内已上市且为临床公认的紫杉醇释放冠脉球囊导管SeQuent Please NEO Drug Eluting PTCA Balloon Catheter（贝朗梅尔松根股份有限公司B. Braun Melsungen AG）为对照，所以采用非劣效性设计。

  - 受试者选择[1,3,5,13]

    - 入选标准

受试者须符合以下所有条件方能入选：

一般入选标准：

- 年龄≥18周岁，性别不限；

- 诊断为稳定或不稳定型心绞痛，或陈旧性心肌梗死，或无症状心肌缺血的患者；

- 适合接受球囊扩张血管成形术的患者；

- 能够理解试验目的，愿意配合完成随访，并自愿签署知情同意书的患者；

- 血管造影入选标准：

- 原发冠脉小血管病变，目测病变长度≤36mm，目测病变血管直径≥2.00mm且≤2.75mm；

- 靶病变介入治疗术前目测直径狭窄程度≥70%或者≥50%并伴有缺血证据；

- 靶病变预扩后目测残余狭窄≤30%且无C型及以上夹层；

- 存在多个需要处理的病变时，选择其中一个符合要求的病变作为靶病变，非靶病变应与靶病变处于不同的血管分支；

- 存在最多两处需要同期处理的非靶病变，且非靶病变需先于靶病变进行介入治疗，治疗后无严重并发症的患者。

    - 排除标准

受试者若符合以下条件之一即被排除：

一般排除标准：

- 入组前7天内发生过心肌梗死的患者；

- 心源性休克的患者；

- 肾功能不全（eGFR<30ml/min）或重要器官功能衰竭的患者；

- 已知对造影剂或雷帕霉素、紫杉醇和/或其类似物过敏或不耐受的患者；

- 存在血液病、或抗凝/抗血小板药物禁忌症，或不能耐受阿司匹林或氯吡格雷的患者；

- 有严重瓣膜性心脏病或进行过心脏移植术的患者；

- 不适合冠状动脉搭桥手术（CABG）的患者；

- 患有充血性心力衰竭或NYHA IV级的患者；

- 入组前6个月内发生脑卒中，或有消化道出血或活动性胃溃疡病史，或研究者判定为出血体质的患者；

- 预期寿命不超过1年的患者；

- 妊娠或哺乳期女性；

- 正在参加其他药物或医疗器械临床试验的患者；

- 其它原因研究者认为不适合入选的患者；

血管造影排除标准：

- 完全闭塞(TIMI 0级)病变；

- 存在无明显狭窄的冠状动脉痉挛；

- 无保护左主干病变；

- 靶病变为分叉病变（分支直径≥2.00mm）的患者；

- 靶病变严重迂曲（阻碍导管顺利通过）或严重钙化的患者；

- 靶病变为预扩张以后引起的继发性狭窄病变的患者；

- 靶血管内存在明确血栓的患者。

    - 受试者退出标准和程序

- 研究者决定的退出：

- 指已签署知情同意书的受试者在研究过程中出现了不宜继续进行研究的情况，包括但不限于以下情况：

- 研究中受试者病情加重或恶化，必须采取手术等紧急治疗措施，研究者认为其不适宜继续接受研究；

- 研究中受试者发生了严重并发症或特殊生理变化，研究者认为其不适宜继续接受研究。

- 受试者自行退出研究：

- 受试者参加临床试验是自愿的，已签署知情同意书的受试者有权在临床试验的任何阶段退出，而不会受到歧视或者报复，其医疗待遇与权益不受影响。这种情况研究者应通过电话或现场随访与受试者联系，尽可能全面地了解其退出的原因并加以记录。

  - 评价方法

    - 有效性评价

      - 有效性评价指标

- 主要评价指标[5]：术后9个月靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）

节段内[3,5]定义为器械长度加上近端和远端各5 mm。

--计算公式：靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）=术后即刻靶病变节段内最小管腔直径（MLD）-随访时靶病变节段内最小管腔直径（MLD）

--评价方式：通过血管造影核心实验室对基线和术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析，得到术后即刻靶病变节段内最小管腔直径（MLD）和随访时靶病变节段内最小管腔直径（MLD），计算得到靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）。

--评价时间：手术日（第0天）、术后9个月（+60天）。

- 次要评价指标：

- 器械成功率[3,5]

器械成功：术中成功输送并扩张试验用冠脉药物球囊，在不应用其他额外介入治疗方法的基础上，靶病变残余狭窄≤30%（目测）。

--计算公式：本组器械成功率=本组器械成功器械数/本组总器械数×100%

--评价方式：研究者根据术中器械使用情况及造影评价器械是否成功。

--评价时间：手术日（第0天）。

- 病变成功率[3]

病变成功：应用任何介入治疗方法后，靶病变最终残余狭窄≤30%（目测）。

--计算公式：本组病变成功率=本组病变成功靶病变数/本组总靶病变数×100%

--评价方式：研究者根据术后即刻造影评价病变是否成功。

--评价时间：手术日（第0天）。

- 临床成功率[3]

临床成功：病变成功且住院期间或7天内（以先发生为准）未发生心血管源性死亡、靶血管相关的心肌梗死和靶病变再次血运重建。

--计算公式：本组临床成功率=本组临床成功病例数/本组总病例数×100%

--评价方式：研究者根据术后即刻造影及住院期间或7天内（以先发生为准）死亡、心肌梗死、血运重建事件发生情况评价临床是否成功。

--评价时间：出院前（术后7天内）。

- 术后9个月靶病变器械内晚期管腔丢失（LLL）[3,5]

--计算公式：靶病变器械内晚期管腔丢失（LLL）=术后即刻靶病变器械内最小管腔直径（MLD）-随访时靶病变器械内最小管腔直径（MLD）

--评价方式：通过血管造影核心实验室对基线和术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析，得到术后即刻靶病变器械内最小管腔直径（MLD）和随访时靶病变器械内最小管腔直径（MLD），计算得到靶病变器械内晚期管腔丢失（LLL）。

--评价时间：手术日（第0天）、术后9个月（+60天）。

- 术后9个月靶病变直径狭窄程度（%）[3,5]

包括器械内和节段内。

--计算公式：靶病变器械内直径狭窄程度（%）=（1-靶病变器械内最小管腔直径MLD/参考血管直径RVD）×100%

靶病变节段内直径狭窄程度（%）=（1-靶病变节段内最小管腔直径MLD/参考血管直径RVD）×100%

--评价方式：通过血管造影核心实验室对术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析，得到靶病变器械内及节段内最小管腔直径（MLD）和参考血管直径（RVD）数据，计算得到靶病变器械内及节段内直径狭窄程度（%）。

--评价时间：术后9个月（+60天）。

- 术后9个月靶病变再狭窄率[3,5]

靶病变再狭窄：靶病变直径狭窄程度≥50%。包括器械内和节段内。

--计算公式：本组靶病变器械内再狭窄率=本组发生靶病变器械内再狭窄的病例数/本组总病例数×100%

本组靶病变节段内再狭窄率=本组发生靶病变节段内再狭窄的病例数/本组总病例数×100%

--评价方式：通过血管造影核心实验室对术后9个月随访的冠脉造影进行QCA分析，得到靶病变器械内及节段内最小管腔直径（MLD）和参考血管直径（RVD）数据，计算得到靶病变器械内及节段内直径狭窄程度（%），判断靶病变器械内及节段内是否再狭窄。

--评价时间：术后9个月（+60天）。

- 术后1个月、6个月、9个月、12个月器械相关的复合终点（device-oriented composite，DoCE）发生率[3,5]

DoCE[14]包括心血管源性死亡、靶血管相关的心肌梗死和临床驱动的靶病变再次血运重建。

--评价方式：收集术后1个月、6个月、9个月、12个月器械相关的复合终点（DoCE）事件发生情况。

--评价时间：术后1个月（±7天）、术后6个月（±30天）、术后9个月（+60天）、术后12个月（±30天）。

- 术后1个月、6个月、9个月、12个月患者相关的复合终点（patient-oriented composite，PoCE）发生率[3,5]

PoCE[14]包括全因死亡、任何卒中、任何心肌梗死以及任何再次血运重建。

--评价方式：收集术后1个月、6个月、9个月、12个月患者相关的复合终点（PoCE）事件发生情况。

--评价时间：术后1个月（±7天）、术后6个月（±30天）、术后9个月（+60天）、术后12个月（±30天）。

- 术后1个月、6个月、9个月、12个月明确的和可能的血栓发生率[3,5]

血栓[14]按持续时间可分为急性、亚急性、晚期及超晚期血栓。

--评价方式：收集术后1个月、6个月、9个月、12个月明确的和可能的血栓事件发生情况。

--评价时间：术后1个月（±7天）、术后6个月（±30天）、术后9个月（+60天）、术后12个月（±30天）。

      - 确定依据

根据参考文献[3,5]，以术后9个月靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）作为本试验的主要评价指标，观察并记录器械成功、病变成功、临床成功，术后9个月靶病变器械内LLL、靶病变直径狭窄程度（%）、靶病变再狭窄率以及试验过程中DoCE、PoCE、血栓发生情况。

    - 安全性评价

      - 安全性评价指标

- 试验期间与试验器械相关的不良事件及严重不良事件发生率

不良事件与医疗器械因果关系判定为“肯定有关”及“可能有关”被定义为与试验器械相关。

记录自签署知情同意书至方案规定的随访结束期间发生的所有不良事件及严重不良事件，现有疾病计划住院或进行方案要求的随访而健康状况无严重恶化，不认为是严重不良事件；择期手术不视为SAE。

对于所有不良事件，应当进行追踪直至问题解决或研究者判断“已成慢性”或“已稳定”或“足以解释这一异常”，这些不良事件的报告应被记录在案。如受试者参加的本试验结束，应追踪至最后一次随访。

--评价方式：记录研究过程中与试验器械相关的不良事件及严重不良事件发生情况。

--评价时间：手术日（第0天）、术后48小时内、出院前（术后7天内）、术后1个月（±7天）、术后6个月（±30天）、术后9个月（+60天）、术后12个月（±30天）。

- 试验期间所有不良事件及严重不良事件发生率

记录自签署知情同意书至方案规定的随访结束期间发生的所有不良事件及严重不良事件，现有疾病计划住院或进行方案要求的随访而健康状况无严重恶化，不认为是严重不良事件；择期手术不视为SAE。

--评价方式：记录研究过程中所有不良事件及严重不良事件发生情况。

--评价时间：筛选期（-14~0天）、手术日（第0天）、术后48小时内、出院前（术后7天内）、术后1个月（±7天）、术后6个月（±30天）、术后9个月（+60天）、术后12个月（±30天）。

      - 确定依据

根据《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022年第28号）及相关法规，在医疗器械临床试验实施过程中对受试者发生的不良事件及严重不良事件需进行记录、及时上报并追踪患者情况。

  - 试验医疗器械和对照医疗器械

试验组：

产品名称：雷帕霉素涂层冠脉球囊扩张导管

生产厂家：广东博迈医疗科技股份有限公司

型号规格：详见正文“3.3.2.型号规格”

对照组：

产品名称：紫杉醇释放冠脉球囊导管SeQuent Please NEO Drug Eluting PTCA Balloon Catheter

生产厂家：贝朗梅尔松根股份有限公司B. Braun Melsungen AG

型号规格：详见对照品说明书

注册证编号：国械注进20183030330

  - 试验流程

    - 试验流程图

- 试验流程图详见前文“临床试验流程图”部分。

    - 试验实施

- 知情同意是指研究者向受试者告知临床试验的各方面情况后，受试者确认自愿参加该项临床试验的过程，应当以签名和注明日期的知情同意书作为证明文件。知情同意书是指受试者表示自愿参加临床试验的证明性文件。

- 筛选期（-14-0天）

- 签署知情同意书

- 人口学资料：出生日期、性别、民族、身高、体重

- 既往病史及手术史：仅收集入组前1年内的既往病史及手术史

- 生命体征：血压、脉搏/心率、呼吸、体温

- 心电图

- 超声心动图：选做，由研究者判断是否进行检查

- 血常规：红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血红蛋白(Hgb)、血小板(PLT)、中性粒细胞绝对计数(ANC)

- 血生化：谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、尿素氮/尿素(BUN/UREA)、血清肌酐(Scr)、估计肾小球滤过率(eGFR)

- 凝血功能：凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)、国际化标准比值(INR)

- 心肌标志物：肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌钙蛋白(cTnT/cTnI)。其中CK-MB、cTnT、cTnI需至少完成其中一项，其他可以选做。

- 妊娠试验：血/尿妊娠试验（仅限未绝经女性）

- NYHA心功能分级

- 核对入选排除标准

- 合并用药

- 不良事件

	 *说明：如果患者签署知情同意书前，已进行相关检查，且在术前14天内，这些数据可以作为本临床试验的数据进行收集，患者无需再进行相关检查，如血常规、血生化、凝血功能、心肌标志物、心电图、超声心动图、妊娠试验（仅限未绝经女性）等。

- 手术日（第0天）

- 冠脉造影

- 核对入选排除标准

- 随机分组

- PCI-DCB治疗

- 器械成功评价

- 病变成功评价

- 器械缺陷

- 合并用药

- 不良事件

注意：如有非靶病变，可与靶病变同期处理（同期处理的非靶病变不超过两处），必须先处理非靶病变，且非靶病变处理情况良好，无严重并发症，方可开始处理靶病变。

建议所有受试者先使用普通球囊对病变进行预扩，如果扩张不充分，可以考虑选择特殊球囊（非顺应性球囊、切割球囊、刻痕球囊等）进行充分预扩张，预扩球囊的选择及预扩流程根据各中心情况而定，预扩成功后方可随机。

- 术后48小时内

- 心电图：如术后48小时内心电图检查异常，由研究者判定是否进行出院前复查

- 心肌标志物：需与筛选期检查项（CK-MB或cTnT/cTnI）保持一致，若术后48小时内CK-MB数值高于正常值上限5倍或cTn（cTnT/cTnI）数值高于正常上限35倍，建议联合症状及心电图，由研究者判断是否需要进行出院前复查

- 合并用药

- 不良事件

- 注：如术后48小时内出院，则需完成V4（出院前）的检查内容。

- 出院前（术后7天内）

- 生命体征：血压、脉搏/心率、呼吸、体温

- 心电图：选做，如术后48小时内心电图检查异常，由研究者判定是否进行出院前复查

- 心肌标志物：选做，需与筛选期检查项保持一致，若术后48小时内CK-MB数值高于正常值上限5倍或cTn（cTnT/cTnI）数值高于正常上限35倍，建议联合症状及心电图，由研究者判断是否需要进行出院前复查

- 血常规：红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血红蛋白(Hgb)、血小板(PLT)

- 血生化：谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、尿素氮/尿素(BUN/UREA)、血清肌酐(Scr)

- 凝血功能：凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)、国际化标准比值(INR)

- 临床成功评价

- 合并用药

- 不良事件

- 术后1个月（±7天）---电话/临床访视

- 合并用药

- 不良事件

- 术后6个月（±30天）---电话/临床访视

- 合并用药

- 不良事件

- 术后9个月（+60天）---临床随访

- 心电图

- 心肌标志物：建议优选肌钙蛋白(cTnT/cTnI)，其他选做

- 冠脉造影

- 合并用药

- 不良事件

- 术后12个月随访（±30天）---电话/临床访视

- 合并用药

- 不良事件

注意：

合并用药：记录自签署知情同意书至方案规定的随访结束期间的抗凝及抗血小板用药，不良事件纠正治疗用药也需记录。

不良事件：记录自签署知情同意书至方案规定的随访结束期间发生的所有不良事件及严重不良事件，现有疾病计划住院或进行方案要求的随访而健康状况无严重恶化，不认为是严重不良事件；择期手术不视为SAE。

    - 用械规范

研究中心应建立严格的试验器械保管、分发制度，由申办者将试验器械直接邮寄到各研究中心，每个研究中心设置试验器械管理员并建立“医疗器械分发使用记录表”，登记器械编号/批号、受试者姓名缩写、由器械管理员签字等。

本试验中试验用器械的管理由器械管理员负责，研究者必须保证所有试验用器械仅用于参加本临床试验的受试者，其用法应遵照试验方案，剩余的未使用器械退回申办者，不得把临床试验用器械转交任何非临床试验参加者。

- 监查员负责对临床试验用器械的供给、使用、储存及剩余试验品的处理过程进行监查。

    - 合并治疗规范

      - 介入手术

非靶病变处理的要求：

如有非靶病变，可与靶病变同期处理（同期处理的非靶病变不超过两处），必须先处理非靶病变，且非靶病变处理情况良好，无严重并发症（C型及以上夹层、急性血栓、急性闭塞、冠脉穿孔等），方可开始处理靶病变。

预处理的要求：

建议所有受试者先使用普通球囊对病变进行预扩，如果扩张不充分，可以考虑选择特殊球囊（非顺应性球囊、切割球囊、刻痕球囊等）进行充分预扩张，预扩球囊的选择及预扩流程根据各中心情况而定，预扩成功[1]（需同时满足以下3种情况：（1）无C型及以上夹层；（2）心肌梗死溶栓治疗试验（thrombolysis in myocardial infarction，TIMI）血流分级Ⅲ级；（3）残余狭窄≤30%）后方可随机。

补救治疗的要求：

若术中靶病变发生严重夹层（C型及以上夹层），或目测残余狭窄≥50%，建议研究者根据临床判断植入药物金属支架进行补救治疗。A、B型不影响血流的冠状动脉夹层不建议植入补救支架。

备注：若随机后未使用研究器械的受试者，仍需完成出院前安全性随访。使用研究器械后又采取其它方式（如支架）补救治疗的患者，应按试验流程完成试验随访。

      - 用药建议

- 以下仅为用药建议[3,15,16]，可由研究者根据中心标准操作规程进行调整：

- 术前：

阿司匹林：术前至少24h给予300mg阿司匹林，随后给予75-100mg/d。

氯吡格雷：术前至少6h给予负荷剂量氯吡格雷300mg，随后给予维持剂量75mg/d；如果术前氯吡格雷（75mg/d）已应用72小时以上，可以不再加用负荷量；或口服替格瑞洛负荷剂量180mg，维持剂量90mg、2次/d。

- 术中：

给予70-100U/kg初始肝素剂量，以达到250-300s的ACT目标或给予低分子肝素0.5mg-0.75mg/kg。

- 术后、出院后：

- 在病情稳定的患者中单纯使用DCB时，术后双联抗血小板DAPT（阿司匹林(75-100mg/d)、氯吡格雷(75mg/d)）治疗时间为1~3个月。如果联合支架治疗，按照所用支架的DAPT要求给予药物。如为急性冠状动脉综合征患者，建议术后DAPT至少12个月。如患者伴有高出血风险因素，可缩短DAPT时程，甚至使用单抗。

  - 偏倚控制措施

主要从以下几个方面控制偏倚：

- 申办者对参加本次试验的研究者进行试验方案以及试验器械操作规范的培训，确保研究者充分了解试验流程及试验器械使用说明。

- 申办者委派合格临床试验监查员(CRA)对研究中心进行监查，做好质量控制工作及监查记录，并及时与研究者沟通在监查中发现的问题。并对研究者进行培训，规范操作流程。

- 本试验为多中心研究，减少由于不同研究者之间的操作造成的偏倚。

- 本试验为随机对照设计，采用中央随机系统进行随机化。每一位患者入组时，参研机构研究者登录随机化网站，随机化后，系统即显示该患者的分组安排，根据随机结果实施干预，以减少偏倚。

- 本研究将采用血管造影核心实验室来客观评价受试者的冠脉造影结果（包括MLD、RVD、LLL、直径狭窄程度%）。

- 统计学考虑

  - 样本量估计

    - 计算公式、各参数取值

根据紫杉醇释放冠脉球囊导管相关研究，预估本临床试验试验产品与对照产品术后9个月靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）相等，均为0.25mm[3,5,17]，两组合并标准差预估为0.34mm[5]，同时将非劣效界值设为0.14mm[3,5,18]。在统计检验的显著性水平取单侧0.025，把握度取80%时，按1:1的比例进行分组，计算得到每组所需的最低样本量为94例，考虑造影随访可能出现不超过20%的脱落率及随机化要求，最终本研究计划入组236例，每组118例。

对应的样本量计算公式为：

nT=nC=2Z1−α/2+Z1−β2σ2D−∆2

σ为对照组预期标准差；为预期的两组均数之差的绝对值，=；∆为非劣效界值。

    - 样本量分配以及其确定依据

本试验方案中对入选患者的入排标准进行了严格的限制，可以认为目前的研究仅针对原发冠状动脉小血管病变患者开展，上述所有患者均属于相同病种，不再对其进行进一步的划分。

本试验将同时在多家临床试验机构同时开展，原则上，将尽可能的均匀分配各中心的入组数量，以保证充分的中心代表性。但考虑到可行性和入选进度，将会根据实际情况对入组数量进行调整，尽量保证每家中心的入选规模相对平衡，而对某一特定中心、其最终的入组规模不应超过总病例数的50%。

  - 分析数据集

统计分析将在如下的分析人群基础上进行，统计分析开始前就需对分析人群进行明确的界定，本研究中的分析人群包括：

全分析集（FAS）：按照意向性治疗（Intention To Treat）原则确定的受试者集，指所有参与随机且使用了研究产品的受试者所构成的数据集。

符合方案集（PPS）：指所有完成试验，排除了严重违背方案（指研究对象违背入选标准或排除标准等）且收集到主要疗效终点的治疗人群亚组。

疗效分析将在全分析集和符合方案集基础上进行；所有基线人口统计学资料分析将在全分析集的基础上进行。

安全性分析集（SS）：应包括所有随机化后使用了研究产品，并且至少有一次安全性评价的受试者。安全性缺失值不得结转。

- 安全性评价终点的分析在安全性分析集中进行。

  - 受试者剔除标准

资料统计分析前，由主要研究者、申办方、统计单位判断个例是否出现下列情况之一，主要研究者应依据受试者完成试验的程度和退组原因等因素综合判断是否将此受试者剔除，并做出相关说明。

- 受试者个例的选择违反了入选标准或符合排除标准，不应当进入试验；

- 试验期间，研究者认为受试者具有其他不能继续参加试验的因素，并实际终止该受试者继续参加试验；

- 试验期间，受试者不遵守试验计划，依从性差，对病例的疗效评价或安全性评价产生影响。如未曾使用试验产品、没有任何观察数据等。

剔除的患者应说明原因，不作疗效统计分析；如果接受治疗，至少有一次安全性记录者，视情况可参加安全性分析。

  - 统计方法

- 统计分析原则

统计分析所采用的软件为SAS 9.4或以上版本统计软件。所有的统计检验均采用双侧检验，P值小于0.05将被认为所检验的差别有统计意义。（特别说明的除外）

定量指标的描述将计算均值、标准差、中位数、最小值、最大值，下四分位数（Q1），上四分位数（Q3），分类指标描述各类的例数及百分数。

对两组一般情况的比较将根据指标的类型采用适当的方法进行分析，定量资料的组间比较将根据数据分布情况采用成组t检验（方差齐性、正态分布）或Wilcoxon秩和检验，分类数据采用卡方检验或精确概率法（若卡方检验不适用），等级资料采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验。

- 完成情况及基线人口统计学分析

基线分析基于全数据集（FAS）。

总结各中心入组及完成数，列出脱落病例的清单。各组不同数据集大小、各中心病例分布、总脱落率比较、未完成原因详细列表。对患者的人口学特征(年龄、身高、生命体征等)、病史、手术史及用药史等进行统计描述，并对两组年龄、身高、体重等进行比较，以衡量两组的可比性。

- 疗效分析

主要疗效评价基于全数据集（FAS）和符合方案集（PPS）。

对各疗效指标的基线进行描述，组间比较方法参见上述一般统计方法。

主要疗效指标：

本研究设计为随机对照试验，主要终点指标为术后9个月靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL），为低优指标。对应的假设检验为非劣效，具体的统计假设为：

H0：μT-μC ≥△；

H1：μT-μC＜△。

其中，μT为试验组的靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL），μC为对照组的靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL），△代表非劣效界值。

主要疗效指标：对术后9个月靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）进行统计描述，组间比较采用成组t检验或Wilcoxon秩和检验，并采用协方差分析模型，该模型除考虑处理因素外，还需考虑基线值（术前最小管腔直径）、中心因素，估计两组靶病变节段内晚期管腔丢失（LLL）的修正均数（LSmeans），并计算两组修正均数差值的95%置信区间，如置信区间上限小于非劣效界值，则研究假设成立。为考察各中心间的一致性，还将在上述协方差分析模型基础上，考虑中心与分组的交互作用，并在0.10水平判断交互项是否有意义。

次要疗效指标：

器械成功率、病变成功率、临床成功率、术后9个月靶病变再狭窄率：分别对两组各指标按照分类资料进行描述，组间比较采用卡方检验或Fisher精确概率法。

术后9个月靶病变器械内晚期管腔丢失（LLL）、术后9个月靶病变直径狭窄程度（%）：分别对两组各指标按照计量资料进行描述，组间比较采用成组t检验或Wilcoxon秩和检验。

术后1个月、6个月、9个月、12个月器械相关的复合终点（DoCE），术后1个月、6个月、9个月、12个月患者相关的复合终点（PoCE）发生率，术后1个月、6个月、9个月、12个月确定和可能的血栓等指标，首先使用K-M曲线进行描述，并对组间差异进行Log-rank检验。

- 安全性评价

- 不良事件和严重不良事件：用不良事件/严重不良事件、试验器械相关的不良事件/严重不良事件发生例数及发生率进行描述，详述各组病例出现的全部不良事件的具体表现、程度及其与研究产品的关系。

采用交叉表的形式对治疗前后各检查时间实验室检查结果的临床判断结果（正常、异常无临床意义、异常有临床意义和未查）用例数百分数进行描述。对治疗结束后判断为异常的病例分别按照异常有临床意义和异常无临床意义将各次检查及判断结果用列表的形式进行详细的描述。

血压、心率等生命体征：对各次访视及其相对基线的变化值按照定量指标进行描述，并进行组间比较。

  - 缺失值和异常值的处理

试验开始前制定统计分析计划，数据库锁定后按照统计分析计划进行统计分析，根据结果出具统计分析报告书。

缺失值处理：对研究过程中可能出现的缺失数据，分析时将针对FAS中主要疗效指标的缺失进行结转，采用多重填补法进行填补，同时对缺失值进行敏感分析。

不合理数据数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行逻辑性核查，发现不合理数据将采用质疑表（Query）形式向研究者发出疑问，并根据研究者的书面答复对不合理数据进行调整，直至所有不合理数据获得解决，方可锁定数据库。

- 错误数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行质量管理，发现错误数据将采用质疑表（Query）形式向研究者发出疑问，并根据研究者的书面答复对错误数据进行更正，直至所有错误数据获得更正，方可锁定数据库。

- 监查计划

在整个研究过程中，主要按如下阶段布置监查任务：

- 试验启动初期：

在患者入组前，监查方配合研究者完成如下工作：

-- 提供正确的资料确保伦理审批；

-- 对研究者及相关参加人员进行相关培训，确保其对试验方案和临床操作的充分理解；

-- 配合研究者及试验人员完成试验分工，确保研究中每个人的具体责任，责任到人。

- 试验过程中：

在试验入组过程中必须保证定期的监查。每次监查的目的是确保患者的入组符合入排标准、试验操作严格按照方案执行，相关数据完整。我们的监查频率是基于患者入组速度的。原则上计划，每个中心首例患者入组时，监查员到场进行监查，监查次数根据入组速度决定，对发现的问题和相关异议，及时汇总给主要研究者和申办方，确定防范措施。

- 试验收尾阶段：

在患者完成入组及试验全部内容后，需要进行试验最后的监查访视。全部的eCRF填写完毕、未使用的试验品及相关试验管理记录完整准确，所有临床试验相关费用都已结清。

- 数据管理

  - 随机分组化

本研究拟采用基于网络的中央随机系统（Interactive Web Respond System，IWRS），试验启动阶段，在系统中将为研究者设置登陆权限（包括用户名及密码）。系统可根据方案要求设定分层及对应的入选总量，当有受试者入选成功后，可提供邮件通知、打印入组确认信息等功能，并可实时查阅入选进展汇总。

采用中央区组随机、中心分层的方式，在系统建立时统计师和IT人员会就随机方案进行充分讨论，保证随机化方案的科学性和合理性。试验分组的全过程均在系统监控下完成，研究者必须输入受试者的相关信息且通过验证后才可以获得分组结果，从而真正意义上确保了分配隐藏。而且一旦分配了随机号码，将不可再次修改，所有的操作都会被中央计算机留痕记录，以便后期稽查工作的开展，从而保障研究的质量。研究期间如需对随机方案或预计入选数量进行调整，该操作也将得益于中央随机系统的使用而变得方便快捷，同时，中央随机的数据保存在服务器上，有完整的数据备份，能够确保相关数据的安全可靠。请统计专家补充此部分内容。

  - 数据管理

本研究将采用电子数据录入系统（Electronic Data Capture，EDC）收集数据，远程录入系统将按照申办者审核批准的电子病例报告表建立。研究者需要将方案规定收集的受试者信息，按电子病例报告表填写指南的要求录入数据。项目CRA会在监查访视中对照源文件审核并确认eCRF内收集的数据，确保数据的完整性。

当数据录入到电子病例报告表后，需进行质量控制和数据审核流程，以保证研究数据的准确可靠。

数据管理员将对数据缺失，逻辑错误和需要进一步解释的数据问题，使用计算机程序或人工进行审核。EDC会对发现的数据问题发出疑问或以数据澄清表（DCF）的形式发送给研究者或CRC进行解答并更新数据。研究者或CRC对相关问题进行处置，并且在EDC系统中答疑。所有的数据更新操作将在系统中稽查留痕。

全部受试者完成试验后应尽快解决系统中所有数据疑问，并导出“清洁”数据，由主要研究者、申办者、数据管理员、统计分析人员对数据进行数据审核后锁定数据库。

- 风险受益分析

  - 预期的不良事件及预防措施

因使用本产品可能导致的并发症与不良反应包括，但不限于以下各点：

- 死亡：术前做好评估，若发生突发情况，及时进行对症治疗。

- 急性心肌梗死：早期、快速并完全地开通梗死相关动脉（infarct related artery，IRA）是改善急性心肌梗塞患者预后的关键。必要时进行PCI、CABG或/和溶栓治疗。

- 冠状动脉完全闭塞、扩张血管再狭窄：必要时进行PCI、CABG或/和溶栓治疗。

- 冠状动脉血管撕裂、穿孔、破裂或损伤：可由指引导丝或导管损伤血管内膜或斑块脱落引起。预防的方法包括低阻力和（或）透视下推送导丝、导管。一旦发生，可先观察10余分钟，大多数可自行恢复，如不恢复，可放入支架，如果无法植入，影响到远端组织血供时，可手术置换或行动脉旁路术。发生穿孔时，可先用直径匹配的球囊在穿孔处低压力扩张封堵，对供血面积大的冠状动脉，封堵时间不宜过长，可间断进行，对小穿孔往往能奏效；如果穿孔较大或低压力扩张球囊封堵失败，可置入覆膜支架封堵穿孔处，做好心包穿刺准备。监测活化凝血时间，必要时应用鱼精蛋白中和肝素。若介入手段不能封堵破口，应行急诊外科手术。

- 不稳定型心绞痛：急性期进行卧床休息，可根据患者情况给予硝酸酯类、β受体阻滞剂、钙离子通道拮抗剂等进行抗缺血药物治疗，给予阿司匹林、氯吡格雷等进行抗凝、抗血小板药物治疗，给予他汀类等进行降血脂药物治疗，必要时进行介入治疗或外科手术治疗。

- 心律不齐，包括心室纤颤：明确心律失常类型，采用合适的药物进行治疗，如根据心室率快慢选择加快心率或减慢心率的药物，房颤患者加强抗凝，预防血栓等治疗。

- 药物反应、造影剂过敏反应：术前并没有有效预防过敏的方法，一旦发生过敏反应，需根据患者过敏情况，选择合适的药物进行治疗，对于严重过敏的患者，考虑使用过敏原免疫疗法或注射肾上腺素等。

- 低血压/高血压：注意饮食、运动和吸烟控制，给予药物治疗，必要时进行手术。

- 感染：早期应用抗菌药物和镇痛药物，持续监测生命体征和血流动力学指标，必要时进行手术治疗。

- 冠状动脉痉挛：采用钙离子拮抗剂、硝酸酯类、钾通道开放剂可预防冠脉痉挛、改善心肌供血。特殊情况下，可能需要经皮冠状动脉介入治疗和植入埋藏式自动除颤起搏器。

- 动静脉瘘：积极采取治疗，如血管内介入治疗或外科手术治疗。

- 血栓症：可采用药物溶栓的方法进行治疗，具体由研究者根据情况选择个体化措施。

- 可能存在潜在的并发症，在临床试验过程中，研究者需严格遵循临床试验方案，按照器械的相关说明进行操作，密切监测受试者身体状况，如果发生上述或其他并发症，研究者需采取积极的治疗措施，按照医疗常规进行处理，尽可能维护受试者的权益。

  - 可能的受益

受试者参与本研究潜在的间接医疗受益是从一系列的检查（例如血液化验）中发现未知的健康状况。这项研究的目的是收集更多的关于器械疗效和安全性的信息，受试者可能不会从本研究中直接获得更多的好处，但受试者的病情会得到研究者的密切关注，当发生不良事件时，可以及时获得处理，同时受试者参加本项临床研究，所得到的相关数据结果会对本研究领域作出贡献，通过本次研究可协助有同类疾病的患者提供新的治疗选择。

- 临床试验的质量控制

  - 质量控制

此项临床试验将会严格遵守方案、GCP和医疗器械临床试验相关法规及SOP要求来进行。

研究者资格：参加临床试验的研究者必须经过资格审查、具备进行临床试验的专业背景及能力。

试验人员培训：在临床试验开始前，通过伦理委员会审批后，由监查员到各中心，组织所有参加本试验的研究者展开启动培训，组织和讨论方案，统一认识，落实入选和排除标准、电子病例报告表、不良事件和严重不良事件表的处理和填写等内容。

临床试验监查：为确保电子病例报告表中数据的准确和完整，实施单位或其指定监查员需要定期监查临床试验数据。在监查访视过程中，需要将中心提交的数据和原始数据进行对比。并对研究者对相应的法规和研究指南的依从情况进行评估。

研究者必须确保医疗文件保存完整和妥当。研究文件应该接受实施单位和/或监管当局的检查。监查员需确认受试者的权利和福利是否得到保护、研究是否遵照GCP、是否遵循试验方案。

  - 质量保证

申办者质量部门负责了解和审查，临床试验的实施是否符合公司内部的标准操作规程，并且评估遵守《医疗器械临床试验质量管理规范》及相关法规的情况。国家药品监督管理部门也可能在试验进行中或试验结束后对临床试验进行检查，如研究者收到此类通知应及时通报申办者。

- 临床试验的伦理问题以及知情同意

  - 伦理方面的考虑

- 伦理委员会

本研究遵守赫尔辛基宣言和国家相关法规要求实施。研究者有责任向伦理委员会提供临床试验方案、知情同意书和提供给受试者的信息资料，以获得实施该临床研究的独立批准文件。临床研究开始前必须获得伦理委员会的批准文件。

在临床研究过程中，任何与临床研究安全性相关的问题，如临床研究方案或受试者知情同意书的更改以及临床研究中的严重不良事件，都必须及时向伦理委员会报告。临床研究的结束或提前终止也必须向伦理委员会报告。

- 存档和机密性

根据国家的要求期限保存重要文件，即根据《医疗器械临床试验规定》，研究者应当在医疗器械临床试验过程中妥善保存临床试验基本文件，医疗器械临床试验机构应当保存临床试验基本文件至医疗器械临床试验完成或者终止后10年，伦理委员会应当保存伦理审查的全部记录至医疗器械临床试验完成或者终止后10年，申办者应当保存临床试验基本文件至无该医疗器械使用时。

参与本项临床试验的所有人员都应将本研究的目的和内容以及结果视作机密。

  - 知情同意过程

- 遵守《赫尔辛基宣言》并参照医疗器械临床试验相关法规要求，制订受试者知情同意书。在受试者参与临床试验前，研究者应当使用经伦理委员会同意的最新版本知情同意书和其他提供给受试者的信息，应当向受试者说明试验医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，经充分和详细解释后由受试者在知情同意书上签署姓名和日期，研究者在知情同意书上应当签署姓名和日期。

- 受试者为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，应当依法获得其监护人的书面知情同意；受试者缺乏阅读能力的，应当有一位公正见证人见证整个知情同意过程并在知情同意书上签字并注明日期。

- 知情同意书文本另附。

- 对不良事件和器械缺陷报告的规定

  - 不良事件的定义和报告规定

    - 不良事件的定义

- 不良事件，是指在医疗器械临床试验过程中出现的不良医学事件，无论是否与试验医疗器械相关。

    - 不良事件的严重程度

- 轻度：轻微的不影响日常生活及行动，无需特别采取措施或进行治疗；

- 中度：对日常生活及行动有轻微的影响，必要时采取措施或进行治疗；

- 重度：严重影响到日常生活及行动，必须采取特别措施或治疗，必要时需住院治疗。

    - 不良事件与医疗器械的相关性

不良事件与试验器械的关系判断标准可参照以下分类标准评定。

- 与试验医疗器械有关：

- 两者存在合理时间关系；

- 试验医疗器械已知风险或者可以用试验医疗器械的机理去解释；

- 停止使用后伤害减轻或者消失；

- 再次使用后伤害再次出现；

- 无法用其他影响因素解释。

- 同时满足其中五条判断为“肯定有关”；满足其中两条判断为“可能有关”。

- 与试验医疗器械无关：

- 两者不存在合理时间关系；

- 该不良事件为该试验医疗器械不可能导致的事件类型；

- 该不良事件可用合并用械/药、患者病情进展、其他治疗影响来解释。

- 同时满足其中三条判断为“肯定无关”；满足其中一条判断为“可能无关”。

    - 不良事件的随访和收集

一旦签署知情同意书，将所有AE收集到EDC的不良事件页中。签署知情同意后出现的异常实验室检查值或检查结果，仅在符合下列情况时被视为不良事件：引起临床体征或症状；认为具有临床意义；需要进行治疗。在获得知情同意后新出现的或加重的不良事件应记录在EDC的不良事件页内。签署知情同意书时就已经存在的疾病，应记录在EDC的病史页中。

应该在签署知情同意书后的筛选期间、研究过程中每次访视时，采用非引导性问题询问受试者了解不良事件发生情况。在筛选过程中或访视间隔期，还可由受试者自发提供不良事件情况，或在体检、实验室检查或进行其他评估过程中发现不良事件。应评估每一起不良事件尽量确定以下内容：

• 严重程度；

• 持续时间（开始与结束日期）；

• 与研究产品和/或手术的关系；

• 是否进行了治疗（有无合并用药/非药物治疗）；

• 结局；

• 是否为严重不良事件。

所有不良事件均应予以适当治疗。如给予了合并用药或非药物治疗，这些措施应记录EDC中。一旦发现不良事件，应对其进行随访，直至病情缓解或判定为永久性为止，每次访视过程中（如果有必要可更频繁）应对其严重程度的改变、与研究治疗之间的可能关系、需要采取的干预措施、结局进行评估。应尽量报告诊断结果而非相关体征或症状。

  - 器械缺陷

- 器械缺陷，是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。

  - 严重不良事件的定义

严重不良事件，是指医疗器械临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化，包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需要住院治疗或者延长住院时间、需要采取医疗措施以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。

现有疾病计划住院或进行方案要求的随访而健康状况无严重恶化，不认为是严重不良事件；择期手术不视为SAE。

在试验研究期间，受试者或其配偶若发生妊娠，则研究者必须按照SAE流程详细记录并报告申办方和伦理委员会。研究者需要随访至确认妊娠终止或新生儿出生后30天。除非符合SAE判定标准，否则所有的妊娠事件均不被视为SAE。

  - 报告程序、联络人信息

凡在签署知情同意书之后发生的所有的严重不良事件和可能导致严重不良事件

的器械缺陷，无论是否具有可疑的因果关系，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知严重不良事件后24小时内，向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告。

申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后7日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施；出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时，应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改，并提交伦理委员会审查。

- 临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定

研究者的职责是在确保没有发生方案偏离和完全服从伦理委员会认可的步骤开展研究。通常情况下，研究者不能在执行方案时，发生任何的偏离。除非在紧急医疗状况下，偏离是对保护生命和正常生理活动所必须的。当这种情况发生时，研究者要及时通过告知申办者，然后以书面的形式告知伦理委员会和申办者。任何的方案偏离都需要填写方案偏离表。申办者将会对所有方案偏离的情况进行监查，以此来评估研究者对方案、GCP和法规要求的遵从性。研究者根据伦理委员会的要求，告知所有的方案偏离。

医疗器械临床试验方案应当以最大限度地保障受试者权益，应当有负责临床试验的医疗机构和申办者共同设计制定，报伦理委员会认可后实施；若研究过程中，研究者有临床试验方案、知情同意书的修改，必须经伦理委员会同意后方可继续进行临床试验。

- 直接访问源数据、文件

- 源数据，是指医疗器械临床试验中的临床发现、观察和其他活动的原始记录以及其经核准的副本中的所有信息，可以用于医疗器械临床试验重建和评价。

- 源文件，是指包含源数据的印刷文件、可视文件或者电子文件等。

- 本临床试验的源数据和源文件包括已签署的知情同意书、试验产品发放记录、有关实验室检验报告、病例记录及其它相关记录等，应保存于各研究中心所在医院的医疗器械临床试验管理部门。

- 临床试验报告应涵盖的内容

临床试验完成后，承担临床试验的医疗机构应当按医疗器械临床试验方案的要求和规定的格式出具临床试验报告。临床试验报告一般包含医疗器械临床试验基本信息、实施情况、统计分析方法、试验结果、不良事件和器械缺陷报告以及其处理情况、对试验结果的分析讨论、临床试验结论、伦理情况说明、存在问题以及改进建议等内容。

- 保密原则

研究者必须对试验数据、研究的结果、方案等本次研究的资料严格保密，除非经广东博迈医疗科技股份有限公司（以下称“申办者”）书面授权，否则禁止自行发布。如有引用，也必须提前得到申办者的书面授权。

受试者所有个人信息均属隐私，除相关研究人员外，仅此研究项目的申办者、监查员、稽查员、伦理委员会委员及国家/地方药品监督管理局相关人员才能被允许查阅，并对受试者的个人信息保密。

- 各方承担的职责

  - 伦理委员会的职责

- 伦理委员会的职责是保护受试者合法权益和安全，维护受试者尊严。

- 伦理委员会应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》的伦理准则和相关法律法规规定。伦理委员会的组成、运行、备案管理应当符合卫生健康管理部门要求。

- 伦理委员会所有委员应当接受伦理知识、《医疗器械临床试验质量管理规范》和相关法律法规培训，熟悉医疗器械临床试验的伦理准则和相关法律法规规定，遵守伦理委员会的工作程序。

- 伦理委员会应当对医疗器械临床试验的伦理性和科学性进行审查。

- 伦理委员会应当对医疗器械临床试验进行跟踪监督，发现受试者权益和安全不能得到保障等情形，可以在任何时间书面要求暂停或者终止该项临床试验。

- 伦理委员会需要审查研究者报告的本临床试验机构发生的严重不良事件等安全性信息，审查申办者报告的试验医疗器械相关严重不良事件等安全性信息。伦理委员会可以要求修改临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息，暂停或者终止该项临床试验。

- 伦理委员会需要审查临床试验方案的偏离对受试者权益和安全的可能影响，或者对医疗器械临床试验的科学性、完整性的可能影响。

- 医疗器械临床试验过程中，修订临床试验方案以及知情同意书等文件、恢复已暂停的临床试验，应当在重新获得伦理委员会的书面同意后方可实施。

- 伦理委员会应当保存伦理审查的全部记录，包括伦理审查的书面记录、委员信息、递交的文件、会议记录和相关往来记录等。

  - 医疗器械临床试验机构的职责

- 医疗器械临床试验机构应当符合备案条件，建立临床试验管理组织架构和管理制度。医疗器械临床试验机构应当具有相应的临床试验管理部门，承担医疗器械临床试验的管理工作。

- 医疗器械临床试验机构管理部门应当负责在医疗器械临床试验机构备案管理信息系统中填报、管理和变更医疗器械临床试验机构备案信息，包括临床试验专业、主要研究者等信息；负责在备案系统中在线提交上一年度实施医疗器械临床试验工作总结报告；负责在伦理委员会对医疗器械临床试验审查前，组织评估该临床试验主要研究者的资质并完成其备案。

- 医疗器械临床试验机构应当建立质量管理制度，涵盖医疗器械临床试验实施的全过程，包括培训和考核、临床试验的实施、医疗器械的管理、生物样本的管理、不良事件和器械缺陷的处理以及安全性信息的报告、记录、质量控制等制度，确保主要研究者履行其临床试验相关职责，保证受试者得到妥善的医疗处理，确保试验产生数据的真实性。

- 医疗器械临床试验机构在接受医疗器械临床试验前，应当根据试验医疗器械的特性评估相关资源，确保具备相匹配的资质、人员、设施、条件等。

- 医疗器械临床试验机构和研究者应当配合申办者组织的监查和稽查，以及药品监督管理部门、卫生健康管理部门开展的检查。

- 医疗器械临床试验机构应当按照相关法律法规和与申办者的合同，妥善保存临床试验记录和基本文件。

  - 研究者的职责

- 主要研究者应当确保医疗器械临床试验遵守伦理委员会同意的最新版本临床试验方案；在约定的时限内，按照本规范和相关法律法规的规定实施医疗器械临床试验。

- 主要研究者可以根据医疗器械临床试验的需要，授权经过临床试验相关培训的研究者，组织进行受试者招募和知情同意、筛选和随访；试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）的管理和使用；生物样本的管理和使用（如适用）；不良事件和器械缺陷的处理；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

- 参与医疗器械临床试验的研究者应当具有承担医疗器械临床试验相应的专业技术资格、培训经历和相关经验；参加申办者组织的与该医疗器械临床试验相关的培训，并在主要研究者授权的范围内参与医疗器械临床试验；熟悉试验医疗器械的原理、适用范围或者预期用途、产品性能、操作方法、安装要求以及技术指标等，了解该试验医疗器械临床前研究相关资料；充分了解并且遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规规定以及与医疗器械临床试验相关的职责；掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。

- 研究者应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》的伦理准则及相关伦理要求。

- 研究者应当使用经伦理委员会同意的最新版本知情同意书和其他提供给受试者的信息。

- 研究者应当在受试者参与临床试验前，应当向受试者说明试验医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，经充分和详细解释后由受试者在知情同意书上签署姓名和日期，研究者在知情同意书上应当签署姓名和日期。

- 研究者不应当强迫或者以其他不正当方式诱使受试者参加临床试验。

- 研究者对申办者提供的试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）有管理责任，应当确保其仅用于参加该医疗器械临床试验的受试者，在临床试验期间按照要求储存和保管，在临床试验完成或者终止后按照相关法律法规和与申办者的合同进行处理。

- 研究者应当确保医疗器械临床试验中生物样本的采集、处理、保存、运输、销毁等符合临床试验方案和相关法律法规。

- 医疗器械临床试验中发生不良事件时，研究者应当为受试者提供足够、及时的治疗和处理；当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。研究者应当记录医疗器械临床试验过程中发生的不良事件和发现的器械缺陷。

- 主要研究者应当按时向伦理委员会报告医疗器械临床试验的进展，及时报告影响受试者权益和安全的事件或者对临床试验方案的偏离。

- 医疗器械临床试验机构和研究者对申办者严重或者持续违反本规范和相关法律法规，或者要求改变试验数据、结论的行为，应当书面向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

  - 申办者的职责

- 申办者应当对医疗器械临床试验的真实性、合规性负责。申办者为境外机构的，应当按照相关法律法规指定中国境内的企业法人作为代理人，由代理人协助申办者履行职责。

- 申办者的质量管理体系应当覆盖医疗器械临床试验的全过程，包括医疗器械临床试验机构和主要研究者的选择、临床试验方案的设计、医疗器械临床试验的实施、记录、结果报告和文件归档等。申办者的质量管理措施应当与临床试验的风险相适应。

- 申办者发起医疗器械临床试验前应当确保产品设计已定型，完成试验医疗器械的临床前研究，包括性能验证以及确认、基于产品技术要求的产品检验报告、风险受益分析等，且结果应当能够支持该项医疗器械临床试验。

- 申办者发起医疗器械临床试验前应当根据试验医疗器械的特性，选择已备案的医疗器械临床试验机构、专业和主要研究者。

- 申办者发起医疗器械临床试验前应当负责组织制定研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、标准操作规程以及其他相关文件，并向医疗器械临床试验机构和主要研究者提供。

- 申办者应当与医疗器械临床试验机构和主要研究者签订合同，明确各方在医疗器械临床试验中的权利和义务。

- 申办者应当在医疗器械临床试验经伦理审查通过并且与医疗器械临床试验机构签订合同后，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门进行临床试验项目备案。医疗器械临床试验备案完成后，该医疗器械临床试验机构方可开始第一例受试者知情同意以及筛选。

- 医疗器械临床试验开始前，申办者应当负责组织与该医疗器械临床试验相关的培训，如试验医疗器械的原理、适用范围、产品性能、操作方法、安装要求、技术指标以及临床试验方案、标准操作规程以及其他相关文件等。

- 申办者应当免费提供试验医疗器械，保证质量合格；确定试验医疗器械的运输条件、储存条件、储存时间、有效期等；试验器械按照临床试验方案要求进行适当包装和保存。

- 医疗器械临床试验获得伦理委员会同意后，申办者负责在规定的条件下将试验医疗器械运输至医疗器械临床试验机构。

- 对从医疗器械临床试验机构回收的试验医疗器械，申办者负责保存回收处置等记录。

- 申办者应当为受试者支付与医疗器械临床试验相关的费用。受试者发生与医疗器械临床试验相关的损害或者死亡时，申办者应当承担相应的治疗费用、补偿或者赔偿，但不包括研究者和医疗器械临床试验机构自身过失以及受试者自身疾病进展所致的损害。

- 申办者应当负责医疗器械试验期间安全性信息的评估和报告。

- 申办者应当承担医疗器械临床试验监查责任，制定监查标准操作规程，并选择符合要求的监查员履行监查职责。

- 为保证临床试验的质量，申办者可以组织独立于医疗器械临床试验、有相应培训和经验的稽查员对临床试验实施情况进行稽查，评估临床试验是否符合临床试验方案、本规范和相关法律法规的规定。

- 申办者应当确保医疗器械临床试验的实施遵守临床试验方案，发现医疗器械临床试验机构和研究者不遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止该临床试验机构和研究者继续参加该临床试验，并书面向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

- 申办者应当在医疗器械临床试验暂停、终止或者完成后10个工作日内，书面报告所有的主要研究者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会。

- 申办者应当在医疗器械临床试验终止或者完成后10个工作日内，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

- 其他需要说明的内容

  - 美国纽约心脏病学会(NYHA)心功能分级[19]

| 级别 | 心力衰竭临床表现 |
| --- | --- |
| I级 | 活动不受限，日常体力活动不引起明显的气促、疲乏或心悸 |
| II级 | 活动轻度受限，休息时无症状，日常活动可引起明显的气促、疲乏或心悸 |
| III级 | 活动明显受限，休息时可无症状，轻于日常活动即引起显著的气促、疲乏、心悸 |
| IV级 | 休息时也有症状，任何体力活动均会引起不适。如无需静脉给药，可在室内或床边活动者为IVa级；不能下床并需静脉给药支持者为IVb级 |

注：日常体力活动，如日常家务劳动、常速步行500～1000 m、 爬2～4层楼等。

  - 钙化分级[20]

冠状动脉血管钙化程度可以依据冠状动脉造影结果进行判断，严重程度划分可参考如下标准：

- 无钙化；

- 轻度钙化，只有在心脏搏动时看到淡而模糊的高密度阴影，心脏不搏动时完全看不到钙化影的存在；

- 中度钙化，在心脏搏动时看到较清晰、较容易看到的高密度阴影；

- 重度钙化，在心脏搏动和不搏动时均可看到清晰高密度阴影。

另外：冠状动脉的血管钙化程度也可根据IVUS、OCT等其他检查判断，可参考《冠状动脉钙化病变诊治中国专家共识(2021版)》进行判断。

  - 血管夹层分型

NHLBI（美国国立心肺和血液研究所）冠脉血管夹层分级标准

| 分型 | 特点 |
| --- | --- |
| A型 | 血管腔内少许内膜撕裂透亮影，对比剂排空大致正常 |
| B型 | 平行的内膜撕裂成双腔，无明显对比剂滞留或轻度排空延迟 |
| C型 | 假腔形成伴对比剂排空延迟 |
| D型 | 螺旋形夹层伴对比剂滞留 |
| E型 | 新出现的持续对比剂充盈缺损 |
| F型 | 管腔完全闭塞 |

  - 事件相关定义[13,21-24]

- 死亡[ARC-2定义]

全因死亡：任何原因导致的死亡。

根据死亡原因，死亡分为：

- 心血管源性死亡：

- 心血管源性死亡定义为心血管原因导致的死亡，包括以下内容：

- 急性心肌梗死导致的死亡；

- 心脏原因猝死，包括不明原因的死亡；

- 心衰导致的死亡；

- 卒中导致的死亡；

- 心血管手术导致的死亡；

- 心血管出血导致的死亡；

- 其他心血管疾病导致的死亡。

- 非心血管源性死亡：

- 非心血管源性死亡定义为任何非心血管原因导致的死亡，包括以下内容：

- 恶性肿瘤导致的死亡；

- 肺部疾病导致的死亡；

- 感染，包括脓毒症导致的死亡；

- 胃肠疾病导致的死亡；

- 因事故/创伤导致的死亡；

- 由其他非心血管器官衰竭导致的死亡；

- 其他非心血管原因导致的死亡。

- 不明原因死亡的定义是由于缺乏任何相关源文件而不能归因于任何其他类别的死亡。在确定终点时，此类死亡将被归类为心血管源性死亡。

- 心肌梗死(MI)[SCAI定义及心肌梗死第四版通用定义]

所有证实新出现的心肌梗死都计为事件，无论是自然发生的或者血管形成术或冠状动脉旁路移植术引起的。任何新出现的心肌梗死都视为与靶血管有关，除非可以明确地证明是非靶血管原因引起的。

心肌梗死的诊断标准如下：

- PCI和CABG围手术期心肌梗死（术后＜48h）[SCAI定义]：

- 基线CK-MB正常的患者

术后48小时内测量的CK-MB≥10 ULN，或CK-MB≥5 ULN且心电图上连续2个导联出现新的病理性Q波(Q波持续时间≥40ms且波幅≥1mm)或新的持续性LBBB；或者

在基线没有CK-MB值，cTn(cTnT/cTnI)正常时，术后48小时内的cTn (cTnT/cTnI)水平上升至≥70 ULN，或cTn (cTnT/cTnI)水平上升≥35 ULN且心电图上连续2个导联出现新的病理性Q波(Q波持续时间≥40ms且波幅≥1mm)或新的持续性LBBB。

- CK-MB(或cTnT/cTnI)基线升高，其生物标志物水平稳定或下降的患者

CK-MB(或cTnT/cTnI)较术前最近的水平上升的绝对增量同上述推荐水平，诊断方法同上。

- CK-MB(或cTnT/cTnI)基线升高，其生物标志物水平没有显示稳定或下降的患者

CK-MB(或cTnT/cTnI)上升的绝对增量等于上述推荐水平，加上新的ST段抬高或降低，再加上与临床相关MI相一致的体征，如新发或恶化的心衰或持续低血压。

- 自发型心肌梗死（术后≥48h）[心肌梗死第四版通用定义]：

当有急性心肌缺血的临床证据表明急性心肌损伤，且心肌标志物值[优选心肌肌钙蛋白(cTnT/cTnI)上升和/或下降，其中至少一个值超过99%正常值上限，并伴有以下一项或多项表现：

- 心肌缺血症状

- 新发的ECG缺血改变（新的ST-T改变或新的左束支阻滞(LBBB)）

- 心电图显示病理性Q波

- 影像学显示有新的存活心肌丢失或新的局部室壁运动异常，且与缺血病因相一致

- 血管造影或尸检证实的冠状动脉内血栓

- 与冠状动脉血栓无关的心肌氧供需失衡

- 心血管源性死亡相关心肌梗死：伴有心肌缺血的症状，并且在获得心肌标志物值或异常之前推测有新的缺血性ECG改变的患者发生心血管源性死亡。

- 血运重建[ARC-2定义]

根据再次血运重建的血管位置，血运重建分为：

- 靶病变血运重建：指因靶病变再狭窄或其他并发症，对靶病变再次进行经皮介入或对靶血管进行搭桥术。此处靶病变定义为治疗节段，即器械长度加上近端和远端各5 mm。

- 靶血管非靶病变血运重建：指因现有疾病、疾病进展或与靶病变无关的其他原因，对靶血管再次进行经皮干预或搭桥术，但与靶病变无关。靶血管定义为靶病变所在的整个主要受累冠状动脉血管，包括分支。

- 非靶血管血运重建：指对非靶血管进行经皮干预或搭桥术。

- 临床驱动的靶病变再次血运重建：定义为由于以下原因需要对病变或进行PCI或者CABG。术后随访期冠状动脉造影时，满足以下条件之一：

- 核心实验室报告的基于导丝或基于造影的血流储备分数≤0.80或瞬时无波比≤0.89；

- 研究中心报告的基于导丝或基于造影的血流储备分数≤0.80或瞬时无波比≤0.89；

- 研究中心或核心实验室报告的直径狭窄≥50%，复发性心绞痛可能与靶血管相关或在休息时或负荷试验心电图改变提示与靶血管相关；

- 任何无上述缺血征兆或症状时，直径狭窄≥70%。

- 脑血管事件[VARC-2定义]

局灶性或全身性神经功能缺损急性发作，至少有以下一项：意识水平的改变、偏瘫、半身不遂、麻木或影响身体一侧的感觉丧失、发音障碍或失语、偏盲、一过性黒矇或与卒中相一致的其他神经体征或症状。

卒中：局灶性或全身性神经功能缺损持续时间≥24小时；或<24小时，现有的神经影像学记录了新的出血或梗塞；或神经功能缺损导致死亡。

卒中类型：

- 缺血性：由中枢神经系统组织梗死引起的局灶性脑、脊髓或视网膜功能障碍的急性发作。

- 出血性：由实质内、脑室内或蛛网膜下腔出血引起的局灶性或全身性脑或脊髓功能障碍的急性发作。

- 不能确定：如果没有足够的信息可以归类为缺血性或出血性，卒中可以归类为不能确定。

TIA：局灶性或全身性神经功能缺损持续时间<24小时，且任何神经影像学检查均不显示新的出血或梗死。

- 血栓[ARC-2定义]

- 血栓指靶病变部位血栓形成。

- 根据血栓形成的明确程度分为：

- 明确的血栓：血管造影证实的血栓形成

- 病理证实血栓形成，至少满足以下一项：

- 尸检确定近期血栓的证据；

- 对取栓后取出的组织进行检查(视觉/组织学)。

- 由血管造影证实的靶病变位置存在血栓，且至少满足以下一项：

- 静息时急性发作缺血症状；

- 新出现的缺血性心电图改变提示急性缺血；

- 心脏标志物水平的上升或降低（参照自发型心肌梗死定义）。

- 可能的血栓：

- 无论首次手术后时间如何，在没有血管造影证实血栓形成和没有任何其他明显原因的情况下，任何与靶病变急性缺血相关的心肌梗死。

- 无症状血管闭塞：

在没有临床体征或症状的情况下，血管造影证实的靶病变位置血管闭塞。

注：偶然的血管造影记录靶病变位置血管闭塞不被认为是血栓形成。

- 根据持续时间，血栓形成分为：

- 急性血栓形成：术后24小时内发生的血栓；

- 亚急性血栓形成：术后>24小时至≤30天内发生的血栓；

- 晚期血栓形成：术后>30天至≤1年内发生的血栓；

- 超晚期血栓形成：术后超过1年发生的血栓。

- 参考文献

- 陈韵岱,邱春光,唐强等.药物涂层球囊临床应用中国专家共识（第二版）[J].中国介入心脏病学杂志,2023,31(06):413-426.

- 谢江波, 温燕华, 衷涛, 等.  药物涂层球囊在冠状动脉小血管病变中的应用 [J] . 中国心血管杂志, 2020, 25(3) : 294-296.

- Tang Y, Qiao S, Su X, et al. Drug-Coated Balloon Versus Drug-Eluting Stent for Small-Vessel Disease: The RESTORE SVD China Randomized Trial[J]. JACC Cardiovasc Interv. 2018 Dec 10, 11(23):2381-2392.

- Liu S, Zhou Y, Shen Z, et al. Dissolve SVD investigators. Comparison of Drug-Coated Balloon and Drug-Eluting Stent for the Treatment of Small Vessel Disease (from the Dissolve SVD Randomized Trial). Am J Cardiol. 2024 Jan 15;211:29-39.

- Qian J, Wu Y, Li C, et al. PEPCAD China SVD study. Drug-coated balloon for the treatment of small vessel disease: 9 months of angiographic results and 12 months of clinical outcomes of the PEPCAD China SVD study. Catheter Cardiovasc Interv. 2023 Jan;101(1):33-43.

- Authors/Task Force members; Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J. 2014 Oct 1;35(37):2541-619.

- Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019 Jan 7;40(2):87-165.

- Cortese B, Testa L, Heang TM, et al. EASTBOURNE Investigators. Sirolimus-Coated Balloon in an All-Comer Population of Coronary Artery Disease Patients: The EASTBOURNE Prospective Registry. JACC Cardiovasc Interv. 2023 Jul 24;16(14):1794-1803.

- Gallo R, Padurean A, Jayaraman T, et al. Inhibition of intimal thickening after balloon angioplasty in porcine coronary arteries by targeting regulators of the cell cycle[J]. Circulation, 1999, 99：2164-2170．

- Zohlnhofer D, Klein CA, Richter T, et al．Gene expression profiling of human sten-t induced neointima by cDNA Array analysis of microscopic specimens re- trieved by helix cutter atherectomy：detection of FK506-binding protein12up- regulation[J]. Circulation, 2001, 103：1396-1402．

- Marx SO, Marks AR. Bench to bedside: the development of rapamycin and its application to stent restenosis[J]. Circulation. 2001 Aug 21;104(8):852-5.

- Suzuki T, Kopia G, Hayashi S, et al. Stent-based delivery of sirolimus reduces neointimal formation in a porcine coronary model [J]．Circulation, 2001, 104：1188-1193．Jeger RV, Farah A, Ohlow MA, et al.

- 国家卫生健康委办公厅.冠状动脉球囊成形术与支架植入术操作规范（2022年版）.2022.3.18.

- Garcia-Garcia HM, McFadden EP, Farb A, et al. Academic Research Consortium. Standardized End Point Definitions for Coronary Intervention Trials: The Academic Research Consortium-2 Consensus Document. Circulation. 2018 Jun 12;137(24):2635-2650.

- 中华医学会心血管病学分会介入心脏病学组, 中国医师协会心血管内科医师分会血栓防治专业委员会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 中国经皮冠状动脉介入治疗指南(2016) [J] . 中华心血管病杂志,2016,44 (5): 382-400.

- Levine GN, Bates ER, Bittl JA, et al. 2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2016 Sep 6;68(10):1082-115.

- Unverdorben M, Kleber FX, Heuer H, et al. Treatment of small coronary arteries with a paclitaxel-coated balloon catheter. Clin Res Cardiol. 2010 Mar;99(3):165-74.

- Moreno R, Fernández C, Alfonso F, et al. Coronary stenting versus balloon angioplasty in small vessels: a meta-analysis from 11 randomized studies. J Am Coll Cardiol. 2004 Jun 2;43(11):1964-72.

- 中国医师协会心血管内科医师分会心力衰竭学组,中国心衰中心联盟专家委员会,王华,等.中国心力衰竭诊断与治疗质量评价和控制指标专家共识[J].中国医学前沿杂志：电子版, 2021, 13(3):11.

- 王伟民,霍勇,葛均波.冠状动脉钙化病变诊治中国专家共识(2021版)[J].中国介入心脏病学杂志, 2021, 29(5):9.

- Moussa ID, Klein LW, Shah B, et al. Consideration of a new definition of clinically relevant myocardial infarction after coronary revascularization: an expert consensus document from the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions(SCAI)[J]. J Am Coll Cardiol. 2013 Oct 22;62(17):1563-70.

- Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Circulation. 2018 Nov 13;138(20):e618-e651.

- Lansky AJ, Messé SR, Brickman AM,et al. Proposed Standardized Neurological Endpoints for Cardiovascular Clinical Trials: An Academic Research Consortium Initiative. J Am Coll Cardiol. 2017 Feb 14;69(6):679-691.

- Kappetein AP, Head SJ, Généreux P, et al. Valve Academic Research Consortium (VARC)-2. Updated standardized endpoint definitions for transcatheter aortic valve implantation: the Valve Academic Research Consortium-2 consensus document (VARC-2). Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Nov;42(5):S45-60.

# 研究者声明

我同意：

- 严格按照赫尔辛基宣言、中国现行法规、以及试验方案的要求进行本次临床试验。

- 将所要求的全部数据准确记录于病例报告表（CRF）中，配合完成临床试验报告。

- 试验医疗器械仅用于本次临床试验，在临床试验过程中完整准确地记录试验医疗器械的接收和使用情况，并保存记录。

- 允许申办者授权或派遣的监查员、稽查员和监管部门对该项临床试验进行监查、稽查和检查。

- 严格履行各方签署的临床试验合同/协议条款。

我已全部阅读了临床试验方案，包括以上的声明，我同意以上全部内容。

主要研究者 签名 年 月 日

医疗器械临床试验机构 签章 年 月 日

申办者 签章 年 月 日