方案编号：ML-3050PS-CIP-01

一项前瞻性、多中心、随机、盲法评价、半面对照、非劣效临床试验，评估532nm Nd:YAG皮秒激光治疗机治疗表皮色素增加性皮肤病的安全性和有效性

| 试验医疗器械名称： | Nd:YAG皮秒激光治疗机 |
| --- | --- |
| 型号规格： | ML-3050PS |
| 需进行临床试验审批的第三类医疗器械： | 是□ 否☒ |
| 方案版本号和日期： | V1.1，2024年9月2日 |
| 临床试验组长单位/协调研究者： | 上海交通大学医学院附属第九人民医院/林晓曦 中国医学科学院皮肤病医院/林彤 |
| 临床试验机构/主要研究者： | 详见单独的临床试验机构和主要研究者列表 |
| 申办者： | 武汉奇致激光技术股份有限公司 |

目录

缩略词表	5

方案摘要	6

1	申办者信息	9

1.1 申办者名称	9

1.2 申办者地址	9

1.3 申办者联系方式	9

2	临床试验机构和主要研究者信息	9

3	临床试验的背景资料	9

3.1 产品研发背景	9

3.1.1	疾病和治疗方法	9

3.1.2	临床试验产品概括	10

3.1.3	临床前动物研究	10

3.2 产品基本信息	11

3.2.1	结构组成	11

3.2.2	工作原理和作用机理	12

3.2.3	产品特点	12

3.3 产品适用范围及相关信息	12

4	临床试验目的	13

4.1 主要目的	13

4.2 次要目的	14

5	试验设计	14

5.1 总体设计及确定依据	14

5.1.1	试验方法选择及其理由	14

5.1.2	对照器械选择理由	14

5.1.3	试验人群选择理由	15

5.1.4	试验终点选择理由	15

5.1.5	试验时间选择理由	15

5.2 受试者选择	16

5.2.1	入选标准	16

5.2.2	排除标准	16

5.2.3	受试者退出标准和程序	16

5.3 评价方法	17

5.3.1	有效性评价方法	17

5.3.2	安全性评价方法	19

5.4 试验医疗器械和对照医疗器械/对照诊疗方法	20

5.4.1	试验医疗器械	20

5.4.2	对照医疗器械	20

5.4.3	试验医疗器械管理	21

5.5 试验流程	21

5.5.1	试验流程图	21

5.5.2	试验的实施（方法、内容和步骤）	22

5.5.3	用械规范	25

5.5.4	合并用药和治疗规范	25

5.6 偏倚控制措施	25

6	统计学考虑	26

6.1 样本量的估算	26

6.1.1	样本量的计算	26

6.1.2	样本量分配及其确定依据（如适用）	26

6.2 分析数据集	26

6.3 受试者剔除标准	27

6.4 统计分析方法	27

6.4.1	统计分析一般原则	27

6.4.2	基线特征和人口学资料	27

6.4.3	有效性分析	28

6.4.4	安全性分析	28

6.5 缺失值、不合理数据和异常值的处理	29

7	监查计划	29

8	数据管理	29

8.1 数据管理系统	30

8.2 电子病例报告表（eCRF）设计	30

8.3 数据管理计划	30

8.4 数据核查计划	30

8.5 电子数据库构建及测试	30

8.6 数据库培训及正式上线	30

8.7 数据核查	30

8.8 医学编码	30

8.9 外部数据管理	30

8.10数据备份	31

8.11数据审核	31

8.12数据锁定	31

8.13数据管理报告	31

9	风险受益分析	31

9.1 潜在风险	31

9.2 潜在的受益	32

9.3 风险受益分析结论	32

10	临床试验的质量控制	32

10.1 实验室质控措施	32

10.2 研究者培训	32

10.3 提高受试者依从性的措施	32

10.4 临床试验监查	32

10.5 数据管理	32

10.6 原始文件维护	32

11	临床试验的伦理问题及知情同意	33

11.1 伦理方面的考虑	33

11.2 知情同意过程	34

11.3 试验方案的审批	34

12	对不良事件和器械缺陷报告的规定	34

12.1 不良事件	34

12.1.1	不良事件的定义	34

12.1.2	不良事件的严重程度判定	35

12.1.3	不良事件与器械/治疗相关性的判定	35

12.1.4	不良事件的记录和随访	35

12.1.5	预期的不良事件	36

12.2 严重不良事件	36

12.2.1	严重不良事件的定义	36

12.2.2	报告程序、联络人信息	36

12.3 器械缺陷	37

12.3.1	器械缺陷的定义	37

12.3.2	器械缺陷的记录与处理	37

13	临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定	37

13.1 方案偏离的定义	37

13.2 方案偏离的分级	37

13.2.1	显著方案偏离	37

13.2.2	一般方案偏离	37

13.3 控制方案偏离的措施	37

13.3.1	申办者	37

13.3.2	研究者	38

13.4 方案偏离的报告	38

13.5 临床试验方案的修正规定	38

14	直接访问源数据、文件	38

15	临床试验报告应涵盖的内容	39

16	保密原则	39

17	各方承担的职责	40

17.1 申办者职责	40

17.2 临床试验机构职责	44

17.3 研究者职责	45

18	其他需要说明的内容	47

18.1 财务和保险	48

18.2 试验结果发表的约定	48

19	参考文献	49

20	附录	50

附录1：试验医疗器械产品使用说明书（单独提供）	50

附录2：评分量表汇总	50

研究者声明	51

图目录

图3-1 ML-3050PS型Nd:YAG皮秒激光治疗机主机	11

图3-2 单光斑治疗手柄	12

图 5-1 视觉模拟评分量表	19

缩略词表

| 英文 | 中文 |
| --- | --- |
| AE | 不良事件 |
| APTT | 活化部分凝血活酶时间 |
| CI | 置信区间 |
| DVP | 数据核查计划 |
| eCRF | 电子病例报告表 |
| EDC | 电子数据管理系统 |
| FAS | 全分析集 |
| FIB | 纤维蛋白原 |
| GAIS | 全局美容效果分级量表 |
| GCP | 医疗器械临床试验质量管理规范 |
| HIS | 医院病历信息系统 |
| ICF | 知情同意书 |
| INR | 国际标准化比值 |
| ITT | 意向性治疗 |
| LIOB | 激光诱导的化学击穿 |
| MedDRA | 国际医学用语词典 |
| Nd:YAG | 掺钕钇铝石榴石 |
| NMPA | 国家药品监督管理局 |
| PIH | 炎症后色素沉着 |
| PIHo | 炎症后色素减退 |
| PPS | 符合方案集 |
| PT | 凝血酶原时间 |
| SAE | 严重不良事件 |
| SOP | 标准化操作流程 |
| SS | 安全性集 |
| VAS | 视觉模拟评分量表 |

- 方案摘要

| 试验名称 | 一项前瞻性、多中心、随机、盲法评价、半面对照、非劣效临床试验，评估532nm Nd:YAG皮秒激光治疗机治疗表皮色素增加性皮肤病的安全性和有效性 |
| --- | --- |
| 方案编号 | ML-3050PS-CIP-01 |
| 试验医疗器械 | Nd:YAG皮秒激光治疗机 |
| 对照器械 | Nd:YAG皮秒激光治疗仪（PicoWay®, Candela Corporation生产） |
| 申办者 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 |
| 试验目的 | 评价武汉奇致激光技术股份有限公司生产的532nm Nd:YAG皮秒激光治疗机治疗表皮色素增加性皮肤病的安全性和有效性 |
| 试验设计 | 本临床试验采用前瞻性、多中心、随机、盲法评价、半面对照、非劣效临床试验设计，计划入组89例符合要求的受试者，预期在经皮秒激光治疗后，试验器械的治疗有效率非劣于对照器械。 所有入选本试验的受试者，选择两侧面部基本对称的区域作为目标治疗区域，通过1:1随机化分组来决定两侧面部接受的治疗。随机结果为左侧试验器械+右侧对照器械，或左侧对照器械+右侧试验器械。治疗顺序统一规定为从左侧面部开始。试验器械为武汉奇致激光技术股份有限公司生产的532nm Nd:YAG皮秒激光治疗机，对照器械为Candela Corporation生产的PicoWay® Nd:YAG皮秒激光治疗仪，所有受试者在经过1次治疗之后，于治疗后4周和8周进行2次随访，对激光治疗的安全有效性进行评价。 本试验将收集和分析以下数据：主要有效性评价指标（治疗有效率），次要有效性评价指标【疗效优异率、全局美容效果分级量表（Global Aesthetic Improvement Scale，GAIS）、疼痛评分（visual analog scale，VAS）、受试者满意度】，以及安全性评价指标（激光治疗的不良反应发生率、不良事件和严重不良事件发生率、器械缺陷发生率）。 |
| 受试人群 | 面部雀斑受试者 |
| 干预措施 | 所有受试者均先后接受两种器械的治疗，两种器械的面部治疗侧随机。治疗顺序统一规定为从左侧面部开始。每侧面部只接受1次治疗。两种器械的治疗波长均为532nm，治疗参数因人而异，原则上以轻度白霜反应为治疗终点。治疗后，使用冰袋冷敷30-60分钟面部。之后受试者每天2次使用抗生素霜涂抹脸部直至患处愈合。整个研究期间，受试者应做好防晒和防紫外线。 |
| 主要有效性终点 | 治疗有效率 治疗有效率结果是基于每位受试者色素病变清除率的结果。在此研究中，治疗有效被定义为治疗后8周，受试者色素病变清除率≥50%。因此，器械的治疗有效率为使用此种器械治疗后8周，色素病变清除率≥50%的受试者占比，计算公式为：治疗有效率=色素病变清除率≥50%的受试者例数受试者例数×100%。 |
| 次要有效性终点 | - 疗效优异率 在基线期和治疗后8周，每位受试遵循标准图片采集流程，使用高清图片采集工具采集受试者正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片。采用盲法评价，由三名不参与研究过程的医学专业人员作为评价者，评价者通过识别并记录治疗前及治疗后的病灶数量来计算清除率。采用三名评价者分别独立评价的方式，最终清除率取三位评价者评价结果的平均值。将治疗后病变数量减少的比例定义为色素病变清除率。具体计算公式为：色素病变清除率=治疗前病变数量-治疗后病变数量治疗前病变数量×100%。 之后，基于上述公式计算出的结果，评价者将赋予其不同的分值： - 4分：75%-100%，显效 - 3分：50%-74%，有效 - 2分：25%-49%，无效 - 1分：＜25%，无效 疗效优异结果是基于每位受试者色素病变清除率的结果。在此研究中，疗效优异被定义为受试者色素病变清除率≥75%。因此，器械的疗效优异率为使用此种器械色素病变清除率≥75%（或达到4分）的受试者占比。 - 全局美容效果分级量表（GAIS） 治疗后8周，采用盲法评价，采用两名评价者分别独立评价的方式，如果两名评价者的结果不一致，则引入第三名评价者，进行最终判定。此评分采用5分法，具体评分标准如下： - 5分：明显改善 - 4分：中度改善 - 3分：轻度改善 - 2分：没变化 - 1分：恶化 - 疼痛评分（VAS） 每位受试者在完成一侧面部治疗后，即刻采用视觉模拟评分量表对自身感受到的疼痛进行评价。分值范围为0-100分。0分定义为无痛，100分定义为受试者能想象到的最大程度的疼痛。 - 受试者满意度 在治疗后8周，由受试者分别对面部两侧治疗效果的满意度进行评价。评分采用Likert 5分法，具体评分标准如下： - 5分：很满意 - 4分：满意 - 3分：不置可否 - 2分：不满意 - 1分：很不满意 |
| 安全性终点 | - 激光治疗的不良反应发生率 注：根据症状持续时间和严重程度来决定与器械的相关性。 - 不良事件（AE）/严重不良事件（SAE）发生率 - 器械缺陷发生率 |
| 入选标准 | - 年龄≥18周岁且≤65周岁，性别不限； - Fitzpatrick皮肤类型为Ⅲ-Ⅴ型； - 诊断为面部雀斑且视觉上面部双侧雀斑对称； - 参与研究前对本研究已充分了解并自愿签署知情同意书，且能够按照预期治疗程序并完成所有随访。 |
| 排除标准 | - 过去3个月内拟治疗区域接受过光电治疗、美容手术（如填充、注射、整形手术）和/或化学剥脱术的受试者； - 已知存在全身感染或拟接受试验治疗部位局部感染的患者； - 有鳞状细胞癌或黑色素瘤病史的患者； - 过去1个月内服用过或正在服用抗凝药物或影响伤口愈合类药物的患者； - 过去1个月内服用过或正在服用已知会增加光敏感度药物的患者； - 有免疫抑制/免疫失调症（包括HIV感染或AIDS）病史或服用免疫抑制药物的患者； - 在初次治疗的12个月内服用口服异维甲酸（Accutane）或计划在治疗期间服用的患者； - 有愈合障碍病史或瘢痕疙瘩病史的患者； - 目前患有癫痫、情绪障碍或认知障碍不能配合治疗者； - 妊娠、哺乳期女性或在试验期间有怀孕或生育计划者； - 3个月内参加过其它干预性临床试验者； - 过去1个月内有晒伤史的患者； - 其他经研究者评估认为不适合参加本试验的情况。 |
| 试验访视 | - 筛选和入组访视（第-7~0天） - 治疗当天（第0天） - 治疗后4周（±5天，第28天） - 治疗后8周（±5天，第56天） |
| 统计分析 | - 样本量计算 本试验的样本量计算基于治疗有效率。 假设本试验中试验器械与对照器械预期的治疗有效率相等，均为95%，非劣效界值取-10%，检验水平α取单侧0.025，把握度1-β取80%，根据以下样本量计算公式，则需要75例受试者。考虑到15%可能的脱落率，本试验共需要89例受试者。 nT=nC=Z1-α/2+Z1-β2PC1-PC+PT1-PTD-∆2 - 统计分析方法 - 主要有效性指标分析 基于符合方案集（PPS）和全分析集（FAS），对主要有效性指标进行分析，其统计学假设如下： H0：PT-PC≤-∆ H1：PT-PC＞-∆ 其中，PC为对照器械预期的治疗有效率，PT为试验器械预期的治疗有效率。-∆为非劣效界值，取负值。 计算两种器械治疗有效率差值及其95%置信区间（CI），将95%CI与非劣界值进行比较，若95%CI下限大于-10%，则可以认为试验组与对照组相比为非劣。同时采用考虑中心效应的CMH检验进行两组比较。如为校正中心等因素的影响，可以视情况考虑采用Logistic回归模型进行组间比较。 - 次要有效性指标分析 基于FAS对次要有效性指标进行分析。 对于次要有效性指标：疗效优异率：分类指标，采用卡方检验或精确概率检验（若卡方检验不适用）进行组间比较；全局美容效果分级量表（GAIS）：等级指标，采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验进行组间比较；疼痛评分（VAS）：定量指标，采用成组t检验（方差齐性、正态分布）或Wilcoxon秩和检验进行组间比较；受试者满意度等级指标，采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验进行组间比较。 - 安全性分析 基于安全性集（SS）对安全性指标进行分析。 对于激光治疗的不良反应发生率、不良事件和严重不良事件发生率、器械缺陷发生率和生命体征等安全性数据的观测值和相对基线的变化值均将按各个试验分组和/或时间点进行描述性汇总分析。对于激光治疗的不良反应发生率采用卡方检验进行组间比较。AE将采用MedDRA进行编码并汇总。 |

申办者信息

申办者名称

武汉奇致激光技术股份有限公司

申办者地址

武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元3-5层、07幢07单元3-4层

申办者联系方式

联系人姓名：罗艺莎

联系电话：+86 18672310832

邮箱：lilaclys@163.com

临床试验机构和主要研究者信息

计划参加本试验的临床试验机构和主要研究者列表将单独提供。

临床试验的背景资料

产品研发背景

疾病和治疗方法

皮肤色素性病变是皮肤病中的一类常见疾病，包括色素减少性皮肤病与色素增加性皮肤病两种，后者按照病变部位又可分为表皮，真皮以及真皮-表皮色素增加性病变。临床上，常见的良性表皮色素增多性病变有雀斑、老年斑、日光性黑子和咖啡斑。色素性皮肤病是由于黑素细胞和黑素生成异常而形成的，可由遗传及环境因素等引起，可以是先天的也可以是后天形成的。虽然大多数色素性皮肤病对健康不会构成重大危害，但有碍美观，由此可以引起患者的焦虑及心理压力，影响其工作、学习、生活等，降低患者的生活质量及幸福感[1]。

20世纪60年代初，激光技术开始用于色素增加性病变的治疗。其原理主要是通过光热作用，即通过光照射后产生的热效应作用于表皮或真皮中的色素颗粒，使其在瞬间吸收高能量后爆破成色素颗粒，随后被巨噬细胞吞噬并排出体外。早期的激光设备，副作用较大，治疗后易出现红肿、色素沉着等不良反应及复发，从而限制了激光设备的应用。20世纪90年代，利用极短脉宽产生的光机械效应来达到治疗目的的皮秒激光应运而生。不同于传统的纳秒激光，皮秒激光产生的光机械效应会产生强烈的机械应力导致靶组织爆破，使之变成更小的微细颗粒形态，从而被更好地包裹、吞噬，通过表皮及淋巴系统排出体外，且由于皮秒激光脉宽远短于黑素小体的热弛豫时间（即靶结构受激光照射后温度降低50%所需的时间），组织吸收的激光能量将更好地被限制在目标球团中，对周围结构和血管的破坏也将被最小化，预期能减少热效应引起的红肿疼痛和激光治疗后皮肤色素沉着的发生[2]。研究表明，针对良性表皮色素增多性病变，皮秒激光相比纳秒激光显示出更高的安全性和有效性[3]。

雀斑是常见的表皮色素增加性病变，其临床表现与表皮色素增加性病变相似，病理表现、病因（先天或遗传）以及激光治疗发挥作用的原理都与表皮色素增加性病变的总体表现一致。临床治疗以及指南共识中，通常将这些疾病统称为一类疾病，即表皮色素增加性疾病进行讨论。从激光对其疗效而言，皮秒对雀斑和日光性黑子的疗效较为理想，便于充分评估试验器械的临床性能。雀斑的临床症状表现为颜面、颈、肩、手背的暴露部位的大小不一的淡褐色至黑褐色的点状斑点，日晒可促发并加重此病。雀斑患者多伴有遗传现象，为常染色体显性遗传。病理表现为表皮基底层细胞内黑素体经紫外线照射后迅速变为氧化型，基底层的黑素增加而黑素细胞并不增加，由于皮肤基底层具有更多完全黑化的黑素体从而临床上的皮疹表现为颜色加深、形态变大、数目增多。跟其他表皮色素增加性病变一样，雀斑也一定程度上的影响容貌，部分皮损严重者会影响患者的生活质量，常对患者产生较大的心理压力。以往的治疗方法主要有冷冻、药物、化学剥脱、皮肤磨削、电灼等，氢醌、曲酸、任二酸等脱色素药物治疗，临床上治疗周期长，疗效不显著。冷冻、化学剥脱、皮肤磨削、电灼等技术则存在较多的不良反应，如炎症后色素沉着( post-inflammatory hyperpigmentation，PIH)、色素减退、瘢痕、术后恢复期长等。目前在临床上也较少使用[4]。Kung等[5]在一项临床研究中，对12例Ⅲ~Ⅳ型皮肤的良性色素性疾病的受试者，进行了532/1064nm皮秒激光的治疗，每2~6周治疗一次，研究发现要达到至少50%的缓解，平均需要的治疗次数分别为黄褐斑4.5次、雀斑1次、晒斑1.5次、咖啡斑1次，受试者炎症后色素沉着发生率为4.8%，6.5%的受试者出现了水疱的治疗不良反应，研究者认为532nm皮秒激光对治疗雀斑的效果，相对于其他色素性疾病明显有效。以上这些，均为本次临床试验的开展提供了坚实的理论基础。

临床试验产品概括

本次临床试验产品Nd:YAG皮秒激光治疗机由武汉奇致激光技术股份有限公司自主研发，本激光治疗机由经过培训的专业人员在医疗机构中使用，单光斑手柄输出532nm激光时，用于表皮色素增加性皮肤病的治疗。

临床前动物研究

无

产品基本信息

结构组成

本机由主机、导光臂、脚踏开关和治疗手柄组成。其中主机包括激光器、激光电源及控制系统、显示触控系统、冷却系统，总体结构如下图3-1。

治疗手柄为单光斑手柄，请见下图3-2。

Nd:YAG皮秒激光治疗机型号：ML-3050PS

软件发布版本号：ML-3050PS.2

本机的运行和控制部分位于主机箱内，内置的集成微控制器可连续监控设备的运行。

显示触控系统包括一块10.4″的彩色液晶显示触控屏、激光发射指示灯、按钮开关和紧急开关。其中，显示屏既可以显示系统的工作模式和参数，又可以提示触控键的功能。光学系统包括1064nm/532nm的激光器以及激光传输系统，由用户手持操作。

图3-1 ML-3050PS型Nd:YAG皮秒激光治疗机主机

图3-2 单光斑治疗手柄

工作原理和作用机理

皮秒激光是指输出脉宽在皮秒级别（10-12s）的激光器，由于脉宽极短，皮秒激光可在瞬间实现极高的峰值功率，从而对靶色基产生光声作用（或者光机械作用），将色素颗粒粉碎得更细小，更易被巨噬细胞等嗜色细胞清除，而炎症反应更轻。

产品特点

本机激光脉冲宽度300ps~350ps，最大峰值功率1.67×109W。治疗时间较短，使用较简便，适用于各大中型医院及医疗美容机构的使用。

产品适用范围及相关信息

- 适应证

本激光治疗机由经过培训的专业人员在医疗机构中使用，单光斑手柄输出532nm激光时，用于表皮色素增加性皮肤病的治疗。

- 适用人群

明确诊断为面部雀斑，且视觉上双侧病变区域基本对称的患者。

- 适用部位

面部皮肤。

- 与人体接触的方式和时间

治疗手柄在治疗过程中与面部皮肤短暂接触。

- 疾病的严重程度和阶段

明确诊断为面部雀斑的患者，视觉上双侧面部病变对称，病变大小和病变数量不限。

- 使用条件

本产品由经过培训的专业人员在医疗机构中按产品使用说明书操作使用。

- 重复使用

本产品为重复使用产品。每周至少清洁本机外表面一次。导光臂和治疗手柄应始终保持清洁，每次治疗后都必须清洁导光臂和治疗手柄。

- 禁忌证

- 对红外波长区内的光线高度敏感者。

- 近期有暴晒史者或治疗后需要接触阳光者。

- 服用过已知会增加光敏感度药物的患者。

- 有光敏性癫痫病史的患者。

- 对于炎症和药物引起的色素沉着过度或黑斑不宜用本机治疗。

- 有黑色素瘤有关皮肤病变（如发育异常的黑痣，恶性小痣等）的患者。

- 有鳞状细胞癌病史的患者。

- 有愈合障碍病或疤痕疙瘩病史的患者。

- 服用过会影响伤口愈合反应药物的患者。

- 在初次治疗的12个月内服用口服异维甲酸（Accutane）或计划在治疗期间服用的患者。

- 有免疫抑制/免疫失调症（包括HIV感染或AIDS）病史或服用过免疫抑制药物的患者。

- 服用过抗凝药物的患者。

- 存在活动性局部或全身感染，或待治疗区域存在开放性伤口的患者。

- 光敏感皮肤病者，妊娠及哺乳期女性。

- 临床条件可控性差的患者，包括严重的全身性疾病。

- 不愿冒轻微的形成疤痕风险的患者。

- 使用方法、警告、注意事项以及预防措施等信息

产品的使用方法、警告、注意事项等其他相关信息详见附录1：试验用医疗器械产品使用说明书。

临床试验目的

本试验的目的是评价武汉奇致激光技术股份有限公司生产的Nd:YAG皮秒激光治疗机用于治疗面部雀斑的安全性和有效性。

主要目的

本试验的主要目的是评价Nd:YAG皮秒激光治疗机用于治疗面部雀斑时，试验器械的治疗有效率非劣于对照器械。

次要目的

本试验的次要目的包括：

- 评价Nd:YAG皮秒激光治疗机用于治疗面部雀斑时，试验器械在疗效优异率、VAS评分、GAIS评分和受试者满意度方面与对照组之间的差异。

- 评价Nd:YAG皮秒激光治疗机用于治疗面部雀斑时，试验组在激光治疗的不良反应发生率、不良事件（AE）/严重不良事件（SAE）发生率以及器械缺陷发生率方面与对照组之间的差异。

试验设计

总体设计及确定依据

本次临床试验采用前瞻性、多中心、半面对照、盲法评价、非劣效试验设计，预期试验器械的治疗有效率非劣于对照器械。

本试验计划入组89例符合要求的受试者，选择两侧面部基本对称的区域作为目标治疗区域，通过1:1随机化分组来决定两侧面部接受的治疗。随机结果为左侧试验器械+右侧对照器械，或左侧对照器械+右侧试验器械。试验器械为武汉奇致激光技术股份有限公司生产的532nm Nd:YAG皮秒激光治疗机，对照器械为Candela Corporation生产的PicoWay® Nd:YAG皮秒激光治疗仪，通过第三方独立评价两种器械的治疗有效率和疗效优异率，并记录和分析整个试验过程中，受试者的术后即刻疼痛情况，总体审美改善情况以及满意度情况。

试验方法选择及其理由

本次临床试验遵循《赫尔辛基宣言》，NMPA颁布的《医疗器械注册与备案管理办法》（2021年）、《医疗器械临床试验质量管理规范》（GCP，2022年）、《医疗器械临床试验设计指导原则》（2018年）等与医疗器械相关的法规、指导原则的要求。本试验采用前瞻性、多中心、随机、盲法评价、半面对照、非劣效试验设计。本研究选择半面对照，对同一受试者的两侧面部，随机采用两种器械进行治疗，可以最大限度的避免患者个体差异对器械疗效的影响，尽可能地减少偏倚，保证数据的同质性。

对照器械选择理由

根据《医疗器械临床试验设计指导原则》（2018年），对于该类产品，选择阳性对照时，优先采用疗效和安全性已得到临床公认的已上市同类产品。Candela Corporation生产的PicoWay® Nd:YAG皮秒激光治疗仪技术成熟、上市时间长、临床认可度和使用数量均较高，是具有代表性的产品，可以作为对照器械。

试验人群选择理由

根据试验医疗器械说明书中的适用范围：“单光斑手柄输出532nm激光时，用于表皮色素增加性皮肤病的治疗”。本次临床试验选择的试验人群为“明确诊断为面部雀斑，且视觉上双侧病变区域基本对称的患者”。试验人群在试验医疗器械的适用范围内。

本试验参考试验医疗器械产品说明书以及相关文献报道，选择了最具代表性的表皮色素增加性病变，面部雀斑患者。排除了一些可能影响试验结果评估和增大受试者安全性风险的因素，以保证试验人群的同质性并从伦理的角度最大限度的保证受试者的安全。

试验终点选择理由

本次临床试验的主要有效性评价指标是：器械的治疗有效率。本研究为半面对照，非劣效设计，对照器械为临床性能和安全性已经得到临床公认的产品。治疗有效率是最能直接客观反映试验目的的指标，且易于量化，已在相关研究领域中广泛使用。

次要有效性评价指标包括：疗效优异率、GAIS评分、VAS评分以及受试者满意度反映了试验医疗器械的总体临床性能，从不同方面评价了试验医疗器械的有效性。

本次临床试验的安全性评价指标包括：激光治疗的不良反应发生率、AE和SAE发生率、器械缺陷发生率，用以评价试验医疗器械治疗面部雀斑的安全性。

试验时间选择理由

本次临床试验所选择的访视时间及依据如下：

    - 访视1：筛选和入组访视（第-7~ 0天）；常规术前1周内，受试者签署知情同意书后将收集其相关资料和进行相关检查，对所有受试者的面部进行拍照，根据诊断结果进行入排标准的评估，以确认受试者符合入组要求并进行随机分组。

    - 访视2：受试者治疗当天（第0天）；根据随机分组结果对所有受试者双侧面部分别使用试验器械和对照器械进行雀斑治疗。记录治疗过程相关信息、产品使用情况、每侧面部治疗结束后的疼痛情况、激光治疗的不良反应等，对受试者面部进行拍照，收集合并用药、AE/SAE、器械缺陷的发生情况。

    - 访视3：受试者治疗后4周（±5天，第28天）；对受试者面部进行拍照，记录激光治疗的不良反应，收集合并用药、AE/SAE的发生情况。

    - 访视4：受试者治疗后8周（±5天，第56天）；对受试者面部进行拍照，记录GAIS评分、受试者满意度和激光治疗的不良反应，收集合并用药、AE/SAE的发生情况。

受试者选择

入选标准

参与本试验的受试者必须符合以下所有标准：

- 年龄≥18周岁且≤65周岁，性别不限；

- Fitzpatrick皮肤类型为Ⅲ-Ⅴ型；

- 诊断为面部雀斑且视觉上面部双侧雀斑对称；

- 参与研究前对本研究已充分了解并自愿签署知情同意书，且能够按照预期治疗程序并完成所有随访。

排除标准

受试者有符合如下任一排除标准的，不能纳入本试验：

- 过去3个月内拟治疗区域接受过光电治疗、美容手术（如填充、注射、整形手术）和/或化学剥脱性术的受试者；

- 已知存在全身感染或拟接受试验治疗部位局部感染的患者；

- 有鳞状细胞癌或黑色素瘤病史的患者；

- 过去1个月内服用过或正在服用抗凝药物或影响伤口愈合类药物的患者；

- 过去1个月内服用过或正在服用已知会增加光敏感度药物的患者；

- 有免疫抑制/免疫失调症（包括HIV感染或AIDS）病史或服用免疫抑制药物的患者；

- 在初次治疗的12个月内服用口服异维甲酸（Accutane）或计划在治疗期间服用的患者；

- 有愈合障碍病史或瘢痕疙瘩病史的患者；

- 目前患有癫痫、情绪障碍或认知障碍不能配合治疗者；

- 妊娠、哺乳期女性或在试验期间有怀孕或生育计划者；

- 3个月内参加过其它干预性临床试验者；

- 过去1个月内有晒伤史的患者；

- 其他经研究者评估认为不适合参加本试验的情况。

受试者退出标准和程序

- 个体受试者脱落标准

脱落是指受试者由于任何原因不能继续按试验方案进行到所要求的最后一次随访。如出现下列情况：

- 受试者失访；

- 受试者主动要求退出试验：受试者如果认为治疗效果不佳、不能耐受AE、希望采取其他治疗方法、或无任何理由，均可主动退出试验；

- 经研究者判定继续参加该试验对受试者的风险大于其获益，受试者无法继续进行本临床试验，如出现下列情况：受试者在试验中出现重要器官功能异常、过敏反应、依从性差、病情加重或出现SAE需要停止试验治疗或采用其他治疗方法治疗时，都应退出试验。

受试者有权在任何时候退出试验而不需要任何理由。

研究者有权在上述情况发生时要求受试者退出试验，也可以在试验过程中的任何时间基于医学判断而决定受试者是否应该继续本临床试验。

脱落病例的处理：所有脱落病例，均应在相应文档中记录相关试验结果及病例脱落的原因，研究者必须对退出试验的受试者进行评估，如因AE、异常的实验室检测值或治疗失败而退出试验，也应采取积极治疗措施，并记录相应治疗过程、方法和治疗结果。研究者应尽可能与受试者联系保证依从性，受试者脱落后询问理由并记录并发症和AE等，尽可能完成相应评估项目。

- 整个试验终止标准

终止试验是指试验尚未按照计划完成所有受试者的评价工作而停止试验。如出现以下情况：

- 试验过程中发现试验医疗器械不具有任何临床价值；

- 在试验过程中发现临床试验方案有重大失误，难以评价试验医疗器械的有效性和安全性；

- 申办者要求终止试验（如经费原因、管理原因等）；

- 监督管理部门因某种原因勒令终止试验；

- 伦理委员会从保护受试者权益的角度终止试验。

终止试验后，新的受试者将不再被纳入，已入组但尚未出组的受试者按照申办者和研究者的商议结果进行治疗和访视。终止试验的程序依照《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022年）要求处理。

评价方法

有效性评价方法

主要有效性评价指标

本试验的主要有效性评价指标为：治疗有效率

- 目的：该指标用于评估试验医疗器械用于面部雀斑治疗的主要有效性。

- 定义：治疗后8周，受试者色素病变清除率≥50%被认为治疗有效。因此，器械的治疗有效率为使用此种器械治疗后色素病变清除率≥50%的受试者占比。

- 观察时间点：治疗8周，采用盲法评价，由三名不参与研究过程的医学专业人员作为评价者，评价者通过识别并记录治疗前及治疗后的病灶数量来计算清除率。采用三名评价者分别独立评价的方式，最终清除率取三位评价者评价结果的平均值。

- 计算方式：该指标的结果是基于每位受试者色素病变清除率的结果。根据以下公式进行计算：治疗有效率=色素病变清除率≥50%的受试者例数受试者例数×100%。

次要有效性评价指标

本试验中的次要有效性评价指标包括：

- 疗效优异率

定义：治疗后8周，受试者色素病变清除率≥75%被认为疗效优异。因此，器械的疗效优异率为使用此种器械治疗后色素病变清除率≥75%（即达到4分）的受试者占比。色素病变清除率=治疗前病变数量-治疗后病变数量治疗前病变数量×100%。

评价时间点：治疗后8周。

评价方式：每位受试遵循标准图片采集流程，使用高清图片采集工具采集受试者正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片。采用盲法评价，由三名不参与研究过程的医学专业人员作为评价者，评价者通过识别并记录治疗前及治疗后的病灶数量来计算清除率。采用三名评价者分别独立评价的方式，最终清除率取三位评价者评价结果的平均值。之后，基于色素病变清除率结果，评价者将赋予其不同的分值：

- 4分：75%-100%，显效；

- 3分：50%-74%，有效；

- 2分：25%-49%，无效；

- 1分：＜25%，无效

4分即代表疗效优异。

- 全局美容效果分级量表（GAIS）：

评价时间点：治疗后8周

评价方式：采用盲法评价，采用两名评价者分别独立评价的方式，如果两名评价者的结果不一致，则引入第三名评价者，进行最终判定。此评分采用5分法，具体评分标准如下：

- 5分：明显改善

- 4分：中度改善

- 3分：轻度改善

- 2分：没变化

- 1分：恶化

- 疼痛评分（VAS）：

评价时间点：每侧面部治疗结束后即刻。

评价方式：受试者主观评价。采用视觉模拟量表进行评价，量表主要由一条100mm的直线组成，该直线的一端表示“完全无痛”，另一端表示“能够想象到的最剧烈的疼痛”或“疼痛到极点”等（请见下图 5-1）。受试者需要在这条线上相应的位置做标记（用一个点或一个“✕”等）以代表他们体会到的当时的疼痛强烈程度。分值范围为0-100。0分定义为无痛，100分定义为受试者能想象到的最大程度的疼痛。

图 5-1 视觉模拟评分量表

- 受试者满意度

评价时间点：治疗后8周。

评价方式：受试者主观评价。具体评分标准如下：

- 5分：很满意

- 4分：满意

- 3分：不置可否

- 2分：不满意

- 1分：很不满意

安全性评价方法

激光治疗的不良反应发生率

- 定义：激光治疗的短暂或长期的不良反应。

- 观察时间点：从受试者开始治疗到完成最后一次访视。

- 计算公式：激光治疗的不良反应发生率=各组发生上述不良反应的受试者例数÷各组受试者总例数×100%。

AE/SAE发生率

- 定义：AE是指临床试验过程中出现的不良医学事件，无论是否与试验医疗器械相关。SAE的定义参见第12.2.1章节。

- 观察时间点：从受试者签署知情同意书到完成最后一次访视。

- 计算公式：AE/SAE发生率=各组发生AE/SAE的受试者例数÷各组受试者总例数×100%。

器械缺陷发生率

- 定义：器械缺陷是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。

- 观察时间点：从受试者开始使用试验用医疗器械治疗到治疗结束。

- 计算公式：器械缺陷发生率=各组发生器械缺陷的受试者总数和÷各组受试者总数×100%。

试验医疗器械和对照医疗器械/对照诊疗方法

试验医疗器械

- 器械名称：Nd:YAG皮秒激光治疗机；

- 生产厂家：武汉奇致激光技术股份有限公司；

- 规格型号：ML-3050PS

- 有效期：10年

- 贮存环境要求：详见附录1：试验用医疗器械产品使用说明书中的要求。

对照医疗器械

- 器械名称：Nd:YAG皮秒激光治疗仪

- 规格型号：PicoWay

- 生产厂家：凯德朗公司Candela Corporation

- 注册证号：国械注进20173092289

- 适用范围/预期用途：产品在医疗机构中，1064nm用于去除黑色和蓝色文身，532nm用于治疗雀斑，730nm用于治疗表皮良性色素增加性皮肤病。

- 结构组成：产品由主机、导光臂、气动脚踏开关、532/1064nm变焦手柄、730nm手柄以及防护眼镜组成。主机包含控制面板、激光光学部件、电源、去离子水循环器以及电子控制组件。

试验医疗器械管理

- 试验医疗器械进行统一标签及编号，并标明为“仅临床试验用”。

- 试验医疗器械由申办者运送到各临床试验机构，临床试验机构与申办者建立完整的试验器械交接手续。

- 各临床试验机构设立专门地点贮存试验医疗器械。贮存环境和条件应符合说明书中要求。

- 各临床试验机构建立严格的试验器械管理制度。由授权的专人负责管理，并建立专用的临床试验医疗器械使用记录表。管理员按每位受试者的入组先后顺序发放/使用。登记受试者姓名缩写、发放/使用时间、器械相关信息等并签字。试验过程中研究者如实记录受试者使用和剩余的器械数量。试验结束后将剩余试验器械集中返还申办者。

试验流程

试验流程图

本试验的流程如下表所示：

| 访视项目 | 筛选和入组访视 | 治疗当天 | 治疗后4周 | 治疗后8周 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究天数 | 第-7~0天 | 第0天 | 第28天 | 第56天 |
| 窗口期 | / | / | ±5天 | ±5天 |
| 知情同意 | X |  |  |  |
| 人口学资料1 | X |  |  |  |
| 病史2 | X |  |  |  |
| 生命体征3 | X | X | X | X |
| 感染筛查4 | X |  |  |  |
| 凝血功能5 | X |  |  |  |
| 血妊娠检查6 | X |  |  |  |
| Fitzpatrick皮肤类型评估7 | X |  |  |  |
| 入排评估8 | X |  |  |  |
| 随机分组9 | X |  |  |  |
| 治疗过程记录10 |  | X |  |  |
| 标准图片采集11 | X | X | X | X |
| 疼痛评分12 |  | X |  |  |
| 发放受试者日志卡 |  | X |  |  |
| 回收受试者日志卡 |  |  |  | X |
| 受试者满意度13 |  |  |  | X |
| 激光治疗的不良反应14 |  | X | X | X |
| 合并用药15 | X | X | X | X |
| AE/SAE 16 | X | X | X | X |
| 器械缺陷17 |  | X |  |  |

注：筛选访视中实验室检查（凝血功能、血妊娠[若适用]）可接治疗前7天内的检查结果（即使检查在ICF签署前进行）。

- 人口学资料：性别、出生日期、身高、体重；

- 病史：与入排标准相关的病史及过敏史等；

- 生命体征：血压、心率（脉搏）、呼吸、体温；

- 感染筛查：乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒螺旋体抗体和HIV抗体；

- 凝血功能：活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（FIB）、国际标准化比值（INR）；

- 血妊娠检查：仅适用于育龄期女性受试者，有原始记录的尿妊娠检查结果也可接受；

- Fitzpatrick皮肤类型评估：确认受试者是否符合研究人群；

- 入排评估：筛选期根据相关病史和检查结果进行入排评估，以确认受试者是否符合所有入选标准且不符合任一条排除标准；

- 随机分组：确认受试者完全符合入组要求后，选择两侧面部基本对称的区域作为目标治疗区域，通过1:1随机化分组来决定两侧面部接受的治疗。随机结果为左侧试验器械+右侧对照器械，或左侧对照器械+右侧试验器械；

- 治疗过程记录：包括治疗过程相关信息、器械使用情况等；

- 标准图片采集：使用高清图片采集工具采集受试者正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片；

- 疼痛评分：采用视觉模拟评分量表，由受试者在每侧面部治疗后即刻进行评估；

- 受试者满意度：治疗后8周由受试者对面部两侧治疗效果分别进行主观评价；

- 激光治疗的不良反应：记录激光治疗的不良反应，并根据症状持续时间和严重程度来决定与器械的相关性。

- 合并用药：包括所有皮肤疾病相关的合并用药，以及与AE/SAE相关的合并用药；

- AE/SAE：该试验期间发生的所有AE和SAE；

- 器械缺陷：是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。

试验的实施（方法、内容和步骤）

选择符合本试验入组标准的受试者，所有受试者按随机结果先后使用试验医疗器械或对照器械。试验期间共进行4次访视，包括：筛选和入组访视（第-7~0天）、治疗当天（0天）、治疗后4周（第28天）和治疗后8周（第56天）。

筛选和入组访视（第-7~0天）

在筛选期间，研究者将向潜在受试者介绍本次试验的目的和知情同意书（ICF）中的内容。在受试者接受任何临床试验相关的操作前，受试者和研究者必须先在ICF上签署姓名和日期。

签署完ICF后，受试者将会被分配一个唯一的筛选编号。每个临床试验机构的受试者的筛选编号由临床试验机构编号（2位）+筛选序号（3位，从001开始）组成。筛选过的受试者将被录入筛选入选表中。筛选编号一经分配就不能再用于其他的受试者。如果某例受试者筛选失败，也将保留已分配给该受试者的筛选编号，并在筛选入选表中注明筛选失败的原因。

该访视将评估和收集受试者的以下数据：

- 受试者签署ICF的日期；

- 人口学资料：性别、出生日期、身高、体重；

- 病史：与入排标准相关的病史及过敏史；

- 生命体征：血压、心率（脉搏）、呼吸、体温；

- 实验室检查：可接受术前7天内的检查结果

- 感染筛查：乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎抗体、梅毒螺旋体抗体和HIV抗体；

- 凝血功能：活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶原时间（PT）、纤维蛋白原（FIB）、国际标准化比值（INR）；

- 血妊娠检查：仅适用于育龄期女性受试者，有原始记录的尿妊娠检查结果也可接受。

- Fitzpatrick皮肤类型评估：确认受试者是否符合研究人群；

- 入排评估：筛选期根据相关病史和检查结果进行入排评估，以确认受试者是否符合所有入选标准且不符合任一条排除标准；

- 随机分组：确认受试者完全符合入组要求后，选择两侧面部基本对称的区域作为目标治疗区域，通过1:1随机化分组来决定两侧面部接受的治疗。随机结果为左侧试验器械+右侧对照器械，或左侧对照器械+右侧试验器械；

- 标准图片采集：使用高清图片采集工具采集受试者治疗前正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片；

- 合并用药：记录所有与皮肤疾病相关的合并用药，以及与AE/SAE相关的合并用药；

- AE/SAE：记录该访视期间发生的所有AE和SAE；

治疗当天（第0天）

该访视将评估和收集受试者的以下数据：

- 生命体征：血压、心率（脉搏）、呼吸、体温；

- 治疗过程记录：记录治疗过程相关信息、器械使用情况等；

- 标准图片采集：使用高清图片采集工具采集受试者治疗后正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片；

- 疼痛评分；记录受试者在每侧面部治疗后即刻的疼痛评分；

- 激光治疗的不良反应：收集该访视期间发生的所有与治疗相关的不良反应；

- 合并用药：记录所有与皮肤疾病相关的合并用药，以及与AE/SAE相关的合并用药；

- AE/SAE：记录该访视期间发生的所有AE和SAE；

- 器械缺陷：收集该访视期间发生的器械缺陷。

治疗后4周（第28天）

该访视将评估和收集受试者的以下数据：

- 生命体征：血压、心率（脉搏）、呼吸、体温；

- 标准图片采集：使用高清图片采集工具采集受试者此访视期间正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片；

- 激光治疗的不良反应：收集该访视期间发生的所有与治疗相关的不良反应；

- 合并用药：记录所有与皮肤疾病相关的合并用药，以及与AE/SAE相关的合并用药；

- AE/SAE：记录该访视期间发生的所有AE和SAE；

治疗后8周（第56天）

该访视将评估和收集受试者的以下数据：

- 生命体征：血压、心率（脉搏）、呼吸、体温；

- 标准图片采集：使用高清图片采集工具采集受试者此访视期间正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片；

- 受试者满意度：记录受试者在此治疗期间对面部两侧治疗效果的满意度。

- 激光治疗的不良反应：收集该访视期间发生的所有与治疗相关的不良反应；

- 合并用药：记录所有与皮肤疾病相关的合并用药，以及与AE/SAE相关的合并用药；

- AE/SAE：记录该访视期间发生的所有AE和SAE；

提前退出访视

若受试者提前退出本试验，根据实际情况尽量收集以下数据：

- 生命体征（若适用）：血压、心率（脉搏）、呼吸、体温；

- 疼痛评分（若适用）；记录受试者在每侧面部治疗后即刻的疼痛评分；

- 标准图片采集（若适用）：使用高清图片采集工具采集受试者此访视期间正位、双侧位45°和双侧位90°的标准化图片；

- 受试者满意度（若适用）：记录受试者在此治疗期间对面部两侧治疗效果的满意度；

- 激光治疗的不良反应（若适用）：收集该访视期间发生的所有与治疗相关的不良反应；

- 合并用药（若适用）：收集该访视期间与皮肤疾病相关的合并用药，以及与AE/SAE相关的合并用药；

- AE/SAE（若适用）：收集该访视期间发生的所有AE和SAE；

- 器械缺陷（若适用）：收集该访视期间发生的器械缺陷。

用械规范

- 试验医疗器械的标准操作规程

在使用试验医疗器械前，请详细阅读产品使用说明书（详见附录1）。

- 对照医疗器械的标准操作规程

在使用对照医疗器械前，请详细阅读其产品使用说明书。

合并用药和治疗规范

对于合并用药，在本次临床试验中，不对合并用药进行限制，由研究者根据实际需要对受试者使用相应的药物。但是规定受试者在接受皮秒激光治疗的同时，不能使用其他祛斑药物。

所有受试者均先后接受两种器械的治疗，两种器械的面部治疗侧随机。治疗顺序统一规定为从左侧面部开始。每侧面部只接受1次治疗。治疗前，受试者面部皮肤必须彻底清洁。

治疗波长均为532nm，治疗参数因人而异，原则上以轻度白霜反应为治疗终点。

治疗后，使用冰袋冷敷30-60分钟面部。之后受试者每天2次使用抗生素霜涂抹脸部直至患处愈合。整个研究期间，受试者应做好防晒和防紫外线。

偏倚控制措施

- 多中心

来自多个中心的受试者比来自单个中心的受试者更具代表性，可避免由单个中心的系统误差导致的试验结果的偏倚。

- 随机分组

随机分组使受试者左右两侧面部有同等机会接受到试验器械或对照器械治疗，而不会受研究者和/或受试者主观意愿的影响，可使多种影响因素均衡分布，尽可能的避免了选择偏倚。本试验将使用随机分组的方法减少抽样误差引起的试验偏倚。在研究者确认核实了入选和排除标准后，合格的受试者将被随机分配，并按照以下两种情况进行治疗：左侧试验器械+右侧对照器械，或左侧对照器械+右侧试验器械。

- 研究者培训

临床试验开始前，将对研究者进行试验方案培训，使研究者了解并熟悉试验医疗器械，严格按照方案的要求执行入选和排除标准评估，完成方案中要求的相关检查，并掌握临床试验过程中发现的与该产品相关的所有新信息，从而尽可能减少干扰因素。

- 试验监查

由申办者指定的CRA将根据监查计划定期到临床试验机构进行现场监查访视，以确保试验方案中的所有要求都得到严格遵守，并进行原始数据核查，以确保电子病例报告表（eCRF）中的数据与原始资料中的一致。

统计学考虑

样本量的估算

样本量的计算

本试验总样本量的计算基于主要终点指标：器械的治疗有效率。

因此，假设本试验中试验器械与对照器械预期的治疗有效率相等，均为95%，非劣效界值取-10%，检验水平α取单侧0.025，把握度1-β取80%，根据以下样本量计算公式，则需要75例受试者。考虑到15%可能的脱落率，本试验共需要89例受试者。样本量估算公式为：

nT=nC=Z1-α/2+Z1-β2PC1-PC+PT1-PTD-∆2

式中、分别为试验组和对照组的样本量，、分别为试验组和对照组预期事件发生率；|D|为两组预期率差的绝对值，|D| = |-|，Δ为非劣效界值，取负值。

样本量分配及其确定依据（如适用）

不适用。

分析数据集

全分析集（FAS）：按照意向性治疗（Intention To Treat，ITT）原则，包括所有随机化且至少一侧面部接受过一种器械治疗的受试者。

符合方案集（PPS）：包括FAS中可获得主要有效性评价指标的观察数据、未发生影响主要有效性评价的重大方案偏离的受试者。

安全性集（SS）：包括所有随机化且至少一侧面部接受过一种器械治疗，至少进行过一次安全性评价的受试者。

本试验中有效性分析将基于PPS和FAS进行，安全性分析将基于SS进行。

受试者剔除标准

对于存在以下情况的受试者，可能需要剔除，将在盲态数据审核时逐例讨论，由主要研究者、统计师和申办者共同讨论后作出决定：

- 提前退出本试验而未获得主要有效性评价数据的受试者；

- 发生了严重影响主要有效性结果的方案偏离的受试者；

- 未使用方案规定的试验医疗器械的受试者。

统计分析方法

详细的统计分析方法将在单独的统计分析计划中描述，统计分析计划将在数据库锁定前定稿。统计分析将依据定稿后的统计分析计划予以进行。

数据库锁定前，若对本方案中的统计方法进行变更，将记录在统计分析计划中。数据库锁定后，若对已定稿的统计分析计划中的分析内容进行变更，将记录在统计分析报告和临床试验报告中。

统计分析一般原则

所有统计分析将使用SAS 9.4及以上版本进行。

连续变量采用受试者例数、均值、标准差、中位数、上四分位数、下四分位数、最小值和最大值进行描述统计；分类变量采用频数和百分比进行描述统计。

除非劣效性检验外，定量指标的组间比较采用成组t检验（方差齐性、正态分布）或Wilcoxon秩和检验，分类指标采用卡方检验或精确概率检验（若卡方检验不适用），等级指标采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验。

所有的统计检验如不特殊说明均采用双侧检验，P值小于0.05（双侧）将被认为所检验的差别有统计意义。

基线特征和人口学资料

人口学分析基于FAS。

总结各中心入组及完成数，列出脱落病例的清单。各组不同分析集大小、各中心病例分布、总脱落率比较、未完成原因详细列表。对受试者的人口学特征（年龄、性别等）、相关病史、治疗史等进行描述，并对两组年龄、性别等特征进行比较，以衡量两组的可比性。

有效性分析

主要有效性指标分析

主要有效性指标分析基于FAS和PPS进行。

本研究的主要有效性评价指标为：治疗有效率。针对主要有效性指标的非劣效统计学假设如下：

H0：PT-PC≤-∆

H1：PT-PC＞-∆

其中，PC为对照器械预期的治疗有效率，PT为试验器械预期的治疗有效率。-∆为非劣效界值，取负值。

在α=0.025（单侧检验），β=0.2的水平下，计算两种器械治疗有效率差值及其95%置信区间（CI），将95%CI下限与非劣界值进行比较，若95%CI下限大于-10%，则可以认为试验组与对照组相比为非劣。同时采用考虑中心效应的CMH检验进行两组比较。如为校正中心等因素的影响，可以视情况考虑采用Logistic回归模型进行组间比较。

次要有效性指标分析

次要有效性指标分析基于FAS和PPS进行。

对于次要有效性指标：

1)疗效优异率：分类指标，采用卡方检验或精确概率检验（若卡方检验不适用）进行组间比较；

2)全局美容效果分级量表（GAIS）：等级指标，采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验进行组间比较；

3)疼痛评分（VAS）：定量指标，采用成组t检验（方差齐性、正态分布）或Wilcoxon秩和检验进行组间比较；

4)受试者满意度：等级指标，采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验进行组间比较。

安全性分析

基于安全性集（SS）对安全性指标进行分析。

对于激光治疗的不良反应发生率、不良事件和严重不良事件发生率、器械缺陷发生率、实验室检查指标和生命体征等安全性数据的观测值和相对基线的变化值均将按各个试验分组和/或时间点进行描述性汇总分析。对于激光治疗的不良反应发生率采用卡方检验进行组件比较。

AE将采用MedDRA进行编码并汇总。实验室检查和生命体征的异常值将在列表中标示，也将提供异常有临床意义的检查值列表。

缺失值、不合理数据和异常值的处理

缺失值处理：对缺失数据，将根据所在的分析集划分进行处理；对于FAS集主要有效性评价指标的缺失，将采用最差值填补法即按照无效处理；次要有效性评价指标的缺失不进行数据结转。

不合理数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行逻辑性核查，发现不合理数据将采用质疑（Query）形式向研究者或数据录入人员发出疑问，直至所有不合理数据获得解决，方可锁定数据库。

错误数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行质量管理，发现错误数据将采用质疑（Query）形式向研究者或数据录入人员发出疑问，直至所有错误数据获得更正，方可锁定数据库。

监查计划

临床监查的目的是确保临床试验参与各方在试验过程中遵守《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022年）及其他相关法规的要求，保护受试者的权利，以及确保符合临床试验方案/程序，确保所收集的数据的真实性、完整性和准确性。

申办者委派的合格CRA将根据制定的监查计划负责对本临床试验进行定期监查。监查流程包括在试验启动前进行一次或多次访视，在试验期间按照约定的监查频率定期进行监查访视，以及在试验结束后进行中心关闭相关监查访视。

试验启动前的监查，主要分为：试验医疗器械配送至临床试验机构（如适用）、试验相关文档的准备、试验人员和试验培训。

试验开展过程中的监查，主要分为：研究方案的所有内容是否都得到严格遵守，并对原始资料进行核对以确保与CRF上的内容一致，包括对受试者筛选、知情同意、实验室检查、常规访视等流程的核对、安全事件的监查等。

试验结束后（或提前终止前）的监查，主要是关闭中心的相关工作，主要包括：试验产品的回收和销毁（如适用）、数据的核对包括安全事件的核查、方案依从性的核查、试验文件完整性的确认，伦理委员会的通报包括临床试验统计分析报告及临床报告等文件的提交。

数据管理

数据管理系统

本项目数据采集/管理系统为电子数据管理系统（EDC）。该选择经过系统验证且具有痕迹管理和用户权限管理的电子数据采集系统。

电子病例报告表（eCRF）设计

数据管理员根据方案设计eCRF，eCRF中包含除外部数据之外方案中规定的全部数据点。由EDC系统直接导出eCRF（PDF格式）。

数据管理计划

根据定稿的方案、项目需求等，由数据管理员撰写DMP。并经临床试验参与各方讨论后确定。

数据核查计划

数据管理员根据临床试验方案和eCRF撰写数据核查计划（DVP）。并经临床试验参与各方讨论后确定。

电子数据库构建及测试

数据库建库员构建数据库，包括配置逻辑核查规则，系统功能设定等；数据管理员将根据用户工作角色，进行权限管理。数据库测试包括录入、导出、逻辑核查、eCRF界面、系统功能测试。

数据库培训及正式上线

项目数据库正式上线之前，由数据管理员对相关人员进行培训。培训内容包括：系统操作技能培训和/或项目要求培训。具体培训内容根据人员职责及既往经验而定。数据库上线：数据库测试合格且其它准备工作完成，经申办方确认后，数据库正式上线。

数据核查

由数据管理人员、医学人员、根据DVP共同进行数据核查。对于核查中发现的问题，根据需要发布质疑，研究者或研究者授权的CRC解答质疑，经质疑发布者确认无误后，质疑关闭。如有问题，重新发布质疑，直至质疑解决。

医学编码

临床试验数据中的医学术语需要经过标准化后进行统计分析。医学编码需要经过系统或人工编码，编码依据为临床试验领域通用的医学编码字典。对于不符合医学编码字典要求或存在疑问的数据，需要经过数据疑问的形式向临床研究者确认。医学编码内容可能包括不良事件等。编码的具体要求在“数据管理计划”内确定。

外部数据管理

当临床试验存在外部数据时，需要数据管理员预先制定外部数据管理计划，对于临床实验过程中外部数据的整个管理过程进行规划。

- 8.10数据备份

系统每日自动备份在数据管理云服务器，数据库管理员定期手动备份在备份云服务器。

- 8.11数据审核

在临床试验过程中产生的数据可能存在违背临床试验方案的情况，需要进行试验整体层面的临床数据审核。数据审核发现的问题可以采取相应的措施进行处理，例如修订临床试验方案，进行受试者数据剔除等。

- 8.12数据锁定

研究结束时，数据库锁定清单审核完成后，由主要研究者、申办方、统计人员、数据管理人员、监查员等相关人员共同批准对数据库进行锁定。数据库锁定后发现有数据错误，由主要研究者、申办方、统计人员、数据管理人员及相关人员共同评估这些数据错误对安全性分析和有效性分析的潜在影响。如有重大影响，则共同签署进行数据库解锁，而后进行数据修正；如无重大影响，在统计分析报告和临床总结报告中进行记录。

- 8.13数据管理报告

数据管理员数据管理计划和项目实际执行情况撰写数据管理报告，并经临床试验参与各方讨论后确定。

风险受益分析

潜在风险

本试验中潜在的风险主要为可能出现的治疗/器械相关不良事件，包括但不限于：

- 术后局部可能发生水疱、色素沉着甚至瘢痕等。

- 部分患者对治疗过程中的疼痛较敏感。

本试验将选定具有皮秒激光治疗机使用经验和处理上述不良事件能力的医师作为研究者。本试验开始前，首先对研究者进行产品知识、操作规程的培训，确保试验操作人员技术熟练。研究者将在发现这些情况后进行评估和对受试者进行适当的治疗，并进行随访直至症状消失或症状稳定或其他合理解释，以保证受试者的安全性。具体的预防的措施包括：

- 充分了解患者皮肤情况、了解设备状况、选择适当的治疗参数。

- 对于肤色较深的皮肤应降低照射能量，特别应减少照射光斑数量。

- 术后采取必要的修复措施并严格防晒。

潜在的受益

试验医疗器械的适应证明确，原理清晰，组成结构和技术指标均符合国家行业标准并且已通过国家药品监督管理局指定的医疗器械质量监督检验中心注册检验，结论为合格，各项性能指标已获得验证。

根据试验医疗器械的临床前研究以及同类产品既往研究，该类产品用于治疗表皮良性色素增加性病变的临床效果和安全性良好，患有此类疾病的目标适应证患者有治疗受益可能。

风险受益分析结论

综上分析认为，试验医疗器械的预期受益大于风险。

临床试验的质量控制

实验室质控措施

参与本试验的临床试验机构实验室应具有实验室观测指标的标准操作规程和质量控制程序。

研究者培训

临床试验开始前，对研究者进行试验方案的培训。

提高受试者依从性的措施

研究者应认真执行知情同意，使受试者充分理解试验要求并配合试验。

临床试验监查

由申办者任命的CRA定期进行试验机构现场监查访视，以保证试验方案的所有内容都得到严格遵守，并对eCRF上的内容进行检查以确保与原始资料一致。

数据管理

所有输入数据均为中文。eCRF应于访视期间或之后尽快完成，并随时更新，以保证其能够反映参加试验的受试者的最新动态。研究者须审核数据，以确保输入到eCRF中的所有数据的准确性和正确性。若试验过程中未进行某些评估，或者某些信息不可用、不适用、未知，研究者应将其记录在eCRF中。研究者应对已填写/核查完成后的数据进行电子签名。原始文件系指研究者或临床试验机构使用的，与受试者相关的，且能证明受试者的存在、入排标准及其参加本试验的所有记录，包括实验室记录结果、受试者文件夹等。

原始文件维护

原始文件系指研究者或临床试验机构使用的，与受试者相关的，且能证明受试者的存在、入排标准及其参加本试验的所有记录，包括实验室记录结果、受试者文件夹等。

临床试验机构、研究者和申办者应当建立基本文件保存制度。临床试验基本文件按临床试验阶段分为三部分：准备阶段文件、进行阶段文件和终止或者完成后文件。临床试验机构应当按照与申办者的约定妥善保存临床试验记录和基本文件。

试验的原始文件包括：已签署的知情同意书、试验医疗器械的发放记录、实验室检查报告、病例记录和其他相关记录。临床试验机构应当保存临床试验资料至临床试验完成或终止后10年。申办者应当保存临床试验资料至无该医疗器械使用时。

受试者入选方法，向受试者或者其监护人提供的有关本试验的信息资料是否完整、受试者是否可以理解，获取知情同意书的方法是否适当；必要时，伦理委员会应当组织受试人群代表对资料的可理解程度进行测试，评估知情同意是否适当。伦理委员会应当保存伦理审查的全部记录至临床试验完成或终止后10年。

临床试验的伦理问题及知情同意

伦理方面的考虑

本临床试验必须遵循《赫尔辛基宣言》、《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022年）以及其他相关法规的要求进行。在试验开始之前，由临床试验机构伦理委员会批准该试验方案后方可实施该试验。

每一位受试者入选本试验前，研究者有责任以书面文字形式（如ICF），向其或其监护人完整、全面地介绍本试验的目的、程序和可能的风险。应让受试者知道他们有权随时退出本试验。入选前必须给每位受试者一份书面ICF，研究者有责任让每位受试者在进入试验之前获得知情同意，已签署的ICF应作为临床试验文档保留备查。

临床试验前，研究者需将本临床试验方案、ICF及其他相关文件经临床试验机构试验管理部门递交医学伦理委员会。获得伦理委员会批准后才可开始临床试验。试验方案的任何修改都必须通过伦理委员会批准后才可实施。

各临床试验机构试验开始前应当由牵头单位伦理委员会负责审查试验方案的伦理性和科学性，参加试验的其他临床试验机构伦理委员会在接受牵头单位伦理委员会审查意见的前提下，可以采用会议审查或者文件审查的方式，审查该项试验在本临床试验机构的可行性，包括研究者的资格与经验、设备与条件等，一般情况下不再对试验方案设计提出修改意见，但是有权不批准在其临床试验机构进行试验。

伦理委员会应当对本临床试验机构的临床试验进行跟踪监督，发现受试者权益不能得到保障等情形，可以在任何时间书面要求暂停或者终止该项临床试验。

被暂停的临床试验，未经伦理委员会同意，不得恢复。

伦理委员会应当保留全部有关记录至临床试验完成或终止后10年。

在临床试验中发生SAE时，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知SAE后24小时内向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告。申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后7日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施。

知情同意过程

在受试者参与临床试验前，研究者应当充分地向受试者或者无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人和/或第三方见证人说明临床试验的详细情况，包括已知的、可以预见的风险和可能发生的AE等。经充分和详细解释后，由受试者或者其监护人和/或第三方见证人在ICF上签署姓名和日期，研究者也需在ICF上签署姓名和日期。

ICF由研究者与受试者本人或其监护人和/或第三方见证人共同签署，一式两份，双方各保存一份。

研究者在临床试验中发现试验医疗器械预期以外的AE时，应当和申办者共同对ICF相关内容进行修改，按照相关工作程序报伦理委员会审查同意后，由受影响的受试者或者其监护人和/或第三方见证人对修改后的ICF进行重新签名确认。

试验方案的审批

临床试验方案的审批由伦理委员会执行，在获得伦理最终批准后方可开展临床试验。

对不良事件和器械缺陷报告的规定

不良事件

不良事件的定义

不良事件（AE）是指在医疗器械临床试验过程中出现的不良医学事件，无论是否与试验医疗器械相关。

不良事件的严重程度判定

详细观察AE的过程、程度、处置及转归，填写在AE报告表中。按照以下标准，AE的严重程度可分为轻度、中度和重度。

- 轻度：短暂或轻度不适，活动不受限，不需要医学干预/治疗。

- 中度：活动明显受限，通常需要帮助，需要医学干预/治疗，可能需要住院治疗。

- 重度：活动极度受限，需要大量帮助，需要重大的医学干预/治疗，需要住院治疗或很可能需要临终关怀。需要注意，术语“重度”并不一定等同于“严重”。

不良事件与器械/治疗相关性的判定

所有AE必须判定与器械或治疗的关系，关于相关性的程度将使用以下类别进行分级。

与器械或治疗有关的判断标准：

- 两者存在合理时间关系；

- 器械或治疗已知风险或者可以用器械或治疗的机理去解释；

- 停止使用后伤害减轻或者消失；

- 再次使用后伤害再次出现；

- 无法用其他影响因素解释。

同时满足其中五条判断标准为“肯定有关”；满足其中两条判断标准为“可能有关”。

与器械或治疗无关的判断标准：

1)	两者不存在合理时间关系；

2)	该不良事件为该器械或治疗不可能导致的事件类型；

3)	该不良事件可用合并用械/药、受试者病情进展、其他治疗影响来解释。

同时满足其中三条判断标准为“肯定无关”；仅满足其中一条判断标准为“可能无关”。

其中，相关性判定为肯定有关、可能有关的事件将被视为与器械或治疗相关的事件。

不良事件的记录和随访

试验期间出现的所有AE都必须如实记录在不良事件表中。临床试验中发生AE时，研究者应当为受试者提供足够、及时的治疗和处理；当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。研究者应对AE给予针对性治疗并进行随访，直至症状消失或症状稳定或其他合理解释。

预期的不良事件

预期的治疗后的并发症/局部反应：研究者将在受试者治疗后，记录观察可能的并发症/局部反应。红斑、水肿和结痂等属于正常的治疗部位反应，这些反应在治疗后数天内消失，无需特殊医疗干预。

本试验中预期的不良事件可能包括水疱、炎症后色素沉着(PIH)、炎症后色素减退(PIHo)和疤痕形成等。

研究过程中不良事件将根据症状持续时间和严重程度来决定与器械的相关性。

严重不良事件

严重不良事件的定义

严重不良事件（SAE），是指医疗器械临床试验过程中发生的：

- 导致死亡；

- 健康状况严重恶化，包括：

  - 致命的疾病或者伤害；

  - 身体结构或者身体功能的永久性缺陷；

  - 需住院治疗或者延长住院时间；

  - 需要采取医疗措施以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；

- 导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损。

注：因已存在的疾病状况而计划的住院，或临床试验计划要求的操作而健康状况没有发生严重恶化的事件不被视为SAE。

报告程序、联络人信息

在临床试验中发生SAE时，不论是否与试验器械有关，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知SAE后24小时内向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访SAE，提交SAE随访报告。

申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关SAE（注：试验医疗器械相关SAE指受试者按照临床试验方案使用试验医疗器械后出现的，经分析认为与试验医疗器械的关系是可能有关或者肯定有关）后7日（申办者首次获知当天为第0天）内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关SAE和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施。

在本试验中，SAE将由申办方武汉奇致激光技术股份有限公司负责上报，报告联系人为：罗艺莎，电子邮箱：lilaclys@163.com。

器械缺陷

器械缺陷的定义

器械缺陷是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。

器械缺陷的记录与处理

研究者应当记录临床试验过程中发生的器械缺陷。

若发现任何器械缺陷，将暂停使用有缺陷的产品，并将其退返申办者。若器械缺陷可能影响受试者的治疗或疾病的转归，研究者可暂停继续试验，并将发现的问题反馈与申办者，直至申办者能有效处理该器械缺陷。

研究者和受试者在本次临床试验的任何阶段，都可以对试验器械和对照器械进行投诉。

临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定

方案偏离的定义

方案偏离定义为有意或无意不遵循试验方案的情形。

方案偏离的分级

显著方案偏离

有如下一个或多个属性的为显著方案偏离：

- 影响受试者的安全与权益；

- 影响受试者继续参加试验的意愿；

- 影响主要数据的质量与完整性。

一般方案偏离

无上述3种属性的为一般方案偏离。

控制方案偏离的措施

申办者

设计方案时用清晰的语言描述，应考虑到可能的方案偏离情况，以最小化方案偏离发生的方式去设计方案，并使可能发生的方案偏离情况能够被简单、清楚地发现和确认。

在试验项目的研究者会议和CRA培训上，应对方案的实施细节及方案偏离的报告和监查进行重点培训。

及时落实已发生方案偏离的整改情况。

研究者

在试验开始前的立项评估阶段，仔细阅读试验方案，与申办者充分讨论方案在本机构的可执行性。

研究者在知情同意时应向受试者解释依从方案的重要性。应对受试者详细解释试验的方案和要求，研究者应告知受试者一些重要的检查、随访等注意事项。

研究者应当依从伦理委员会批准的方案，一旦认识到发生了方案偏离，应立即记录并解释发生的情况。

方案偏离的报告

如果发生影响受试者权益、安全和健康或者临床试验科学性的临床试验方案偏离，包括请求偏离和报告偏离，研究者应当及时向临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门报告，并经其及时通报申办者、报告伦理委员会，以判断试验是否可以继续。

为保护受试者权益、安全和健康，在紧急情况下发生的偏离无法及时报告的，应当在事后以书面形式尽快按照相关规定报告。

临床试验过程中，如修订临床试验方案以及ICF等文件、请求偏离、恢复已暂停临床试验，应当在获得伦理委员会的书面批准后方可继续实施。

研究者应当严格遵循临床试验方案，未经申办者和伦理委员会的同意，或者未按照规定经NMPA批准，不得偏离方案或者实质性改变方案。但在受试者面临直接危险等需要立即消除的紧急情况下，也可以事后以书面形式报告。

临床试验方案的修正规定

本试验方案经伦理委员会批准后，若做出任何修改，须补充“方案说明”或修订方案，并由PI签字，修订后的方案需获伦理委员会批准，方可实施。

方案修改后，需经申办者认可并签字。

直接访问源数据、文件

《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022年）中对于源数据和源文件定义如下：

源数据，是指临床试验中的临床发现、观察和其他活动的原始记录以及其经核准的副本中的所有信息，可以用于临床试验重建和评价。

源文件，是指包含源数据的印刷文件、可视文件或者电子文件等。

本次临床试验中，PI及其授权研究者可以访问、产生和修改门诊病历、受试者ICF、eCRF、医院病历信息系统（HIS）中的原始病案记录。实验室检查人员和研究者可以访问和生成相关检查结果报告。数据管理人员可以访问并生成数据管理数据，统计分析师可以访问并生成统计分析数据。

其余源数据的访问及编辑权限，按照中国相应法律、法规及技术规范要求，由相应部门的标准操作流程（SOP）进行详细规定。

临床试验报告应涵盖的内容

根据《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022年）中的要求和参考医疗器械临床试验报告范本，临床试验报告应涵盖的内容包括：

- 报告摘要；

- 临床试验的背景；

- 临床试验目的；

- 临床试验的实施；

- 统计分析方法；

- 临床试验结果；

- 临床试验结果分析、讨论，尤其是适用范围、适应证、禁忌证和注意事项；

- 临床试验结论；

- 存在问题以及改进建议；

- 多中心临床试验所有临床试验机构；

- 试验人员名单；

- 伦理情况说明；

- 其他需要说明的情况（试验过程中方案修改情况、试验方案的偏离情况）；

- 协调研究者签名，注明日期，临床试验机构审核签章。

保密原则

本试验方案属保密资料，用于提供给与本试验相关的医学专家、参加本试验的研究者等试验相关工作人员及承担本试验的医疗机构、伦理委员会和CRO等相关业务委托机构。除向受试者说明情况之外，在未得到申办者事先书面同意的情况下，不得向第三方公开或泄露本试验方案的任何内容。此外，本临床试验的部分或全部结果在向学会、杂志等外部发表时，需得到申办者的书面同意。

临床试验协议及本次临床试验内容及所有附属资料都为机密，专属于申办者所有，研究者应负保密责任；包括专利申请、制造过程和申办者提供给研究人员使用的尚未公开发表过的数据等，除非获得申办者同意不得向任何第三方披露，且该保密义务在本试验终止或结束后仍有效。

研究者和他或她的工作人员采集受试者的个人数据并用于本试验（“试验数据”），包括受试者的出生日期、性别、身份证、家庭住址、采集的照片以及关于身体或心理健康状况的个人数据等。

所有可以识别受试者身份的病历和试验材料将在法律允许的范围内被保密。不过，研究者、申办者及代表、CRA（负责监查试验如何进行并确保正确采集信息的人员）以及在某些特定情形下，监管机构和伦理委员会也将会视察并复制可以识别受试者身份的保密信息。试验中所有个人信息将按照国家和地方数据保护法进行处理。

受试者有权利请求研究者和申办者保护其相关信息，也有权利纠正任何这些数据中不准确的地方。如果受试者撤回知情同意，研究者将不会再使用受试者的数据或将其披露给其他人，申办者可能仍然会使用受试者撤回知情同意前获取的试验数据。

本试验的结果可能会发布在医学期刊上，并且在医学会议上介绍。在任何这些出版物中，将都不会识别受试者的身份。

各方承担的职责

申办者职责

- 医疗器械临床试验开始前，申办者应当通过主要研究者向伦理委员会提交下列文件：

  - 临床试验方案；

  - 研究者手册；

  - 知情同意书文本和其他任何提供给受试者的书面材料；

  - 招募受试者和向其宣传的程序性文件（如适用）；

  - 病例报告表文本；

  - 基于产品技术要求的产品检验报告；

  - 临床前研究相关资料；

  - 主要研究者简历、专业特长、能力、接受培训和其他能够证明其资格的文件；

  - 试验医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明；

  - 与伦理审查相关的其他文件。

- 申办者应当对医疗器械临床试验的真实性、合规性负责。申办者为境外机构的，应当按照相关法律法规指定中国境内的企业法人作为代理人，由代理人协助申办者履行职责。

- 申办者的质量管理体系应当覆盖医疗器械临床试验的全过程，包括医疗器械临床试验机构和主要研究者的选择、临床试验方案的设计、医疗器械临床试验的实施、记录、结果报告和文件归档等。申办者的质量管理措施应当与临床试验的风险相适应。

- 申办者发起医疗器械临床试验前应当：

  - 确保产品设计已定型，完成试验医疗器械的临床前研究，包括性能验证以及确认、基于产品技术要求的产品检验报告、风险受益分析等，且结果应当能够支持该项医疗器械临床试验；

  - 根据试验医疗器械的特性，选择已备案的医疗器械临床试验机构、专业和主要研究者；

  - 负责组织制定研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、标准操作规程以及其他相关文件，并向医疗器械临床试验机构和主要研究者提供。

- 申办者应当与医疗器械临床试验机构和主要研究者签订合同，明确各方在医疗器械临床试验中的权利和义务。

- 申办者应当在医疗器械临床试验经伦理审查通过并且与医疗器械临床试验机构签订合同后，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门进行临床试验项目备案。

医疗器械临床试验备案完成后，该医疗器械临床试验机构方可开始第一例受试者知情同意以及筛选。

- 医疗器械临床试验开始前，申办者应当负责组织与该医疗器械临床试验相关的培训，如试验医疗器械的原理、适用范围、产品性能、操作方法、安装要求、技术指标以及临床试验方案、标准操作规程以及其他相关文件等。

- 申办者应当免费提供试验医疗器械，并符合以下要求：

  - 试验医疗器械应当按照医疗器械生产质量管理规范的相关要求生产且质量合格；

  - 确定试验医疗器械的运输条件、储存条件、储存时间、有效期等；

  - 试验医疗器械应当按照临床试验方案要求进行适当包装和保存；包装标签上应当标明产品信息，具有易于识别、正确编码的标识，标明仅用于医疗器械临床试验；

  - 医疗器械临床试验获得伦理委员会同意后，申办者负责在规定的条件下将试验医疗器械运输至医疗器械临床试验机构；

  - 对从医疗器械临床试验机构回收的试验医疗器械，申办者负责保存回收处置等记录。

- 申办者应当为受试者支付与医疗器械临床试验相关的费用。受试者发生与医疗器械临床试验相关的损害或者死亡时，申办者应当承担相应的治疗费用、补偿或者赔偿，但不包括研究者和医疗器械临床试验机构自身过失以及受试者自身疾病进展所致的损害。

- 申办者应当负责医疗器械试验期间安全性信息的评估和报告：

  - 申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后7日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施；出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时，应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改，并提交伦理委员会审查；

  - 出现大范围临床试验医疗器械相关严重不良事件，或者其他重大安全性问题时，申办者应当暂停或者终止医疗器械临床试验，并向所有医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向所有医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告。

- 申办者应当承担医疗器械临床试验监查责任，制定监查标准操作规程，并选择符合要求的监查员履行监查职责：

  - 监查员人数以及监查次数应当与医疗器械临床试验的复杂程度和参与临床试验的医疗器械临床试验机构数量相匹配；

  - 监查员应当受过相应的培训，熟悉本规范和相关法律法规，具备相关专业背景知识，熟悉试验医疗器械的相关研究资料和同类产品临床方面的信息、临床试验方案以及其相关的文件，能够有效履行监查职责；

  - 监查员应当遵守由申办者制定的监查标准操作规程，督促医疗器械临床试验按照临床试验方案实施。监查的内容包括医疗器械临床试验机构和研究者在临床试验实施过程中对临床试验方案、本规范和相关法律法规的依从性；受试者知情同意书签署、筛选、随访、权益和安全保障；试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）的管理和使用；生物样本的管理和使用（如适用）；不良事件和器械缺陷的处理；安全性信息的报告；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

- 为保证临床试验的质量，申办者可以组织独立于医疗器械临床试验、有相应培训和经验的稽查员对临床试验实施情况进行稽查，评估临床试验是否符合临床试验方案、本规范和相关法律法规的规定。

- 申办者应当确保医疗器械临床试验的实施遵守临床试验方案，发现医疗器械临床试验机构和研究者不遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止该临床试验机构和研究者继续参加该临床试验，并书面向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

- 申办者应当在医疗器械临床试验暂停、终止或者完成后10个工作日内，书面报告所有的主要研究者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会。

- 申办者应当在医疗器械临床试验终止或者完成后10个工作日内，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

- 实施医疗器械临床试验，申办者应当根据试验目的，综合考虑试验医疗器械的风险、技术特征、适用范围和预期用途等，组织制定科学、合理的临床试验方案。

- 申办者、主要研究者应当按照临床试验方案实施医疗器械临床试验，并完成临床试验报告。临床试验报告应当全面、完整、准确反映临床试验结果，临床试验报告安全性、有效性数据应当与临床试验源数据一致。

- 申办者实施多中心医疗器械临床试验，应当符合以下要求：

  - 申办者应当确保参加医疗器械临床试验的各中心均能遵守临床试验方案；

  - 申办者应当向各中心提供相同的临床试验方案。临床试验方案的伦理性和科学性经组长单位伦理委员会审查通过后，参加临床试验的其他医疗器械临床试验机构伦理委员会一般情况下不再对临床试验方案设计提出修改意见，但是有权不同意在其医疗器械临床试验机构进行试验；

  - 各中心应当使用相同的病例报告表和填写指导说明，以记录在医疗器械临床试验中获得的试验数据；

  - 医疗器械临床试验开始前，应当有书面文件明确参加医疗器械临床试验的各中心主要研究者的职责；

  - 申办者应当确保各中心主要研究者之间的沟通；

  - 申办者负责选择、确定医疗器械临床试验的协调研究者，协调研究者供职的医疗机构为组长单位。协调研究者承担多中心临床试验中各中心的协调工作。

- 申办者和医疗器械临床试验机构应当具备临床试验基本文件保存的场所和条件，应当建立基本文件管理制度。医疗器械临床试验基本文件按临床试验阶段分为三部分：准备阶段文件、进行阶段文件、完成或者终止后文件。

- 申办者和医疗器械临床试验机构应当确保临床试验基本文件在保存期间的完整性，避免故意或者无意地更改或者丢失。

  - 研究者应当在医疗器械临床试验过程中妥善保存临床试验基本文件；

  - 医疗器械临床试验机构应当保存临床试验基本文件至医疗器械临床试验完成或者终止后10年；

  - 伦理委员会应当保存伦理审查的全部记录至医疗器械临床试验完成或者终止后10年；

  - 申办者应当保存临床试验基本文件至无该医疗器械使用时。

临床试验机构职责

- 医疗器械临床试验机构应当符合备案条件，建立临床试验管理组织架构和管理制度。医疗器械临床试验机构应当具有相应的临床试验管理部门，承担医疗器械临床试验的管理工作。

- 医疗器械临床试验机构管理部门应当负责在医疗器械临床试验机构备案管理信息系统中填报、管理和变更医疗器械临床试验机构备案信息，包括临床试验专业、主要研究者等信息；负责在备案系统中在线提交上一年度实施医疗器械临床试验工作总结报告；负责在伦理委员会对医疗器械临床试验审查前，组织评估该临床试验主要研究者的资质并完成其备案。

- 医疗器械临床试验机构应当建立质量管理制度，涵盖医疗器械临床试验实施的全过程，包括培训和考核、临床试验的实施、医疗器械的管理、生物样本的管理、不良事件和器械缺陷的处理以及安全性信息的报告、记录、质量控制等制度，确保主要研究者履行其临床试验相关职责，保证受试者得到妥善的医疗处理，确保试验产生数据的真实性。

- 医疗器械临床试验机构在接受医疗器械临床试验前，应当根据试验医疗器械的特性评估相关资源，确保具备相匹配的资质、人员、设施、条件等。

- 医疗器械临床试验机构和研究者应当配合申办者组织的监查和稽查，以及药品监督管理部门、卫生健康管理部门开展的检查。

- 医疗器械临床试验机构应当按照相关法律法规和与申办者的合同，妥善保存临床试验记录和基本文件。

研究者职责

- 负责医疗器械临床试验的主要研究者应当具备下列条件：

  - 已完成医疗器械临床试验主要研究者备案；

  - 熟悉本规范和相关法律法规；

  - 具有试验医疗器械使用所要求的专业知识和经验，经过临床试验相关培训，有临床试验的经验，熟悉申办者所提供的医疗器械临床试验方案、研究者手册等资料；

  - 有能力协调、支配和使用进行该项医疗器械临床试验的人员和设备，且有能力处理医疗器械临床试验中发生的不良事件和其他关联事件。

- 主要研究者应当确保医疗器械临床试验遵守伦理委员会同意的最新版本临床试验方案；在约定的时限内，按照本规范和相关法律法规的规定实施医疗器械临床试验。

- 主要研究者可以根据医疗器械临床试验的需要，授权经过临床试验相关培训的研究者，组织进行受试者招募和知情同意、筛选和随访；试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）的管理和使用；生物样本的管理和使用（如适用）；不良事件和器械缺陷的处理；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

- 参与医疗器械临床试验的研究者应当：

  - 具有承担医疗器械临床试验相应的专业技术资格、培训经历和相关经验；

  - 参加申办者组织的与该医疗器械临床试验相关的培训，并在主要研究者授权的范围内参与医疗器械临床试验；

  - 熟悉试验医疗器械的原理、适用范围或者预期用途、产品性能、操作方法、安装要求以及技术指标等，了解该试验医疗器械临床前研究相关资料；

  - 充分了解并且遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规规定以及与医疗器械临床试验相关的职责；

  - 掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。

- 研究者应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》的伦理准则及相关伦理要求，并符合以下要求：

  - 应当使用经伦理委员会同意的最新版本知情同意书和其他提供给受试者的信息；

  - 在受试者参与临床试验前，应当向受试者说明试验医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，经充分和详细解释后由受试者在知情同意书上签署姓名和日期，研究者在知情同意书上应当签署姓名和日期；

  - 受试者为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，应当依法获得其监护人的书面知情同意；受试者缺乏阅读能力的，应当有一位公正见证人见证整个知情同意过程并在知情同意书上签字并注明日期；

  - 不应当强迫或者以其他不正当方式诱使受试者参加临床试验；

  - 确保知情同意书更新并获得伦理委员会审查同意后，所有受影响的未结束试验流程的受试者，都签署新修订的知情同意书。

- 研究者对申办者提供的试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）有管理责任，应当确保其仅用于参加该医疗器械临床试验的受试者，在临床试验期间按照要求储存和保管，在临床试验完成或者终止后按照相关法律法规和与申办者的合同进行处理。

- 研究者应当确保医疗器械临床试验中生物样本的采集、处理、保存、运输、销毁等符合临床试验方案和相关法律法规。

- 医疗器械临床试验中发生不良事件时，研究者应当为受试者提供足够、及时的治疗和处理；当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。研究者应当记录医疗器械临床试验过程中发生的不良事件和发现的器械缺陷。

- 研究者应当及时报告医疗器械临床试验中的安全性信息：

  - 医疗器械临床试验中发生严重不良事件时，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知严重不良事件后24小时内，向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告；

  - 发现医疗器械临床试验的风险超过可能的受益,需要暂停或者终止临床试验时，主要研究者应当向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告,及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。

- 主要研究者应当对收到的安全性信息及时处理：

  - 收到申办者提供的试验医疗器械相关严重不良事件和其他安全性信息时，应当及时签收阅读，并考虑受试者的治疗是否进行相应调整，必要时尽早与受试者沟通；

  - 收到申办者或者伦理委员会需要暂停或者终止医疗器械临床试验的通知时，应当及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。

- 主要研究者应当按时向伦理委员会报告医疗器械临床试验的进展，及时报告影响受试者权益和安全的事件或者对临床试验方案的偏离。

- 医疗器械临床试验机构和研究者对申办者严重或者持续违反本规范和相关法律法规，或者要求改变试验数据、结论的行为，应当书面向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

- 申办者、主要研究者应当按照临床试验方案实施医疗器械临床试验，并完成临床试验报告。临床试验报告应当全面、完整、准确反映临床试验结果，临床试验报告安全性、有效性数据应当与临床试验源数据一致。

- 临床试验方案、临床试验报告应当由主要研究者签名、注明日期，经医疗器械临床试验机构审核签章后交申办者。

- 多中心临床试验报告应当由协调研究者签名、注明日期，经组长单位医疗器械临床试验机构审核签章后交申办者。

各分中心临床试验小结应当由该中心的主要研究者签名、注明日期，经该中心的医疗器械临床试验机构审核签章后交申办者。分中心临床试验小结主要包括人员信息、试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）信息、试验概述、病例入组情况、临床试验方案的执行情况、试验数据的总结和描述性分析、医疗器械临床试验质量管理情况、不良事件和器械缺陷的发生以及处理情况、方案偏离情况说明等。

- 在医疗器械临床试验中，主要研究者应当确保任何观察与发现均正确完整地予以记录。以患者为受试者的临床试验，相关的医疗记录应当载入门诊或者住院病历中。

- 主要研究者应当确保按照申办者提供的指南，填写和修改病例报告表，确保病例报告表中的数据准确、完整、清晰和及时。病例报告表中报告的数据应当与源文件一致。病例报告表中数据的修改，应当确保初始记录清晰可辨，保留修改轨迹，修改者签名并注明日期。

其他需要说明的内容

财务和保险

本次临床试验，申办者将与各个临床试验机构签署书面协议，协议中将详细规定本次临床试验的财务情况及支付方式。具体内容详见临床试验协议。

本次临床试验，申办者将为所有入组的受试者购买商业保险。申办者承诺，为发生与临床试验相关的伤害或者死亡的受试者承担相应的治疗费用和经济补偿，但不包括研究者和医疗器械临床试验机构自身过失以及受试者自身疾病进展所致的损害。

试验结果发表的约定

有关试验结果发表的约定详见临床试验协议。

参考文献

- 杨维玲. 《激光在治疗色素增加性皮肤病的现状及思考》[C]. //2017中国中西医结合学会医学美容专业委员会年会论文集. 2017:59-59.

- 李梁,管晓玉,白南等.皮秒激光在皮肤美容中的临床应用进展[J].中国美容医学,2021,30(09):185-189.DOI:10.15909/j.cnki.cn61-1347/r.004659.

- Jutley GS, Rajaratnam R, Halpern J,et al. Systematic review of randomized controlled trials on interventions for melasma: an abridged Cochrane review [J]. J Am Acad Dermatol, 2014,70(2): 369-373.

- 夏栩琼,徐慧,郑锐,等. 雀斑的光学治疗新进展[J]. 中国激光医学杂志,2018,27(3):192-195. DOI:10.13480/j.issn1003-9430.2018.0192.

- Kung KY，Shek SY，Yeung CK， et al. Evaluation of the safety and efficacy of the dual wavelength picosecond laser for the treatment of benign pigmented lesions in Asians［J］. Lasers Surg Med， 2019，51：14-22.

- 唐秋月,车启蕾,瓦庆彪.皮秒激光治疗面部光老化的应用进展[J].中国医疗美容, 2022, 12(10):91-95.

附录

- 附录1：试验医疗器械产品使用说明书（单独提供）

- 附录2：评分量表汇总

Fitzpatrick皮肤分型

| 皮肤类型 | 典型特征 | 晒黑能力 |
| --- | --- | --- |
| I | 皮肤苍白；头发为红色或金色；眼睛是蓝/绿色 | 总是被晒伤，不会被晒黑 |
| II | 皮肤白；头发为红色或金色；眼睛为蓝色、淡褐色或绿色 | 容易晒伤，很难晒黑 |
| III | 深白色；眼睛和头发为任何颜色 | 有时轻度晒伤，逐渐被晒黑 |
| IV | 皮肤为浅棕色 | 仅轻度晒伤，容易晒黑 |
| V | 棕色皮肤 | 很少被晒伤，容易晒得很黑 |
| VI | 皮肤为深褐色或黑色 | 从来不会被晒伤，始终很容易晒黑 |

全局美容效果分级量表（GAIS）

| 分级 | 全局美容效果 |
| --- | --- |
| 5 | 明显改善 |
| 4 | 中度改善 |
| 3 | 轻度改善 |
| 2 | 没有改善 |
| 1 | 恶化 |

视觉模拟评分量表（VAS）

受试者满意度Likert量表

| 评分 | 满意度 |
| --- | --- |
| 5 | 很满意 |
| 4 | 满意 |
| 3 | 不置可否 |
| 2 | 不满意 |
| 1 | 很不满意 |

- 研究者声明

我同意：

- 严格按照赫尔辛基宣言、中国现行法规、以及试验方案的要求进行本次临床试验。

- 将所要求的全部数据准确记录于CRF中，配合完成临床试验报告。

- 试验医疗器械仅用于本次临床试验，在临床试验过程中完整准确地记录试验医疗器械的接收和使用情况，并保存记录。

- 允许申办者授权或派遣的监查员、稽查员和监管部门对该项临床试验进行监查、稽查和检查。

- 严格履行各方签署的临床试验合同/协议条款。

我已全部阅读了临床试验方案，包括以上的声明，我同意以上全部内容。

主要研究者 签名 年 月 日

医疗器械临床试验机构 签章 年 月 日

申办者 签章 年 月 日