方案编号：HTTX-2025-01

前瞻性、多中心评价植入式左心室辅助系统用于治疗终末期心力衰竭的安全性和有效性临床试验

试验医疗器械名称：植入式左心室辅助系统

型号规格：HeartCon II

试验医疗器械管理类别：III类

需进行临床试验审批的第三类医疗器械  是☑  否

中国境内同类产品  有☑  无

方案版本号及版本日期：V2.0；2025年12月01日

临床试验组长单位：泰达国际心血管病医院

协调研究者：刘晓程

申办者：航天泰心科技有限公司

保密声明

本方案中所有信息的所有权归申办方所有，仅供给研究者及其授权人员、机构医疗器械临床试验管理部门、机构伦理委员会和监督管理部门等相关的人员审阅。未得到申办方书面许可，除了在与本研究的受试者签署知情同意书时向其做必要的解释外，严禁将任何信息告知本研究无关的第三方。

目  录

一、 申办者信息	1

（一） 申办者名称	1

（二） 申办者地址	1

（三） 申办者联系方式	1

（四） 申办者相关资质文件	1

二、 临床试验机构和主要研究者信息	1

三、 临床试验的背景资料	2

（一） 研发背景	2

1. 市场调研	2

2. 临床前研究	8

（二） 产品基本信息	9

1. 结构组成	9

2. 工作原理	11

3. 产品性能	12

（三） 适用范围与禁忌症、注意事项及储存运输条件	13

1. 适用范围	13

2. 禁忌症	13

3. 注意事项	13

4. 警告	17

5. 运输储存	22

四、 试验目的	22

五、 试验设计	23

（一） 总体设计以及确定依据	23

1. 前瞻性	23

2. 多中心	23

3. 单组目标值法	24

（二） 受试者选择	27

1. 入选标准	27

2. 排除标准	28

3. 剔除标准	30

4. 脱落标准及处理	31

5. 停止试验的标准和程序	32

（三） 评价方法	33

1. 有效性评价	33

2. 安全性评价	37

（四） 试验器械	39

（五） 试验流程	40

1. 试验流程图	40

2. 试验流程	45

3. 器械管理	51

4. 用械规范	52

5. 合并治疗（用药）规范	53

6. 受试者培训	54

7. HeartCon II数据的管理	54

（六） 偏倚控制措施	55

1. 多中心	55

2. 前瞻性	55

3. 研究者培训	55

4. 临床试验监查	55

5. 数据管理与数据审核	56

六、 统计学考虑	56

（一） 样本量估算	56

1. 总样本量	56

2. 样本量分配及其确定依据	58

（二） 分析数据集	58

（三） 统计方法	59

1. 一般原则	59

2. 基线特征和人口学资料	59

3. 主要有效性分析	60

4. 次要有效性分析	60

5. 安全性分析	60

（四） 缺失值和异常值的处理	60

1. 缺失值处理	61

2. 不合理数据处理	61

3. 错误数据处理	61

（五） 报告偏离原定统计计划的程序	61

七、 监查计划	62

（一） 试验前监查	63

（二） 试验中监查	63

（三） 试验结束后或提前终止前监查	63

八、 数据管理	64

（一） 权限分配与数据录入	64

（二） 质疑的发送和解决	64

（三） 数据的修改和审核	65

（四） 电子签名	65

（五） 数据库锁定及导出	65

九、 风险受益分析	66

（一） 研究受益	66

（二） 研究风险及处理措施	66

1. 受试者筛选评估阶段	66

2. 器械可能出现的风险	67

3. 受试者可能出现的风险及处置措施（详见附件8）	67

十、 临床试验的质量控制	68

（一） 研究者的培训	68

（二） 提高受试者依从性的措施	68

（三） 临床试验的监查	68

（四） 电子病例报告表的填写	68

（五） 原始资料的保存	69

（六） 器械生产和供应的质控措施	69

十一、 临床试验的伦理问题以及知情同意	70

（一） 伦理方面的考虑	70

（二） 知情同意过程	71

十二、 对不良事件和器械缺陷报告的规定	72

（一） 不良事件的定义和报告规定	72

1. 不良事件	72

2. 不良事件严重程度分级	72

3. 不良事件转归	73

4. 不良事件与器械关系判定（详见附件8）	74

5. 不良事件记录	74

6. 独立临床事件判定委员会（CEC）	75

（二） 器械缺陷	75

（三） 严重不良事件的定义	76

（四） 报告程序、联络人信息	76

1. 报告程序	76

2. 申办方联络人信息	77

十三、 临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定	77

（一） 方案偏离	77

（二） 方案修正	78

十四、 直接访问源数据、文件	78

十五、 临床试验报告应当涵盖的内容	79

十六、 保密原则	79

十七、 各方承担的职责	80

（一） 申办者职责	80

（二） 临床试验机构职责	84

（三） 研究者职责	85

十八、 保险和赔偿	88

研究者声明	90

附件1：申办者资质	91

附件2：临床试验机构和主要研究者信息	92

附件3：临床诊断评判标准	93

附件4：堪萨斯城心肌病受试者生活质量量表（KCCQ）	96

附件5：欧洲五维健康量表（EQ-5D-5L）	99

附件6：改良Rankin量表	101

附件7：美国国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS）	103

附件8：受试者可能出现的风险及处置措施	106

附件9：INTERMACS不良事件定义（译文）	128

附件10：INTERMACS不良事件定义（原文）	144

附件11：肝功能Child-Pugh分级评价	167

附件12：合并用药	168

附件13：参考文献	170

    - 缩略语

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| GBD | Global Burden of Disease | 全球疾病负担数据库 |
| VAD | Ventricular Assisted Device | 心室辅助装置 |
| LVAD | Left Ventricular Assisted Device | 左心室辅助装置 |
| FDA | Food and Drug Administration | 美国食品药物管理局 |
| BTT | Bridge To Transplantation | 过渡到移植 |
| DT | Destination Therapy | 终点治疗 |
| NMPA | National Medical Products Administration | 国家药品监督管理局 |
| NIH | Standard Hemolytic Index | 标准溶血指数 |
| WBC | White Blood Cell | 白细胞 |
| RBC | Red Blood Cell | 红细胞 |
| HGB | Hemoglobin | 血红蛋白 |
| HCT | Hematocrit | 红细胞压积 |
| FHb | Free Hemoglobin | 游离血红蛋白 |
| INR | International Normalized Ratio | 凝血酶原时间国际标准化比值 |
| BSA | Body Burface Area | 体表面积 |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging | 磁共振成像 |
| NYHA | New York Heart Association | 纽约心脏病协会 |
| BNP | B-Type Natriuretic Peptide | B型钠尿肽 |
| NT-proBNP | N Terminal Pro B-Type Natriuretic Peptide | N端B型钠尿肽前体 |
| IABP | Intra-Aortic Balloon Pump | 主动脉内球囊反搏 |
| PTT | Partial Thromboplastin Time | 部分凝血活酶时间 |
| RVAD | Right Ventricular Assist Device | 右心室辅助装置 |
| mRS | Modified Rankin Scale | 改良RANKIN量表 |
| NIHSS | National Institutes Of Health Neurological Deficit Score | 美国国立卫生院神经功能缺损评分 |
| CT | Computed Tomography | 计算机断层扫描 |
| INTERMACS | Interagency Registry Of Mechanically Assisted Circulatory Support | 机械辅助循环支持注册机构 |
| KCCQ | The Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire | 堪萨斯城心肌病受试者生活质量量表 |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 慢性阻塞性肺疾病 |
| FEV1 | Forced Expiratory Volume In One Second | 第一秒用力呼气容积 |
| FVC | Forced Vital Capacity | 用力肺活量 |
| EQ-5D | Euroqol Five Dimensions Questionnaire | 欧洲五维健康量表 |
| EuroQol | European Quality Of Life Scale | 欧洲生活质量量表 |
| CTCAE | Common Terminology Criteria For Adverse Events | 不良反应常见术语标准 |
| CEC | Clinical Events Committee | 临床事件判定委员会 |
| PLT | Platelet | 血小板 |
| CRP | C-Reactive Protein | C反应蛋白 |
| AST | Aspartate Aminotransferase | 门冬氨酸氨基转移酶 |
| ALT | Alanine Amiotransferase | 丙氨酸氨基转移酶 |
| γ-GT | γ-Glutamyl Transpeptadase | γ-谷氨酰转肽酶 |
| GGT | Glutamyl Transpeptadase | 谷氨酰基转移酶 |
| TBIL | Total Bilirubin | 总胆红素 |
| DBIL | Direct Bilirubin | 直接胆红素 |
| IBIL | Indirect Bilirubin | 间接胆红素 |
| ALB | Albumin | 白蛋白 |
| GLU | Glucose | 葡萄糖 |
| PAB | Prealbumin | 前白蛋白 |
| CK | Creatine Kinase | 肌酸激酶 |
| LDH | Lactic Dehydrogenase | 乳酸脱氢酶 |
| BUN | Blood Urea Nitrogen | 尿素氮 |
| Cr | Creatinine | 肌酐 |
| APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | 活化部分凝血激酶时间 |
| PT | Prothrombin Time | 凝血酶原时间 |
| Fbg | Fibrinogen | 纤维蛋白原 |
| cTnT | Cardiac Troponin T | 心肌肌钙蛋白T |
| TnI | Troponin I | 肌钙蛋白I |
| TnT | Troponin T | 肌钙蛋白T |
| CI | Cardiac Index | 心排指数 |
| CK-MBMass | Creatine Kinase-Mb Mass | 肌酸激酶同工酶质量 |
| MYO | Myoglobin | 肌红蛋白 |
| AE | Adverse Event | 不良事件 |
| SAE | Serious Adverse Event | 严重不良事件 |
| CRA | Clinical Research Associate | 临床监查员 |
| CRF | Case Report Form | 病例报告表 |
| EDC | Electronic Data Capture | 电子数据采集 |
| eCRF | Electronic Case Report Form | 电子病例报告表 |
| FAS | Full Analysis Set | 全分析集 |
| GCP | Good Clinical Practice | 临床试验质量管理规范 |
| GDMT | Guideline Directed Medical Therapy | 指南指导的药物治疗 |
| ICF | Informed Consent Form | 知情同意书 |
| ICH | International Conference On Harmonization | 国际（药品注册）协调会议 |
| ISF | Investigator Site File | 研究者文件夹 |
| LVEF | Left Ventricular Ejection Fraction | 左心室射血分数 |
| MCSD | Mechanical Circulatory Support Device | 机械循环支持设备 |
| PPS | Per Protocol Set | 符合方案集 |
| TAPSE | Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion | 三尖瓣环收缩期位移 |
| SDV | Source Data Verification | 源数据核查确认 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作程序 |
| SS | Safety Analysis Set | 安全性分析集 |

申办者信息

申办者名称

航天泰心科技有限公司。

申办者地址

天津经济技术开发区海云街80号17号厂房B3-04号、B3-05号、B3-06号车间。

申办者联系方式

电话：010-87927663 传真：010-87925276 。

申办者相关资质文件

详见附件1。

临床试验机构和主要研究者信息

详见附件2。若临床试验参与中心和研究者发生变化，每次改动可无需采用正式修正方案的方式更新名单，可由组长单位保存变更备案，再提交各分中心备案，申办者留存一份更新名单，在需要时提供。最终的临床试验总结报告中提供所有临床试验单位和研究者的最终名单。

临床试验的背景资料

研发背景

市场调研

临床意义

心脏的主要功能是泵血，不断地把流入心脏的血液推入动脉系统以维持血液循环，它是全身中最容易受损的器官之一。随着人类寿命的延长，心脏受损的几率也逐年增加。作为威胁人类健康最重要病种的心脏病，心脏泵血功能的衰竭是各种心脏疾病发展的严重阶段，直接威胁病人的生命。

“健康中国规划纲要2030”提出的“提高心血管疾病防治水平，降低心脑血管疾病病死率”的重大战略国策，其中终末期心衰诊治是关键。据2022年中国卫生健康统计年鉴和GBD全球疾病负担数据库统计，全球心衰患病总人数达6430万，而中国心衰患者约1370万，其中近1/3进展为终末期心衰，5年死亡率高达50%，心衰总医疗负担超130亿/年。终末期心衰患病率及死亡率高、公共卫生负担重。

心脏移植与心室辅助装置是终末期心衰患者的最后希望，对于无法进行常规手术及药物治疗的终末期心衰患者，心脏移植和心室辅助装置（VAD）被视为最后的生命稻草。然而，由于移植供体的严重匮乏，大量患者在等待移植的过程中不幸离世。这使得心室辅助装置成为那些无法进行心脏移植以及正在等待移植的终末期心衰患者的唯一选择。心室辅助装置，作为一种机电一体化装置，能够部分或全部替代自然心脏的泵血功能，维持人体的血液循环。在临床上，它不仅可以作为心脏移植前的过渡治疗，为急性心衰患者提供短期的替代支持，还可以为终末期心衰患者提供长期的替代治疗。围绕植入式VAD为核心的诊疗技术突破，可能是降低终末期心衰死亡率的关键。

目前主要的同类产品是基于主动磁悬浮原理的离心式血泵HeartMate III，重220 g，继2017年8月23日和2018年10月18日被美国食品药品监督管理局（FDA）分别批准用于过渡到移植（BTT）治疗和终点治疗（DT）治疗后，于2024年7月23日被国家药品监督管理局（NMPA）批准用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗以及长期治疗。2023年中国心衰行业白皮书的数据显示，成人心室辅助装置植入后的3年存活率与心脏移植的3年存活率持平。

但是，目前已上市产品的也面临挑战与发展，具体如下：

电磁环境下易停泵；

经皮导线易破损、感染；

微型化不足，植入创伤大；

长期辅助易致主动脉瓣融合、退化、钙化等问题，消化道出血。

因为，心室辅助装置作为终末期心衰患者的重要治疗手段，其安全性和有效性仍需不断完善。所以，针对现有挑战，发展新一代装置，进一步优化血泵的结构、性能，提高产品安全性及患者生活质量，为患者带来更长期、更稳定的治疗效果。

2017年以来，我国已有5款左心室辅助装置获得国家药监局批准上市（4款国产，1款进口）。截至2024年底，开展心室辅助植入技术的医院也从最初的1家迅速增加到如今的187家，年手术例数达到779例。目前植入式左心室辅助系统已经获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市产品信息如下：（详见表1）：

表 1 NMPA批准上市植入式左心室辅助系统产品信息

| 产品名称 | 注册证号 | 型号规格 | 产品结构及组成 | 适用范围 | 注册人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植入式左心室辅助系统 | 国械注准20193120603 | EVAHEART Ⅰ | 由体内部件、体外部件和手术工具组成，其中体内部件包括血液泵组件（含泵缆）、入血管、出血管，体外部件包括控制器、控制器连接元件、纯水密封构成组件、纯水密封流路清洗组件、AC/DC适配器、电池、充电器、紧急备用电池、备用控制器、外部监控器、外部监控器底座、外部监控器连接线缆、操作钥匙，手术工具包括隧道刀、穿孔器、手术扳手、解剖器。 | 用于为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，即心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗以及长期治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 |
| 植入式左心室辅助系统 | 国械注准20213120987 | CH-VAD | 由血泵（401000）、体外控制器（421000）、可充电锂电池（421214）、适配器（421011）、电池充电器（421217）、通讯隔离模块（421300）、监控器（431000）、手术工具（410000，含电缆保护帽、起子、夹持器、心尖开孔刀、经皮隧道针）、淋浴包（421015）组成。 | 该产品与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。 | 苏州同心医疗科技股份有限公司 |
| 植入式左心室辅助系统 | 国械注准20223120892 | HeartCon | 由植入部件（血泵（型号HeartCon）、心室缝合环、人造血管保护架）、手术工具（心脏开孔工具、旋紧工具、经皮导线牵引工具、入口管保护帽、手术用经皮导线延长线）、体外部件（控制器、控制器电源延长线、交流电源适配器、锂离子电池、电池充电器、监控器（选配）、监控器数据线（选配）、患者背包和淋浴包）组成。 | 该产品与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。 | 航天泰心科技有限公司 |
| 植入式左心室辅助系统 | 国械注准20233120716 | Corheart 6 | 由植入部件、体外部件、手术附件组成，其中植入部件包括左心室辅助泵（Corheart 6）、顶环（即心尖缝合环，CH-ACC-01）、出口管（CH-OF-01），体外部件包括连接器保护套（CH-ACC-05）、控制器（CH-CON-01）、可充电锂电池组（CH-BAT-01、CH-BAT-02）、电源适配器（CH-PW-01）、充电座（CH-CHG-01）、通讯适配器（CH-COMM-01，选配）、监视器（MIT-W101-A，选配）、随身包（CH-BG-01）、淋浴包（CH-BG-02），手术附件包括开孔刀（CH-ACC-03）、拉线刀（CH-ACC-02）、连接器密封套（CH-ACC-04）。 | 与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。 | 深圳核心医疗科技股份有限公司 |
| 植入式左心室辅助系统 | 国械注进20243120384 | HeartMate 3 | 该产品由血泵套包、体外部件和手术工具组成。其中，血泵套包含血泵、心尖缝合环、模块化线缆、带有弯曲减压环的流出道人工血管（出血管）、心尖取芯刀、出血管螺纹保护器、隧道刀适配器、皮肤取心开孔器、系统控制器、系统控制器紧急备用电池、可穿戴包，体外部件含低流速2.0系统控制器、电源模块、电源模块/通用电池充电器电源线、电源模块备用电池、电源模块患者电缆、移动电源装置、移动电源装置电源线、通用电池充电器、14V 锂电电池组、14V 锂电电池夹、触摸式通信系统、触摸式通信系统蓝牙适配器、触摸式通信系统闪存驱动器、触摸式通信系统电源适配器、触摸式通信系统电源适配器连接线，手术工具含隧道刀和手柄、模块化线缆帽、微型心尖缝合环套包（含微型心尖缝合环、心尖缝合环固定夹具）、心尖缝合环固定夹具、心尖取芯工具、外科手术工具（含解锁工具、出血管钳）。 | 本产品为进展期难治性左心衰成人患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗以及长期治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。 | 雅培医疗器械 Abbott Medical |

研发基础

航天泰心科技有限公司成立于2016年，经财政部批准，由天津经济技术开发区国有资产经营公司、中国运载火箭技术研究院及北京精密机电控制设备研究所共同出资成立。公司成立以来，不忘初心，牢记使命，依托航天技术，坚定不移地走医工结合的发展道路。首款产品植入式左心室辅助系统（型号：HeartCon），2022年7月获批医疗器械产品注册证，全部组件均在国内批量生产。产品采用磁液双悬浮、泵机一体化、系统双冗余的技术方案，具有体积小、质量轻、溶血低、血栓少的特点，体外实验各项指标均达到国内领先、国际先进水平；2013年试验羊“天久”健康存活120天，创下了国内最长存活纪录等五项第一；2018年通过创新医疗器械特别审批；2020年8月进入临床试验，在国内首次开展多中心临床试验；2021年11月完成50例临床试验，成为国内首个完全按国家药监局规定成功完成全部50例临床试验的心室辅助产品。

截止2024年06月30日，共有26家中心累计168例患者植入左心室辅助系统产品，本次仅对截止日期前已收集的95例患者134次访视数据进行分析。患者平均年龄52.42±14.0岁；男性占75.79%，女性占24.21%；平均身高171.19±7.56cm；平均体重69.03±12.63kg；汉族占93.68%，其他民族占6.32%。临床试验主要有效性评价指标结果显示：6 个月存活率96.70%，1 年存活率95.30%，2 年存活率88.30%，3 年存活率85.60%。

航天泰心科技有限公司作为主要研究单位参与完成了科技部国家重点研发计划项目“植入式人工心脏及心室辅助装置”（项目编号：2017YFC0111000），并在该项目的支持下研制出了HeartCon型植入式左心室辅助装置，实现了产品的全国产化和临床应用，建立健全了高标准的心室辅助装置研发和生产体系，基本完成了项目的研究任务和考核指标，但是血泵产品的微型化指标暂未达成。在该项目的支持下，公司继续投入研发，进一步开展了产品微型化研究，研制成功的新一代HeartCon II型左心室辅助系统，全面达到并超越了本项目预定的血泵微型化指标。

临床前研究

HeartCon II植入式左心室辅助系统在临床前进行了详尽的实验室研究、检测和试验，以最大程度保障产品的安全性和有效性。产品在临床前已进行的主要试验、检测项目（大类）包括：动物实验研究、溶血试验、生物相容性试验、可靠性试验、流量特性试验、化学性能试验、力学试验、密封性试验、温升试验、环境试验、电磁兼容试验、电气安全试验、报警性能试验、导线顺应性试验、连接性能试验、监控器性能试验、电池充放电特性试验、耐腐蚀性试验、内毒素试验、无菌试验、热原试验、环氧乙烷残留试验。

其中植入部件及手术工具所用材料均在山东省医疗器械和药品包装检验研究院和中国食品药品检定研究院通过生物学评价，完成热原、血液相容性、急性全身毒性、细胞毒性、皮肤致敏、皮内反应、遗传毒性、植入试验和亚慢性全身毒性试验，试验结果满足GB/T 16886系列标准要求。

标准溶血指数NIH是评价植入式左心室辅助系统的一项关键指标，HeartCon II每一批次的抽检产品均在泰达国际心血管病医院依照ASTM/F1841-97进行第三方体外溶血测试，产品溶血指标稳定低于0.001g/100L，达到国际先进水平。

HeartCon II 植入式左心室辅助系统在泰达国际心血管病医院动物实验中心完成了6 只实验羊的左心辅助动物实验。6只实验羊术后精神状态好，自由活动，饮食水无异常，尿便无异常，均健康存活至实验终点。实验羊HGB和HCT术后短期内恢复到术前水平；经抗凝后，INR控制在术前水平的1.5~2.5倍，无血栓形成和出血；FHb实验周期内均值低于4.75 mg/dL；CREA、ALT、AST、TBIL和LDH较术前均无明显变化，肝肾功能无异常；未发生与血泵、植入组件相关的感染。剖检实验羊：肉眼观察心、脑、肝、肺、胃、肾、肠等均未见明显异常；2例镜下心脏外膜局灶旺炽增生，2例轻度淤胆，余无异常；经皮导线愈合良好；血泵入口管对心室壁无损伤；入口管周围组织生长良好，均未超过烧结面。HeartCon Ⅱ系统运行正常，血泵及植入组件血液和组织相容性良好。血泵电流、电压稳定，电池可持续稳定供电，控制器工作正常。血泵流量稳定，人造血管通畅。拆解血泵，目视检查均无血栓、叶轮表面光洁，扫描电镜结果正常。实验结果证明HeartCon Ⅱ系统性能稳定，能安全、有效地为心脏提供辅助流量，为临床试验提供详实的理论及技术支持。

产品基本信息

结构组成

植入式左心室辅助系统主要由无菌部件和非无菌部件两部分组成：其中无菌部件包括可长期植入的血泵、心室缝合环、人造血管保护架，以及一次性使用的泵线延长线，上述部件已经过环氧乙烷灭菌，用户可直接使用；无菌部件还包括在手术过程中使用的心脏开孔工具（选配）、旋紧工具（选配）、经皮导线牵引工具（选配）、入口管保护帽（选配）、手术用经皮导线延长线（选配），上述组件以非无菌状态提供，用户可根据需要选配，并在使用前按常规手术用医疗器械清洗和灭菌。非无菌部件包括有源的控制器、交流电源适配器（简称“电源适配器”）、锂离子电池（简称“电池”）、电池充电器、监控器（选配）和监控器通信线（选配），以及无源的佩戴附件。HeartCon II系统组成详见表2。

表 2 HeartCon II系统组成清单

| 组成 | 性质 | 序号 | 中文名称 | 单包装名称 | 使用期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无菌 部件 | 植入 （植入式部件） | 1 | 血泵 | 血泵 | 长期 |
|  |  | 2 | 心室缝合环** | 植入附件 | 长期 |
|  |  | 3 | 人造血管保护架** |  | 长期 |
|  | 非植入 （配套手术用工具） | 4 | 泵线延长线（已灭菌） | 泵线延长线 | 一次性使用 |
|  |  | 5 | 心脏开孔工具 （选配，用户灭菌） | 手术附件 | 可重复使用 |
|  |  | 6 | 旋紧工具 （选配，用户灭菌） |  | 可重复使用 |
|  |  | 7 | 经皮导线牵引工具 （选配，用户灭菌） |  | 可重复使用 |
|  |  | 8 | 入口管保护帽 （选配，用户灭菌） |  | 可重复使用 |
|  |  | 9 | 手术用经皮导线延长线 （选配，用户灭菌） |  | 可重复使用 |
| 非无菌 部件 | 有源 （体外部件） | 10 | 控制器 | 控制器 | 3年 |
|  |  | 11 | 交流电源适配器 | 交流电源适配器 | 3年 |
|  |  | 12 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 500次循环 |
|  |  | 13 | 电池充电器 | 电池充电器 | 3年 |
|  |  | 14 | 监控器*（选配） | 监控器 | 5年 |
|  |  | 15 | 监控器通信线*（选配） |  |  |
|  | 无源 （体外部件） | 16 | 佩戴附件（选配） | 佩戴附件 | / |
| *在未使用选配部件，即控制器未通过监控器通信线与监控器连接时，HeartCon Ⅱ系统仍可正常运行。 **HeartCon II心室缝合环和人造血管保护架与HeartCon心室缝合环和人造血管保护架通用，HeartCon II血泵适配HeartCon心室缝合环和HeartCon人造血管保护架。 |  |  |  |  |  |

工作原理

如图示 HeartCon II系统在体工作示意图和系统照片，血泵植入人体后，其入口管插入人体自然心脏的左心室，出口经人造血管（内径10 mm）与升主动脉相连。血泵通过经皮导线及泵线延长线与体外的控制器连接，控制器由外置电池或电源适配器供电，可控制血泵以设定转速运转，将心室内的血液抽出以一定的压力流量灌注入动脉，从而实现帮助心室卸荷和辅助供血的目的。

血泵

锂离子电池

控制器

图1 HeartCon II系统在体工作示意图

图2 HeartCon II系统照片

产品性能

临床应用时，血泵将与自然心脏并联工作，心室内的血液有部分或全部经过血泵汇入动脉。血泵输出的血液流量与患者的心室压力、动脉压力、血管阻尼、血液粘度等生理参数有关，同时也与产品的设定转速有关。

图3 植入部件在心脏工作示意图

与国际同类产品类似，血泵最重要的性能是其不同转速下，输出流量与前后负荷压差之间的流量特性曲线（液体粘度3.5 cP）。临床医护人员将根据患者的生理状况并结合此曲线确定合适的设定转速。

适用范围与禁忌症、注意事项及储存运输条件

适用范围

该产品与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。

禁忌症

HeartCon II系统也禁止应用于下列患者：

体表面积（BSA）小于1.2 m2的患者；

孕妇；

抗凝治疗不耐受患者。

警告：处于育龄且性活跃的女性在使用本系统治疗时应采取可靠避孕措施，避免怀孕。怀孕期间服用抗凝药物可能与先天性缺陷和出血有关。如在治疗过程中怀孕，请立即联系主管医生。

注意事项

HeartCon Ⅱ 系统在已植入机械瓣膜的患者中使用风险尚不明确，此类患者应谨慎选择 HeartCon Ⅱ 系统进行治疗。

华法林代谢基因异常患者应谨慎选择 HeartCon Ⅱ 系统进行治疗。

血泵植入前应充分评估患者全身血管情况。充分考虑术后可能发生的中枢和外周器官的缺血风险，并制定相应的诊疗预案，适当强化抗凝和抗血小板聚集治疗。

重视患者术前及术后的基础疾病及心理状态评估，并适当采取心理疏导或药物治疗等措施。

患者应定期检查控制器与泵线延长线插头是正常连接的状态。

更换经皮导线穿出位置敷料时，应同时检查经皮导线是否有存在断裂、破损或其他故障。

请避免在有可燃麻醉剂气体与空气、氧气或与一氧化二氮混合的环境下使用HeartCon Ⅱ 系统。

血泵的转速范围是1400 RPM~3600 RPM，应谨慎使用低于 2000 RPM 或高于 3200 RPM 的转速。

血泵入口管的最佳插入位置是朝向二尖瓣并与心室隔膜保持平行。

将缝合环调整至最佳开口直径，以便插入入口管。如果进行任何调整，请检查以确保入口管可以轻松穿过缝合环，如果拧得过紧，可适当松开缝合环上的螺钉，防止在泵插入过程中损坏密封圈。

心室缝合环的固定位置应容许入口管插入后仍能旋紧螺钉。

连接人造血管与血泵的操作应由接受过培训的手术医生或手术助理进行。

请勿将人造血管裁剪的过短或过长，否则会扭结。在胸腔关闭之前，确保人造血管没有弯折或压缩。弯折或压缩人造血管可能导致血流减少和 / 或血栓形成。

难以排尽空气可能是因为血泵内的血液容量不足或人造血管缝线处泄漏。

请勿拉扯、扭结经皮导线、泵线延长线或电源线，否则可能会造成导线损坏，特别注意在伤口护理、坐起、离床、调整控制器或淋浴时不要拉扯导线。

一个控制器仅供一名患者使用，请勿多位患者共用同一控制器。

连接经皮导线时，请勿将插头强行插入插座中，插入前应将插头上圆点与插座对准后插入。

插头插入后，应观察确认对应的电源指示灯点亮后，再轻拉控制器连接处的电源线，以确认电源线上的安全锁已正确锁定。

在使用电源适配器供电时，若不慎拔出适配器电源线插头，请先完全拔出电源适配器与控制器连接的插头，再进行连接电源适配器操作。请勿立即直接插入电源插头避免放电不充分对设备造成损坏。操作所有导线及插头时应小心，注意远离液体，灰尘和污垢。

在携带控制器时，请注意避免衣物或患者背包遮住控制器顶部的声孔。

仅限使用 HeartCon Ⅱ 电池充电器充电，使用其他品牌充电器可能会损坏电池。

本系统的流量和心率数据为计算值，仅供医生参考，医生在做医学诊断前还应结合其他临床检查对患者进行治疗。

请等待充电器“充满”绿色指示灯亮起后，再将电池从充电器中取出。如多次在充电过程中拔出电池电源线插头，可能导致电池电量显示异常。

请在 24h 内为电量完全耗尽的电池充满电，避免电池永久性损坏。

电池应在充满电后进行存放，最佳存放温度为室温（23℃ ± 5℃），请勿将电池置于超出规定范围（0℃ ~ 55℃）的温度环境中。

请勿在低于 0℃ 或高于 40℃ 的温度下使用电池，电池在过高或过低温度下工作，都会造成使用寿命和性能下降。

为维持电池寿命，请将四块电池轮替使用。

应避免电池电源线插头受潮、进异物和接触金属。

请勿过度扭转或弯折电池电源出口线。

电池禁止拆卸、撞击、外部短路或投于火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。应依法处理电池。

请将电池放置在儿童无法触及的地方。

避免使电池受到大量静电或过度冲击震动。

请勿使用已损坏的电池。

若电池发生漏液，请勿触摸流出液体。若眼睛不慎接触到流出液体，请勿揉搓眼睛，立即用清水彻底冲洗眼睛至少 15min，将上下眼睑撑开，直至无明显残留液体为止，并立即就医。

请勿在电源开启状态下清洗监控器或电池充电器；请勿使用酒精或清洗剂清洗显示屏，应使用柔软的无尘布轻轻擦拭屏幕。

为避免断电操作困难，交流电源适配器或监控器的电源线市电插头不要插在难以插拔的插座上。

请勿自行修理、改装 HeartCon II 系统的任何部件。如果 HeartCon II 系统部件出现故障，请与 HeartCon II 制造商联系。

警告

本系统的使用对象为医生、患者及其他临床专业人员。在使用本产品前，请务必阅读整本说明书，充分了解该系统的操作方法，临床应用及相关风险，无经验的责任方应当立即联系制造商或患者主治医生。

HeartCon Ⅱ 系统的所有部件仅限于与本公司系统内部件配合使用；控制器仅限于与 HeartCon Ⅱ 监控器等设备相连。

实施胸部按压可能造成严重危害，影响患者生命安全。如果已实施胸部按压，请确认人造血管位置及血泵功能。

请勿对植入血泵的患者进行磁共振成像（MRI）检查，MRI检查可能会对患者造成伤害，可能导致血泵停止工作。电池充电器与监控器在使用时，也应注意远离MRI设备。

如果出现紧急情况，如心脏骤停，患者可使用内部或外部除颤器进行除颤。除颤时血泵可以保持运行，无需停泵或断开经皮导线连接。但需在除颤前将泵转速降低至合适转速，并在除颤后确认血泵位置，确认无异常后再将转速逐渐恢复。

听 / 视觉障碍患者、无法得到同居看护人协助的患者谨慎选择使用本产品。

合并精神疾病、心理问题或认知功能障碍，不能配合治疗的患者禁止使用本产品。

目前 HeartCon Ⅱ 系统未进行车载、救护车电源为系统充电器供电进行电池充电研究，建议乘坐车辆、救护车时需要用电池供电。未进行过航空环境相关研究，在航空环境下使用前请谨慎考虑。

HeartCon Ⅱ 系统植入部件（血泵、植入附件）和非植入的泵线延长线已经过环氧乙烷灭菌，仅限一次性使用，如果包装已破损或被开启，则请勿使用，请勿重复灭菌或重复使用。

若植入部件曾植入过其他患者体内，则不可再使用该植入部件。

手术附件未经过灭菌，在使用前需由医疗机构清洗灭菌后使用。允许经充分的清洗和灭菌后重复使用。

在植入前测试和手术过程中，血泵应完全浸没在液体中并排尽空气后启动。在空气中直接启动血泵可能会延长血泵启动时间或造成血泵启动失败、损伤。

连接出口人造血管时，如考虑撤泵情况，螺钉应从人造血管保护架下端插入，螺钉头部朝向血泵底部。

在使用旋紧工具旋紧心室缝合环和人造血管保护架螺钉时，应拧紧但无需过度用力，过度用力可能会损坏心室缝合环锁紧螺钉、人造血管保护架或保护架螺钉，必要时请更换部件。

请谨慎逆时针转动松开心室缝合环和人造血管保护架的螺钉，否则螺钉可能会脱落。

确定经皮导线出口位置时，应避免经皮导线牵引工具接触到任何重要器官或组织。

从控制器上取下泵线延长线时，请握住金属插头部分向后拉动，请勿直接拉扯经皮导线。

当经皮导线连接到泵线延长线或手术用经皮导线延长线时，请确保插接到位，若插头发生松动可能会导致电气故障。

血泵在植入前，测试过程中应连接手术用经皮导线延长线，请勿与泵线延长线连接。

当控制器、泵线延长线和血泵经皮导线之间受强力拉拽时，血泵经皮导线插头将从泵线延长线插座连接器外壳上脱开，这种设计将避免血泵的经皮导线组件受强力拉拽的永久性损坏和患者被迫接受血泵更换手术，但是此时血泵将停止工作并危及患者生命，应尽快将松脱的血泵经皮导线插头重新插入泵线延长线插座连接器外壳，将经皮导线插头上的圆点同泵线延长线插座上的圆点对正，可以顺利将插头插入，应将插头插接到位。

应尽量避免泵线延长线和血泵经皮导线之间受强力拉拽，并严禁将血泵经皮导线插头的保护性脱开功能视作血泵经皮导线与泵线延长线的插拔连接功能使用，因为反复的保护性脱开会降低插头连接的可靠性并降低保护的效能，最终可能导致血泵经皮导线的故障。

插入血泵后，必须排尽血泵及其管路中的所有空气，降低空气栓塞的风险。

在排除空气过程中，血泵流量预估值可能会出现偏差。

在无 220V 交流电源供电环境（例如：仅能提供 DC 12V 直流电源的车载环境）下，无法使用电源适配器为控制器供电、无法连接充电器为电池充电或无法连接监控器为其供电。

同时断开两个供电电源（电池或电源适配器）血泵将停止工作，因此必须确保至少连接一个有电电池或连接 220V 电源的电源适配器。

患者应随时备有充满电的电池和备用控制器以应对紧急情况的发生。

应及时更换显示异常或报警异常的控制器，并立即联系主管医生准备新的备用控制器。

将报警调至静音并不能纠正产生报警的原因，应彻底调查并纠正报警产生的原因。

当患者身处嘈杂环境中（如商场、超市、聚会）时，控制器发出的报警音可能无法被察觉，在这种环境中，患者应定时（建议每半小时）检查控制器屏幕和报警信号指示灯是否提示报警。

抽吸室壁报警是否开启只能通过监控器查看，无法通过控制器显示。

只有通过监控器操作才能调节血泵转速，不能通过控制器更改。

请勿仅依据显示流量值来评估实际输出量。若监控器或控制器屏幕显示的平均预估流量低于 1L/min 或高于 9L/min，可能表示发生设备漏电、血细胞比容变化或存在血栓或其它异物（例如组织碎片）等异常情况，应及时联系主管医生，主管医生应彻底调查并立即采取纠正措施。

清洁时，请勿拔出连接在控制器上的泵线延长线和电源线，否则血泵将停止运行，若不慎拔出，请尽快将其重新连接到控制器，以重新启动血泵。

请避免跌落控制器或其他设备，控制器跌落可能会导致血泵突然停止，如不慎跌落，请联系 HeartCon Ⅱ 制造商检查。

请避免水或其他液体进入控制器、电源适配器、电池、电池充电器、监控器插座或导线插头部分，若不慎发生进液，请与 HeartCon Ⅱ 制造商联系。

请勿在低于 0℃ 或高于 40℃ 的温度下使用控制器，温度过高或过低可能会导致控制器故障。

请避免接近高磁场区域，如防盗检测设备或安检系统。

在进入对 HeartCon Ⅱ 系统的运行可能产生不利影响的环境之前，应先获取有关医学指导。这环境包括防止起搏器配用患者进入警告标记所涉及的区域。

如果对外部电网保护地线的安装或其布线的完整性有疑问时，监控器应使用内置电池供电，控制器应使用电池供电。为了避免电击的风险，使用充电器和监控器时一定要连接到有保护接地的供电网。

请勿将有源部件以及血泵经皮导线、泵线延长线和手术用经皮导线延长线的导线插头浸泡在液体中。

患者请勿泡澡或游泳。

患者仅在获得其主管医生许可时方可淋浴，淋浴时患者应使用淋浴包保护好控制器与电池。听力受损的患者不应进行淋浴，除非他们看护人在附近可以听见报警音。

患者淋浴期间控制器应同时连接两块电量充足的电池，请勿使用电源适配器。

请勿对患者直接施加大功率电疗，如：应用热透疗法。

如果需要从体外对已植入血泵的患者施以有电流通过的医疗，那么在治疗的初期阶段必须密切监视血泵的功能状态。

植入血泵后的患者不宜承受治疗级超声能量的发射，因为植入部分可能会在无意中聚集超声波场而导致伤害。

治疗级电离辐射可能会导致 HeartCon Ⅱ 系统的电子元件受损，且对系统的损坏可能不会马上察觉到。

要采取推荐的预防措施，防止设备性能的改变所导致的有害作用。

要采取推荐的预防措施，防止特定不利环境条件（例如：电磁干扰、极端温度、压力变化）产生对患者的有害作用。

在使用中，应妥善放置系统各部件，防止由系统中各线缆造成的缠绕、绊倒或勒颈等危险。

控制器、锂离子电池、交流电源适配器、充电器及其线缆，使用时应远离火源，应放置在儿童和宠物不能接触的地方。

运输储存

控制器应存放在温度 0 ℃ ~ 55 ℃，温度过高或过低可能会导致控制器发生故障。

电池放电（正常使用）时：温度应在 0 ℃ ~ 40 ℃。在低于 0 ℃的温度下工作将暂时降低电池容量，但电池可以工作；电池应存放在 0 ℃ ~ 55 ℃的环境下。长期在超出此范围外的温度下储存可能会永久降低电池容量。最佳储存条件为室温（23 ℃ ± 5 ℃）。

其他部件的环境温度要求请参见试验产品使用说明书“9. 附录 - 附录 4. 产品规格”。

产品在运输时应防止重压、阳光直射和雨水淋湿，应按照订货合同规定进行运输，运输包装箱温度为 0 ℃ ~ 55 ℃。

产品在规定储存温度及范围内存放后，可无需恢复时间直接使用。

试验目的

通过前瞻性、多中心、单组目标值法评价航天泰心科技有限公司研发生产的植入式左心室辅助系统用于治疗终末期心力衰竭的安全性和有效性。

试验设计

总体设计以及确定依据

本次试验是试验器械的首次人体研究，为初步验证试验器械用于目标人群治疗的安全性和有效性，采用前瞻性、多中心、单组目标值法的临床试验设计。本阶段基于《医疗器械注册与备案管理办法》、《医疗器械临床试验质量管理规范》、《医疗器械临床试验设计指导原则》等相关法律法规及产品自身特点，经统计学计算临床试验总病例数为 50 例。该阶段对所有受试者于器械植入后1 天、7±2 天、14±3 天、30±7 天、60±14 天、90±14 天进行随访，获得临床数据后分析总结，临床试验报告用于提交注册。

前瞻性

采用以现在为起点追踪到将来的研究方法。前瞻性研究可以明确因果关系，对于获取的数据有统一的诊断、检查、评判标准，数据处理可控。

多中心

多中心试验，能够在较短的时间内收集到更多的受试者，涵盖更广泛的人群，缩短临床试验时间。同时，由于多中心临床试验由不同地区、不同试验中心研究者来完成，可防止单中心的系统性误差导致结果偏倚，其结论有广泛的代表性。

单组目标值法

目前终末期心衰的有效治疗手段是心脏移植，终末期危重病人临床对移植前的治疗主要依靠药物。总体而言，50%的患者在4年内死亡，超过50%的严重心力衰竭（NYHA分级IV）患者在1年内死亡。本次临床试验选择经规范化口服药物无效的危重或者终末期心力衰竭患者为研究对象，因此不适用选用药物治疗患者作为对照组。

目前已上市用于治疗终末期心力衰竭的“植入式左心室辅助系统”有五家。

重庆永仁心医疗器械有限公司生产的“植入式左心室辅助系统”EVAHEART Ⅰ（注册证号：国械注准20193120603。适用范围：用于为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，即心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗以及长期治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用）。目前永仁心“EVAHEART Ⅰ”产品工作原理、结构组成、手术方式、受试者体表面积要求等不同，所以不适用平行对照。

苏州同心医疗器械有限公司生产的“植入式左心室辅助系统”（注册证号：国械注准20213120987。适用范围：该产品与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用）。苏州同心“CH-VAD”产品属于附条件审批（备注：1、继续开展产品可靠性研究。2、上市后按照临床试验方案完成25例受试者的临床试验，形成最终50例受试者的临床试验报告，并于延续注册时提交。3、上市后对所有植入者进行跟踪随访，制定随访方案，明确观察指标、随访时间，需关注患者右心衰竭、感染、神经系统功能障碍、心律失常、心包积液、精神疾病发作、静脉血栓栓塞、非中枢神经系统动脉血栓栓塞、肾功能障碍等并发症以及器械故障的发生情况，相关上市后随访情况需形成年度随访报告。）。因产品获得渠道较难等原因，所以不适用平行对照。

航天泰心科技有限公司生产的“植入式左心室辅助系统”HeartCon（注册证号：国械注准20223120892。适用范围：该产品与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。）。HeartCon II系统与上一代产品HeartCon系统在其工作原理、结构等方面有较大变化，所以不适用平行对照。

深圳核心医疗科技股份有限公司生产的“植入式左心室辅助系统”（注册证号：国械注准20233120716。适用范围：与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。（备注：1.继续开展产品可靠性研究。2.上市后对所有植入者进行跟踪随访，制定随访方案，明确观察指标、随访时间，需关注患者右心衰竭、感染、神经系统功能障碍、心律失常、心包积液、精神疾病发作、静脉血栓栓塞、非中枢神经系统动脉血栓栓塞、肾功能障碍等并发症以及器械故障的发生情况，相关上市后随访情况需形成年度随访报告。）参照《国家限制了技术临床应用管理规范》（2022版）中G09心室辅助技术临床应用管理规范中第三条技术管理基本要求中的“（六）在每次植入心室辅助装置后，应当按要求向所在地省级医疗技术临床应用信息化管理平台报送使用心室辅助装置等临床信息。”和“（八）其他管理要求，建立心室辅助装置相关器材登记制度，保证器材来源可追溯。在应用心室辅助装置患者住院病历的手术记录部分留存心室辅助装置相关器材条形码或者其他合格证明文件。”因此，该产品临床使用有严格要求。所以，不适用平行对照。

雅培医疗器械生产的“植入式左心室辅助系统”（注册证号：国械注进20243120384。适用范围：该产品为进展期难治性左心衰成人患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗以及长期治疗。供具备心脏移植条件与术后综合护理能力的医疗机构使用，医务人员、院外护理人员以及患者须通过相应培训。抗凝治疗不耐受患者禁用。），参照G09心室辅助技术临床应用管理规范中第三条技术管理基本要求中“（六）在每次植入心室辅助装置后，应当按要求向所在地省级医疗技术临床应用信息化管理平台报送使用心室辅助装置等临床信息。”和“（八）其他管理要求，建立心室辅助装置相关器材登记制度，保证器材来源可追溯。在应用心室辅助装置患者住院病历的手术记录部分留存心室辅助装置相关器材条形码或者其他合格证明文件。”因此，该产品临床使用有严格要求。所以，不适用平行对照。

根据《医疗器械临床试验设计指导原则》，临床试验的设计类型包括平行对照设计、配对设计、交叉设计、单组设计。常规临床试验中，为尽可能客观评估试验器械的有效安全性，通常被优先考虑的是随机、双盲、平行对照的试验设计。这种设计可以使临床试验影响因素在试验组和对照组间的分布趋于均衡，保证研究者、评价者和受试者均不知晓分组信息，避免选择偏倚和评价偏倚。此时，在选择对照产品时，优先采用疗效和安全性已得到临床公认的已上市同类产品。因合理理由不能采用已上市同类产品，可选用尽可能相似的产品作为阳性对照，其次可考虑现有的标准治疗方法，必要时还需考虑安慰对照。此外，还需综合考虑伦理学因素。而当设置对照在客观上不可行时，与现有治疗方法的风险受益过于悬殊，设置对照在伦理上不可行，可考虑采用单组目标值设计。

受试者选择

入选标准

18 ≤ 年龄 ≤ 80 岁，男女不限；

左室射血分数（LVEF）≤30%；

体表面积（BSA）≥ 1.2 m2；

具有NYHA第IV级心力衰竭症状，经优化的药物治疗（血管紧张素转换酶抑制剂、利尿剂、地高辛）仍无法逆转病情发展；或出现以下情况中至少一种：

1）依赖静脉药物治疗，病情无法逆转；

2）短期心脏辅助不能撤除，如采用主动脉内气囊泵（IABP）和/或体外膜式氧合器（ECMO）等；

3）满足心源性休克的临床指征；

4）持续30分钟以上肺毛细血管楔压（PCWP）高于15 mmHg，且主动脉收缩压不足90 mmHg或心排指数（CI）不足2.2 L/min/m2。

符合下列标准中的任意5项或以上：

1）心排指数＜2.0L/min/m2；

2）最大氧耗量＜14 mL/（kg·min）；

3）N 端 B 型钠尿肽前体（NT-proBNP）＞5000 pg/mL；

4）经心衰预后模型评估预计生存期小于 1 年；

5）经 6 个月正规抗心衰药物治疗无效；

6）肺毛细血管楔压＞18 mmHg；

7）大剂量（>15 μg/kg·min）或者两种以上静脉心血管活性药物下循环功能难以维持；

8）混合静脉血氧饱和度＜65%；

9）6分钟步行试验 < 150 m；

其他治疗手段无法延续生命，或是生活质量存在严重障碍的患者，通过参加治疗能提高生活质量，能够进行长期居家治疗；

育龄女性必须同意使用适当的避孕措施；

自愿参加本临床试验，已签署书面知情同意书。

排除标准

受试者符合以下任意一条标准即被排除：

患者不耐受抗凝或抗血小板治疗，或不能接受研究者根据患者健康状况认为需要的其他围术期和术后治疗；

有机械瓣膜置入或器官移植；

未纠正的血小板减少或原发性凝血功能障碍（如在未进行抗凝治疗的情况下，血小板计数 < 100 x 109/L，INR > 1.6或PTT > 2.5倍的对照）；

严重右心室衰竭：定义为筛选/入组时预期需要右心室辅助装置（RVAD）支持或体外膜肺氧合（ECMO）或使用多种正性肌力药物时右心房压力> 20 mmHg，右心面积变化分数（FAC）< 22 %，三尖瓣环收缩期位移（TAPSE） < 10 mm或出现难以用利尿剂和两种正性肌力药物治疗的下肢水肿、腹水、胸腔积液；

入组前90天内中风史，或脑血管疾病史合并未矫正的颈动脉狭窄（＞80%）；

合并经证实、未经治疗的腹主动脉瘤或胸主动脉瘤（直径 > 5 cm）或有严重外周血管病变；

败血症或存在经临床症状和实验室检查证实的活动性、未控制的感染；

合并重度慢性阻塞性肺疾病（COPD，FEV1/FVC < 0.7，FEV1 < 50%预测值）或经计算机断层扫描（CT）或核磁共振记录的入组前三周内肺动脉栓塞；

肝肾功能不全：总胆红素 >3 mg/dL，或经活检证实肝硬化或终末期慢性肝病预后模型评分 > 17分｛计算公式为：3.8 × ln[胆红素（μmol/L）÷ 17.1] + 11.2 × ln（INR）+ 9.6 × ln[肌酐（μmol/L）÷ 88.4] + 6.4 × 病因（胆汁性或酒精性为0，其他为1）｝。在血清肌酐 > 300 μmol/L（3 mg/dL）或估算肾小球滤过率（eGFR） < 30ml/（min × 1.73m²）或需要长期肾脏替代治疗；

中到重度主动脉瓣关闭不全或重度二尖瓣狭窄病史者；

由于或与未纠正的甲状腺疾病、梗阻性心肌病、心包疾病、淀粉样变或限制性心肌病有关的心力衰竭；

非心脏原因导致生存期 ＜ 1 年的疾病；

前白蛋白 < 150 mg/L（15 mg/dL）或白蛋白< 32 g/L（3.2 g/dL）（如果只有一个可用）；前白蛋白 < 150 mg/L（15 mg/dL）并且白蛋白 < 32 g/L（3.2 g/dL）（如果两个可用）；

哺乳期、孕妇或近期有生育计划的女性；

合并精神疾病、心理问题或认知功能障碍，不能配合治疗的患者；

参加可能影响本研究结果的任何其他临床试验；

无法得到同居看护人协助的患者；

不愿意或无法遵守试验要求的患者；

基于研究者的判断，存在会导致不可接受的外科高风险的技术困难；

患有已知的低或高凝状态，如弥散性血管内凝血或肝素诱导的血小板减少症等；

肺动脉收缩压超过60 mmHg并结合以下2个参数中至少一个，证明肺血管阻力对药物治疗没有反应：①肺血管阻力大于6 Wood单位，或②跨肺压差超过18 mmHg。

剔除标准

试验进行统计分析前，主要研究者应依据受试者完成试验的程度和退出原因等因素综合判断是否将此受试者剔除，并做出相关说明。可能包括的情形有：受试者不符合入选排除标准；试验期间研究者认为受试者具有其他不能继续参加试验的因素，并实际终止该受试者继续参加试验；受试者未使用任何的研究相关产品；在试验期间改变治疗方案的受试者；试验期间不遵守试验计划、依从性差的受试者。

脱落标准及处理

所有签署了知情同意书并筛选合格进入临床试验的受试者，无论何时何因退出，只要没有完成方案所规定的观察周期，均称为脱落病例。

脱落标准如下：

无论何种原因，受试者不愿意或不可能（如受试者怀孕）继续进行临床试验，向研究者提出退出试验要求而中止试验者；

受试者虽未明确提出退出试验，但拒绝继续治疗及随访而失访者；

受试者出现严重不良事件，研究者判断该受试者应当退出；

受试者依从性差。

脱落病例的处理：

所有脱落受试者，均应在原始记录或病例报告表中，填写临床试验完成情况总结表及分析病例脱落的原因；

当受试者脱落后，研究者应尽可能与受试者联系，询问理由并记录最后一次临床症状，完成所能完成的评估项目；

因不良事件退出研究时，研究者应根据受试者实际情况，采取相应的治疗措施进行替代治疗。

停止试验的标准和程序

停止试验的标准

试验终止是指临床试验尚未按方案结束，中途停止全部试验。停止试验的目的主要是为了保护受试者权益，保证试验质量，避免不必要的经济损失。

试验过程中发生严重的安全性问题，应及时停止试验。

试验过程中发现产品不具有临床价值，应停止试验。

在试验过程中发现临床试验方案有重大失误，难以评价试验器械效应；或者临床试验方案在实施中发生了严重偏差，再继续下去，难以评价试验器械时应停止试验。

申办者要求停止。

国家药品监督管理局因某种原因勒令停止试验。

停止试验的程序

因安全性问题而停止试验时，研究者应根据受试者实际情况，采取相应的治疗措施积极救治。同时记录最后使用试验器械的时间，完成所能完成的评估项目。

所有停止试验的病例，均应在病例报告表中，填写试验总结表及停止试验的原因。

停止试验后，受试者的后续治疗由研究者根据其实际情况制定治疗方案。

评价方法

有效性评价

主要有效性指标

评价指标：3个月时的器械植入成功率（定义：指在3个月时满足器械成功标准的患者占比）。

器械成功的定义为：患者带器械存活至少3个月，且未发生致残性卒中（致残性卒中指卒中后60天mRS评分>3分）、同时没有发生因器械问题导致的再次手术（更换或移除）。如果患者在3个月内因接受心脏移植、或者在3个月内因心脏康复而将器械移除，原则上不计入有效评价病例，但在全数据分析时需考虑此部分病例对试验结果的影响，例如按照删失数据处理（或其他针对缺失数据的敏感性分析方法）。

次要有效性指标

NYHA分级评分；

6分钟步行试验距离；

NT-proBNP / BNP ；

注：两个项目均可检查时，以NT-proBNP的结果作为评价指标。

生活质量评分；

神经系统状态评分；

超声心动图。

注：使用超声心动图测量LVEF、FAC、TAPSE和各心腔大小等结果时，依照相关指南进行测量。

评价、记录和分析有效性参数的方法和时间选择

主要有效性指标

分析植入后随访观察至90天的受试者。如果受试者在植入HeartCon II后90天内，出现以下情况被认为是成功的：患者带器械存活至少3个月，且未发生致残性卒中（致残性卒中指卒中后60天mRS评分>3分）、同时没有发生因器械问题导致的再次手术（更换或移除）。

次要有效性指标

分别于试验前（基线期）、术后30 ± 7天、术后60 ± 14天、术后90 ± 14天或者进行装置摘除术/心脏移植术前对次要疗效指标进行记录。记录方法如下：

NYHA分级

根据“附件2：临床诊断评判标准”中“表-1”的方法对受试者进行NYHA的心功能分级评价；

6分钟步行试验

采用徒步运动方式，测试受试者6分钟内在平坦、硬地上快速步行的距离，若受试者术前心衰症状过重，无法进行6分钟步行试验，则术前该项测试结果记为“ 0 ”；

NT-proBNP / BNP

采集受试者血样，测定NT-proBNP / BNP水平；

生活质量

受试者使用堪萨斯城心肌病受试者生活质量量表（KCCQ）（附件4）和EuroQoL EQ-5D-5L（附件5）进行生活质量评分，建议在4-6分钟内完成填写。量表的计分方法如下：

① KCCQ：共15个问题，23个项目，每个选项的分值从左至右分别为“1-5”（5个选项）或“1-6”（6个选项）或“1-7”（7个选项），量表评分最低为23分，最高为133分，最终得分（百分制）=（量表评分-23）/110×100。

② EQ-5D-5L：分为描述性系统评分（勾选题）和视觉模拟量表评分（填写题），两部分分开计分。

描述性系统评分部分：分为5个维度，每个维度分为5个等级，自上而下每个等级的分值分别记为“1-5”（注意：每个维度只有一个结果；缺失值记为“9”；不明确的值﹝例如一个维度勾选了两个等级﹞应视为缺失值）。罗列维度结果，例如“11211”。选择经调整的乘法模型MULT8r作为换算模型进行效用值（最终得分）计算，见表3。效用值（最终得分）=1-（各维度效用积分之和）。

表 3 基于中国人群健康偏好的EQ-5D-5L效用积分体系

| 维度/等级 | 效用 |
| --- | --- |
| 行动能力/1 | 0.000 |
| 行动能力/2 | 0.066 |
| 行动能力/3 | 0.158 |
| 行动能力/4 | 0.287 |
| 行动能力/5 | 0.345 |
| 自我照顾/1 | 0.000 |
| 自我照顾/2 | 0.048 |
| 自我照顾/3 | 0.116 |
| 自我照顾/4 | 0.210 |
| 自我照顾/5 | 0.253 |
| 日常活动/1 | 0.000 |
| 日常活动/2 | 0.045 |
| 日常活动/3 | 0.107 |
| 日常活动/4 | 0.194 |
| 日常活动/5 | 0.233 |
| 疼痛或不舒服/1 | 0.000 |
| 疼痛或不舒服/2 | 0.058 |
| 疼痛或不舒服/3 | 0.138 |
| 疼痛或不舒服/4 | 0.252 |
| 疼痛或不舒服/5 | 0.302 |
| 焦虑或沮丧/1 | 0.000 |
| 焦虑或沮丧/2 | 0.049 |
| 焦虑或沮丧/3 | 0.118 |
| 焦虑或沮丧/4 | 0.215 |
| 焦虑或沮丧/5 | 0.258 |

注：例如“11211”，效用值（最终得分）=1-（0+0+0.045+0+0）=0.955。

视觉模拟量表评分部分：在刻度尺上根据今日健康状态画一个“X”，然后在空格内写下刻度尺上标出的数字，以受试者打分结果作为最终得分（注意：缺失值记为“999”；如果受试者刻度尺上画“X”的位置与空格里写的数字不一致，应使用空格里的数字）。

神经系统

使用改良Rankin量表（附件6）和美国国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS）（附件7）进行神经系统评分；

注意：若在试验期间发生卒中，需要在发生卒中后第60天使用改良Rankin量表进行评估，若评分>3，则证明发生了致死性或致残性卒中，此时应按第12节的方式进行报告。

超声心动图

医护人员使用超声设备对受试者进行检查，评估左心室射血分数、右心室面积变化分数、三尖瓣环收缩期位移、各心腔大小（依据相关指南测量方法得到的结果为准）及记录并描述异常情况（如卵圆孔未闭、心包积液、二尖瓣三尖瓣反流情况和植入术后主动脉瓣开放率等）。

安全性评价

安全性参数的说明

器械相关事件

无菌植入部件故障，包括：泵血栓、泵更换、经皮导线破损等；

无菌非植入部件故障，包括：旋紧工具断裂、心脏开孔工具卡滞等；

非无菌有源部件故障，包括：控制器无法正常唤醒、监控器无法正常开机、有电电池无电压输出等；

非无菌无源部件故障，包括：受试者背包断裂等；

其他故障与申办方及研究者讨论确定。

临床相关事件

不良事件：主要不良事件定义参考“INTERMACS Adverse Event Definitions”整理出的与临床相关事件，如下表4。

表4 潜在并发症列表

| 1.再次手术 | 11严重感染 |
| --- | --- |
| 2.再次住院 | 12.大出血 |
| 3.神经系统功能障碍 | 13.心律失常 |
| 4.心包积液 | 14.静脉血栓栓塞 |
| 5.心肌梗死 | 15.非中枢神经系统动脉血栓栓塞 |
| 6.精神疾病发作 | 16.高血压 |
| 7.呼吸衰竭 | 17.肝功能障碍 |
| 8.伤口裂开 | 18.肾功能障碍 |
| 9.溶血 | 19.其他 |
| 10.右心衰竭 |  |

其他不良事件与申办方及研究者讨论确定。

注：受试者可能出现的风险及处置措施详见附件8；INTERMACS译文见附件9；INTERMACS原文见附件10。

评价、记录和分析安全性参数的方法和时间选择

设立独立临床事件判定委员会（CEC）定期对主要不良事件（参考“INTERMACS Adverse Event Definitions”整理出的附件8：受试者可能出现的风险及处置措施），以及所有上报的严重不良事件和非预期的器械相关事件进行判读。

记录签署知情同意书后随访观察至试验终点期间发生的所有设备故障、不良事件，并分析设备故障发生率和不良事件发生率。

试验器械

产品名称：植入式左心室辅助系统；

型号规格：HeartCon II；

注册人：航天泰心科技有限公司。

试验流程

试验流程图

● 必须实施的项目         ○ 可以实施时进行的项目

表5 试验流程图

| 项目 |  |  | 筛选期/ 基线期（8） V1 | 植入手术 V2 | 术后 第1天 V3 | 术后 第7±2天 V4 | 术后 第14±3天 V5 | 术后 第30±7天（9） V6 | 术后 第60±14天（9） V7 | 术后 第90±14天（9） V8 | 心脏移植术/器械摘除术（发生时）（10） V9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签署知情同意书 |  |  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人口学资料 |  |  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 采集基本病史 |  |  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 生命体征 |  |  | ● | ●（11） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体格检查 |  |  | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 血氧饱和度 |  |  | ● | ●（11） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24小时尿量 |  |  | ● | - | ● | ● | ● | ○（12） | ○（12） | ○（12） | ● |
| 体重 |  |  | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心功能 分级 | NYHA分级 | ● |  | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
|  | INTERMACS分级 | ● |  | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
| 实验室检查 | 血型检测 | ● |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 传染病筛查 | ● |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 血妊娠（1） | ● |  | - | - | - | - | - | - | ● | - |
|  | 血常规 | ● |  | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 血生化（1） | ● |  | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 凝血功能 | ● |  | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 心肌三项（2） | ● |  | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | B型钠尿肽（3） | ● |  | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | N端B型钠尿肽前体（3） | ● |  | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 游离血红蛋白（4） | ○ |  | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 尿常规 | ● |  | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 便常规 | ● |  | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心导管检查（5） | 中心静脉压 | ● |  | ●术后 | ● | ○ | - | - | - | - | - |
|  | 心排指数 | ● |  | ●术后 | ● | ○ | - | - | - | - | - |
|  | 平均肺动脉压 | ● |  | ●术后 | ● | ○ | - | - | - | - | - |
|  | 肺动脉楔压 | ● |  | ●术后 | ● | ○ | - | - | - | - | - |
|  | 肺血管阻力 | ● |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺功能 |  |  | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝功能Child-Pugh分级评价（6） |  |  | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 运动耐量 （6分钟步行试验） |  |  | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 心电图 |  |  | ● | ●术后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影像学 检查 | 胸部X线检查 | ● |  | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | CT检查（16） | ● |  | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
|  | 颈动脉超声 | ● |  | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
|  | 双下肢血管超声 | ● |  | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
|  | 经胸超声心动图 | ● |  | ●术后（13） | ●（14） | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 经食道超声心动图 | - |  | ●（13） | ●（14） | - | - | - | - | - | ●术中 |
| 神经系统 评价 | 改良Rankin量表 | ● |  | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
|  | NIHSS量表 | ● |  | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 生活质量评价 | KCCQ量表 | ● |  | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
|  | EQ-5D-5L量表 | ● |  | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 入选排除条件判定 |  |  | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手术记录 |  |  | - | ●（15） | - | - | - | - | - | - | ● |
| HeartCon Ⅱ系统参数 | 运转状态 | - |  | ●术后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 数据搜集 | - |  | ●术后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 经皮导线出口部位拍照 | - |  | ●术后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 器械故障 | - |  | ●术后 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不良事件（7） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 药物疗法（7） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 其他合并药物治疗（7） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 其他合并非药物治疗（7） |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 受试者培训 |  |  | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - |

备注：

- 血妊娠仅限育龄期女性测定，血生化中γ-谷氨酰转肽酶（γ-GT）与谷氨酰基转移酶（GGT）选做其中一种。

- 心肌三项中肌钙蛋白I（TnI）、肌钙蛋白T（TnT）与心肌肌钙蛋白T（cTnT）选做其中一种。

- N端B型钠尿肽前体与B型钠尿肽选做一种即可，均可行时优先考虑N端B型钠尿肽前体。

- 血浆游离血红蛋白的检查不是必查项，有条件的研究医院可以进行血浆游离血红蛋白的检查。血浆游离血红蛋白需要术后第7天（经过72小时后）以后进行一次测量。

- 心导管检查仅限插管留置在体内时，置管需能采集要求数据，无具体种类限制。

- 肝功能Child-Pugh分级评价标准见附件11。

- 不良事件，药物和非药物治疗记录从签署知情同意书开始。

- 筛选期检查时间窗：采集基本病史、人口学资料、心电图检查、心导管检查、肝功能Child-Pugh分级评价、胸部X线、CT、颈动脉超声、双下肢血管超声、肺功能、神经系统评价、生活质量评价（接受术前30天的检查结果）；心功能分级、运动耐量（接受术前14天的检查结果）；体格检查、生命体征、血氧饱和度、实验室检查、超声心动图（接受术前7天的检查结果）；24小时尿量、体重（接受术前1天的检查结果）。

- 如果在相应访视规定的时间窗内出院，则无需额外进行检查，反之，需在出院时依照“术后第30±7天”时间点进行相应检查评估。

- 若受试者在随访期内需行心脏移植或器械摘除，需在接受“心脏移植术”或“器械摘除术”前7天内，完成相关检查和评估。

- 分别记录器械植入前、后的参数结果：器械植入前指的麻醉后体外循环转机前；器械植入后指的是血泵植入后体外循环停机时。

- 24小时尿量：术后第30±7天、第60±14天、第90±14天时若住院则需记录，若非住院期间，根据实际数据可获得情况选择记录或不记录。

- 分别记录器械植入前、后经食道超声心动结果，器械植入前指的麻醉后体外循环转机前，器械植入后指的是血泵植入后体外循环停机时；转入ICU的心脏超声参数结果可为经食道超声或经胸超声其中之一即可。

- 术后第一天经胸超声心动图和经食道超声心动图有其中之一即可。

- 手术记录中注意写明手术路径及术式。

- 筛选期进行头部、胸部及腹部CT检查，术后90±14天及心脏移植术/器械摘除术（发生时）两个访视期，仅进行头部CT检查。

- 若患有已知的活动性、未纠正的低凝或高凝状态如：弥漫性血管内凝血（DIC）、肝素诱导的血小板减少症（HIT）等通过患者病史、临床表现及实验室检查（如血小板计数、凝血功能等）综合判断。备注：如患者存在HIT，应寻求血液学家指导。

试验流程

试验周期

试验周期分为筛选期、植入手术、术后第1天、术后第7 ± 2天、术后第14 ± 3天、术后第30 ± 7天、术后第60 ± 14天、术后第90 ± 14天、心脏移植术/器械摘除术（发生时）。

试验评价参数

临床试验过程中需完成以下检查项目，各项目的内容如下所述：

人口学资料：性别、年龄、身高、民族、体表面积；

体格检查：皮肤黏膜、淋巴结、头颈部、胸部、腹部、脊柱四肢、肌肉骨骼、神经系统、听力、视力；

生命体征：体温、心率、呼吸、血压；

血氧饱和度；

24小时尿量；

体重；

心功能分级：NYHA分级、INTERMACS分级；

实验室检查：血型检测、传染病筛查（人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、丙型肝炎病毒抗体、乙型肝炎病毒表面抗原）、血妊娠（仅限育龄期女性）、血常规（WBC、RBC、HGB、PLT）、血生化（AST、ALT、γ-GT/GGT、TBIL、DBIL、IBIL、ALB、GLU、PAB、CK、LDH、BUN、Cr、K、Na、Ca、Cl、CRP、eGFR）、凝血功能（APTT、PT、Fbg、INR）、心肌三项（TnI/TnT/cTnT、CK-MBMass、MYO）、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规（尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿红细胞、尿胆原、尿胆红素）、便常规（潜血）；

心导管检查：中心静脉压、心排指数（CI）、平均肺动脉压、肺动脉楔压、肺血管阻力；

肝功能Child-Pugh分级评价；

运动耐量（6分钟步行试验）；

肺功能；

心电图检查（心率、判断异常情况并描述）；

影像学检查：胸部X线检查（判断异常情况并描述）、CT检查（判断异常情况并描述）、颈动脉超声检查（判断异常情况并描述）、双下肢血管超声（判断异常情况并描述）、超声心动图[左心室射血分数（LVEF）、右心室面积变化分数（FAC）、三尖瓣环收缩期位移（TAPSE）、左心房收缩末期径线、左心室舒张末期径线、左心室收缩末期径线、右心房收缩末期径线、右心室舒张末期径线、心包积液、卵圆孔未闭、判断异常情况并描述]、经食管超声心动图（判断异常情况并描述）；

神经系统评价：改良Rankin量表、NIHSS量表；

生活质量评价：KCCQ量表、EQ-5D-5L量表；

手术记录：包括视频和照片。

HeartCon Ⅱ系统参数：运转状态、数据搜集、经皮导线出口部位拍照、器械故障；

试验实施

筛选和入组

受试者签署知情同意后，需在30天内完成筛选期/基线期要求的所有检查项目或提供符合要求的检查结果，若符合方案规定的所有入选标准且不满足任意一项排除标准时，该名受试者成功入组。不良事件，药物和非药物治疗记录从签署知情同意书开始。

访视计划

筛选期/基线期

- 签署知情同意书、采集基本病史、人口学资料；

- 体格检查、生命体征、血氧饱和度、24小时尿量、体重；

- 心功能分级、实验室检查[血型检测、传染病筛查（人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、丙型肝炎病毒抗体、乙型肝炎病毒表面抗原）、血妊娠（仅限育龄期女性）、血常规（WBC、RBC、HGB、PLT）、血生化（AST、ALT、γ-GT/GGT、TBIL、DBIL、IBIL、ALB、GLU、PAB、CK、LDH、BUN、Cr、K、Na、Ca、Cl、CRP、eGFR﹞、凝血功能（APTT、PT、Fbg、INR）、心肌三项（TnI/TnT/cTnT、CK-MBMass、MYO）、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规（尿白细胞、尿亚硝酸盐、尿红细胞、尿胆原、尿胆红素）、便常规（潜血）]；

- 心导管检查、肝功能Child-Pugh分级评价、肺功能、运动耐量、心电图检查、影像学检查（胸部X线、CT、颈动脉超声、双下肢血管超声、超声心动图）；

- 神经系统评价、生活质量评价；

- 受试者培训。

植入手术

- 生命体征、血氧饱和度（术前及术后）；

- 心导管检查（术后）；

- 心电图检查（术后）、影像学检查（分别记录器械植入前、后经食道超声心动结果，器械植入前指的麻醉后体外循环转机前，器械植入后指的是血泵植入后体外循环停机时；转入ICU的心脏超声参数结果可为经食道超声或经胸超声其中之一即可。）；

- 手术记录（写明手术路径及术式）；

- HeartCon Ⅱ系统参数。

术后第1天

- 生命体征、血氧饱和度、24小时尿量、体重（可以实施时进行）；

- 实验室检查[仅包含血常规、血生化、凝血功能、心肌三项、NT-proBNP/BNP、尿常规、便常规（选做）]；

- 心导管检查；

- 心电图检查、影像学检查（仅包含胸部X线检查、经胸超声心动图或经食道超声心动图有其中之一即可）；

- HeartCon Ⅱ系统参数。

术后第7±2天

- 生命体征、血氧饱和度、24小时尿量、体重；

- 实验室检查[仅包含血常规、血生化、凝血功能、心肌三项、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规、便常规]；

- 心导管检查（可以实施时进行）；

- 心电图检查、影像学检查[仅包含胸部X线检查（可以实施时进行）、超声心动图]；

- HeartCon Ⅱ系统参数；

- 受试者培训。

术后第14±3天

- 生命体征、血氧饱和度、24小时尿量、体重；

- 实验室检查[仅包含血常规、血生化、凝血功能、心肌三项、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规、便常规]；

- 心电图检查、影像学检查（仅包含胸部X线检查、超声心动图）；

- HeartCon Ⅱ系统参数。

术后第30±7天

- 生命体征、体格检查；

- 血氧饱和度、24小时尿量（可以实施时进行）、体重；

- 心功能分级；

- 实验室检查[仅包含血常规、血生化、凝血功能、心肌三项、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规、便常规]；

- 运动耐量；

- 心电图检查、影像学检查（仅包含胸部X线检查、超声心动图）；

- 神经系统评价、生活质量评价；

- HeartCon Ⅱ系统参数；

- 受试者培训。

术后第60±14天

- 生命体征、血氧饱和度、24小时尿量（可以实施时进行）、体重；

- 体格检查；

- 心功能分级；

- 实验室检查[仅包含血常规、血生化、凝血功能、心肌三项、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规、便常规]；

- 运动耐量；

- 心电图检查、影像学检查（仅包含胸部X线检查、超声心动图）；

- 神经系统评价、生活质量评价；

- HeartCon Ⅱ系统参数；

术后第90±14天

- 生命体征、体格检查；

- 血氧饱和度、24小时尿量（可以实施时进行）、体重；

- 心功能分级；

- 实验室检查[仅包含血常规、血生化、血妊娠（仅限育龄期女性）、凝血功能、心肌三项、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规、便常规]；

- 肝功能Child-Pugh分级评价；

- 运动耐量；

- 心电图检查、影像学检查（仅包含胸部X线检查、CT、颈动脉超声、双下肢血管超声、超声心动图）；

- 神经系统评价、生活质量评价；

- HeartCon Ⅱ系统参数。

心脏移植术/器械摘除术（发生时）

- 生命体征、体格检查；

- 血氧饱和度、24小时尿量、体重；

- 心功能分级；

- 实验室检查[仅包含血常规、血生化、凝血功能、心肌三项、NT-proBNP/BNP、游离血红蛋白（选做）、尿常规、便常规]；

- 肝功能Child-Pugh分级评价；

- 运动耐量；

- 心电图检查、影像学检查[仅包含胸部X线检查、CT、颈动脉超声、双下肢血管超声、超声心动图、经食道超声心动图（术中）]；

- 神经系统评价、生活质量评价；

- 手术记录；

- HeartCon Ⅱ系统参数。

计划外访视

若研究者认为需要进行计划外访视，研究者所采取的措施（包括检查结果）需录入EDC系统。

器械管理

申办者应当参照国家药品监督管理总局有关医疗器械说明书和标签管理的规定，对试验用医疗器械作适当的标识，并标注“仅供临床试验使用”。

申办方按照产品说明书要求将试验用器械运输至各研究中心，研究中心应有专人管理试验用器械，对器械及相关文件进行检查和清点，并做好接收记录。

各中心设立专门地点贮存试验用器械。贮存地点应为干燥、通风良好的室内，无腐蚀性气体的环境，贮存环境条件应满足产品说明书的规定。

试验用医疗器械的使用由临床试验机构和研究者负责，研究者应当保证所有试验用医疗器械仅用于该临床试验的受试者，在试验期间做好储存、分发、使用、回收试验用医疗器械。上述过程需由专人负责并记录。研究者不得把试验用医疗器械转交任何非临床试验参加者。

试验结束后，剩余试验医疗器械将集中返还申办者。

所有使用的血泵最终应由申办方回收分析。

用械规范

受试者入组后使用试验器械进行手术治疗，过程中所有操作和要点应遵照产品说明书的要求。

植入前测试

术前应详细检查HeartCon II系统包装。它们必须未被开启且没有任何明显的损坏，包括磨损、分层或刺破。无菌部件仅限一次性使用，如果包装已破损或被开启，则请勿使用。血泵、植入附件和泵线延长线请勿重复灭菌或重复使用。

依照产品说明书中建议的步骤，在无菌区域将血泵完全浸没在10 %葡萄糖溶液和50 U/ml的肝素中进行植入前测试。测试前应确保血泵能完全没入液体中，且液面至少位于血泵入口管上方10 cm，并对血泵进行排气，使溶液充满血泵。

测试过程中，如果监控器/控制器/电池等出现异常，则应将其放在一边，并启用备用产品中的对应组件并重复此测试。

测试过程中，如血泵未能成功启动或如果在血泵启动并且功率和速度都稳定后，功率仍超过5.00 Watt，不要使用该血泵，将其放在一边，使用备用血泵并重复此测试。

完成植入前测试后，应注意保护入口管防止进入异物，并保护经皮导线插头避免接触液体。手术用经皮导线延长线仅在植入前测试期间使用。

          - 植入前测试的过程应参照产品使用说明中建议的步骤进行。

植入手术

植入手术过程应参照产品使用说明中建议的步骤进行。

术后治疗

术后全面评估受试者情况，具体治疗方案由研究者根据受试者实际情况制定。

紧急情况

对HeartCon II系统的报警和处理措施详见产品说明书。

合并治疗（用药）规范

参考《左心室辅助装置植入全过程管理专家共识（2023）》《中国左心室辅助装置植入术后早期重症监护管理专家共识（2024）》《中国心力衰竭诊断和治疗指南（2024）》等文献后，规定用药原因若经研究者判断为本疾病常规治疗所用的药物（详见附件12），则不作为合并用药所记录，但仍需记录不良事件合并用药。

受试者培训

试验过程中，将为受试者提供一份植入式左心室辅助系统（型号：HeartCon II）的《患者手册》和一份《每日日记》。由主要研究者指派的人员对受试者进行《患者手册》培训和《每日日记》记录培训。

在筛选期内，至少为受试者进行1次《患者手册》培训。在器械植入后，至少分别在术后第7 ± 2天、术后第30 ± 7天（或出院时）对受试者进行2次《患者手册》和《每日日记》培训。培训人员对培训结果进行评估，如有必要，可根据需要在本研究期间的任何时间进行培训。

HeartCon II数据的管理

控制器历史HeartCon II数据的管理要求如下：

HeartCon II控制器历史数据由研究中心有资质且已被授权的人员读取；

HeartCon II经皮导线出口部位由研究中心有资质且已被授权的人员拍照；

将读取的控制器历史数据和拍照记录的经皮导线出口部位照片原始文件均以“日期（时间段）+受试者筛选号”保存在不易失且不易修改的存储介质（一般为光盘）中并制成三份拷贝，由研究者确认并签名，一份保存于研究中心（ISF内），一份提供给申办方，一份提供给CEC。

《每日日记》的管理要求如下：

出院后由受试者或其看护人按要求填写《每日日记》，并在每次随访时携带该文件；

《每日日记》由研究者评估并回收保存；

偏倚控制措施

多中心

来自多中心病例样本更具有代表性，可防止单中心的系统性误差导致试验结果偏倚，因此所得结论更可信。同时为减少中心间操作差异，应对多中心的试验相关人员采用统一标准进行培训，明确安全性、有效性指标的评估标准。

前瞻性

本临床试验采用前瞻性设计，减少试验偏倚。

研究者培训

临床试验开始前，申办方应对参与临床试验的研究者进行相关的培训，确保研究充分了解试验流程，熟悉操作研究者器械。试验过程中，研究者须严格按照试验方案中的操作方法及规程进行操作，临床试验中，研究者监查员应该做好质量控制与监查工作，确保研究者严格按照临床试验方案进行操作、实施。以上措施贯彻在整个临床试验的实施阶段，以减少过失或操作误差。

临床试验监查

制定监查计划，由申办者委托任命的监查员，依据监查计划，定期进行试验医院现场监查访问，以保证试验方案的所有内容都得到严格遵守，并对原始资料进行检查以确保与病例报告表或电子病例报告表（位于EDC中）的内容一致。

数据管理与数据审核

在试验完成后和数据库锁定前进行数据审核并及时解决质疑，确保数据完整性和准确性。

统计学考虑

样本量估算

总样本量

本临床试验为确证性临床试验，经统计学样本量计算总例数为 50 例。

样本量计算

本研究拟采用前瞻性、多中心、单组目标值设计，主要终点是患者带器械存活至少3个月，且未发生致残性卒中（致残性卒中指卒中后60天mRS评分>3分）、同时没有发生因器械问题导致的再次手术（更换或移除），主要评价指标为3个月时的器械植入成功率。

根据既往文献报道及参考国内多个专家共识，不同治疗方式下终末期（或晚期）心衰患者的生存率为80 % - 90 %（见下表6）。

| 文献 | 治疗 | 观察时长 | 临床结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nizamic T,Murad MH ,Allen LA,et al.Ambulatory inotrope infusions in advanced heart failure: a systematic review and meta-analysis[J].JACC HeartFail,2018,6(9):757-767.DOI:10.1016/j.jchf.2018.03.019. | 药物 | 1年 | 生存率：49.6% |
| 张吉,肖建强,王屹丰.晚期心力衰竭管理策略的研究进展.中华老年医学,2024,43(12):1651-1656.DOl:10.3760/cmaj.issn.0254-9026.2024.12.022 | 心脏移植 | 1年 | 生存率：90.0% |
| 中国左心室辅助装置植入术后早期重症监护管理专家共识（2024 年） | LVAD | 1年 | 生存率：85.9% |
| 中国左心室辅助装置候选者术前评估与管理专家共识（2023 年） | LVAD | 2年 | 生存率：84.5% |
| 左心室辅助装置植入全程管理专家共识(2023 年) | LVAD | 1年 | 生存率：82.0% |
| Akin S, Soliman O, de By TMMH, Muslem R, Tijssen JGP, Schoenrath F, Meyns B, Gummert JF, Mohacsi P, Caliskan K; EUROMACS investigators. Causes and predictors of early mortality in patients treated with left ventricular assist device implantation in the European Registry of Mechanical Circulatory Support (EUROMACS). Intensive Care Med. 2020 Jul;46(7):1349-1360. doi: 10.1007/s00134-020-05939-1. Epub 2020 Feb 3. PMID: 32016536; PMCID: PMC7334284. | LVAD | 3m | 生存率：80%‌ |

表6 接受不同治疗方式下终末期（或晚期）心衰患者的生存率治疗生存率研究结果汇总

结合临床专家意见，假设试验器械HeartCon II可达到的生存率为 82%，而临床可接受的生存率均不低于 60 %（目标值），则当单侧显著性水平取 0.025、把握度为90 %时，预计在50%受试者完成试验时进行一次期中分析，采用成组序贯设计和O'Brien-Fleming界值，采用PASS 2025软件，计算得到所需要样本量为44例。

考虑到临床试验中 12 % 的脱落率，本试验的受试者数为 50 例。

样本量分配及其确定依据

本试验将同时在多家临床试验机构开展，采用竞争入组。但考虑到保证各中心的充分代表性，将根据实际情况对各参加单位的受试者入组数量进行调整，尽量保证每家中心入选规模的平衡性，针对每一家试验中心的受试者数量，原则上各中心的受试者数最高不超过试验总例数的20 %，最低不低于各中心平均例数的50 %。

分析数据集

统计分析数据集包括全分析集（Full Analysis Set，FAS）、符合方案集（Per Protocol Set，PPS）、安全性分析集（Safety Analysis Set，SS）。

全分析集：按照意向性（Intention To Treat）原则确定的受试者集，指所有参与试验且使用了试验用医疗器械产品的受试者所构成的数据集。该数据集是从所有受试者中以最少的和合理的方法剔除受试者后得出的。

剔除原因包括：纳入后未曾使用试验器械进行治疗。

符合方案集：指所有完成试验，且排除了严重违背方案（指研究对象违背入选标准或排除标准等、试验期间脱落等原因无法提供主要终点指标、或对主要疗效指标评价产生严重影响的情况）的治疗人群亚组。

安全性分析集：安全性评价时，用于汇总接受本试验方案植入并进行安全性评价的受试者集称为安全性分析集。

统计方法

一般原则

统计分析所采用的软件为SAS9.4或以上版本统计软件，试验结果统计分析有效性指标同时对全分析数据集和符合方案数据集进行分析，安全性指标对安全性数据集进行分析。所有的统计检验均采用双侧检验，P值小于0.05将被认为所检验的差别有统计意义（特别说明的除外）。

统计描述：定量指标的描述将计算均值、标准差、中位数、最小值、最大值，下四分位数（Q1），上四分位数（Q3），分类指标描述各类的例数及百分数。

统计推断：对于特定指标可能涉及的组内比较, 将根据指标的类型采用适当的方法进行分析，计量资料的组间比较采用成组t检验或Wilcoxon秩和检验，计数资料采用卡方检验或Fisher精确概率法，等级资料采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验。

基线特征和人口学资料

人口学分析基于FAS分析集。

总结各中心入组及完成数，列出脱落病例的清单。各中心病例分布、总脱落率比较、未完成原因详细列表。对受试者的人口学特征（年龄、性别等）、相关病史、治疗史等进行描述。

主要有效性分析

主要疗效评价基于全数据集（FAS）和符合方案集（PPS）。主要终点指标3个月时的器械植入成功率，针对主要有效性指标的统计学假设如下：

H0：PT≥P0；

H1：PT＜P0。

其中PT为受试者生存率，P0为受试者生存率的目标值。在α=0.025(单侧)，1-β=0.1水准下，计算受试者生存率其95%置信区间（CI），若其95%CI下限大于目标值（60%），则证明达到预期目标。

次要有效性分析

次要疗效评价基于全数据集（FAS）和符合方案集（PPS）。对于次要有效性指标，将根据数据特征，遵循一般统计学原则进行分析。

安全性分析

基于SS分析集对安全性指标进行分析。

对器械故障、不良事件和严重不良事件发生数和发生率分别进行统计描述。

缺失值和异常值的处理

试验开始前制定统计分析计划，数据库锁定后按照统计分析计划进行统计分析编程及逻辑学检测编程，之后进行模拟数据库测试，根据结果出具统计分析报告。

缺失值处理

对研究过程中可能出现的缺失数据，将根据所在的数据集划分进行处理；对于主要有效性评价指标的缺失，将采用最保守的填补方法，次要有效性评价指标的缺失不进行数据结转。同时，统计分析计划书中会指明主要分析和敏感性分析(如有)策略。

不合理数据处理

数据管理过程中，将对数据库中数据进行逻辑性核查，发现不合理数据将向研究者提出疑问，并根据研究者的书面答复对不合理数据进行调整，直至所有不合理数据获得解决，方可锁定数据库。

错误数据处理

数据管理过程中，将对数据库中数据进行质量管理，发现错误数据将向研究者提出疑问，并根据研究者的书面答复对错误数据进行更正，直至所有错误数据获得更正，方可锁定数据库。

期中分析及多重性考虑

本研究计划在50%受试者完成随访后，由独立数据监查委员会（IDMC）进行一次期中分析。IDMC基于已获得的疗效和安全性结果，给出提前终止研究或继续研究的建议。

期中分析采用O'Brien-Fleming界值对总体I类错误进行控制，当50%受试者完成试验进行期中分析时，期中分析名义检验水准为0.00306（双侧）。最终，终末分析时的名义检验水准为0.04694（双侧）。

独立数据监查委员会（IDMC）

IDMC由申办者设立，由独立于申办方和临床研究者的第三方外部人员组成，成员均具有相应疾病领域、生物统计学或临床研究方面的专业背景。IDMC主要职责是负责审查和评价安全性数据以及试验期间期中分析的数据评估，并根据期中分析结果和IDMC章程向申办者建议是否继续、修改方案或停止试验，以确保受试者得到安全和适当的治疗。

有关IDMC操作流程和程序的详细信息将在IDMC章程中详述。在整个试验期间将在50%受试者完成随访后召开IDMC会议，如果出现安全性问题，可能会召开临时会议。试验数据由独立的统计师进行分析，以保证临床研究的完整性，独立的统计师直接向IDMC成员传输数据。

报告偏离原定统计计划的程序

当原定统计计划的统计方法不能满足或不适宜于临床试验的实际数据的统计分析，统计分析计划面临局部内容或统计分析方法的增加、删减、更改等修改时，须经研究者、统计人员、申办方等有关人员讨论和签字认可。原统计分析计划不做任何改动，相应的修改部分将作为原统计分析计划的补充文件存在，并随之递交审评。

监查计划

申办者委托符合资质的监查员对本临床试验监查。监查员应当受过相应培训，熟悉医疗器械临床试验管理规范和有关法规，熟悉有关试验用医疗器械的非临床和同类产品临床方面的信息以及临床试验方案及其相关的文件，能够履行监查职责。

监查员应遵循临床试验质量管理规范（GCP）原则，督促临床试验的进行，以保证临床试验按方案严格执行。试验数据真实、完整、准确。具体职责包括：医疗器械临床试验机构和研究者在临床试验实施过程中对临床试验方案、本规范和相关法律法规的依从性；受试者知情同意书签署、筛选、随访、权益和安全保障；试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）的管理和使用；生物样本的管理和使用（如适用）；不良事件和器械缺陷的处理；安全性信息的报告；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

根据入组情况，制定参研中心监查频率。在整个研究过程中，主要按如下阶段布置监查任务：

试验前监查

试验前监查，主要分为：试验器械配送至研究中心、研究文档的准备、试验人员及试验的培训。

试验中监查

试验中监查，主要分为：受试者筛选、知情同意、实验室检查、常规访视、试验中需向临床试验机构和伦理委员会提交的文件、不良事件的监查。

试验结束后或提前终止前监查

试验结束后或提前终止前监查，主要分为：试验产品的回收、EDC中的电子病例报告表回收及数据质疑、试验文件完整性确认、伦理委员会通报、AE和SAE事件审核、关闭中心、临床试验统计分析报告和临床报告。

数据管理

本次试验采用电子数据库收集数据，为确保临床试验电子数据的完整性、准确性、真实性和可靠性，数据管理将根据《临床试验的电子数据采集技术指导原则》和《临床试验数据管理工作技术指南》的原则要求进行操作。

权限分配与数据录入

系统管理员根据录入人员、数据管理员、研究者（主要）、临床监查员等不同角色，分别创建账户，授予不同权限。各研究中心能看到本中心的内容。数据录入人员同时具有数据录入、修改、浏览、质疑解答权限，研究者具有数据录入、修改、浏览、质疑解答权限，主要研究者除研究者的权限外还有电子签名的权限，监查员具有浏览、发送/关闭质疑、原始数据核查权限，数据管理人员具有浏览、发送/关闭质疑、审核、数据冻结、锁定权限。

临床研究者或由研究者指定的数据录入员（临床协调员），及时、准确地将源数据录入EDC。

研究过程中，研究中心需保存每名受试者的原始记录，不仅包括研究病历、实验室数据及其它任何检查及评估结果，还包括访视记录、受试者的基本信息和医疗信息，受试者签署的知情同意书原件，以确保能够获得EDC所需的相关原始数据，并且可供现场监查员随时检查，以便进行验证。

质疑的发送和解决

数据录入到EDC后，系统会按照数据核查计划（已编辑的逻辑核查）对数据进行核查，有疑问的数据会自动发出系统质疑；临床监查员、数据管理员进行人工核查数据，对有疑问的数据通过EDC数据库发送人工疑问，录入人员或者研究者对人工质疑和系统质疑进行确认和回答，必要时修改错误数据，直至质疑解决。回答未能解决质疑时，数据管理员和临床监查员可以对该数据点进行一次再质疑，所有记录均保存在EDC数据库中。

数据的修改和审核

授权的数据录入人员或研究者核实数据后可对数据进行修改，修改的数据需在EDC数据库上填写修改理由。主要研究者对最终所有数据具有签名权限。

电子签名

数据库中的数据已经由监查员和数据管理员核查清理无疑问后，由数据管理员对数据进行冻结，此时数据不可再修改，之后由主要研究者对数据确认其真实性和完整性，并进行电子签名。

数据库锁定及导出

所有数据审核无误后，数据管理员将根据数据库锁定的决议对数据库进行锁定。在所有数据被准确无误的录入至数据库中后，由主要研究者、申办者、临床项目经理、数据管理员、统计分析人员召开数据审核会议，对项目进行报告，对存在的问题进行讨论。所有问题解决后，确认各方人员无疑问后，数据管理员即可开始准备数据库锁定工作。在所有数据被准确录入EDC，监查员对所有数据完成原始资料核对，数据管理员对所有数据完成审核，主要研究者对所有数据进行电子签名后，得到批准后，数据库即可被锁定。

数据库锁定后如有修改，需提出申请，经申办者、研究者、项目经理、数据管理人员等讨论并签字确认方可执行数据库解锁和修改操作。

锁定后的数据最终由数据管理人员从EDC数据库中导出，交统计人员进行分析。

风险受益分析

研究受益

受试者可以获知更多的疾病治疗相关信息，并及时知晓疾病发展和治疗进展情况；

从该项研究中获得的重要信息可能会对未来接受或再次接受治疗有益，有助于增加自身或其他患者治疗选择。

通过该临床研究，可推动医学和科学知识的全面发展，从而进一步为广大人民群众的终末期心衰治疗带来福利。

研究风险及处理措施

受试者筛选评估阶段

植入式左心室装置植入前应充分评估患者基本情况，严格把控适应症及禁忌症；积极心功能维护是围手术期循环系统管理的关键，重点进行灌注容量管理，增加心输出量，优化右心功能。积极实现右心血流动力学指标的优化；术前器官功能状态的全面评估和综合管理是保证 LVAD 围手术预后的重要内容，建议按照多学科管理的模式进行评估和管理。上述过程均是帮助患者减少术后并发症、维护器官功能状态和良好预后的重要决定因素。

器械可能出现的风险

系统的任何组件未能按照其设计的性能规范操作或以其他方式不能按预期运转时，就会发生设备故障。性能要求包括使用说明书中的所有声明。设备故障可进一步分为主要或次要故障：

主要设备故障，或者说是失效，是指植入式左心室辅助系统的一个或多个组件直接导致或可能潜在地导致循环支持不足（低心排血量状态）或死亡。医源性或患者自身原因引起的失效将被归类为医源性/患者自身原因引起的失效，若发生主要设备故障则需要更换HeartCon II系统（外部控制器、电源、电池等原因导致的主要设备故障除外，可以通过修理/更换外部控制器、电源、电池等排除主要设备故障）。

次要设备故障包括需要修理或更换功能不完善的外部零件，设备故障不等同于“常规”维护，后者包括修理/更换：外部控制器、电源、电池等。

受试者可能出现的风险及处置措施（详见附件8）

需要特别说明的是，血泵在植入时需进行全身麻醉，可能需建立体外循环，采用全胸骨正中切口或微创小切口的手术方式进行，外科手术本身就可能会带来许多风险。上述研究风险是所有接受植入式左心室辅助系统治疗均可能出现的风险，而不是本研究试验所用医疗器械所特有的风险。研究过程中发生的任何风险，研究者均会根据受试者具体情况，及时给与受试者正确合理的医疗处理。

临床试验的质量控制

研究者的培训

临床试验开始前，申办者负责对研究者进行试验方案及试验产品相关的培训。

提高受试者依从性的措施

研究者应认真执行知情同意，使受试者充分理解试验要求，配合试验。

临床试验的监查

由申办方委派的监查员，按照监查计划定期进行试验医院现场监查访视，以保证研究方案的所有内容都得到严格遵守，并对原始资料进行检查以确保与EDC上的内容一致。

电子病例报告表的填写

研究者首先按照“筛选表”的内容，归纳出受试者的一般情况，确定受试者是否入组。入组后按方案要求进行治疗及检查，将有关内容记录于住院病历或原始资料中。原始资料不得随意更改，如果确定需作更改时也不得改变原始记录，只能采用附加叙述并说明理由，并由做出更改的研究者签名、注明日期。随后将住院病历及检查结果等方案要求的数据录入EDC中。研究过程中，由临床监查员对原始数据与EDC中数据进行源数据核查确认（SDV），对显著偏离临床可接受的范围以外的数据必须加以核实，对可疑数据发出在线质疑，由研究者或临床协调员根据原始数据进行核实并在EDC中进行修正。

原始资料的保存

临床试验机构、研究者、申办者应当建立基本文件保存制度。临床试验基本文件按临床试验阶段分为三部分：准备阶段文件、进行阶段文件和终止或者完成后文件。临床试验机构应当按照与申办者的约定妥善保存临床试验记录和基本文件。

本试验的原始资料包括已签署的知情同意书、试验产品发放记录、有关实验室检验报告、病例记录及其它相关记录等。临床试验机构应当保存临床试验资料至临床试验结束后10年。伦理委员会应当保存伦理审查的全部记录至医疗器械临床试验完成或者终止后10年。申办方应当保存临床试验资料至无该医疗器械使用时。

受试者入选方法，向受试者或者其监护人提供的有关本试验的信息资料是否完整、受试者是否可以理解，获取知情同意书的方法是否适当；必要时，伦理委员会应当组织受试人群代表对资料的可理解程度进行测试，评估知情同意是否适当，评估结果应当书面记录并保存至临床试验结束后10年。

器械生产和供应的质控措施

本次试验用器械的生产和供应过程将由申办方航天泰心科技有限公司严格按照相关操作规程和质量控制程序进行。运输及储存严格按照此方案要求进行，具体生产符合《医疗器械生产质量管理规范》等法律法规要求。

临床试验的伦理问题以及知情同意

伦理方面的考虑

本临床试验遵循赫尔辛基宣言和我国有关临床试验研究规范、法规进行。

每一位受试者入选本研究前，研究者有责任以书面文字形式，向其或其指定代表人完整、全面地介绍本研究的目的、过程和可能的风险。应让受试者知道他们有权随时退出本研究。入选前必须给每位受试者一份书面知情同意书，研究者有责任让每位受试者在进入研究之前获得知情同意，知情同意书应作为临床试验文档保留备查。

临床试验前，研究者需将本临床研究试验方案、知情同意书及其他相关文件经医院临床试验管理部门递交临床试验负责单位所在医院的医学伦理委员会。获得伦理委员会批准后才可开始临床试验。同时，“植入式左心室辅助系统”依据《关于发布需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录》（2020年修订版）的通告（2020年第61号），属于需要临床试验审批的三类医疗器械，因此在开展注册临床试验前需报国家药品监督管理局进行审批，获批后才可开展临床试验。

研究方案的任何修改都必须通过伦理委员会批准后才可实施。临床试验过程中的严重不良事件应及时以书面方式呈交伦理委员会。

各临床试验机构试验开始前应当由牵头单位伦理委员会负责审查试验方案的伦理合理性和科学性，参加试验的其他临床试验机构伦理委员会在接受牵头单位伦理委员会审查意见的前提下，可以采用会议审查或者文件审查的方式，审查该项试验在本临床试验机构的可行性，包括研究者的资格与经验、设备与条件等，一般情况下不再对试验方案设计提出修改意见，但是有权不批准在其临床试验机构进行试验。

伦理委员会应当对本临床试验机构的临床试验进行跟踪监督，发现受试者权益不能得到保障等情形，可以在任何时间书面要求暂停或者终止该项临床试验。被暂停的临床试验，未经伦理委员会同意，不得恢复。

知情同意过程

在受试者参与临床试验前，研究者应当充分向受试者或者无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人说明临床试验的详细情况，包括已知的、可以预见的风险和可能发生的不良事件等。经充分和详细解释后由受试者或者其监护人在知情同意书上签署姓名和日期，研究者也需在知情同意书上签署姓名和日期。

受试者为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，应当依法获得其监护人的书面知情同意；受试者缺乏阅读能力的，应当有一位公正见证人见证整个知情同意过程并在知情同意书上签字并注明日期。

知情同意书由研究者与受试者本人或其法定代理人共同签署，一式两份，双方各保存一份。

研究者在临床试验中发现试验用医疗器械预期以外的不良事件时，应当和申办者共同对知情同意书相关内容进行修改，按照相关工作程序报伦理委员会审查同意后，由受影响的受试者或者其监护人对修改后的知情同意书进行重新签名确认。

对不良事件和器械缺陷报告的规定

不良事件的定义和报告规定

不良事件

不良事件（AE），是指在医疗器械临床试验过程中出现的不良医学事件，无论是否与试验医疗器械相关。包括以下相关事件：

与研究器械有关的所有事件。

与研究流程有关的所有事件（临床研究计划中的所有流程）。

其他不良事件。

不良事件严重程度分级

采用不良事件评价标准（CTCAE）5.0版的不良事件严重程度分级基础准则进行分级。

| 严重程度分级 | 标准 |
| --- | --- |
| 1级 | 轻度；无症状或轻微；仅为临床或诊断所见；无需治疗。 |
| 2级 | 中度；需要较小、局部或非侵入性治疗；与年龄相当的工具性日常生活活动受限*。 |
| 3级 | 严重或者具重要医学意义但不会立即危及生命；导致住院或者延长住院时间；致残；自理性日常生活活动受限**。 |
| 4级 | 危及生命；需要紧急治疗。 |
| 5级 | 与不良事件相关的死亡。 |

说明：标准中“；”表示“或”。*工具性日常生活活动指做饭、购买衣物、使用电话、理财等。**自理性日常生活活动指洗澡、穿脱衣服、吃饭、如厕、服药、未长期卧床。

不良事件转归

本试验参照INTERMACS（跨部门注册研究：机械辅助对循环的支持）数据库对主要不良事件进行了界定和定义，归纳总结整理为19类（参见研究方案附件8：受试者可能出现的风险及处置措施）。需要特别注意的是，在界定是否为不良事件时，对于安装有血泵的受试者，溶血和心肌梗死的诊断标准与普通患者有较大不同。若发生不良事件时，建议根据患者自身情况采取相应治疗。

按照以下标准，记录不良事件的转归：

已恢复/痊愈：应注明“（严重）不良事件终止日期”。

持续：事件仍未完全解决，但受试者已处于恢复阶段，需随访。

未恢复/未痊愈：事件在进行中。

恢复/痊愈有后遗症：仅当受试者会有持续长时间或终身的后遗症，例如糖尿病导致的失明、中风后引起的偏瘫。应注明“（严重）不良事件终止日期”。

死亡：应注明“（严重）不良事件终止日期”。当不良事件致死时需记录死亡时间。

未知：研究者无法了解不良事件，例如，受试者失访。

若不良事件转归被评定为“持续”，或“未恢复/未痊愈”，或“未知”，可暂时不记录不良事件终止日期。

若不良事件转归被评定为“已恢复/已痊愈”或“恢复/痊愈有后遗症”时，必须记录不良事件终止日期。

不良事件与器械关系判定（详见附件8）

根据NMPA发布的《医疗器械/体外诊断试剂临床试验严重不良事件报告表范本》（国家药品监督管理局2022年第21号通告附件5），不良事件和所采用的医疗器械之间的关联性判定结果分为肯定有关、可能有关、可能无关、肯定无关四个等级，判断标准如下：

与试验医疗器械有关：

两者存在合理时间关系；

试验医疗器械已知风险或者可以用试验医疗器械的机理去解释；

停止使用后伤害减轻或者消失；

再次使用后伤害再次出现；

无法用其他影响因素解释。

同时满足其中五条判断为“肯定有关”；满足其中两条判断为“可能有关”。

与试验医疗器械无关：

两者不存在合理时间关系；

该不良事件为该试验医疗器械不可能导致的事件类型；

该不良事件可用合并用械/药、患者病情进展、其他治疗影响来解释。

同时满足其中三条判断为“肯定无关”；满足其中一条判断为“可能无关”。

不良事件记录

研究者应收集和记录每位受试者自签署知情同意书后至随访期结束期间的所有不良事件和器械缺陷。任何不良事件，无论其严重性或是否与试验用医疗器械有关都要记录和描述在 EDC 中的不良事件表上。研究者需确定其发生日期、严重程度、是否采取相应措施，以及判断不良事件与试验用械的相关性。

研究者应对不良事件给予针对性治疗并进行随访，直至症状消失或症状稳定，并按照要求给与治疗、报告和记录。并与申办者共同分析事件原因，形成书面分析报告，提出继续、暂停或者终止试验的意见，经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门报伦理委员会审查。研究者应对不良事件进行初步判断，基本判断分为术中不良事件和术后不良事件。

以下情况可不用报告不良事件（AE）：术后实验室化验指标和检查（如心导管检查、心电图、胸部X线、超声心动图等）的异常，由研究者判定为异常无临床意义或异常有临床意义（与病史/原发病相关）。

独立临床事件判定委员会（CEC）

设立独立临床事件判定委员会（CEC）对研究中发生的AE及SAE事件是否为方案内规定的受试者可能出现的风险进行统一判定。

器械缺陷

器械缺陷，是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。

研究者应当记录临床试验过程中发生的所发现的器械缺陷，并与申办者共同分析事件原因，形成书面分析报告，提出继续、暂停或者终止试验的意见，经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门报伦理委员会审查。

研究者和受试者在本次临床研究的任何阶段，都可以对试验产品进行投诉。

严重不良事件的定义

严重不良事件（SAE），是指医疗器械临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化，包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需要住院治疗或者延长住院时间、需要采取医疗措施以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。

报告程序、联络人信息

报告程序

医疗器械临床试验中发生严重不良事件时，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知严重不良事件后 24 小时内，向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告。

申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后7日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施；出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时，应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改，并提交伦理委员会审查。

出现大范围临床试验医疗器械相关严重不良事件，或者其他重大安全性问题时，申办者应当暂停或者终止医疗器械临床试验，并向所有医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向所有医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告。

注1：试验医疗器械相关严重不良事件是指受试者按照临床试验方案使用试验医疗器械后出现的，经分析认为与试验医疗器械的关系是可能有关或者肯定有关。

注2：报告时限为获知死亡或者危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件后7天内、获知非死亡或非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件后15天内。申办者首次获知当天为第0天。

申办方联络人信息

航天泰心科技有限公司 孙晴 15222250597。

临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定

方案偏离

方案偏离是指有意或者无意地未遵守医疗器械临床试验方案要求的情形。除了为消除对受试者的即时危险所必需的情况外，研究者不应偏离方案。

方案偏离按严重程度可分为：轻微偏离方案和重要偏离方案。重要偏离具有如下的一个或多个属性：影响受试者安全与权益；影响受试者继续参加试验的意愿；影响数据质量与完整性。轻微偏离一般没有上述3个属性。

轻微偏离方案一般为定期报告伦理委员会，申办者和/或研究者就事件的原因、影响及处理措施予以说明。当发生重要偏离方案时应及时报告。同时，研究者应就偏离发生事件应有处理或改进措施，弥补所犯的错误或避免类似的偏离方案行为反复出现。

方案修正

本临床试验方案经伦理委员会批准后，若做出任何修改，可能会影响受试者的权利、安全性或数据的科学完整性，实施之前，必须获得机构伦理委员会对修订方案的相应批准。

直接访问源数据、文件

《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家药品监督管理局 国家卫生健康委员会 2022 年第 28 号）中对于源数据和源文件定义如下：

源数据，是指医疗器械临床试验中的临床发现、观察和其他活动的原始记录以及其经核准的副本中的所有信息，可以用于医疗器械临床试验重建和评价。

源文件，是指包含源数据的印刷文件、可视文件或者电子文件等。

本次临床研究中，主要研究者及其授权研究者可以访问、产生和修改门诊病历、受试者知情同意书（ICF）、电子病例报告表（eCRF）、HIS 系统中原始病案记录。实验室检查人员和研究者可以访问和产生其自身所出具的检查结果报告单。

数据管理人员可以访问和产生数据管理数据；统计分析人员可以访问和产生统计分析数据。

其余源数据的访问及编辑权限，按照中国相应法律、法规及技术规范要求，由相应部门的标准操作规程（SOP）进行详细规定。

临床试验报告应当涵盖的内容

根据国家药品监督管理局发布《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家药品监督管理局 国家卫生健康委员会 2022 年第 28 号）中要求，临床试验报告一般包含医疗器械临床试验基本信息、实施情况、统计分析方法、试验结果、不良事件和器械缺陷报告以及其处理情况、对试验结果的分析讨论、临床试验结论、伦理情况说明、存在问题以及改进建议等内容。

保密原则

本试验方案属保密资料，用于提供给与本试验相关的医学专家、参加本试验的研究者等试验相关工作人员及承担本试验的医疗机构、伦理委员会和合同研究组织等相关业务委托机构。除向受试者说明情况之外，在未得到申办者事先书面同意的情况下，不得向第三方公开或泄露本试验方案的任何内容。此外，本临床试验的部分或全部结果在向学会、杂志等外部发表时，也需得到申办者的事先书面同意。

本协议及本次临床试验内容及所有附属资料都为机密，专属于申办者所有，研究者应负保密责任；包括专利申请、制造过程和申办者提供给研究人员使用的尚未公开发表过的数据等，除非获得申办者同意不得向任何第三方披露，且该保密义务在本试验终止或结束后仍有效。

研究者和其他的工作人员采集受试者的个人数据并用于本研究（“研究数据”），包括受试者的出生日期、性别、身份证、家庭住址、采集的照片以及关于受试者身体或心理健康状况的个人数据等。

所有可以识别受试者身份的病历和研究材料将在法律允许的范围内被保密。不过，研究者、申办者及代表、监查员（负责检查研究如何进行并确保正确采集信息的人员）以及在某些特定情形下，管理机构和伦理委员会将会视察并复制可以识别受试者身份的保密信息。研究中所有个人信息将按照国家和地方数据保护法进行处理。

受试者有权利请求研究者和申办者保护其相关信息，也有权利纠正任何这些数据中不准确的地方。如果受试者撤回知情同意书，研究者将不会再使用受试者的数据或将其披露给其他人，申办者可能仍然会使用受试者撤回知情同意书前获取的研究数据。

本研究的结果可能会发布在医学期刊上，并且在医学会议上介绍。在任何这些出版物中，将都不会识别受试者的身份。

各方承担的职责

申办者职责

申办者应当对医疗器械临床试验的真实性、合规性负责。申办者为境外机构的，应当按照相关法律法规指定中国境内的企业法人作为代理人，由代理人协助申办者履行职责。

申办者的质量管理体系应当覆盖医疗器械临床试验的全过程，包括医疗器械临床试验机构和主要研究者的选择、临床试验方案的设计、医疗器械临床试验的实施、记录、结果报告和文件归档等。申办者的质量管理措施应当与临床试验的风险相适应。

申办者发起医疗器械临床试验前应当：

- 确保产品设计已定型，完成试验医疗器械的临床前研究，包括性能验证以及确认、基于产品技术要求的产品检验报告、风险受益分析等，且结果应当能够支持该项医疗器械临床试验；

- 根据试验医疗器械的特性，选择已备案的医疗器械临床试验机构、专业和主要研究者；

- 负责组织制定研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、标准操作规程以及其他相关文件，并向医疗器械临床试验机构和主要研究者提供。

申办者应当与医疗器械临床试验机构和主要研究者签订合同，明确各方在医疗器械临床试验中的权利和义务。

申办者应当在医疗器械临床试验经伦理审查通过并且与医疗器械临床试验机构签订合同后，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门进行临床试验项目备案。医疗器械临床试验备案完成后，该医疗器械临床试验机构方可开始第一例受试者知情同意以及筛选。

医疗器械临床试验开始前，申办者应当负责组织与该医疗器械临床试验相关的培训，如试验医疗器械的原理、适用范围、产品性能、操作方法、安装要求、技术指标以及临床试验方案、标准操作规程以及其他相关文件等。

申办者应当免费提供试验医疗器械，并符合以下要求：

- 试验医疗器械应当按照医疗器械生产质量管理规范的相关要求生产且质量合格；

- 确定试验医疗器械的运输条件、储存条件、储存时间、有效期等；

- 试验医疗器械应当按照临床试验方案要求进行适当包装和保存；包装标签上应当标明产品信息，具有易于识别、正确编码的标识，标明仅用于医疗器械临床试验；

- 医疗器械临床试验获得伦理委员会同意后，申办者负责在规定的条件下将试验医疗器械运输至医疗器械临床试验机构；

- 对从医疗器械临床试验机构回收的试验医疗器械，申办者负责保存回收处置等记录。

申办者应当为受试者支付与医疗器械临床试验相关的费用。受试者发生与医疗器械临床试验相关的损害或者死亡时，申办者应当承担相应的治疗费用、补偿或者赔偿，但不包括研究者和医疗器械临床试验机构自身过失以及受试者自身疾病进展所致的损害。

申办者应当负责医疗器械试验期间安全性信息的评估和报告：

- 申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后7日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施；出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时，应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改，并提交伦理委员会审查；

- 出现大范围临床试验医疗器械相关严重不良事件，或者其他重大安全性问题时，申办者应当暂停或者终止医疗器械临床试验，并向所有医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向所有医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告。

申办者应当承担医疗器械临床试验监查责任，制定监查标准操作规程，并选择符合要求的监查员履行监查职责：

- 监查员人数以及监查次数应当与医疗器械临床试验的复杂程度和参与临床试验的医疗器械临床试验机构数量相匹配；

- 监查员应当受过相应的培训，熟悉本规范和相关法律法规，具备相关专业背景知识，熟悉试验医疗器械的相关研究资料和同类产品临床方面的信息、临床试验方案以及其相关的文件，能够有效履行监查职责；

- 监查员应当遵守由申办者制定的监查标准操作规程，督促医疗器械临床试验按照临床试验方案实施。监查的内容包括医疗器械临床试验机构和研究者在临床试验实施过程中对临床试验方案、本规范和相关法律法规的依从性；受试者知情同意书签署、筛选、随访、权益和安全保障；试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）的管理和使用；生物样本的管理和使用（如适用）；不良事件和器械缺陷的处理；安全性信息的报告；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

为保证临床试验的质量，申办者可以组织独立于医疗器械临床试验、有相应培训和经验的稽查员对临床试验实施情况进行稽查，评估临床试验是否符合临床试验方案、本规范和相关法律法规的规定。

申办者应当确保医疗器械临床试验的实施遵守临床试验方案，发现医疗器械临床试验机构和研究者不遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止该临床试验机构和研究者继续参加该临床试验，并书面向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

申办者应当在医疗器械临床试验暂停、终止或者完成后10个工作日内，书面报告所有的主要研究者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会。申办者应当在医疗器械临床试验终止或者完成后10个工作日内，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

临床试验机构职责

医疗器械临床试验机构应当符合备案条件，建立临床试验管理组织架构和管理制度。医疗器械临床试验机构应当具有相应的临床试验管理部门，承担医疗器械临床试验的管理工作。

医疗器械临床试验机构管理部门应当负责在医疗器械临床试验机构备案管理信息系统中填报、管理和变更医疗器械临床试验机构备案信息，包括临床试验专业、主要研究者等信息；负责在备案系统中在线提交上一年度实施医疗器械临床试验工作总结报告；负责在伦理委员会对医疗器械临床试验审查前，组织评估该临床试验主要研究者的资质并完成其备案。

医疗器械临床试验机构应当建立质量管理制度，涵盖医疗器械临床试验实施的全过程，包括培训和考核、临床试验的实施、医疗器械的管理、生物样本的管理、不良事件和器械缺陷的处理以及安全性信息的报告、记录、质量控制等制度，确保主要研究者履行其临床试验相关职责，保证受试者得到妥善的医疗处理，确保试验产生数据的真实性。

医疗器械临床试验机构在接受医疗器械临床试验前，应当根据试验医疗器械的特性评估相关资源，确保具备相匹配的资质、人员、设施、条件等。

医疗器械临床试验机构和研究者应当配合申办者组织的监查和稽查，以及药品监督管理部门、卫生健康管理部门开展的检查。

医疗器械临床试验机构应当按照相关法律法规和与申办者的合同，妥善保存临床试验记录和基本文件。

研究者职责

负责医疗器械临床试验的主要研究者应当具备下列条件：

- 已完成医疗器械临床试验主要研究者备案；

- 熟悉本规范和相关法律法规；

- 具有试验医疗器械使用所要求的专业知识和经验，经过临床试验相关培训，有临床试验的经验，熟悉申办者所提供的医疗器械临床试验方案、研究者手册等资料；

- 有能力协调、支配和使用进行该项医疗器械临床试验的人员和设备，且有能力处理医疗器械临床试验中发生的不良事件和其他关联事件。

主要研究者应当确保医疗器械临床试验遵守伦理委员会同意的最新版本临床试验方案；在约定的时限内，按照本规范和相关法律法规的规定实施医疗器械临床试验。

主要研究者可以根据医疗器械临床试验的需要，授权经过临床试验相关培训的研究者，组织进行受试者招募和知情同意、筛选和随访；试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）的管理和使用；生物样本的管理和使用（如适用）；不良事件和器械缺陷的处理；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

参与医疗器械临床试验的研究者应当：

- 具有承担医疗器械临床试验相应的专业技术资格、培训经历和相关经验；

- 参加申办者组织的与该医疗器械临床试验相关的培训，并在主要研究者授权的范围内参与医疗器械临床试验；

- 熟悉试验医疗器械的原理、适用范围或者预期用途、产品性能、操作方法、安装要求以及技术指标等，了解该试验医疗器械临床前研究相关资料；

- 充分了解并且遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规规定以及与医疗器械临床试验相关的职责；

- 掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。

研究者应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》的伦理准则及相关伦理要求，并符合以下要求：

- 应当使用经伦理委员会同意的最新版本知情同意书和其他提供给受试者的信息；

- 在受试者参与临床试验前，应当向受试者说明试验医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，经充分和详细解释后由受试者在知情同意书上签署姓名和日期，研究者在知情同意书上应当签署姓名和日期；

- 受试者为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，应当依法获得其监护人的书面知情同意；受试者缺乏阅读能力的，应当有一位公正见证人见证整个知情同意过程并在知情同意书上签字并注明日期；

- 不应当强迫或者以其他不正当方式诱使受试者参加临床试验；

- 确保知情同意书更新并获得伦理委员会审查同意后，所有受影响的未结束试验流程的受试者，都签署新修订的知情同意书。

研究者对申办者提供的试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）有管理责任，应当确保其仅用于参加该医疗器械临床试验的受试者，在临床试验期间按照要求储存和保管，在临床试验完成或者终止后按照相关法律法规和与申办者的合同进行处理。

研究者应当确保医疗器械临床试验中生物样本的采集、处理、保存、运输、销毁等符合临床试验方案和相关法律法规。

医疗器械临床试验中发生不良事件时，研究者应当为受试者提供足够、及时的治疗和处理；当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。研究者应当记录医疗器械临床试验过程中发生的不良事件和发现的器械缺陷。

研究者应当及时报告医疗器械临床试验中的安全性信息：

- 医疗器械临床试验中发生严重不良事件时，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知严重不良事件后24小时内，向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告；

- 发现医疗器械临床试验的风险超过可能的受益，需要暂停或者终止临床试验时，主要研究者应当向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告，及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。

主要研究者应当对收到的安全性信息及时处理：

- 收到申办者提供的试验医疗器械相关严重不良事件和其他安全性信息时，应当及时签收阅读，并考虑受试者的治疗是否进行相应调整，必要时尽早与受试者沟通；

- 收到申办者或者伦理委员会需要暂停或者终止医疗器械临床试验的通知时，应当及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。

主要研究者应当按时向伦理委员会报告医疗器械临床试验的进展，及时报告影响受试者权益和安全的事件或者对临床试验方案的偏离。

医疗器械临床试验机构和研究者对申办者严重或者持续违反本规范和相关法律法规，或者要求改变试验数据、结论的行为，应当书面向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

保险和赔偿

临床试验的申办者为航天泰心科技有限公司，试验相关财务由其独立承担，不存在任何利益冲突。具体细节条款与各试验机构签署协议确定。

临床试验期间，受试者进行临床试验相关随访费用由申办者承担。在本方案规定的随访期间内所规定检查项目的费用、交通费由申办者提供。

临床试验将由申办者航天泰心科技有限公司为参加试验的受试者购买试验相关的保险。一旦发生不良事件，经判定与本临床试验相关，在保险理赔范畴内的由保险公司赔偿，不在保险范畴内的治疗费用由申办者承担。如果受试者同时患有其他疾病，所需检查和治疗与本临床试验器械无关的将不在免费范围内。

研究者声明

我同意：

- 严格按照赫尔辛基宣言、中国现行法规、以及试验方案的要求进行本次临床试验。

- 将所要求的全部数据准确记录于病例报告表（eCRF）中，配合完成临床试验报告。

- 试验医疗器械仅用于本次临床试验，在临床试验过程中完整准确地记录试验医疗器械的接收和使用情况，并保存记录。

- 允许申办者授权或派遣的监查员、稽查员和监管部门对该项临床试验进行监查、稽查和检查。

- 严格履行各方签署的临床试验合同/协议条款。

我已全部阅读了临床试验方案，包括以上的声明，我同意以上全部内容。

主要研究者 签名 年 月 日

医疗器械临床试验机构 签章 年 月 日

申办者 签章 年 月 日

附件1：申办者资质

附件2：临床试验机构和主要研究者信息

表1临床试验机构和研究者列表

| 临床试验机构编号 | 临床试验机构 | 主要研究者姓名 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 泰达国际心血管病医院 | 刘晓程 | 主任医师 | 13821359285 |
| 02 | 广东省人民医院 | 吴敏 | 主任医师 | 13902253141 |
| 03 | 四川大学华西医院 | 安琪 | 主任医师 | 18980601524 |
| 04 | 华中科技大学同济医学院 附属协和医院 | 董念国 | 主任医师 | 13971181551 |
| 05 | 西安交通大学第一附属医院 | 闫炀 | 主任医师 | 18991232621 |
| 06 | 复旦大学附属中山医院 | 王春生 | 主任医师 | 13801978935 |
| 07 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 贡鸣 | 主任医师 | 13901212470 |
| 08 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 孙仕斌 | 主任医师 | 17545129888 |
| 09 | 南京市第一医院 | 陈鑫 | 主任医师 | 13605197742 |
| 10 | 南京医科大学第一附属医院 | 邵永丰 | 主任医师 | 13951606569 |
| 11 | 青岛大学附属医院 | 杨苏民 | 主任医师 | 18661809306 |
| 12 | 山东省立医院 | 王正军 | 主任医师 | 15168887927 |
| 13 | 武汉亚洲心脏病医院 | 华正东 | 主任医师 | 18963998417 |
| 14 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 | 程伟 | 主任医师 | 13608382200 |
| 15 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 马量 | 主任医师 | 13957161839 |
| 16 | 中南大学湘雅二医院 | 廖晓波 | 主任医师 | 13574844259 |

附件3：临床诊断评判标准

心衰是多种原因导致心脏结构和（或）功能的异常改变，使心室收缩和（或）舒张功能发生障碍，从而引起的一组复杂临床综合征，主要表现为呼吸困难、疲乏和液体潴留（肺淤血、体循环淤血及外周水肿）等。

心力衰竭须综合病史、症状、体征及辅助检查做出诊断。具体请参照《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》，并同时参考美国纽约心脏病协会的心功能分级标准。

其中，根据心衰发生发展的过程，可分成心力衰竭风险期（A期）、心力衰竭前期（B期）、症状性心力衰竭（C期）和晚期心力衰竭（D期）4个阶段。

终末期心衰定义为：经优化内科治疗后，严重的心衰症状仍持续存在或进展，常伴有心原性恶病质，需反复长期住院，死亡率高，即为终末期（或晚期）心衰。诊断难治性终末期心衰需谨慎，应排查有无可逆转的其他原因，以及是否已经恰当采取各种治疗措施。

临床诊断为晚期心力衰竭的患者的评判标准如下：在优化的指南指导的药物治疗（GDMT）、器械或外科治疗情况下，必须同时满足以下标准：

- 存在严重的进行性或持续性心力衰竭症状（NYHA心功能分级 Ⅲ 级或 Ⅳ 级）

- 存在严重心脏功能障碍，满足以下至少一条标准：

左心室射血分数（LVEF）≤ 30%。

孤立性右心衰竭。

存在不能手术的严重瓣膜性心脏病。

存在不能手术的严重先天性心脏病。

LVEF ≥ 40 %，利钠肽水平持续升高（或较前升高），存在严重的心脏舒张功能不全或左心室结构异常的证据。

- 过去1年内发生 > 1次由于下列原因引起的计划外门诊或急诊就诊或住院：

          - 肺循环或体循环淤血需要高剂量静脉应用利尿剂或利尿剂联合治疗。

心输出量降低导致低血压需要应用（或依赖）正性肌力药或血管活性药。

恶性心律失常。

估计由心脏原因引起的活动耐量严重受损导致不能运动，或6分钟步行试验距离 < 300 m，或心肺运动试验提示峰值耗氧量 < 12 ~ 14 mL·kg-1·min-1或 < 50 % 预计值。

判断心衰程度的方法包括：

- 美国纽约心脏病协会（NYHA）的心功能分级

表1 NYHA心功能分级

| 分级 | 症状 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 活动不受限。日常体力活动不引起明显的气促、疲乏或心悸 |
| Ⅱ | 活动轻度受限。休息时无症状，日常活动可引起明显的气促、疲乏或心悸 |
| Ⅲ | 活动明显受限。轻于日常活动即可引起显著气促、疲乏或心悸 |
| Ⅲa | 休息时无症状 |
| Ⅲb | 近期休息时有症状 |
| Ⅳ | 休息时也有症状，任何体力活动均会引起不适 |
| Ⅳa | 无需静脉给药，可在室内或床边活动 |
| Ⅳb | 不能下床并需静脉给药支持者 |

- INTERMACS分级

表2 INTERMACS分级

| 等级 | 概述 | 特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严重心源性休克 | 威胁生命的低血压和迅速升级的正性肌力药/升压药支持，伴有重要器官低灌注，常可通过酸中毒加重和乳酸水平来证实。 |
| 2 | 血压进行性下降（用正性肌力药“快速下滑”） | “依赖”正性肌力药物支持，但仍然显示营养、肾功能、液体潴留或其他主要状态指标持续恶化的征象。也能用于有难治性容量负荷过重、也许有灌注受损证据的受试者，由于快速性心律失常、临床心肌缺血、或其他原因不能耐受，正性肌力药物输入不能维持血压。 |
| 3 | 稳定但依赖正性肌力药 | 在反复证实撤机失败后，静脉内用小剂量到中等剂量正性肌力药（或有临时循环支持装置）临床是稳定的，没有症状性低血压、症状加重或进行性器官（通常为肾脏）功能不全。 |
| 4 | 在家口服治疗有静息症状 | 病人在家中口服治疗，但经常在休息或日常生活活动（穿衣或洗澡）时有充血症状。他或她可能有端坐呼吸，在穿衣或洗澡时有呼吸急促，胃肠道症状（腹部不适、恶心、胃口差），致残性腹水，或严重的下肢水肿。 |
| 5 | 用力不耐受“不能出门” | 病人在静息时是舒适的，但不能从事任何活动，生活主要是在屋内或不能出门。 |
| 6 | 用力受限“能走的伤员” | 病人在静息时是舒适的，没有液体负荷过重的证据，且谁能做一些轻微的活动。日常生活活动是舒适的，并可进行室外轻度活动如拜访朋友或去餐馆，但在几分钟内或任何有意义的体力活动都引起疲乏。 |
| 7 | 严重的NYHA III级 | 病人临床上是稳定的，有合理的舒适的活动水平，尽管既往有失代偿史，但最近没有失代偿。这种病人通常是能够步行一个街区以上。需要静脉内用利尿剂的任何失代偿 |

- 6分钟步行试验距离

6分钟步行试验距离 < 150 m为重度心衰，150 ~ 450 m为中度心衰，> 450 m为轻度心衰。

附件4：堪萨斯城心肌病受试者生活质量量表（KCCQ）

以下问题与您的心力衰竭症状及其对您的生活可能产生的影响有关。请阅读并回答以下问题。这些问题没有正确或错误的回答。请选择最符合您情况的回答。

1.心力衰竭症状对不同的人会产生不同的影响。一些人感到呼吸急促，而另一些人则感到疲劳。请注明在过去的2周里，您从事以下活动的能力在多大程度上受到了心力衰竭症状（例如呼吸急促或疲劳）的限制。 活动; 极其 受限; 相当 受限; 有些 受限; 轻微 受限; 完全不受限; 因为其他原因受到限制或者没有从事这一活动. 自己穿衣服. 洗澡/沐浴. 在平地上走100米. 做庭院劳动、家务事或搬运日用杂货. 在不休息的情况下爬一层楼梯. 慢跑或匆忙快走（就好像要去赶公交车）.

2.与两周前相比，您的心力衰竭症状（例如呼吸急促、疲劳或脚踝肿胀）有变化吗？我的心力衰竭症状变得... 更严重了; 稍微严重了一些; 没有变化; 稍微好些了; 好多了; 在过去的2周里我没有任何症状.

3.在过去的2周里，您在早上起床时有多少次脚、脚踝或腿部会有肿胀症状呢？ 每天早上; 每周3次或更多，但不是每天; 每周1-2次; 每周少于1次; 在过去2周1次也没有.

4.在过去的2周里，您的脚、踝关节或腿部的肿胀症状在大多程度上困扰着您呢？ 肿胀症状对我而言... 极其 困扰; 相当 困扰; 有些 困扰; 轻微 困扰; 完全没有 困扰; 我没有肿胀的症状.

5.在过去的2周里，平均而言，疲劳症状有多少次限制了您做想做的事情呢？

一直; 每天有几次; 每天至少一次; 每周3次或更多，但不是每天; 每周1-2次; 每周少于1次; 在过去2周1次也没有.

6.在过去的2周里，疲劳症状在多大程度上困扰着您？ 疲劳症状对我而言... 极其 困扰; 相当 困扰; 有些 困扰; 轻微 困扰; 完全没有困扰; 我没有疲劳的症状. 7.在过去的2周里，平均而言，呼吸急促症状有多少限制了您做想做的事情呢？ 一直; 每天有几次; 每天至少一次; 每周3次或更多，但不是每天; 每周1-2次; 每周少于1次; 在过去2周1次也没有. 8.在过去的2周里，呼吸急促症状在多大程度上困扰着您？ 呼吸急促症状对我而言... 极其 困扰; 相当 困扰; 有些 困扰; 轻微 困扰; 完全没有困扰; 我没有呼吸急促的症状. 9.在过去的2周里，平均而言，您有多少次因为呼吸急促的症状不得不端坐在椅子上睡觉或者用至少3个枕头来支撑着睡觉呢？ 每个晚上; 每周3次或更多，但不是每天晚上; 每周1-2次; 每周少于1次; 在过去2周1次也没有. 10.心力衰竭症状可因为多种原因而恶化，如果您的心力衰竭症状恶化了，您在多大程度上能确定知道做什么，或者给谁打电话呢？ 完全不确定; 不太确定; 有些确定; 多半确定; 完全确定. 11.为了防止您的心力衰竭症状恶化，您对自己能做的事情有多了解呢？（例如，定期称体重、吃低盐饮食等） 完全不了解; 不太了解; 有些了解; 多半了解; 完全了解. 12.在过去的2周里，您的心力衰竭症状在多大程度上限制了您享受生活？ 对我享受生活有极大的限制; 对我享受生活有相当大的限制; 对我享受生活有些限制; 对我享受生活有轻微的限制; 对我享受生活没有限制. 13.如果您不得不以现在的方式与心力衰竭症状共度余生，您对此有何感想？ 完全不满意; 多半不满意; 有些满意; 多半满意; 完全满意. 14.您在过去的2周里，因为心力衰竭症状而觉得沮丧或郁闷的频率如何？ 我一直都有这样的感受; 我在大多数时候都有这样的感受; 我偶尔有这样的感受; 我很少有这样的感受; 我从来没有这样的感受. 15.您的心力衰竭症状在多大程度上影响了您的生活方式呢？请注明在过去的2周里您的心力衰竭症状可能如何限制您参加以下活动。 活动; 极其 受限; 相当 受限; 有些 受限; 轻微 受限; 完全不 受限; 不适用或者因为其它原因没有从事这一活动. 爱好、娱乐活动. 工作或做家务事. 出门拜访亲戚或朋友. 发生亲密关系或性关系.

附件5：欧洲五维健康量表（EQ-5D-5L）

在每个标题下，请在能最恰当地描述您今天的健康状况的一个方格上打“√”。

行动能力 我四处走动没有困难 我四处走动有一点困难 我四处走动有中度困难 我四处走动有严重困难 我无法四处走动

自我照顾 我自己洗澡或穿衣没有困难 我自己洗澡或穿衣有一点困难 我自己洗澡或穿衣有中度困难 我自己洗澡或穿衣有严重困难 我无法自己洗澡或穿衣

日常活动（如工作、学习、家务、家庭或休闲活动） 我进行日常活动没有困难 我进行日常活动有一点困难 我进行日常活动有中度困难 我进行日常活动有严重困难 我无法进行日常活动

疼痛或不舒服 我没有疼痛或不舒服 我有一点疼痛或不舒服 我有中度疼痛或不舒服 我有严重疼痛或不舒服 我有非常严重疼痛或不舒服

焦虑或沮丧 我没有焦虑或沮丧 我有一点焦虑或沮丧 我有中度焦虑或沮丧 我有严重焦虑或沮丧 我有非常严重焦虑或沮丧

- 我们想知道您今天健康状况的好坏。 - 这个刻度尺上有从0到100的数字。 - 100代表您想象中最好的健康状况。 - 0代表您想象中最差的健康状况。 - 请在刻度尺上打一个“X”，指出您今天的健康状况如何。 - 现在，请在下面的空格里写下您在刻度尺上标出的那个数字。 您今天的健康状况=

附件6：改良Rankin量表

□0：完全无症状

□1：尽管有症状，但未见明显残障；能完成所有经常从事的职责和活动

□2：轻度残障；不能完成所有以前能从事的活动，但能处理个人事务而不需帮助

□3：中度残疾；需要一些协助，但行走不需要协助

□4：重度残障；离开他人协助不能行走，以及不能照顾自己的身体需要

□5：严重残障；卧床不起、大小便失禁、须持续护理和照顾

□6：死亡

评分：

改良Rankin量表是用来衡量脑卒中后受试者的神经功能恢复的状况。黑体字显示了每一级别的正式定义，斜体字则给予了进一步指导，以期减少不同观察者间可能产生的误差，但对面谈的架构没有要求。请注意仅考虑自脑卒中以后发生的症状。假如受试者无须外界帮助，可在某些辅助装置的帮助下行走，则被视为能够独立行走。

如果两个级别对受试者似乎同样适用，并且进一步提问亦不太可能做出绝对正确的选择，则应选择较为严重的一级。

0 完全无症状

尽管可能会有轻微症状，但受试者自脑卒中后，没有察觉到任何新发生的功能受限和症状。

- 尽管有症状，但未见明显残障；能完成所有经常从事的职责和活动

受试者有由脑卒中引起的某些症状，无论是身体上还是认知上的（比如影响到讲话、读书、写字；或身体运动；或感觉；或视觉；或吞咽；或情感），但可继续从事所有脑卒中以前从事的工作、社会和休闲活动。用于区分级别 1和 2 的关键问题可以是，“是否有些事情你过去经常做，但直到脑卒中以后你不能再做了？”。频率超过每月一次的活动被认为是经常性（usual）活动。

- 轻度残障；不能完成所有以前能从事的活动，但能处理个人事务而不需帮助

某些脑卒中以前可以完成的活动（如开车、跳舞、读书或工作），脑卒中后受试者不再能够从事，但仍能每日照顾自己而无须他人协助。受试者能够不需要别人的帮助穿衣、行走、吃饭、去卫生间、准备简单的食物、购物、本地出行等。受试者生活无需监督。设想这一级别的受试者可在无人照顾的情况下单独居家一周或更长时间。

- 中度残障；需要一些协助，但行走不需要协助

在这一级别，受试者可以独立行走（可借助辅助行走的器械），能够独立穿衣、去卫生间、吃饭等，但是更复杂的任务需要在别人协助下完成。例如，需要他人代替完成购物、做饭或打扫卫生的工作，和一周不止一次看望受试者以确保完成上述活动。需要协助的不仅是照顾身体，更多的是给予建议，比如：在这一级别的受试者将需要监督或鼓励来处理财务。

- 重度残障；离开他人协助不能行走，以及不能照顾自己的身体需要受试者需要其他人帮助打理日常生活，无论是行走、穿衣、去卫生间或吃饭。受试者需要每天照看至少一次、通常是二次或更多次，或必须和看护者住得很近。为区分级别 4 和 5，考虑受试者是否能够在一天当中，常规单独生活适当的时间。

- 严重残障；卧床不起、大小便失禁、须持续护理和照顾。。

虽然不需受过培训的护士，但需要有人整个白天和夜间数次照看。

- 死亡。

附件7：美国国立卫生院神经功能缺损评分（NIHSS）

是否进行NIHSS评分？ □是 □否

评分日期：20□□年□□月□□日

1a.意识水平 □0=清醒，反应敏锐 □1=嗜睡，最小刺激能唤醒病人完成指令、回答问题或有反应 □2=昏睡或反应迟钝，需要强烈的反复刺激或疼痛刺激才能有非固定模式的反应 □3=仅有反射活动或自发反应，或完全没反应、软瘫、无反应

1b.意识水平提问：询问月份、年份 □0=都正确 □1=正确回答一个 □2=两个都不正确或者不能说

1c.意识水平指令：睁眼，闭眼；非瘫痪手握拳，张手 □0=都正确 □1=正确完成一个 □2=都不正确

2.凝视：测试水平眼球运动 □0=正常 □1=部分凝视麻痹（单眼或双眼凝视异常，但无被动凝视或完全凝视麻痹） □2=被动凝视或完全凝视麻痹（不能被眼头动作克服）

3.视野：检测上下象限视野 □0=无视野缺失 □1=部分偏盲 □2=完全偏盲 □3=双侧偏盲（双盲，包括皮质盲）

4.面瘫 □0=正常 □1=最小（鼻沟变平、微笑时不对称） □2=部分（下面部完全或几乎完全面瘫，中枢性瘫） □3=完全（单或双侧瘫痪，上下面部缺乏运动，周围性瘫）

5a.左上肢运动 □0=左上肢于要求位置坚持10秒，无下落 □1=左上肢能抬起，但不能坚持10秒，下落是不撞击床或其他支持物 □2=能对抗一些重力，但上肢不能达到或维持坐位90o或卧位45o，较快下落到床上 □3=不能抗重力，上肢快速下落 □4=无运动 □9=截肢或关节融合，请解释：

5b.右上肢运动 □0=右上肢于要求位置坚持10秒，无下落 □1=右上肢能抬起，但不能坚持10秒，下落是不撞击床或其他支持物 □2=能对抗一些重力，但上肢不能达到或维持坐位90o或卧位45o，较快下落到床上 □3=不能抗重力，上肢快速下落 □4=无运动 □9=截肢或关节融合，请解释：

6a.左下肢运动 □0=于要求位置坚持5秒，不下降 □1=在5秒末下落，不撞击床 □2=在5秒内较快下落到床上，但可抗重力 □3=快速落下，不能抗重力 □4=无运动 □9=截肢或关节融合，请解释：

6b.右下肢运动 □0=于要求位置坚持5秒，不下降 □1=在5秒末下落，不撞击床 □2=在5秒内较快下落到床上，但可抗重力 □3=快速落下，不能抗重力 □4=无运动 □9=截肢或关节融合，请解释：

7.共济失调 □0=没有共济失调 □1=一个肢体有 □2=两个及两个以上肢体有

8.感觉 □0=正常，没有感觉缺失 □1=轻到中度，患侧针刺感不明显或为钝性或仅有触觉 □2=严重到完全感觉缺失，面、上肢、下肢无触觉

9.语言：命名、阅读测试 □0=正常，无失语 □1=轻到中度，流利程度和理解能力有一些缺损，但表达无明显受限 □2=严重失语，交流是通过病人破碎的语言表达，需询问、猜测，检查者感交流困难 □3=哑或完全失语，不能讲或不能理解

10.构音障碍 □0=正常 □1=轻到中度，至少有一些发音不清，虽有困难，但能被理解 □2=语言不清，不能被理解 □9=气管插管或其他物理障碍，请解释

11.忽视症 □0=没有忽视症 □1=视、触、听、空间觉或个人的忽视；或对任何一种感觉的双侧同时刺激消失 □2=严重的偏身忽视；超过一种形式的偏身忽视；不认识自己的手，只对一侧空间定位

总得分（上述问题得分之和）：

附件8：受试者可能出现的风险及处置措施

在植入左心室辅助系统期间或之后，可能会出现的并发症包括但不限于以下情况，研究过程中发生的任何风险，研究者均应根据受试者具体情况，及时给与受试者正确合理的医疗处理。

表1 潜在并发症列表及器械故障

| 1.再次手术 | 11严重感染 |
| --- | --- |
| 2.再次住院 | 12.大出血 |
| 3.神经系统功能障碍 | 13.心律失常 |
| 4.心包积液 | 14.静脉血栓栓塞 |
| 5.心肌梗死 | 15.非中枢神经系统动脉血栓栓塞 |
| 6.精神疾病发作 | 16.高血压 |
| 7.呼吸衰竭 | 17.肝功能障碍 |
| 8.伤口裂开 | 18.肾功能障碍 |
| 9.溶血 | 19.器械故障 |
| 10.右心衰竭 |  |

表2 系统关联性的判定标准

| 1、再次手术 |  |
| --- | --- |
| 接受LVAD治疗的患者均为终末期心力衰竭，通常全身状况差，常合并多种脏器功能不全（如肝、肾、凝血功能障碍）、营养不良等多种并发症。这种脆弱的基础状态使得他们对任何手术打击的耐受性都较低，且术后恢复能力差，容易发生并发症，从而需要再次干预。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 装置机械故障：手术中发现并证实血泵、人工血管等组件存在渗漏、破裂或连接部位脱落（需排除因缝合技术等操作因素导致）。 装置性能障碍引发严重后果：因系统的机械性动作不良（如控制器设定转速控制失灵）导致： - 左心室血液淤滞、肺动脉楔压（PAWP）升高，进而引发肺淤血或右心衰竭需要手术干预； - 严重的溶血（术后72小时后持续存在，且排除了输血、药物等其他原因），需要手术更换装置。 装置直接导致的感染：再次手术是为了处理LVAD特异性感染（如泵内感染、套管感染），且术中在泵体、缆线等装置部件上培养出病原体。 装置相关的血栓：手术证实泵内或人工血管内形成血栓，导致血栓栓塞事件或泵功能障碍。 |
| 与患者的相关性 | 患者自身感染：与非系统直接接触部位相关的感染，如手术伤口感染、尿路感染、褥疮感染、其他管路感染等，需要手术清创。 患者自身凝血或出血倾向：术前血液检查（血小板、纤维蛋白原、凝血酶时间等）已存在异常，导致术后出血风险增加，需手术止血。 患者自身心功能或器官功能失代偿：尽管系统运行正常，但因患者自身右心室功能极度不全，导致右心衰竭，需要手术植入RVAD；患者自身严重的肺动脉高压或晚期器官衰竭，需要相关手术治疗。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 若再次手术是由于初次手术的技术操作、围术期管理或药物治疗等问题所致，则判定为与此相关： 手术技术问题：术中吻合部位缝合不完全、人工血管链接不当、术中大动脉/血管破裂等技术原因导致的出血，需再次手术止血；人工血管打折、放置位置不佳等导致流量低下，需手术调整。 药物治疗管理问题：抗凝剂术后过量给药引起的活动性出血，需手术处理。 围术期管理问题：容量管理不当、呼吸机参数设置错误等导致右心衰竭加重，需手术植入RVAD（但当无法明确与转速设定无关时，可能归为“与系统相关”）。 |
| 2、再次住院 |  |
| LVAD植入术后非计划再入院的原因复杂，可分为心脏相关原因和非心脏相关原因。常见的心脏相关原因是右心衰竭、胸痛、心律失常、主动脉瓣反流等；非心脏相关原因为由于手术或LVAD设备引起的并发症，如出血、感染、呼吸衰竭、血栓形成、神经系统疾病（缺血性和出血性脑卒中）、消化系统疾病、精神疾病、LVAD设备相关报警等不良事件。多项研究表明，心脏相关原因、出血和感染是LVAD植入患者术后早期非计划再入院的最常见原因。一项回顾性研究发现，发生感染并发症的LVAD植入患者术后非计划再入院率增加，植入后早期易发生非心室辅助装置（ventricul arassist device,VAD）感染，VAD特异性感染在植入后期更常见｡VAD特异性感染是指与VAD植入后患者有关的设备感染，包括传动系统、传动系统隧道、泵袋、泵，以及套管的流入口或出口。其中，与术后90d其他不良事件发生风险相比，VAD特异性感染随时间的延长，发生率升高。可见VAD特异性感染属于迟发性感染，临床护理人员应重点关注，并进行早期评估和预防。此外，研究表明，LVAD植入患者术后再入院的医疗费用较高，成本效益较低。由此可见，了解LVAD植入患者术后再入院原因有助于临床医护人员制订干预策略，进而减少患者的再入院次数，减轻患者负担和提高生活质量。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 若再次住院是由于植入式左心室辅助系统（LVAD）本身的机械性能、功能或存在直接引发的并发症所致，则判定为与系统相关： LVAD特异性感染：缆线感染、泵等感染等与非LVAD患者无关的感染，需要住院进行静脉抗生素治疗、清创或手术干预。 装置机械故障或性能异常：（1）泵血栓形成：导致泵参数异常、溶血或心力衰竭，需住院进行抗凝调整、溶栓或手术准备；（2）非因手术技术导致的机械故障：如控制器故障等，需住院评估和处理。（3）其他：如引发顽固性心律失常或泵流量下降，需住院调整参数等。 |
| 与患者的相关性 | 若再次住院主要是由于患者自身的基础疾病、身体状况或与系统无直接关联的并发症所致，则判定为与患者相关： 非LVAD感染：如尿路感染、社区获得性肺炎、急性胆囊炎等，这些感染在非LVAD患者中也会发生，其发生与装置本身无直接因果关系。 与系统不直接接触的并发症：褥疮感染、其他管路感染（如中心静脉导管感染）等。 患者自身凝血或器官功能问题：术前已存在的肝功能不全或肾功能不全因自身疾病进展加重而需住院，且无证据表明与泵功能不良导致的低灌注相关。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 若再次住院是由于初次手术的远期影响、长期药物治疗管理或患者自我管理等问题所致，则判定与此相关： 抗凝管理不当：因抗凝过度导致消化道出血、颅内出血等，需住院调整抗凝方案或止血；因抗凝不足导致非中枢神经系统血栓栓塞（如下肢动脉栓塞、肠系膜动脉栓塞），需住院治疗。 药物管理问题：因不遵循医嘱按时按量服用抗凝药物或者其他如利尿剂使用不当导致电解质紊乱或容量失衡；降压药物使用不当导致低血压等。 手术远期并发症（非装置本身问题）：伤口裂开（因缝合技术、患者营养不良等因素导致），需住院清创和处理。 患者依从性差或自我管理不当：未遵医嘱进行抗凝治疗、未按时监测血压和泵参数、缆线出口处护理不当导致感染等。尽管诱因是管理，但后果（如感染）可能仍与系统相关，需综合判断。 |
| 3、神经系统功能障碍 |  |
| 1型：明显中枢神经系统损伤：急性症状性脑或脊髓损伤 （1.1）1a型-缺血性卒中：突发性神经系统体征或症状，符合大脑、脊髓或视网膜内局灶性或多灶性血管区域的特征，且： o持续观察≥24小时或直至死亡，且病理学或神经影像学证据显示以下任一情况：相应血管区域的中枢神经系统梗死（伴或不伴出血）；或即使未检测到相应血管区域存在急性缺血证据，仍可排除其他明显病因（包括出血）。 o症状持续时间<24小时，且经病理学或神经影像学证实为相应血管区域的中枢神经系统（CNS）梗死。注：若CNS梗死部位与短暂症状不符，则该事件将被归类为隐匿性CNS梗死（2a型）和短暂性脑缺血发作（TIA，3a型），但不属于缺血性卒中。 注：卒中相关症状通常表现为以下急性发作：局灶性肌无力和/或麻木、语言表达或理解障碍、同侧偏盲或四象限视野缺损、复视、单眼高度盲、半侧空间忽视、构音障碍、眩晕或共济失调。 （1.2）1aH型——缺血性卒中伴出血性转化：缺血性卒中可发生出血性转化。当缺血性卒中为主要机制和病理学表现，或神经影像学证实出血性转化时，此类病例应进一步分为A类或B类。 oA类-点状（非占位性）出血：梗死区或其边缘可见点状出血或融合性点状出血，但无占位效应。 oB类——融合性（占位性）出血：源自梗死区域内的融合性出血或血肿，具有占位效应。 （2）1b型 - 有症状的脑内出血：由脑实质内、脑室内、脊髓或视网膜出血引起的快速发展的神经系统体征或症状（局灶性或全身性），非创伤性。 （3）1c型 - 有症状的蛛网膜下腔出血：由蛛网膜下腔出血引起的快速发展的神经系统体征或症状（局灶性或全身性）和/或头痛，非创伤性病因。 （4）1d型 - 卒中（未另分类）：指由中枢神经系统缺血或出血引发的急性局灶性神经症状或头痛发作，持续24小时或直至死亡，但因缺乏足够证据（如未进行神经影像学检查）而无法归类为上述任何一种类型。 （5）1e型 - 有症状的缺氧缺血性损伤：由低血压和/或缺氧引起的非血管性分布的脑、脊髓或视网膜细胞弥漫性死亡（经病理学或神经影像学证实），导致非局灶性（整体性）神经系统体征或症状。 （6）1f型 - 有症状的硬膜下出血：急性局灶性神经系统体征或症状和/或头痛发作，并伴有硬膜下腔出血的证据。 （7）1g型——颅内、蛛网膜下或硬膜下创伤性脑损伤：由损伤引起的脑出血。示例：跌倒、机动车事故。 2型：隐匿性中枢神经系统损伤：通过神经影像学检查发现的急性无症状性脑或脊髓损伤 （1.1）2a型——隐匿性中枢神经系统梗死：根据神经影像学或病理学证据，由局灶性或多灶性缺血导致的脑、脊髓或视网膜细胞死亡，且无与病变部位相符的急性神经系统症状病史。 （1.2）2aH型——隐匿性中枢神经系统（CNS）梗死伴出血性转化：隐匿性CNS梗死包含出血性转化。当CNS梗死为主要机制且神经影像学或病理学证实出血性转化时，此类病例应进一步细分为A类或B类。 oA类-点状（非占位性）出血：梗死区或其边缘可见点状出血或融合性点状出血，但无占位效应 oB类 - 流行性（占位性）出血：起源于梗死区内的流行性出血，具有占位效应 （2）2b型 - 隐匿性中枢神经系统出血：神经影像学或病理学证据显示，脑实质、蛛网膜下腔、硬膜下腔、脑室系统、脊髓或视网膜存在非创伤性出血，且无与出血部位相符的急性神经系统症状病史 3型：神经系统功能障碍（急性症状）无中枢神经系统损伤 （1）3a型短暂性脑缺血发作（TIA）：短暂性局灶性神经症状（持续时间<24小时），推测由局灶性脑、脊髓或视网膜缺血引起，但神经影像学或病理学检查（或影像学检查缺失时）未显示急性梗死证据。 （2）3b型 - 无中枢神经系统损伤的谵妄：短暂性非局灶性（全身性）神经系统体征或症状（持续时间不等），且神经影像学或病理学检查未见细胞死亡证据。 （3）癫痫发作 –（将癫痫发作抽象归类于3型癫痫的亚型下）。 |  |
| - 急性严重程度、康复及长期残疾的分类 （1）急性严重程度 o轻度神经功能障碍：NIHSS 0-5； o中度神经功能障碍：NIHSS 6-14； o重度神经功能障碍：NIHSS ≥15。 注：严重程度评估应在任何明显中枢神经系统损伤（类型1）确诊时进行，以确保准确分类 （2）脑卒中恢复 o完全康复的卒中：在卒中后30-90天时改良Rankin评分（MRS）为0分，或患者恢复至卒中前基线MRS水平，且未出现任何由卒中引发的新症状。 （3）脑卒中后残疾 o致死性卒中：由卒中直接导致的死亡，且死亡原因可归因于该卒中。 o卒中禁用标准：30-90天时MRS≥2分，且较卒中前基线至少增加1分。 o非致残性卒中：MRS评分在30-90天内<2分，或≥2分且较卒中前基线未增加至少1分。 注：残疾评估仅适用于存在明显中枢神经系统损伤（1型）的受试者，且应在卒中事件发生后90±14天进行。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 如继发于泵血栓形成或器械故障。 |
| 与患者的相关性 | 如既往颈动脉或脑血管疾病病史；与手术技术无关的凝血功能异常（如未严格遵医嘱服用抗凝药物导致抗凝水平异常升高）；非法药物使用相关情况；其他药物治疗依从性差；外伤史；脓毒症相关因素。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 抗凝治疗过度或与辅助装置使用相关，或与手术操作相关的低血压或高血压。 |
| 4、心包积液 |  |
| 心包腔内液体或血块的积聚，需要手术干预或经皮导管引流。该事件将分为有心包填塞临床体征（如中心静脉压升高和心输出量/ VAD 降低）和无心包填塞体征的事件。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 从泵本身、泵与人工血管结合部位、人工血管表面等装置处漏出液体（包括出血）时，视为“与系统相关”。不过，该液体外漏是因手术时的错误连接操作（忘记插入心室缝合环或连接不当）及人工血管处理上的错误（排气时等的插针、与缝合技术的不当）等不当操作法导致的情况除外。 |
| 5、心肌梗死 |  |
| - 将识别两类心肌梗死： 围手术期心肌梗死：心肌梗死的临床怀疑，同时CK-MB或肌钙蛋白>10倍医院正常上限， VAD 植入后7天内发现，且ECG结果符合急性心肌梗死。（此定义使用了 VAD 放置时心尖穿刺的较高建议血清标志物上限，不依赖室壁运动变化作为诊断依据，因为心尖缝合环本身会形成新的壁运动异常。）。 非围手术期心肌梗死：植入术后7天以上出现以下三项标准中的两项： o心肌缺血的典型症状——胸痛； o心电图（ECG）显示符合心肌梗死的模式或变化，且肌钙蛋白（或肌酸激酶，CK，采用标准临床病理学/实验室医学方法检测）高于当地医院正常范围且MB分数阳性（总CK≥3%）。同时需在心肌影像学检查中发现新的区域性左室或右室壁运动异常。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 只要本装置按照设定的转速正常运行，则与装置无关。不过，本装置的机械动作不良导致的情况则视为“与系统有关”。 |
| 6、精神疾病发作 |  |
| 需要进行治疗程度的精神功能上的重大障碍或导致患者明显压力的思考、感情、行动上的错乱。这里，治疗指的是新的精神医学上追加药物治疗、入院、咨询治疗所需的心理健康专家。自杀包括在该事件内。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 原则上，并不视为“系统相关”。但是，思维、感情、行动上的错乱是因装置故障导致的精神反应时，则视为“与系统相关”。这里所说的装置故障仅限于该装置未按照预定的模式进行工作时。 |
| 7、呼吸衰竭 |  |
| 呼吸功能受损，需满足以下任一情况：再次非手术机械通气插管、气管造口术，或心室辅助装置（VAD）植入后6天（144小时）内仍无法脱离通气支持。此定义不包括再次手术插管，或诊断、治疗操作期间的临时插管。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 如导致呼吸功能障碍的器械故障。 |
| 与患者的相关性 | 如未遵医嘱治疗导致呼吸衰竭。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 如利尿剂治疗不足导致呼吸功能障碍。 |
| 8、伤口裂开 |  |
| 手术切口对合面的破坏（排除感染性病因），需进行手术修复。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 尽管血液泵或其经皮肤线缆在体内的植入位置适当，外科切开部位的缝合适当，术后实施了适当的切口部位护理，并且在通常可预测范围内使用，但是因本装置本身的故障导致切口裂开时，视为“与系统有关”，除此之外与装置无关。 |
| 9、溶血 |  |
| - 轻度溶血 血浆游离血红蛋白值大于20 mg/dl或血清乳酸脱氢酶（LDH）水平大于植入中心正常范围上限的2.5倍（2.5x），且在植入后72小时内未出现临床症状或溶血或泵功能异常的发现（症状和发现列表参见严重溶血部分），且认为非实验室误差所致。 - 严重溶血 血浆游离血红蛋白值大于20 mg/dl或血清乳酸脱氢酶（LDH）水平超过植入中心正常范围上限的2.5倍（2.5x），且在植入后72小时内出现，并伴有溶血的临床症状或体征或泵功能异常。 - 严重溶血需满足以下至少一种条件： （1）血红蛋白尿（“茶色尿”）； （2）贫血（血细胞比容或血红蛋白水平下降，与慢性疾病或常规 VAD 后状态可解释的水平不成比例）； （3）高胆红素血症（总胆红素高于2 mg/dl，以间接成分为主） （4）泵故障和/或设备故障章节所述的异常泵参数 |  |
| 若LDH升高是由于实验室操作错误、肝功能或肺功能异常所致，则不应将其报告为溶血。若存在此类怀疑，应在24小时内进行LDH、LDH同工酶及血浆游离血红蛋白的确认性检测，以排除实验室操作错误。 无论是否认为与器械相关，所有溶血原因均应予以报告。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 即与泵血栓形成或器械故障相关。 |
| 与患者的相关性 | 即血液学异常。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 即，药物相关、继发性泵或 IABP 相关、泵位置不当。 |
| 10、右心衰竭 |  |
| 早期急性右心衰竭 需要植入临时或永久性 RVAD（包括 ECMO），同时植入 LVAD（在患者离开手术室之前植入 RVAD）。 植入后早期右心衰竭 在 LVAD 植入后30天内需要植入临时或持久性 RVAD（包括 ECMO），持续任意时间。 LVAD 植入后14天内未能脱离正性肌力药物或血管加压药支持或吸入一氧化氮，或在植入后30天内必须开始这种支持并持续至少14天。 （1）右心衰竭的初步诊断需满足以下至少两项临床表现： o腹水； o功能性局限性外周水肿（>2+）； o直立患者颈部中段及以上部位颈静脉压估计值升高； o测量的中心静脉压或右心房压升高（≥16 mm Hg）。 （2）或至少与以下一种表现相关： o血清肌酐超过基线值2倍的肾功能衰竭； o肝损伤伴AST/ALT至少升高2个正常上限值或总胆红素>2.0； oSVO2 < 50%； o心指数 < 2.2 升/分钟/平方米； o在无机械性原因（如心脏压塞或张力性气胸）的情况下，泵流量较既往基线降低>30%； o乳酸升高>3.0 mmol/升。 在植入 LVAD 后14天内死亡的患者，如果未接受过 RVAD ，但在死亡时仍在使用正性肌力药或血管加压药，并且根据上述临床表现（2项标准）或症状（1项标准）符合右心衰竭的诊断标准，则将被视为在死亡时存在植入后早期右心衰竭。植入后早期右心衰竭对死亡（主要或次要）的贡献将由临床护理团队评估。 晚期 RHF 在 LVAD 植入后 30 天内需要植入 RVAD（包括 ECMO）。这可能发生在 LVAD 植入的首次住院期间，或在因任何导致需要临时或永久右侧机械辅助装置的诊断而再次住院期间。 植入术后超过30天发生的住院治疗，且需静脉注射利尿剂或正性肌力药物支持至少72小时，并伴有以下情况： （1）右心衰竭的诊断需符合以下至少两项临床表现： o腹水； o功能性局限性外周水肿（>2+）； o直立患者颈部中段及以上部位颈静脉压估计值升高； o测量的中心静脉压升高（>16 mm Hg）； （2）或至少与以下一种表现相关： o肾衰竭伴血清肌酐>2个基线值； o肝损伤伴AST/ALT至少升高2个正常上限值或总胆红素>2.0； o在未发生心包填塞的情况下，泵血流量较基线值降低>30%； oSVO2 < 50%； o心指数 < 2.2 升/分钟/平方米； o乳酸升高>3.0 mmol/升。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 与泵功能故障、流出道移植物受损相关。 |
| 与患者的相关性 | 如植入前右心衰竭、药物治疗依从性差导致的容量超负荷、严重主动脉瓣反流、心肾综合征、诱发性心律失常、肺部疾病、肺血管阻力升高。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 与植入手术、容量超负荷、正性肌力药物撤药相关。 |
| 11、严重感染 |  |
| - MCS相关感染 （1）经皮导线部位感染： o经皮导线浅表感染：当存在疼痛、发热、渗出液、红斑或白细胞增多等临床感染证据，并需接受抗菌治疗时，经皮导线周围皮肤培养结果呈阳性。经皮导线穿出部位可能出现渗出液和/或周围皮肤红斑。经皮导线穿出部位的上皮化过程未受保护。穿出部位皮肤标本的革兰氏染色可见白细胞（即炎症阳性征象）。 o深部经皮导线感染：当存在疼痛、发热、引流、红斑或白细胞增多等临床感染证据，并需接受抗菌治疗时，从导线出口部位（位于上皮层深层）获取的培养结果呈阳性。经皮导线出口部位的上皮化结构被破坏且不再保持完整，或影像学检查显示经皮导线路径在纵隔外存在与感染相符的征象。 （2）植入组件外表面感染。当存在疼痛、发热、引流、红斑或白细胞增多等临床感染证据，并需接受抗菌治疗时，从体内植入的泵或其组件（包括控制器、电池等装置组件）外壳周围组织中培养出阳性结果。 （3）植入式组件（器械心内膜炎）血液接触表面感染：MCS器械（包括流入/流出移植物）血液接触内表面感染：通过阳性血培养或泵血流路径中赘生物的影像学/超声心动图证据证实，且需接受抗菌治疗。 - 非MCS相关感染 （1）感染性心内膜炎：非MCS相关阳性血培养和超声心动图检查结果，仅在自体瓣膜、 ICD 或起搏器导线上发现肿块或赘生物。 （2）基本装置须知 o血培养阳性但未发现其他来源 o血流感染：非 VAD 部位或中心静脉导管相关（定义来自美国疾病控制与预防中心/国家医疗保健安全网） o应与抗菌治疗的必要性相结合。 （3）纵隔炎 o操作相关性纵隔炎 - 深部胸骨伤口感染（孤立）； - 涉及MCS装置组件（与纵隔连续或已位于纵隔内）的胸骨深部伤口感染。可能与MCS装置植入组件相邻； o非MCS相关性纵隔炎： - 明确由其他原因引起的纵隔炎（例如内镜检查期间的食管穿孔，与脓胸相邻）。 o纵隔或胸廓切开术伤口浅表感染 - 仅累及植入物切口的皮肤、皮下脂肪及肌肉的感染。 - 应与抗菌治疗的必要性相结合。 （4）脓毒症 o由宿主对感染的失调反应引起的危及生命的器官功能障碍： - 感染全身性受累的证据，表现为需要接受抗菌药物治疗； - 血培养阳性和/或以下两项之一： - PaO2/FIO2 < 400 或呼吸频率 ≥ 22/min 或机械通气支持； - 收缩压 < 100 mm Hg 或平均动脉压 ≤ 65 mm Hg 的低血压； - 血小板计数 < 150 或凝血酶原时间延长或纤维蛋白原降解产物； - 血清胆红素 > 基线值的50%； - 精神状态改变（格拉斯哥评分 < 15）； - 肌酐（血清）> 基线值50%； - 需要静脉血管收缩剂。 - 局部非MCS装置感染：指感染部位不涉及MCS装置或其组件（如肺炎、尿路感染、胆囊炎、憩室炎、牙脓肿）且需接受抗菌治疗的情况。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 通过影像学检查或在导管或器械内检测到赘生物而诊断为器械性心内膜炎。 |
| 与患者的相关性 | 不依从治疗或对驱动系统出口部位或留置导管管理不当、静脉药物滥用、误吸。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 隧道操作不当、术中部位污染、插管时间延长。 |
| 12、大出血 |  |
| - I型 非可干预性出血且未导致患者寻求非计划性检查、住院或医疗专业人员治疗的出血事件；可能包括患者未经医疗专业人员咨询而自行终止药物治疗的发作。此类出血事件在住院期间不具相关性。 - II型 任何明确的、可操作的出血体征（例如超出临床情境预期的出血量，包括仅通过影像学检查发现的出血），若不符合III型、IV型或V型标准，但至少符合以下任一标准： （1）需要医疗专业人员进行非手术医疗干预； （2）导致住院或护理水平升高； （3）提示性评估。 - III型 （1）IIIa型 o伴随血红蛋白下降3至<5 g/dl或（1.86−3.1 mmol/升SI单位）的外显性出血（前提是血红蛋白下降与出血相关）； o任何有外显性出血的输血。 （2）IIIb型 o外显性出血伴血红蛋白下降≥5 g/dl（3.1 mmol/L）（前提是血红蛋白下降与出血相关）； o心脏压塞； o需手术干预控制的出血（不包括牙科/鼻/皮肤/痔疮）； o需要静脉血管活性药物的出血。 - IV型：VAD 植入相关出血（包括伴随心脏或非心脏外科手术） （1）关闭切口或用于植入 VAD 以控制出血的切口后再次手术。 （2）≥50 kg：植入后前7天内任何48小时内≥4U PRBC。 （3）< 50 kg：≥ 20 cm3/kg PRBC 植入后前7天内任何24小时内。 （4）胸腔引流管24小时内排出量>2升。 - V型：致死性出血 （1）Va型：可能致死性出血；无尸检或影像学证实但临床可疑； （2）Vb型：明确的致命性出血；显性出血或尸检或影像学证实。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 流出移植物、顶端连接器或其他内部组件出血。 |
| 与患者的相关性 | 与手术技术无关的凝血功能障碍，如未严格遵守抗凝药物治疗方案导致抗凝水平异常升高、肝功能衰竭。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 与手术技术相关；高血压；在抗凝治疗水平不当的情况下出现出血）或与抗凝药物管理不当相关。 |
| 13、心律失常 |  |
| 任何有记录的心律失常，若导致临床损害（例如：VAD功能异常，表现为VAD血流减少或抽吸事件；少尿；先兆晕厥或晕厥；心绞痛；呼吸困难），或需要住院或接受干预治疗（包括药物治疗、电除颤、心脏复律、植入式心律转复除颤器（ICD）治疗（如电击或抗心动过速起搏），或导管消融术），即可诊断。 |  |
| - 心律失常分为以下2种类型： 持续性室性心律失常导致临床损害，或需要住院治疗或药物治疗、除颤、心脏复律、 ICD 治疗或心律失常消融手术。 持续性室上性心律失常导致临床损害，或需要住院治疗或药物治疗、心脏复律、 ICD 治疗或心律失常消融手术。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 如泵故障、泵体位置异常或流入导管问题。 |
| 与患者的相关性 | 如术前心律失常复发、用药依从性差。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 例如，与未纠正的电解质失衡、Swan-Ganz管位置异常（继发于心包填塞）相关。 |
| 14、静脉血栓栓塞 |  |
| 通过标准临床和实验室检测获得的静脉血栓栓塞事件（如深静脉血栓形成、肺栓塞）证据。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 通过血液泵摘除后的分解观察，认为在血液泵及连接部位的血液流动通路形成血栓时视为“与系统有关”，除此之外与系统无关。 |
| 15、非中枢神经系统动脉血栓栓塞 |  |
| 由以下一项或多项证实的血栓栓塞导致的任何非脑血管器官系统急性全身性动脉灌注不足： （1）标准临床和实验室检查； （2）手术发现； （3）尸检结果。 注：此定义不包括神经系统事件。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 通过血液泵摘除后的分解观察，认为在血液泵及连接部位的血液流动通路形成血栓时视为“与系统有关”，除此之外与系统无关。 |
| 16、高血压 |  |
| 新发血压升高≥140 mmHg收缩压或≥90 mmHg舒张压（脉动泵）或≥110 mmHg平均压（旋转泵）。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 如果按照设定的转速正常运行，则与本系统无关。但是，因本系统的机械性动作不良（控制器的设定转数控制不良等）而导致继续发生高血压状态时，则视为“与系统相关”。 |
| 17、肝功能障碍 |  |
| 若植入术后14天内，以下任两项肝功能检测指标（总胆红素、AST和ALT）升高至超过医院正常值上限3倍以上，或肝功能异常是主要死因，则视为异常。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 总胆红素、天冬氨酸转氨酶（谷草转氨酶）、丙氨酸转氨酶（谷丙转氨酶）等值增加，并因本系统的机械性运转不良导致组织灌注降低时，视为“与系统有关”。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 虽然本系统可以设置转速，但是判定上述值较术前有增加倾向时，或因本系统的设定转数不当导致产生组织灌注降低时等，视为“与患者有关/患者管理有关”。 |
| 18、肾功能障碍 |  |
| - 急性肾功能不全 （1）第1阶段 o血清肌酐升高至150%至199%（较基线增加1.5−1.99倍）或升高>0.3 mg/dl（>26.4 mmol/升）； o尿量 < 0.5 ml/kg/h，持续时间 > 6小时但 < 12小时。 （2）第2阶段 o血清肌酐升高至200%至299%（较基线增加2.0×2.99倍）； o尿量 < 0.5 ml/kg/小时，持续时间 > 12小时但 < 24小时。 （3）第3阶段 o血清肌酐升高至>300%（较基线值增加>3倍）； o血清肌酐>4.0 mg/dl（>354 mmol/升）且急性升高≥0.5 mg/dl（44 mmol/升）； o尿量 <0.3 ml/kg/小时持续 >24 小时； o12小时以上无尿； o无论是否符合上述标准，均需进行肾脏替代治疗（包括透析或超滤）。 - 慢性肾功能不全 血清肌酐较基线水平升高2 mg/dl或以上，或需要肾脏替代治疗，任一情况持续至少90天。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 如器械故障导致肾功能障碍。 |
| 与患者的相关性 | 如未遵医嘱治疗导致肾功能障碍。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 例如，过度使用利尿剂治疗、给予肾毒性药物或造影剂导致肾功能障碍。 |
| 19、器械故障 |  |
| - 器械故障 当 MCSD 系统的任何组件停止按照设计的性能规范运行或无法按预期运行时，即发生器械故障。性能规范包括使用说明中提出的所有声明。器械故障进一步定义为重大或轻微。 - 主要器械故障 主要设备故障，也称为失效，是指 MCSD 系统的一个或多个组件直接导致或可能诱发循环支持不足（低心输出量状态）或死亡的状态。医源性或受者诱导的失效将被归类为医源性/受者诱导失效。 - 当出现以下任一情况时，设备故障或失效被归类为重大事件： （1）死亡。 （2）住院治疗、急诊就诊或延长住院时间，或在持续住院期间护理级别升级（即转入重症监护病房）。 （3）危及生命事件（如卒中或短暂性脑缺血发作、心脏骤停、心力衰竭、晕厥或近乎晕厥事件、心律失常等）。 （4）导致显著残疾或丧失能力。 （5）需采取干预措施以预防功能障碍/损伤，包括： o紧急移植登记（即刻紧急移植登记）； o更换泵； o泵体外植体； o无需移除或部分移除组件的泵停用； o经皮导线完整性受损需修复； o对循环支持系统任何内部组件进行维修或更换的操作； o流出道移植物修复或支架置入术。 注：对于因后勤原因在住院环境中更换或更换外部控制器的患者（其他方面病情稳定者），应视为轻微器械故障而非重大故障。 - 轻微器械故障 轻微器械故障指外部组件功能不全需维修或更换，但不构成Ia至g类故障。器械故障不包括常规维护操作，如更换外部控制器、气动驱动装置、电源、电池及互连电缆等与故障部件无关的部件。 - 装置血栓 体内装置血栓属于重大装置故障的特殊类型，可分为疑似装置血栓和确诊装置血栓。根据临床、生化或血流动力学检查结果，可判定为疑似装置血栓（见下文定义）；或通过装置检查、无可辩驳的影像学研究，或因装置内/其导管内无适当多普勒血流信号（证实存在血栓）而确诊（见下文定义），此类血栓可导致或可能诱发循环衰竭。 - 疑似装置血栓 （1）疑似装置血栓是装置相关故障，临床或 MCSD 参数提示泵、套管或移植物的血液接触部件上存在血栓。疑似装置血栓形成的定义为：出现以下3项标准中至少1项的体征和症状： - 存在严重溶血（包括溶血生化标志物升高，如乳酸脱氢酶或游离血红蛋白，或溶血临床证据，如血红蛋白尿）； - 存在未由结构性心脏病解释的心力衰竭。 - 泵参数异常，提示泵输出量/泵效率/泵性能降低。 |  |
| （2）疑似装置血栓将伴随以下一种或多种事件或干预措施： - 死亡； - 卒中或短暂性脑缺血发作； - 动脉非中枢神经系统血栓栓塞； - 需要重新开始正性肌力药物治疗； - 采用静脉抗凝治疗（如肝素）、静脉溶栓治疗（如组织型纤溶酶原激活剂tPA）或静脉抗血小板治疗（如依替巴肽、替罗非班）； - 更换泵； - 泵体取出术（是否更换）； - 无需移除泵即可实现泵停用； - 对循环支持系统任何内部组件进行维修或更换的操作； - 紧急移植登记（立即紧急移植登记）。 - 确认的器械血栓 确诊的装置血栓是一种主要的装置相关功能障碍，其特征为在装置流入导管或流出导管/移植物的血液接触表面内确认存在血栓。该情况可通过直接目视检查、无可辩驳的造影放射学证据，或因缺乏适当的多普勒血流信号而报告，这些信号可导致或可能诱发循环衰竭或引发血栓栓塞。 |  |
| 导管装置血栓是一种特殊的装置故障情况，表现为血栓阻塞泵的流出移植物。若血栓直接通过阻碍血流干扰泵功能，且因血栓导致泵需更换，则应归类为重大事件；若仅存在可见血栓但泵功能保留但仍需手术干预（当需手术干预时难以界定为轻微事件），则应归类为轻微事件。所有情况下，仅需通过目视确认血栓即可作为判定依据。 若在泵更换后通过目视检查、紧急移植或死亡后尸检最终确认疑似装置血栓事件，则该事件可能被重新归类为确诊装置血栓。 |  |
| 系统关联性的判定标准 |  |
| 与系统的相关性 | 即在取出器械时检测到、造影检查中发现、或与溶血现象相关，或其他与器械故障相符的控制器数据。 |
| 与患者的相关性 | 即未遵守器械或使用说明书的护理要求，或其外围组件的使用规范，未遵循抗凝治疗方案，或出现促凝异常。 |
| 与手术操作/患者管理的相关性 | 即手术方案偏离、抗凝治疗欠佳。 |

- 不良事件的处理措施

根据临床试验方案设计，本次临床试验计划入组50例。植入式左心室辅助系统在国内外已上市多年，通过对美国FDA数据库HeartMate 3上市产品发生不良事件信息收集与分析，主要不良反应发生的概率如下表，针对主要不良反应可参考采取以下相应治疗措施：

表3 不良事件的处理措施

| 不良反应 | 发生率 | 治疗措施 |
| --- | --- | --- |
| 再次手术 | 17% | （1）明确再次手术的病因、手术部位、手术方式； （2）术前常规检查指标判断； （3）术后护理及用药。 |
| 再次住院 | 10% | （1）明确再次住院的病因； （2）对症治疗。 |
| 神经系统功能障碍 | 8% | （1）脑血管并发症主要发生在术后3个月以内，尤其是急性期发病率较高。急性期脑梗塞时无法通过普通CT发现，只能通过MRI才能查出。但是，植入VAD的患者无法进行MRI检查。所以此时需要进行Perfusion CT。必要时与脑神经外科密切沟通，确认是否可以进行血栓吸引。脑血管并发症包括脑梗塞和脑出血。脑梗塞可能是由于急速负氮平衡、尿量过多、调低转速、血小板恢复期、FDP（TAT）急剧上升、心律不齐等因素导致脑梗塞。脑出血可能是由于抗凝过度；感染；DIC；食量的变化；高血压等因素导致脑出血； （2）观察血液分析；头部CT造影检查； （3）积极预防室性心动过速（VT），必要时可考虑给予β阻滞剂、阿米达隆等治疗； （4）脑出血处理措施： a.如果CT发现有明显出血，即刻予以维他命K等止血药；使INR值逆转至1.5～2.0； b.如果患者出现昏迷、呼吸急促或痉挛，可考虑气管插管，从CT室直接转入ICU； c.急速的容量负荷可能导致心力衰竭，如果不容易插输液管，立即改为插入中心静脉置管（CVC）； d.必要时注射儿茶酚胺； e.以50ml注射器缓慢泵注新鲜冰冻血浆（FFP）（强调早期输注FFP可减少出血量），每次输注2单位FFP；之后每30分钟用凝血监测系统（CoaguChek XS）监测INR，直至INR恢复至1.5。同时需密切监测血压，并定期抽血复查血常规、凝血功能，动态评估出血与凝血状态； f.密切观察病情，注意瞳孔变化，积极与脑外科医师沟通病情，治疗脑水肿，必要时行颅内手术。 |
| 心包积液 | 2% | （1）立即影像学检查或开胸探查明确引起积液的原因及积液量，慎重扩容和应用正性肌力药； （2）确定诊疗方案：如患者出现心梗或感染引起，超声引导下的心包穿刺等：若因心脏破裂引起，需紧急建立体外循环，安排心脏修复手术； （3）心电监护及术后护理。 |
| 心肌梗死 | 1% | （1）发病初期的治疗：舌下硝酸甘油，心肺复苏的等措施。 （2）一般治疗：绝对卧床1～2天；心电监护持续吸氧；止痛（吗啡）等。 （3）再灌注治疗： a.溶栓治疗：溶栓治疗包括重组组织型纤溶酶原激活剂（阿替普酶、兰替普酶、瑞替普酶、替奈普酶等）；非特异性纤溶酶原激活剂（尿激酶、尿激酶原等）；重组人组织型纤溶酶原激活物（rt-PA）等； b.经皮冠状动脉介入（PCI）； c.冠状动脉旁路移植术（CABG）。 （4）治疗和纠正并发症。 |
| 精神疾病发作 | 7% | （1）确定疾病类型及严重程度； （2）提供躯体治疗：包括药物、电休克疗法以及其他刺激脑部的疗法（如经颅磁刺激疗法和迷走神经刺激疗法） （3）提供心理治疗：包括个体治疗、集体治疗、家庭治疗、婚姻治疗、行为治疗（如放松训练或情景暴露疗法）、催眠治疗。 |
| 呼吸衰竭 | 19% | （1）建立通畅的气道：清除分泌物、解痉、气管插管、气管切开； （2）氧疗原则：保证PaO2>60mmHg或SaO2>90%的前提下，尽量减少吸氧浓度； （3）增加通气量、减少CO2潴留：使用呼吸兴奋剂、机械通气； （4）纠正酸碱失衡和电解质紊乱； （5）抗感染治疗； （6）治疗合并症； （7）营养支持； （9）ECMO。 |
| 伤口裂开 | 1% | （1）纠正病人的营养状况； （2）无论是完全性或部分性，只要没有感染，均应立即手术； （3）切口可采用减张缝合法； （4）对症治疗。 |
| 溶血 | 1% | （1）保持输液，维持水电解质与酸碱平衡、抗休克等； （2）保护肾功能：血压稳定时静脉输注20%甘露醇（0.5～1g/kg）或呋塞米（速尿）40～60mg，必要时每4小时重复1次，直到血红蛋白尿基本消失；静脉滴注5%碳酸氢钠250ml以碱化尿液，促进血红蛋白结晶溶解，防止肾小管阻塞； （3）预防弥漫性性血管内凝血（DIC）； （4）发生少尿、无尿时按急性肾功能衰竭处理。 |
| 右心衰竭 | 20% | （1）一般治疗：去除诱因、氧疗、改善生活方式等； （2）药物治疗：利尿剂、洋地黄制剂、血管活性药物、ACEI与β受体阻滞剂等； （3）非药物治疗：心脏同步化治疗，因左右心室不同步加重右心衰的恶化，采用左右心室同步治疗可以改善心力衰竭； （4）在急性期，避免循环不全，右心衰的治疗优先于肺部治疗； （5）右心室辅助。 |
| 感染 | 35% | （1）立即予以广谱抗感染、抗休克、补液、扩容、监测中心静脉压及每小时尿量、营养支持治疗，留取血液进行感染源鉴定； （2）针对病因治疗：病灶切除、脓肿引流，留取病灶组织或组织液进行菌种鉴定及药敏试验； （3）根据菌种检测及药敏试验结果给与抗生素治疗。 |
| 出血 | 26% | （1）尽快明确出血原因、出血部位、出血量； （2）恢复循环血容量： a.留置大口径外周静脉或静脉插管，快速输液补充血容量，维持组织灌注和氧供，以防止发生低血容量休克和随之而来的多器官衰竭； b.及时应用晶体液和人工合成胶体液体补充血容量； c.在补充血容量的同时输注少白红细胞，以维持组织灌注和氧供； d.同时监测中心静脉压，保持体温，重视隐匿性失血。 （3）及时止血： a.手术止血； b.红细胞输注、血小板输注、新鲜冰冻血浆（FFP）和冷沉淀的输注； c.静脉输注止血药物，抗纤溶药物如止血芳酸和止血敏，目的是抑制纤溶亢进。或者重组因子VII激活物（γFVIIa）； d.对症治疗； e.预防弥漫性性血管内凝血（DIC）； （4）纠正凝血功能障碍。 |
| 心律失常 | 36% | （1）向患者解释病情及治疗方案，消除其思想顾虑及悲观情绪； （2）查找心律失常的病因及诱因，进行针对性治疗； （3）住院或治疗（药物治疗、除颤、心脏复律）、ICD治疗（例如，休克或抗心动过速起搏）或心律失常消融手术）。 |
| 静脉血栓栓塞 | 5% | （1）影像学检查确定病灶位置； （2）抗凝治疗：普通肝素、低分子肝素（LMWH）、维生素K拮抗剂（华法林）、Xa因子抑制剂（磺达肝葵钠、利伐沙班）等； （3）介入治疗； （4）积极治疗并发症。 |
| 非中枢神经系统动脉血栓栓塞 | 2% | （1）病因治疗； （2）药物治疗：普通肝素、低分子肝素（LMWH）、维生素K拮抗剂（华法林）、Xa因子抑制剂（磺达肝葵钠、利伐沙班）等； （3）对症治疗。 |
| 高血压 | 2% | （1）病因治疗； （2）可以单独或者联合使用噻嗪类利尿剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂、ACE抑制剂和ARB治疗； （3）治疗并发症； （4）积极治疗高血压急症： a.头部可放冰袋，吸氧、镇静、避免躁动等； b.紧急降压：迅速降低血压是提高患者存活率，防止严重并发症的关键。应选择快速强有力的降压药，力求在1～2h内将收缩压降至160～180mmHg,舒张压降至110mmHg以下。药物包括：硝普钠、硝酸甘油、艾司洛尔、酚妥拉明、乌拉地尔等； c.制止抽搐：凡抽搐者可考虑使用安定10～20mg静脉缓注、苯巴比妥钠0.2g肌注，或副醛5ml深部肌肉注射或10%水合氯醛20～30ml保留灌肠等治疗，积极控制抽搐； d.治疗脑水肿：高血压脑病时应及时治疗因颅内压增高所致的脑水肿，特别是血压下降至预期水平，仍有颅内压增高时，要及时给予降颅内压药物。20%甘露醇、25%山梨醇、呋喃苯胺酸（速尿）等。 |
| 肝功能障碍 | 2% | （1）一般治疗：包括基础、支持和心理治疗； （2）病因治疗：抗病毒治疗、戒酒、停用有关对肝功能有损害的药物或可疑药物； （3）保肝治疗：还原性谷胱甘肽、硫普罗宁、葡醛内酯、联苯双脂、水飞蓟素、多烯磷脂酰胆碱、肌苷、促肝细胞生长因子等； （4）治疗并发症：包括感染、消化道出血、肝性脑病、肝肾综合征等； （5）介入或外科治疗：动脉栓塞、肝移植等。 |
| 肾功能障碍 | 11% | （1）病因治疗； （2）纠正水、电解质和酸碱失衡，恢复有效循环血容量； （3）抗休克治疗：多巴胺1～3μg/Kg/min扩张肾血管，增加肾流量； （4）抗感染治疗； （5）预防弥漫性性血管内凝血（DIC）； （6）透析疗法（血液透析、腹膜透析、血浆置换、血液灌流等）； （7）营养疗法。 |
| 其他 |  |  |

- 装置故障紧急状态的应对措施：

（1）失去功能：控制器显示泵转速、流量及功耗均为0，您可能会出现心脏衰竭，呼吸困难，意识丧失，甚至死亡。患者/家属/朋友等请立即联系医生及技术服务支持人员，安排更换整个HeartCon II植入式左心室辅助系统。

（2）组件故障：控制器失灵，监控器无显示或者监控器通讯故障，电池过热，充电座无法充电，电池电量不显示，连接头接触不良。患者/家属/朋友等请立即联系医生及技术服务支持人员，安排相关工程师进行修复和更换。

（3）经皮线缆：经皮电源线扭曲、扭结或弯曲导致内部电源线损坏，可能导致泵及其控制系统部件出现故障甚至停止运转。请您按照患者手册维护电缆，一旦发生电缆损坏，患者/家属/朋友等请立即联系医生及技术服务支持人员，安排更换整个HeartCon II植入式左心室辅助系统。

（4）泵血栓：在血液泵体内或人工血管内形成血栓，可能会导致心肝肾肺脑等器官损伤或衰竭，严重可致死亡。患者/家属/朋友等请立即联系医生及技术服务支持人员，根据情况进行溶栓或抗凝治疗或安排更换整个HeartCon II植入式左心室辅助系统。

附件9：INTERMACS不良事件定义（译文）

INTERMACS不良 事件 定义

本文件包含以下不良事件定义：

溶血

右心衰竭

器械故障

大出血

主要感染

神经功能障碍

肾功能障碍

各种心律失常

呼吸衰竭

静脉血栓栓塞

伤口裂开

动脉非中枢神经系统血栓栓塞

肝功能异常

高血压

心包积液

心肌梗死

MCS-ARC溶血不良事件

- 轻度溶血

血浆游离血红蛋白值大于20 mg/dl或血清乳酸脱氢酶（LDH）水平大于植入中心正常范围上限的2.5倍（2.5x），且在植入后72小时内未出现临床症状或溶血或泵功能异常的发现（症状和发现列表参见严重溶血部分），且认为非实验室误差所致。

- 严重溶血

血浆游离血红蛋白值大于20 mg/dl或血清乳酸脱氢酶（LDH）水平超过植入中心正常范围上限的2.5倍（2.5x），且在植入后72小时内出现，并伴有溶血的临床症状或体征或泵功能异常。

- 严重溶血需满足以下至少一种条件：

- 血红蛋白尿（“茶色尿”）；

- 贫血（血细胞比容或血红蛋白水平下降，与慢性疾病或常规 VAD 后状态可解释的水平不成比例）；

- 高胆红素血症（总胆红素高于2 mg/dl，以间接成分为主）

- 泵故障和/或设备故障章节所述的异常泵参数

- 笔记

- 若LDH升高是由于实验室操作错误、肝功能或肺功能异常所致，则不应将其报告为溶血。若存在此类怀疑，应在24小时内进行LDH、LDH同工酶及血浆游离血红蛋白的确认性检测，以排除实验室操作错误。

- 无论是否认为与器械相关，所有溶血原因均应予以报告。

- 溶血事件的关联性应归类为：

- 患者相关：（即血液学异常）；

- 管理相关：（即，药物相关、继发性泵或 IABP 相关、泵位置不当）；

- 器械相关：（即与泵血栓形成或器械故障相关）。

MCS-ARC右心衰竭不良事件

- 早期急性右心衰竭

- 需要植入临时或永久性 RVAD（包括 ECMO），同时植入 LVAD（在患者离开手术室之前植入 RVAD）。

- 植入后早期右心衰竭

- 在 LVAD 植入后30天内需要植入临时或持久性 RVAD（包括 ECMO），持续任意时间

- LVAD 植入后14天内未能脱离正性肌力药物或血管加压药支持或吸入一氧化氮，或在植入后30天内必须开始这种支持并持续至少14天。

- 右心衰竭的初步诊断需满足以下至少两项临床表现：

- 腹水；

- 功能性局限性外周水肿（>2+）；

- 直立患者颈部中段及以上部位颈静脉压估计值升高；

- 测量的中心静脉压或右心房压升高（≥16 mm Hg）。

- 或至少与以下一种表现相关：

- 血清肌酐超过基线值2倍的肾功能衰竭；

- 肝损伤伴AST/ALT至少升高2个正常上限值或总胆红素>2.0；

- SVO2 < 50%；

- 心指数 < 2.2 升/分钟/平方米；

- 在无机械性原因（如心脏压塞或张力性气胸）的情况下，泵流量较既往基线降低>30%；

- 乳酸升高>3.0 mmol/升。

- RHF 事件的关联性应分类为：

- 患者相关因素：（如植入前右心衰竭、药物治疗依从性差导致的容量超负荷、严重主动脉瓣反流、心肾综合征、诱发性心律失常、肺部疾病、肺血管阻力升高）。

- 与管理相关：（例如，与植入手术、容量超负荷、正性肌力药物撤药相关）。

- 器械相关：（例如，与泵功能故障、流出道移植物受损相关）。

MCS-ARC装置故障不良事件

- 器械故障

当 MCSD 系统的任何组件停止按照设计的性能规范运行或无法按预期运行时，即发生器械故障。性能规范包括使用说明中提出的所有声明。器械故障进一步定义为重大或轻微。

- 主要器械故障

主要设备故障，也称为失效，是指 MCSD 系统的一个或多个组件直接导致或可能诱发循环支持不足（低心输出量状态）或死亡的状态。医源性或受者诱导的失效将被归类为医源性/受者诱导失效。

- 当出现以下任一情况时，设备故障或失效被归类为重大事件：

- 死亡；

- 住院治疗、急诊就诊或延长住院时间，或在持续住院期间护理级别升级（即转入重症监护病房）；

- 危及生命事件（如卒中或短暂性脑缺血发作、心脏骤停、心力衰竭、晕厥或近乎晕厥事件、心律失常等）；

- 导致显著残疾或丧失能力；

- 需采取干预措施以预防功能障碍/损伤，包括：

  - 紧急移植登记（即刻紧急移植登记）；

  - 更换泵；

  - 泵体外植体；

  - 无需移除或部分移除组件的泵停用；

  - 经皮导线完整性受损需修复；

  - 对循环支持系统任何内部组件进行维修或更换的操作；

  - 流出道移植物修复或支架置入术。

注：对于因后勤原因在住院环境中更换或更换外部控制器的患者（其他方面病情稳定者），应视为轻微器械故障而非重大故障。

- 轻微器械故障

轻微器械故障指外部组件功能不全需维修或更换，但不构成Ia至g类故障。器械故障不包括常规维护操作，如更换外部控制器、气动驱动装置、电源、电池及互连电缆等与故障部件无关的部件。

- 装置血栓

体内装置血栓属于重大装置故障的特殊类型，可分为疑似装置血栓和确诊装置血栓。根据临床、生化或血流动力学检查结果，可判定为疑似装置血栓（见下文定义）；或通过装置检查、无可辩驳的影像学研究，或因装置内/其导管内无适当多普勒血流信号（证实存在血栓）而确诊（见下文定义），此类血栓可导致或可能诱发循环衰竭。

- 疑似装置血栓

疑似装置血栓是装置相关故障，临床或 MCSD 参数提示泵、套管或移植物的血液接触部件上存在血栓。

- 疑似装置血栓形成的定义为：出现以下3项标准中至少1项的体征和症状：

- 存在严重溶血（包括溶血生化标志物升高，如乳酸脱氢酶或游离血红蛋白，或溶血临床证据，如血红蛋白尿）。

- 存在未由结构性心脏病解释的心力衰竭。

- 泵参数异常，提示泵输出量/泵效率/泵性能降低。

- 疑似装置血栓将伴随以下一种或多种事件或干预措施：

- 死亡

- 卒中或短暂性脑缺血发作。

- 动脉非中枢神经系统血栓栓塞

- 需要重新开始正性肌力药物治疗。

- 采用静脉抗凝治疗（如肝素）、静脉溶栓治疗（如组织型纤溶酶原激活剂tPA）或静脉抗血小板治疗（如依替巴肽、替罗非班）。

- 更换泵。

- 泵体取出术（是否更换）。

- 无需移除泵即可实现泵停用。

- 对循环支持系统任何内部组件进行维修或更换的操作。

- 紧急移植登记（立即紧急移植登记）。

- 确认的器械血栓

确诊的装置血栓是一种主要的装置相关功能障碍，其特征为在装置流入导管或流出导管/移植物的血液接触表面内确认存在血栓。该情况可通过直接目视检查、无可辩驳的造影放射学证据，或因缺乏适当的多普勒血流信号而报告，这些信号可导致或可能诱发循环衰竭或引发血栓栓塞。

- 笔记

- 导管装置血栓是一种特殊的装置故障情况，表现为血栓阻塞泵的流出移植物。若血栓直接通过阻碍血流干扰泵功能，且因血栓导致泵需更换，则应归类为重大事件；若仅存在可见血栓但泵功能保留但仍需手术干预（当需手术干预时难以界定为轻微事件），则应归类为轻微事件。所有情况下，仅需通过目视确认血栓即可作为判定依据。

- 若在泵更换后通过目视检查、紧急移植或死亡后尸检最终确认疑似装置血栓事件，则该事件可能被重新归类为确诊装置血栓。

- 该设备故障事件的关联性应归类为：

- 患者相关因素：（即未遵守器械或使用说明书的护理要求，或其外围组件的使用规范，未遵循抗凝治疗方案，或出现促凝异常）。

- 管理相关（即手术方案偏离、抗凝治疗欠佳）。

- 器械相关：（即在取出器械时检测到、造影检查中发现、或与溶血现象相关，或其他与器械故障相符的控制器数据。

MCS-ARC 出血不良事件

- I型

非可干预性出血且未导致患者寻求非计划性检查、住院或医疗专业人员治疗的出血事件；可能包括患者未经医疗专业人员咨询而自行终止药物治疗的发作。此类出血事件在住院期间不具相关性。

- II型

任何明确的、可操作的出血体征（例如超出临床情境预期的出血量，包括仅通过影像学检查发现的出血），若不符合III型、IV型或V型标准，但至少符合以下任一标准：

- 需要医疗专业人员进行非手术医疗干预；

- 导致住院或护理水平升高；

- 提示性评估。

- III型

- IIIa型

  - 伴随血红蛋白下降3至<5 g/dl或（1.86~3.1 mmol/升SI单位）的外显性出血（前提是血红蛋白下降与出血相关）；

  - 任何有外显性出血的输血。

- IIIb型

  - 外显性出血伴血红蛋白下降≥5 g/dl（3.1 mmol/L）（前提是血红蛋白下降与出血相关）；

  - 心脏压塞；

  - 需手术干预控制的出血（不包括牙科/鼻/皮肤/痔疮）；

  - 需要静脉血管活性药物的出血。

- IV型：VAD 植入相关出血（包括伴随心脏或非心脏外科手术）

  - 关闭切口或用于植入 VAD 以控制出血的切口后再次手术；

  - ≥50 kg：植入后前7天内任何48小时内≥4U PRBC；

  - < 50 kg：≥ 20 cm3/kg PRBC 植入后前7天内任何24小时内；

  - 胸腔引流管24小时内排出量>2升。

- V型：致死性出血

- Va型：可能致死性出血；无尸检或影像学证实但临床可疑；

- Vb型：明确的致命性出血；显性出血或尸检或影像学证实。

- 出血事件的关联性应按以下方式分类：

- 患者相关因素：（例如与手术技术无关的凝血功能障碍，如未严格遵守抗凝药物治疗方案导致抗凝水平异常升高、肝功能衰竭）；

- 与管理相关：（例如，与手术技术相关；高血压；在抗凝治疗水平不当的情况下出现出血）或与抗凝药物管理不当相关；

- 泵相关：（例如，流出移植物、顶端连接器或其他内部组件出血）。

MCS-ARC感染不良事件

- MCS相关感染

- 经皮导线部位感染

  - 经皮导线浅表感染：当存在疼痛、发热、渗出液、红斑或白细胞增多等临床感染证据，并需接受抗菌治疗时，经皮导线周围皮肤培养结果呈阳性。经皮导线穿出部位可能出现渗出液和/或周围皮肤红斑。经皮导线穿出部位的上皮化过程未受保护。穿出部位皮肤标本的革兰氏染色可见白细胞（即炎症阳性征象）。

  - 深部经皮导线感染：当存在疼痛、发热、引流、红斑或白细胞增多等临床感染证据，并需接受抗菌治疗时，从导线出口部位（位于上皮层深层）获取的培养结果呈阳性。经皮导线出口部位的上皮化结构被破坏且不再保持完整，或影像学检查显示经皮导线路径在纵隔外存在与感染相符的征象。

- 植入组件外表面感染。当存在疼痛、发热、引流、红斑或白细胞增多等临床感染证据，并需接受抗菌治疗时，从体内植入的泵或其组件（包括控制器、电池等装置组件）外壳周围组织中培养出阳性结果。

- 植入式组件（器械心内膜炎）血液接触表面感染：MCS器械（包括流入/流出移植物）血液接触内表面感染：通过阳性血培养或泵血流路径中赘生物的影像学/超声心动图证据证实，且需接受抗菌治疗。

- 非MCS相关感染

- 感染性心内膜炎：非MCS相关阳性血培养和超声心动图检查结果，仅在自体瓣膜、 ICD 或起搏器导线上发现肿块或赘生物。

- 基本装船须知

  - 血培养阳性但未发现其他来源；

  - 血流感染：非 VAD 部位或中心静脉导管相关（定义来自美国疾病控制与预防中心/国家医疗保健安全网）；

  - 应与抗菌治疗的必要性相结合。

- 纵隔炎

  - 操作相关性纵隔炎

- 深部胸骨伤口感染（孤立）；

- 涉及MCS装置组件（与纵隔连续或已位于纵隔内）的胸骨深部伤口感染。可能与MCS装置植入组件相邻。

  - 非MCS相关性纵隔炎：

- 明确由其他原因引起的纵隔炎（例如内镜检查期间的食管穿孔，与脓胸相邻）。

  - 纵隔或胸廓切开术伤口浅表感染

- 仅累及植入物切口的皮肤、皮下脂肪及肌肉的感染；

- 应与抗菌治疗的必要性相结合。

- 脓毒症

  - 由宿主对感染的失调反应引起的危及生命的器官功能障碍：

- 感染全身性受累的证据，表现为需要接受抗菌药物治疗；

- 血培养阳性和/或以下两项之一：

      - PaO2/FIO2 < 400 或呼吸频率 ≥ 22/min 或机械通气支持；收缩压 < 100 mm Hg 或平均动脉压 ≤ 65 mm Hg 的低血压；

      - 血小板计数 < 150 或凝血酶原时间延长或纤维蛋白原降解产物；

      - 血清胆红素 > 基线值的50%；

      - 精神状态改变（格拉斯哥评分 < 15）；

      - 肌酐（血清）> 基线值50%；

      - 需要静脉血管收缩剂。

- 局部非MCS装置感染：指感染部位不涉及MCS装置或其组件（如肺炎、尿路感染、胆囊炎、憩室炎、牙脓肿）且需接受抗菌治疗的情况。

- 该感染事件的关联性应归类为：

- 患者相关因素：（如不依从治疗或对驱动系统出口部位或留置导管管理不当、静脉药物滥用、误吸）；

- 管理相关：（如隧道操作不当、术中部位污染、插管时间延长）；

- 器械相关：（例如，通过影像学检查或在导管或器械内检测到赘生物而诊断为器械性心内膜炎）。

MCS-ARC神经系统功能障碍不良事件

- I型：明显中枢神经系统损伤：急性症状性脑或脊髓损伤

- Ia型 - 缺血性卒中：突发性神经系统体征或症状，符合大脑、脊髓或视网膜内局灶性或多灶性血管区域的特征，且：

  - 持续观察≥24小时或直至死亡，且病理学或神经影像学证据显示以下任一情况：

- 相应血管区域的中枢神经系统梗死（伴或不伴出血）；

- 即使未检测到相应血管区域存在急性缺血证据，仍可排除其他明显病因（包括出血）。

  - 症状持续时间<24小时，且经病理学或神经影像学证实为相应血管区域的中枢神经系统（CNS）梗死。注：若CNS梗死部位与短暂症状不符，则该事件将被归类为隐匿性CNS梗死（IIa型）和短暂性脑缺血发作（TIA，IIIa型），但不属于缺血性卒中。

注：卒中相关症状通常表现为以下急性发作：局灶性肌无力和/或麻木、语言表达或理解障碍、同侧偏盲或四象限视野缺损、复视、单眼高度盲、半侧空间忽视、构音障碍、眩晕或共济失调。

- IaH型——缺血性卒中伴出血性转化：缺血性卒中可发生出血性转化。当缺血性卒中为主要机制和病理学表现，或神经影像学证实出血性转化时，此类病例应进一步分为A类或B类。

  - A类-点状（非占位性）出血：梗死区或其边缘可见点状出血或融合性点状出血，但无占位效应。

  - B类——融合性（占位性）出血：源自梗死区域内的融合性出血或血肿，具有占位效应。

- Ib型 - 有症状的脑内出血：由脑实质内、脑室内、脊髓或视网膜出血引起的快速发展的神经系统体征或症状（局灶性或全身性），非创伤性。

- Ic型 - 有症状的蛛网膜下腔出血：由蛛网膜下腔出血引起的快速发展的神经系统体征或症状（局灶性或全身性）和/或头痛，非创伤性病因。

- Id型 - 卒中（未另分类）：指由中枢神经系统缺血或出血引发的急性局灶性神经症状或头痛发作，持续24小时或直至死亡，但因缺乏足够证据（如未进行神经影像学检查）而无法归类为上述任何一种类型。

- Ie型 - 有症状的缺氧缺血性损伤：由低血压和/或缺氧引起的非血管性分布的脑、脊髓或视网膜细胞弥漫性死亡（经病理学或神经影像学证实），导致非局灶性（整体性）神经系统体征或症状。

- If型 - 有症状的硬膜下出血：急性局灶性神经系统体征或症状和/或头痛发作，并伴有硬膜下腔出血的证据。

- Ig型——颅内、蛛网膜下或硬膜下创伤性脑损伤：由损伤引起的脑出血。示例：跌倒、机动车事故。

- II型：隐匿性中枢神经系统损伤：通过神经影像学检查发现的急性无症状性脑或脊髓损伤

- IIa型——隐匿性中枢神经系统梗死：根据神经影像学或病理学证据，由局灶性或多灶性缺血导致的脑、脊髓或视网膜细胞死亡，且无与病变部位相符的急性神经系统症状病史。

- IIaH型——隐匿性中枢神经系统（CNS）梗死伴出血性转化：隐匿性CNS梗死包含出血性转化。当CNS梗死为主要机制且神经影像学或病理学证实出血性转化时，此类病例应进一步细分为A类或B类。

  - A类 - 点状（非占位性）出血：梗死区或其边缘可见点状出血或融合性点状出血，但无占位效应；

  - B类 - 流行性（占位性）出血：起源于梗死区内的流行性出血，具有占位效应；

- IIb型 - 隐匿性中枢神经系统出血：神经影像学或病理学证据显示，脑实质、蛛网膜下腔、硬膜下腔、脑室系统、脊髓或视网膜存在非创伤性出血，且无与出血部位相符的急性神经系统症状病史

- III型：神经系统功能障碍（急性症状）无中枢神经系统损伤

- IIIa型短暂性脑缺血发作（TIA）：短暂性局灶性神经症状（持续时间<24小时），推测由局灶性脑、脊髓或视网膜缺血引起，但神经影像学或病理学检查（或影像学检查缺失时）未显示急性梗死证据。

- IIIb型 - 无中枢神经系统损伤的谵妄：短暂性非局灶性（全身性）神经系统体征或症状（持续时间不等），且神经影像学或病理学检查未见细胞死亡证据

- 癫痫发作 –（将癫痫发作抽象归类于III型癫痫的亚型下）

- 急性严重程度、康复及长期残疾的分类

- 急性严重程度

  - 轻度神经功能障碍：NIHSS 0-5；

  - 中度神经功能障碍：NIHSS 6-14；

  - 重度神经功能障碍：NIHSS ≥15。

注：严重程度评估应在任何明显中枢神经系统损伤（类型I）确诊时进行，以确保准确分类

- 脑卒中恢复

  - 完全康复的卒中：在卒中后30-90天时改良Rankin评分（MRS）为0分，或患者恢复至卒中前基线MRS水平，且未出现任何由卒中引发的新症状。

- 脑卒中后残疾

  - 致死性卒中：由卒中直接导致的死亡，且死亡原因可归因于该卒中；

  - 卒中禁用标准：30-90天时MRS≥2分，且较卒中前基线至少增加1分；

  - 非致残性卒中：MRS评分在30-90天内<2分，或≥2分且较卒中前基线未增加至少1分。

注：残疾评估仅适用于存在明显中枢神经系统损伤（I型）的受试者，且应在卒中事件发生后90±14天进行。

- 该神经系统事件的关联性应归类为：

- 患者相关因素：（如既往颈动脉或脑血管疾病病史、与手术技术无关的凝血功能异常（如未严格遵医嘱服用抗凝药物导致抗凝水平异常升高）、非法药物使用相关情况、其他药物治疗依从性差、外伤史、脓毒症相关因素）；

- 与管理相关：（例如，抗凝治疗过度或与辅助装置使用相关，或与手术操作相关的低血压或高血压）；

- 与器械相关：（如继发于泵血栓形成或器械故障）。

MSC-ARC肾功能异常不良事件

- 急性肾功能不全

- 第1阶段

  - 血清肌酐升高至150%至199%（较基线增加1.5−1.99倍）或升高>0.3 mg/dl（>26.4 mmol/升）；

  - 尿量 < 0.5 ml/kg/h，持续时间 > 6小时但 < 12小时。

- 第2阶段

  - 血清肌酐升高至200%至299%（较基线增加2.0×2.99倍）；

  - 尿量 < 0.5 ml/kg/小时，持续时间 > 12小时但 < 24小时。

- 第3阶段

  - 血清肌酐升高至>300%（较基线值增加>3倍）；

  - 血清肌酐>4.0 mg/dl（>354 mmol/升）且急性升高≥0.5 mg/dl（44 mmol/升）；

  - 尿量 <0.3 ml/kg/小时持续 >24 小时；

  - 12小时以上无尿；

  - 无论是否符合上述标准，均需进行肾脏替代治疗（包括透析或超滤）。

- 慢性肾功能不全

血清肌酐较基线水平升高2 mg/dl或以上，或需要肾脏替代治疗，任一情况持续至少90天。

- 肾功能障碍事件的关联性应按以下方式分类：

- 患者相关因素：（如未遵医嘱治疗导致肾功能障碍）；

- 管理相关：（例如，过度使用利尿剂治疗、给予肾毒性药物或造影剂导致肾功能障碍）；

- 器械相关：（如器械故障导致肾功能障碍）。

MCS-ARC 心律失常

任何有记录的心律失常，导致临床损害（例如，VAD 功能异常[例如，VAD 血流减少或吸引事件]、少尿、晕厥前或晕厥、心绞痛、呼吸困难）或需要住院或治疗（药物治疗、除颤、心脏复律、ICD 治疗（例如，休克或抗心动过速起搏）或心律失常消融术）。

- 心律失常分为以下2种类型：

- 持续性室性心律失常导致临床损害，或需要住院治疗或药物治疗、除颤、心脏复律、 ICD 治疗或心律失常消融手术。

- 持续性室上性心律失常导致临床损害，或需要住院治疗或药物治疗、心脏复律、 ICD 治疗或心律失常消融手术。

- 心律失常事件的关联性应归类为：

- 患者相关因素：（如术前心律失常复发、用药依从性差）；

- 管理相关：（例如，与未纠正的电解质失衡、Swan-Ganz管位置异常（继发于心包填塞）相关）；

- 器械相关问题：（如泵故障、泵体位置异常或流入导管问题）。

MCS-ARC呼吸衰竭

呼吸功能受损，需要再次插管、气管造口术或在植入 VAD 后6天（144小时）内无法停止通气支持。这不包括再次手术插管或诊断或治疗程序的临时插管。

- 呼吸衰竭事件的关联性应按以下方式分类：

- 患者相关因素：（如未遵医嘱治疗导致呼吸衰竭）；

- 管理相关：（如利尿剂治疗不足导致呼吸功能障碍）；

- 器械相关：（如导致呼吸功能障碍的器械故障）。

MCS-ARC静脉血栓栓塞

通过标准临床和实验室检测获得的静脉血栓栓塞事件（如深静脉血栓形成、肺栓塞）证据。

MCS-ARC伤口裂开

手术切口对合面的破坏（排除感染性病因），需进行手术修复。

MCS-ARC 动脉非中枢神经系统血栓栓塞

由以下一项或多项证实的血栓栓塞导致的任何非脑血管器官系统急性全身性动脉灌注不足：

- 标准临床和实验室检查；

- 手术发现；

- 尸检结果。

注：此定义不包括神经系统事件。

MCS-ARC肝功能障碍

若植入术后14天内，以下任两项肝功能检测指标（总胆红素、AST和ALT）升高至超过医院正常值上限3倍以上，或肝功能异常是主要死因，则视为异常。

MCS-ARC高血压：成人

新发血压升高≥140 mmHg收缩压或≥90 mmHg舒张压（脉动泵）或≥110 mmHg平均压（旋转泵）。

MCS-ARC精神病发作：

思维、情绪或行为的紊乱，导致功能显著受损或显著主观痛苦，且需进行干预。干预措施包括添加新的精神科药物、住院治疗或转介至心理健康专业人员进行治疗。自杀行为亦包含在该定义中。

- 精神科事件应根据DSM-5分类标准进行分类：

- 轴I：临床疾病，包括焦虑障碍、心境障碍、精神分裂症及其他精神病性障碍；

- 轴II：人格障碍与智力障碍；

- 轴III：一般健康状况；

- 轴IV：心理社会与环境问题。

MCS-ARC心包液采集：

心包腔内液体或血块的积聚，需要手术干预或经皮导管引流。该事件将分为有心包填塞临床体征（如中心静脉压升高和心输出量/ VAD 降低）和无心包填塞体征的事件。

MCS-ARC心肌梗死：

- 将识别两类心肌梗死：

- 围手术期心肌梗死：心肌梗死的临床怀疑，同时CK-MB或肌钙蛋白>10倍当地医院正常上限， VAD 植入后7天内发现，且ECG结果符合急性心肌梗死。（此定义使用了 VAD 放置时心尖穿刺的较高建议血清标志物上限，不使用壁运动变化，因为心尖缝合环本身会形成新的壁运动异常。）

- 非围手术期心肌梗死：植入术后7天以上出现以下三项标准中的两项：

  - 心肌缺血的典型症状——胸痛；

  - 心电图（ECG）显示符合心肌梗死的模式或变化，且肌钙蛋白（或肌酸激酶，CK，采用标准临床病理学/实验室医学方法检测）高于当地医院正常范围且MB分数阳性（总CK≥3%）。同时需在心肌影像学检查中发现新的区域性左室或右室壁运动异常。

（译文内容仅供参考，当译文与原文存在偏差时，以原文为准）

附件10：INTERMACS不良事件定义（原文）

INTERMACS Adverse Event Definitions

This document contains the following adverse event definitions:

Hemolysis

Right Heart Failure

Device Malfunction

Major Bleeding

Major Infection

Neurological Dysfunction

Renal Dysfunction

Cardiac Arrhythmias

Respiratory Failure

Venous Thromboembolism

Wound Dehiscence

Arterial Non-CNS Thromboembolism

Hepatic Dysfunction

Hypertension

Pericardial Fluid Collection

Myocardial Infarction

MCS-ARC Hemolysis Adverse Event

Minor Hemolysis

A plasma-free hemoglobin value greater than 20 mg/dl or a serum LDH level greater than two and one-half times (2.5 x) the upper limits of the normal range at the implanting center occurring after the first 72 hours post-implant in the absence of clinical symptoms or findings of hemolysis or abnormal pump function (see Major Hemolysis for a list of symptoms and findings) and thought not attributable to laboratory error.

Major Hemolysis

A plasma-free hemoglobin value greater than 20 mg/dl or a serum LDH level greater than two and one-half times (2.5 x) the upper limits of the normal range at the implanting center occurring after the first 72 hours post-implant and associated with clinical symptoms or findings of hemolysis or abnormal pump function.

Major Hemolysis requires the presence of at least one of the following conditions:

- Hemoglobinuria (“tea-colored urine”)

- Anemia (decrease in hematocrit or hemoglobin level that is out of proportion to levels explainable by chronic illness or usual post- VAD state)

- Hyperbilirubinemia (total bilirubin above 2 mg/dl, with predominately indirect component)

- Pump malfunction and/or abnormal pump parameters as per section on device malfunction

Note:

- Isolated LDH elevations should not be reported as hemolysis if attributable to laboratory error, hepatic or pulmonary dysfunction. If suspected, confirmatory testing of LDH, LDH isoenzymes and plasma-free hemoglobin within 24 hours should be obtained to rule out laboratory error.

- All causes of hemolysis should be reported regardless of whether they are thought attributable to the device or not.

The association of the hemolysis event should be classified as:

- Patient related: (i.e., hematologic abnormalities)

- Management related: (i.e., drug related, secondary pump or IABP related, pump malposition)

- Device related: (i.e., related to pump thrombosis or device malfunction)

MCS-ARC Right Heart Failure Adverse Event

Early Acute Right Heart Failure

- Need for implantation of a temporary or durable RVAD (including ECMO) concomitant with LVAD implantation (RVAD implanted before the patient leaving the operating room).

Early post-implant right heart failure

- Need for implantation of a temporary or durable RVAD (including ECMO) within 30 days following LVAD implantation for any duration of time

- Failure to wean from inotropic or vasopressor support or inhaled nitric oxide within 14 days following LVAD implantation or having to initiate this support within 30 days of implant for a duration of at least 14 days.

The primary diagnosis of right heart failure is made by the presence of at least two of the following clinical findings:

  - Ascites

  - Functionally limiting peripheral edema (> 2+)

  - Elevated estimated jugular venous pressure at least halfway up the neck in an upright patient.

  - Elevated measured central venous pressure or right atrial pressure (≥16 mm Hg)

Or is associated with at least one of the following manifestations:

  - Renal failure with serum creatinine > 2 baseline values.

  - Liver injury with an elevation of at least 2 upper limit normal in AST/ALT or total bilirubin > 2.0.

  - SVO2 < 50%.

  - Cardiac index < 2.2 liter/min/m2.

  - Reduction in pump flow of > 30% from the previous baseline in the absence of mechanical causes such as cardiac tamponade or tension pneumothorax.

  - Elevated lactate >3.0 mmol/liter.

- Death occurring in patients within 14 days of LVAD implant who have not received an RVAD but who remain on inotropes or vasopressors at the time of death and meet criteria for the diagnosis of Right Heart Failure on the basis of the above clinical findings (2 criteria) or manifestations (1 criterion) will be considered to have early post-implant right heart failure at the time of death. The contribution of early post-implant right heart failure to the death (primary or secondary) will be made by the clinical care team.

Late RHF

- Need for implantation of an RVAD (including ECMO) greater than 30 days after an LVAD implantation. This may occur within the index hospitalization for LVAD implant or during subsequent rehospitalization for any diagnosis which resulted in a need for temporary or permanent right-sided mechanical assist devices.

- Hospitalization that occurs greater than 30 days post-implant and which requires intravenous diuretics or inotropic support for at least 72 hours and is associated with:

The diagnosis of right heart failure is made by the presence of at least two of the following clinical findings:

  - Ascites

  - Functionally limiting peripheral edema (>2+).

  - Elevated estimated jugular venous pressure at least halfway up the neck in an upright patient.

  - Elevated measured central venous pressure (>16 mm Hg).

Or is associated with at least one of the following manifestations:

  - Renal failure with serum creatinine > 2 baseline value

  - Liver injury with an elevation of at least 2 upper limit normal in AST/ALT or total bilirubin > 2.0

  - A reduction in pump flow of > 30% from the previous baseline in the absence of tamponade

  - SVO2 < 50%

  - Cardiac index < 2.2 liter/min/m2

  - Elevated lactate >3.0 mmol/liter

The association of the RHF event should be classified as:

- Patient-related: (e.g., pre-implant right heart failure, volume overload secondary to non-adherence with medical management, severe aortic regurgitation, cardiorenal syndrome, arrhythmia induced, pulmonary disease, elevated pulmonary vascular resistance).

- Management-related: (e.g., related to implant surgery, volume overload, inotropic agent withdrawal).

- Device-related: (e.g., associated with Pump malfunction, outflow graft compromise).

MCS-ARC Device Malfunction Adverse Event

Device Malfunction

A device malfunction occurs when any component of the MCSD system ceases to operate to its designed performance specifications or otherwise fails to perform as intended.  Performance specifications include all claims made in the instructions for use. Device malfunctions are further defined as major or minor.

Major Device Malfunction

Major device malfunction, otherwise known as failure, occurs when of one or more of the components of the MCSD system either directly causes or could potentially induce a state of inadequate circulatory support (low cardiac output state) or death. A failure that was iatrogenic or recipient-induced will be classified as an Iatrogenic/Recipient- Induced Failure.

A device malfunction or failure is categorized as major when one of the following conditions occurs:

- Death.

- Hospitalization, emergency room visit or prolongation of hospitalization, or escalation of the level of care in an ongoing hospitalization (i.e., transfer to the intensive care unit).

- Life-threatening event (i.e., stroke or TIA, cardiac arrest, heart failure, syncope or near syncopal event, arrhythmia, etc.).

- Results in significant disability or incapacity.

- Requires an intervention to prevent impairment/injury including:

  - Urgent transplantation listing (immediate urgent listing for the transplant).

  - Pump replacement.

  - Pump explant.

  - Pump deactivation without explant or partial explant of components.

  - Breach of integrity of percutaneous lead requiring repair.

  - Operation to repair or replace any internal component of the circulatory support system.

  - Procedure to repair or stent an outflow graft.

Note: Replacement or external controller that is done in an inpatient setting for logistical reasons, in an otherwise stable patient, should be considered a minor device malfunction rather than major.

Minor Device Malfunction

Minor device malfunction includes inadequately functioning external components that require repair or replacement but do not result in 1a to g. Device malfunction does not apply to routine maintenance including replacement of external controller, pneumatic drive unit, electric power supplies, batteries, and interconnecting cables that are not related to a failed component.

Device Thrombus

Intracorporeal device thrombus represents a special case of major device malfunction and can be categorized as a suspected device thrombus or confirmed device thrombus. Device thrombus will be classified as suspected (see definition below) on the basis of clinical, biochemical, or hemodynamic findings or confirmed (see definition below) on the basis of device inspection or incontrovertible radiologic studies or absence of appropriate Doppler flow signals that confirm thrombus within the device or its conduits that results in or could potentially induce circulatory failure.

Suspected Device Thrombus

Suspected device thrombus is a device-related malfunction in which clinical or MCSD parameters suggest thrombus on the blood-contacting components of the pump, cannula, or grafts.

Suspected device thrombosis will be defined as signs and symptoms to include at least 1 of the 3 following criteria:

- Presence of major hemolysis (including elevation of biochemical markers of hemolysis; i.e., lactate dehydrogenase or plasma-free hemoglobin, or clinical evidence of hemolysis; i.e., hemoglobinuria).

- Presence of heart failure not explained by structural heart disease.

- Abnormal pump parameters consistent with diminished pump output/pump efficiency/pump performance.

AND

Suspected device thrombus will be accompanied by 1 or more of the following events or interventions:

- Death

- Stroke or TIA.

- Arterial non-CNS thromboembolism.

- De-novo need for inotrope therapy.

- Treatment with intravenous anti-coagulation (i.e., heparin), intravenous thrombolytics (i.e., tPA), or intravenous anti-platelet therapy (i.e., eptifibatide, tirofiban).

- Pump replacement.

- Pump explantation with or without exchange.

- Pump deactivation without pump removal.

- Operation to repair or replace any internal component of the circulatory support system.

- Urgent transplantation listing (immediate urgent listing for transplant).

Confirmed device thrombus

Confirmed device thrombus is a major device-related malfunction in which thrombus is confirmed within the blood-contacting surfaces of device inflow cannula or outflow conduit or grafts. This can be reported through direct visual inspection or by incontrovertible contrast radiographic evidence or by the absence of an appropriate Doppler flow signal that results in or could potentially induce circulatory failure or result in thromboembolism.

Note:

- Para conduit device thrombus represents a special case of device malfunction whereby thrombus obstructs the outflow graft from the pump. This should be classified as major if the thrombus directly interferes with pump function by obstructing flow and if the pump is replaced because of the thrombus. The event should be classified as minor if there is visible thrombus with the preserved function of the pump but requires surgical intervention (difficult to define minor when it requires surgical intervention). In all instances, visual confirmation of the thrombus is sufficient for confirmation.

- If a suspected device thrombus event is ultimately confirmed through visual inspection following pump replacement, urgent transplantation or on autopsy following death, the event will be maybe reclassified to confirmed device thrombus.

The association of the device malfunction event should be classified as:

- Patient-related: (i.e., non-adherence with care of device or Instructions for Use, or its peripheral components, non-adherence with the anti-coagulation regimen, pro- coagulation abnormalities)

- Management-related (i.e., surgical protocol deviation, sub-optimal anti-coagulation)

- Device-related: (i.e., detected in a device at explant or on contrast studies or associated with hemolysis or other controller data consistent with device malfunction.

MCS-ARC Bleeding Adverse Event

Type 1

Bleeding that is not actionable and does not cause the patient to seek unscheduled performance of studies, hospitalization, or treatment by a healthcare professional; may include episodes leading to self-discontinuation of medical therapy by the patient without consulting a healthcare professional. This type is not relevant during a hospitalization.

Type 2

Any overt, actionable sign of hemorrhage (e.g., more bleeding than would be expected for a clinical circumstance, including bleeding found by imaging alone) that does not fit the criteria for Type 3, 4, or 5 but does meet at least one of the following criteria:

- Requiring non-surgical, medical intervention by a healthcare professional

- Leading to hospitalization or increased level of care

- Prompting evaluation

Type 3

- Type 3a

  - Overt bleeding accompanied by hemoglobin drop of 3 to < 5 g/dl or (1.86−3.1 mmol/liter SI units) (provided hemoglobin drop is related to bleed)

OR

  - Any transfusion with overt bleeding

- Type 3b

  - Overt bleeding plus hemoglobin drop 5 g/dl ((3.1 mmol/liter) or greater (provided hemoglobin drop is related to bleed)

OR

  - Cardiac tamponade

OR

  - Bleeding requiring surgical intervention for control (excluding dental/nasal/skin/hemorrhoid)

OR

  - Bleeding requiring intravenous vasoactive agents

Type 4: VAD implantation-related bleeding (includes concomitant cardiac or non-cardiac surgical procedures)

- Reoperation after the closure of incision or incisions used to implant the VAD to control bleeding

- ≥ 50 kg: ≥ 4U PRBC within any 48 hours during the first 7 days post-implant.

- < 50 kg: ≥ 20 cm3/kg PRBC within any 24 hours during the first 7 days post-implant.

- Chest tube output > 2 liters within 24 hours.

Type 5: Fatal bleeding

- Type 5a: Probable fatal bleeding; no autopsy or imaging confirmation but clinically suspicious

- Type 5b. Definite fatal bleeding; overt bleeding or autopsy or imaging confirmation

The association of the bleeding event should be classified as follows:

- Patient-related: (e.g., coagulopathy unrelated to surgical technique such as non-adherence with anti-coagulation medication resulting in an inappropriately high level of anti-coagulation, hepatic failure)

- Management-related: (e.g., related to surgical technique; hypertension; bleeding in the setting of inappropriate levels of anticoagulation) or to mismanagement of anti-coagulants.

- Pump related: (e.g., bleeding from the outflow graft, apical connector, or other internal components)

MCS-ARC Infection Adverse Event

MCS Related infections

- Percutaneous lead site infections

  - Superficial percutaneous lead infection: A positive culture from the skin surrounding the percutaneous lead when there is clinical evidence of infection such as pain, fever, drainage, erythema, or leukocytosis coupled with the need to treat with anti-microbial therapy. The percutaneous lead exit site may have drainage and/or the surrounding skin may have erythema. The epithelialization of the percutaneous lead exit site is pre- served. The gram stain of the skin specimen at the driveline exit site will contain white blood cells (i.e., positive sign for inflammation).

  - Deep percutaneous lead infection: A positive culture from the driveline exit site deep to the epithelium, when there is clinical evidence of infection such as pain, fever, drainage, erythema, or leukocytosis coupled with the need to treat with anti-microbial therapy. The epithelialization of the percutaneous lead exit site is disrupted and no longer preserved or intact, or there is radiographic evidence of findings consistent with infection along the path of the percutaneous lead outside the mediastinum.

- Infection of external surfaces of an implantable component. A positive culture from the tissue surrounding the external housing of a pump or one of its components implanted within the body (including device components such as controllers, batteries, etc.), when there is clinical evidence of infection such as pain, fever, drainage, erythema, or leukocytosis coupled with the need to treat with anti-microbial therapy.

- Infection of blood-contacting surfaces of an implantable component (device endocarditis): Infection of blood-contacting internal surfaces of the MCS device including inflow/outflow grafts: documented by positive blood cultures or radiographic or echocardiographic evidence of vegetation in blood flow path of the pump coupled with the need to treat with anti-microbial therapy.

Non−MCS-related infections.

- Infective Endocarditis: Non−MCS related Positive blood cultures and echocardiography findings for mass or vegetation only on native valves, ICD, or pacemaker leads.

- BSI

  - Positive blood cultures with no other source identified

  - Bloodstream infection: non-VAD site or central venous catheter-related (definition from the Centers for Disease Control/National Healthcare Safety Network)

  - Should be coupled with the need to treat with anti-microbial therapy.

- Mediastinitis

  - Procedure-related mediastinitis

    - Deep sternal wound infection (isolated)

    - Deep sternal wound infection involving MCS device components (continuous with mediastinum or already situated in the mediastinum). Maybe contiguous with implanted components of the MCS device

  - Non−MCS-related mediastinitis:

    - Mediastinitis definitively owing to another cause (e.g., esophageal perforation during endoscopy, contiguous with empyema).

  - Superficial mediastinal or thoracotomy wound infection

    - Infection involving only skin, sub-cutaneous fat, and muscle of implant incision.

    - Should be coupled with the need to treat with anti-microbial therapy.

- Sepsis

  - Life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection with:

    - Evidence of systemic involvement by infection, manifested by need to treat with anti-microbial therapy

    - Positive blood cultures and/or two of the following:

      - PaO2/FIO2 < 400 or respiratory rate ≥ 22/min or ventilated respiratory support

      - Hypotension with systolic BP < 100 mm Hg or MAP ≤ 65 mm Hg.

      - Platelet count < 150 or elevated prothrombin time or fibrinogen degradation products

      - Bilirubin (serum) > 50% above baseline

      - Altered mental status (Glasgow score < 15)

      - Creatinine (serum) > 50% above baseline

      - Need for intravenous vasoconstricting agents

- Localized non-MCS device infection: Infection localized to a site not involving the MCS device or components (e.g., pneumonia, urinary tract infection, cholecystitis, diverticulitis, dental abscess) coupled with the need to treat with anti-microbial therapy

The association of the infection event should be classified as:

- Patient-related: (e.g., non-adherence or poor management of driveline exit site or indwelling catheters, IV drug abuse, aspiration)

- Management-related: (e.g., improper tunneling, contamination of the intraoperative site, prolonged intubation)

- Device-related: (e.g., Device endocarditis diagnosed by radiological examination or detection of pannus within the conduits or device)

MCS-ARC Neurologic Dysfunction Adverse Event

Type 1: Overt CNS injury: acutely symptomatic brain or spinal cord injury

- Type 1a - Ischemic stroke:  Sudden onset of neurologic signs or symptoms fitting a focal or multifocal vascular territory within the brain, spinal cord, or retina, that:

  - Persist for ≥ 24 hours or until death, with pathology or neuroimaging evidence that demonstrates either:

    - CNS infarction in the corresponding vascular territory (with or without hemorrhage); or

    - Absence of other apparent causes (including hemorrhage), even if no evidence of acute ischemia in the corresponding vascular territory is detected.

OR

  - Symptoms lasting < 24 hours with pathology or neuroimaging confirmation of CNS infarction in the corresponding vascular territory. Note: when CNS infarction location does not match the transient symptoms, the event would be classified as covert CNS infarction (Type 2a) and a TIA (Type 3a), but not an ischemic stroke.

Note: Signs and symptoms consistent with stroke typically include an acute onset of one of the following: focal weakness and/or numbness, impaired language production or comprehension, homonymous hemianopia or quadrantanopia, diplopia, altitudinal monocular blindness, hemispatial neglect, dysarthria, vertigo, or ataxia.

- Type 1aH - Ischemic stroke with hemorrhagic conversion:  Ischemic stroke includes hemorrhagic conversions. These should be sub-classified as Class A or B when an ischemic stroke is the primary mechanism and pathology, or neuroimaging confirms a hemorrhagic conversion.

  - Class A- Petechial (non−space-occupying) hemorrhage: Petechiae or confluent petechiae within the infarction or its margins, but without a space-occupying effect.

  - Class B – confluent (space-occupying) hemorrhage: Confluent hemorrhage or hematoma originating from within the infarcted area with space-occupying effect.

- Type 1b - Symptomatic intracerebral hemorrhage:  Rapidly developing neurologic signs or symptoms (focal or global) caused by an intraparenchymal, intraventricular, spinal cord, or retinal collection of blood, not caused by trauma.

- Type 1c - Symptomatic Sub-arachnoid hemorrhage: Rapidly developing neurologic signs or symptoms (focal or global) and/or headache caused by bleeding into the sub-arachnoid space, not caused by trauma.

- Type 1d - Stroke, not otherwise specified: An episode of acute focal neurologic signs or symptoms and/or headache presumed to be caused by CNS ischemia or CNS hemorrhage, persisting 24 hours or until death, but without sufficient evidence to be classified as one of the above (i.e., no neuroimaging performed).

- Type 1e - Symptomatic hypoxic-ischemic injury: Non-focal (global) neurologic signs or symptoms due to diffuse brain, spinal cord, or retinal cell death (confirmed by pathology or neuroimaging) in a non-vascular distribution, attributable to hypotension and/or hypoxia.

- Type 1f - Symptomatic sub-dural hemorrhage: An episode of acute focal neurologic signs or symptoms and/or headache accompanied by evidence of bleeding into the sub-dural space.

- Type 1g – Traumatic Brain Injury Intracerebral, Subarachnoid or subdural: A brain bleed due to an injury. Examples: Falls, Motor Vehicle accident.

Type 2: Covert CNS injury: Acutely asymptomatic brain or spinal cord injury detected by neuroimaging

- Type 2a - Covert CNS infarction: Brain, spinal cord, or retinal cell death attributable to focal or multifocal ischemia on the basis of neuroimaging or pathologic evidence of CNS infarction, without a history of acute neurologic symptoms consistent with the lesion location.

- Type 2aH - Covert CNS infarction with hemorrhagic conversion: Covert CNS infarction includes hemorrhagic conversions. These should be sub-classified as Class A or B when CNS infarction is the primary mechanism and neuroimaging, or pathology confirms a hemorrhagic conversion.

  - Class A - Petechial (non−space-occupying) hemorrhage: Petechiae or confluent petechiae within the infarction or its margins, but without a space-occupying effect

  - Class B - Confluent (space-occupying) hemorrhage: Confluent hemorrhage originating from within the infarcted area with space-occupying effect

- Type 2b - Covert CNS hemorrhage: Neuroimaging or pathologic evidence of CNS hemorrhage within the brain parenchyma, sub-arachnoid space, sub-dural space, ventricular system, spinal cord or retina on neuroimaging that is not caused by trauma, without a history of acute neurologic symptoms consistent with the bleeding location

Type 3: Neurologic dysfunction (acutely symptomatic) without CNS injury

- Type 3a - TIA: Transient focal neurologic signs or symptoms (lasting < 24 hours) presumed to be owing to the focal brain, spinal cord, or retinal ischemia, but without evidence of acute infarction by neuroimaging or pathology (or in the absence of imaging)

- Type 3b - Delirium without CNS injury: Transient non-focal (global) neurologic signs or symptoms (variable duration) without evidence of cell death by neuroimaging or pathology

- Seizures – (abstraction form places seizures under the sub-types for Type 3)

Classification of Acute Severity, Recovery and Long-Term Disability

- Acute Severity

  - Mild neurologic dysfunction: NIHSS 0-5

  - Moderate neurologic dysfunction: NIHSS 6-14

  - Severe neurologic dysfunction: NIHSS ≥15

Note: Severity assessment should be performed at the time of diagnosis of any overt CNS injury (Types 1) to ensure accurate classification

- Stroke Recovery

  - Stroke with complete recovery: A modified Rankin Score (MRS) at 30-90 days of 0 OR a return to the patient’s pre- stroke baseline MRS, in the absence of any ongoing new symptoms due to the stroke.

- Stroke Disability

  - Fatal Stroke: Death resulting from a stroke where the cause of death is attributable to the stroke.

  - Disabling stroke: An MRS ≥2 at 30-90 days with an increase of at least 1 point compared to the pre-stroke baseline.

  - Non-disabling stroke: An MRS <2 at 30-90 days, or ≥2 without an increase of at least 1 compared to the pre- stroke baseline.

Note: Disability assessment applies only to subjects with overt CNS injury (Type 1) and should be  performed at 90±14 days after the stroke event.

The association of the neurologic event should be classified as:

- Patient-related: (e.g., documentation of previous carotid or cerebrovascular disease, coagulopathy unrelated to surgical technique such as non-adherence with anti-coagulation medication resulting in an inappropriately high level of anti-coagulation, related to illicit drug use, non-adherence with other medications, trauma, associated with sepsis)

- Management-related: (e.g., over anti-coagulation or associated with the use of accessory assist device, hypotension or hypertension-related to surgical procedure

Device-related: (e.g. secondary to pump thrombosis or device malfunction)

MSC-ARC Renal Dysfunction Adverse Event

Acute Renal Dysfunction

- Stage 1

  - Increase in serum creatinine to 150% to 199% (1.5−1.99 x increase compared with baseline) or increase of > 0.3 mg/dl (> 26.4 mmol/liter) or

  - Urine output < 0.5 ml/kg/h for > 6 but < 12 hours.

- Stage 2

  - Increase in serum creatinine to 200% to 299% (2.0 x −2.99 x increase compared with baseline) or

  - Urine output < 0.5 ml/kg/h for > 12 but < 24 hours.

- Stage 3

  - Increase in serum creatinine to >300% (>3 x increase compared with baseline) or

  - Serum creatinine of > 4.0 mg/dl (>354 mmol/liter) with an acute increase of at least 0.5 mg/dl (44 mmol/liter) or

  - Urine output <0.3 ml/kg/h for >24 hours or

  - Anuria for >12 hours or

  - Need for renal replacement therapy (includes dialysis or ultrafiltration) regardless of above criteria.

Chronic Renal Dysfunction

An increase in serum creatinine of 2 mg/dl or greater above baseline, or requirement for renal replacement therapy, either of which is sustained for at least 90 days.

The association of the renal dysfunction event should be classified as follows:

- Patient-related: (e.g., non-adherence to medical therapy resulting in renal dysfunction).

- Management-related: (e.g., overprescribing of diuretic therapy or administration of renal toxic drugs or contrast agents that result in renal dysfunction).

- Device-related: (e.g., device failure resulting in renal dysfunction).

MCS-ARC Cardiac Arrhythmias

Any documented arrhythmia that results in clinical compromise (e.g., abnormal VAD function [e.g., diminished VAD flow or suction events], oliguria, pre-syncope or syncope, angina, dyspnea), or requires hospitalization or treatment (drug therapy, defibrillation, cardioversion, ICD therapy (e.g., shock or anti-tachycardia pacing) or arrhythmia ablation procedure).

Cardiac arrhythmias are classified as 1 of 2 types:

- Sustained ventricular arrhythmia resulting in clinical compromise, or requiring hospitalization or drug treatment, defibrillation, cardioversion, ICD therapy, or arrhythmia ablation procedure.

- Sustained supraventricular arrhythmia resulting in clinical compromise, or requiring hospitalization or drug treatment, cardioversion, ICD therapy, or arrhythmia ablation procedure.

The association of the cardiac arrythmia event should be classified as:

- Patient-related: (e.g., recurrence of pre-operative arrhythmia non-adherence with medications).

- Management-related: (e.g., related to uncorrected electrolyte imbalance, Swan Ganz malposition, secondary to cardiac tamponade).

- Device-related: (e.g., Pump malfunction, malposition of pump, or inflow cannula).

MCS-ARC Respiratory Failure

Impairment of respiratory function requiring reintubation, tracheostomy, or the inability to discontinue ventilatory support within 6 days (144 hours) post-VAD implant. This excludes intubation for reoperation or temporary intubation for diagnostic or therapeutic procedures.

The association of the respiratory failure event should be classified as follows:

- Patient-related: (e.g., non-adherence to medical therapy resulting in respiratory failure).

- Management-related: (e.g., inadequate diuretic therapy resulting in respiratory dysfunction).

- Device-related: (e.g., device failure resulting in respiratory dysfunction).

MCS-ARC Venous Thromboembolism

Evidence of venous thromboembolic event (e.g., deep vein thrombosis, pulmonary embolism) by standard clinical and laboratory testing.

MCS-ARC Wound Dehiscence

Disruption of the apposed surfaces of a surgical incision, excluding infectious etiology, and requiring surgical repair.

MCS-ARC Arterial non-CNS Thromboembolism

An acute systemic arterial perfusion deficit in any non-cerebrovascular organ system due to thromboembolism confirmed by 1 or more of the following:

- Standard clinical and laboratory testing

- Operative findings

- Autopsy findings

Note: This definition excludes neurologic events.

MCS-ARC Hepatic Dysfunction

An increase in any two of the following hepatic laboratory values (total bilirubin, AST, and ALT) to a level greater than 3 times the upper limit of normal for the hospital, beyond 14 days post-implant (or if hepatic dysfunction is the primary cause of death).

MCS-ARC Hypertension: Adult

New-onset blood pressure elevation greater than or equal to 140 mm Hg systolic or 90 mm Hg diastolic (pulsatile pump) or 110 mm Hg mean pressure (rotary pump).

MCS-ARC Psychiatric Episode:

Disturbance in thinking, emotion or behavior that causes substantial impairment in functioning or marked subjective distress and requires intervention. Intervention is the addition of new psychiatric medication, hospitalization, or referral to a mental health professional for treatment. Suicide is included in this definition.

The psychiatric event should be classified according to the DSM 5 classification:

- Axis I: Clinical disorders, including anxiety disorders, mood disorders, schizophrenia and other psychotic disorders.

- Axis II: Personality disorders and mental retardation.

- Axis III: General medical conditions.

- Axis IV: Psychosocial and environmental problems.

MCS-ARC Pericardial Fluid Collection:

Accumulation of fluid or clot in the pericardial space that requires surgical intervention or percutaneous catheter drainage.  This event will be subdivided into those with clinical signs of tamponade (e.g. increased central venous pressure and decreased cardiac/VAD output) and those without signs of tamponade.

MCS-ARC Myocardial Infarction:

Two categories of myocardial infarction will be identified:

- Peri-Operative Myocardial Infarction: The clinical suspicion of myocardial infarction together with CK-MB or Troponin > 10 times the local hospital upper limits of normal, found within 7 days following VAD implant together with ECG findings consistent with acute myocardial infarction. (This definition uses the higher suggested limit for serum markers due to apical coring at the time of VAD placement and does not use wall motion changes because the apical sewing ring inherently creates new wall motion abnormalities.)

- Non-Perioperative Myocardial Infarction: The presence at > 7 days post-implant of two of the following three criteria:

  - Chest pain which is characteristic of myocardial ischemia,

  - ECG with a pattern or changes consistent with a myocardial infarction, and

  - Troponin or CK (measured by standard clinical pathology/laboratory medicine methods) greater than the normal range for the local hospital with positive MB fraction (≥ 3% total CK). This should be accompanied by a new regional LV or RV wall motion abnormality on a myocardial imaging study.

附件11：肝功能Child-Pugh分级评价

| 肝功能Child-Pugh分级评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 1分 | 2分 | 3分 |
| 胆红素1 | < 2.0 mg/dL （<34.2 μmol/L） | 2.0 ~ 3.0mg/dL （34.2 ~ 51.3 μmol/L） | > 3.0 mg/dL （>51.3 μmol/L） |
| 白蛋白（ALB）2 | > 3500 mg/dL （> 35 g/L） | 2800~3500 mg/dL （28 ~ 35 g/L） | < 2800 mg/dL （< 28 g/L） |
| 腹水 | 无 | 轻度 | 中、重度 |
| 肝性脑病 | 无 | 药物可以控制 | 药物难以控制 |
| 国际标准化比值（INR） | < 1.7 | 1.7 ~ 2.3 | > 2.3 |
| 肝功能Child - Pugh分级：A级 = 5 ~ 6分；B级 = 7 ~ 9分；C级 = 10 ~ 15分 |  |  |  |

- 胆红素指的是总胆红素，单位转换：1 mg/dL =17.11 μmol/L；

- 单位转换：1 g/L = 100 mg/dL。

附件12：合并用药

- 术前常规用药：

强心、正性肌力：如多巴胺、肾上腺素、米力农、洋地黄类药物等；

扩血管：如硝普钠、卡托普利、西地那非、一氧化氮吸入、酚妥拉明等；

利尿：如呋塞米、螺内酯、氢氯噻嗪等；

抗感染：常规抗微生物药物（尤其是肺部感染）：

抗心律失常：视情况使用，如利多卡因、美托洛尔、维拉帕米等；

镇静类药物：如安定、右美托咪定等；

抗凝抗血小板治疗：肝素、华法林、阿司匹林等常规抗凝抗血小板药；

补充容量、纠正和保持酸、碱、水、电平衡的药品：如补充电解质的液体以及血液制品等。

术中常规用药：

全身麻醉，辅助呼吸、全身肝素化和体外循环涉及药物、鱼精蛋白等；

强心、正性肌力：如多巴胺、肾上腺素、米力农、洋地黄类药物等；

扩血管：如硝普钠、卡托普利、西地那非、一氧化氮吸入、酚妥拉明等；

利尿：如呋塞米、螺内酯、氢氯噻嗪等；

预防感染：常规抗微生物药物；

抗心律失常：视情况使用，如利多卡因、美托洛尔、维拉帕米等；

补充容量、纠正和保持酸、碱、水、电平衡的药品：如补充电解质的液体以及血液制品等。

术后常规用药：

呼吸道管理：雾化吸入类药物等；

镇静：如安定、右美托咪定等；

强心、正性肌力：如多巴胺、肾上腺素、米力农、洋地黄类药物等；

扩血管：如硝普钠、卡托普利、西地那非、一氧化氮吸入、酚妥拉明等；

利尿：如呋塞米、螺内酯、氢氯噻嗪等；

抗凝抗血小板治疗：肝素、华法林、阿司匹林等常规抗凝抗血小板药；

抗感染：常规抗微生物药物；

抗心律失常：视情况使用，如利多卡因、美托洛尔、维拉帕米等；

补充容量、纠正和保持酸、碱、水、电平衡的药品：如补充电解质的液体以及血液制品等。

心肌营养药：供给心肌能量的药物，如静滴GIK液等。

附件13：参考文献

[1]国家限制类技术临床应用管理规范(2022年版)。

[2]植入式左心室辅助系统(CQZ2000745)-技术审评报告。

[3]植入式左心室辅助系统(CQZ2300116)-技术审评报告。

[4]植入式左心室辅助系统(CQZ1900247)-技术审评报告。

[5]植入式左心室辅助系统(JQZ2200346)-技术审评报告。

[6]中国左心室辅助装置候选者术前评估与管理专家共识(2023年).中国循环杂志2023年8月第38卷第8期(总第302期)。

[7]中国左心室辅助装置植入术后早期重症监护管理专家共识(2024年).中国循环杂志2024年8月第39卷第8期(总第314期)。

[8]左心室辅助装置植入全程管理专家共识(2023年).实用医院临床杂志2024年1月第21卷第1期。

[9]中国心力衰竭诊断和治疗指南（2024）.中华心血管病杂志2024年52卷03期。

[10]张吉,肖建强,王屹丰.晚期心力衰竭管理策略的研究进展.中华老年医学,2024,43(12):1651-1656.DOl:10.3760/cmaj.issn.0254-9026.2024.12.022.

[11]Social Determinants of Health and Outcomes After Pediatric Ventricular Assist Device Implantation.[J].Pediatric Transplantation, 2024; 28:e14802.

[12]A practical outcome scale for paediatric head injury[J]. Arch Dis Child 2001;84:120–124.

[13]Extrinsic outflow graft obstruction of the HeartMate 3 LVAD: A state-of-the-art review[J].1053-2498/© 2024 International Society for Heart and Lung Transplantation. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

[14Time-varying analyses of survival and outcomes in patients with HeartMate 3 left ventricular assist devices[J]. European Journal of Heart Failure (2025) doi:10.1002/ejhf.3577.

[15]A Fully Magnetically Levitated Circulatory Pump for Advanced Heart Failure[J].n engl j med 376;5 nejm.org February 2, 2017.

[16]Akin S, Soliman O, de By TMMH, Muslem R, Tijssen JGP, Schoenrath F, Meyns B, Gummert JF, Mohacsi P, Caliskan K; EUROMACS investigators. Causes and predictors of early mortality in patients treated with left ventricular assist device implantation in the European Registry of Mechanical Circulatory Support (EUROMACS). Intensive Care Med. 2020 Jul;46(7):1349-1360. doi: 10.1007/s00134-020-05939-1. Epub 2020 Feb 3. PMID: 32016536; PMCID: PMC7334284.

[17]沈佩烨,兰岚,沈欣怡,等.左心室辅助装置植入患者术后非计划再入院的研究进展[J].中华护理杂志, 2024, 59(14):1719-1725.