方案编号：HQHC202302

验证超声溶栓导管配合超声溶栓主机用于清除深静脉血栓的安全性和有效性的前瞻性、多中心、随机、对照临床试验

临床试验方案

试验医疗器械名称：超声溶栓导管、超声溶栓主机

型号规格：详见正文

需进行临床试验审批的第三类医疗器械  是□  否

方案版本号和日期：V1.0/2025.11.24

临床试验机构：北京清华长庚医院

协调研究者：吴巍巍

申办者：北京荷清和创医疗科技有限公司

保密

本文件中的内容均属机密，未经北京荷清和创医疗科技有限公司书面授权不得披露于他人。签署知情同意书的受试者或他们的法定代表，或者用于与管理机构、独立的伦理委员会(IEC)讨论，或者参与本研究的工作人员除外。

目录

缩略语	3

方案摘要	5

临床试验流程图	8

1. 申办者信息	10

2. 临床试验机构和主要研究者信息	10

3. 临床试验的背景资料	10

3.1. 研发背景	10

3.2. 产品基本信息	12

3.3. 适用范围以及相关信息	14

4. 试验目的	19

5. 试验设计	19

5.1. 总体设计以及确定依据	19

5.2. 受试者选择	21

5.3. 评价方法	22

5.4. 试验医疗器械和对照医疗器械	27

5.5. 试验流程	27

5.6. 偏倚控制措施	34

6. 统计学考虑	34

6.1. 样本量估算	34

6.2. 分析数据集	35

6.3. 受试者剔除标准	35

6.4. 统计方法	35

6.5. 缺失值和异常值的处理	37

7. 监查计划	37

8. 数据管理	38

8.1. 数据收集	38

8.2. 数据核查与修改	38

8.3. 数据库锁定	39

9. 风险受益分析	39

9.1. 临床试验风险分析	39

9.2. 受试者的风险受益分析	39

10. 临床试验的质量控制	40

10.1. 质量控制	40

10.2. 质量保证	41

11. 临床试验的伦理问题以及知情同意	42

11.1 伦理方面的考虑	42

11.2 知情同意过程	42

12. 对不良事件和器械缺陷报告的规定	42

12.1. 不良事件的定义和报告规定	42

12.2. 器械缺陷	43

12.3. 严重不良事件的定义	43

12.4. 报告程序、联络人信息	44

13. 临床试验方案偏离与修正的规定	44

13.1. 临床试验方案的偏离	44

13.2. 临床试验方案的修正	45

14. 直接访问源数据、文件	45

15. 临床试验报告应当涵盖的内容	45

16. 保密原则	45

17. 各方承担的职责	46

17.1. 伦理委员会的职责	46

17.2. 医疗器械临床试验机构的职责	46

17.3. 研究者的职责	47

17.4. 申办者的职责	48

18. 其他需要说明的内容	50

18.1. 财务和保险	50

18.2. 试验结果发表约定	50

19. 参考文献	50

研究者声明	53

缩略语

| 简写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| AE | Adverse Event | 不良事件 |
| ALT | Alanine Aminotransferase | 丙氨酸氨基转移酶/谷丙转氨酶 |
| APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | 活化部分凝血酶时间 |
| AST | Aspartate Aminotransferas | 天门冬氨酸氨基转氨酶/谷草转氨酶 |
| BUN/UREA | Blood Urea Nitrogen/UREA | 尿素氮/尿素 |
| CDT | Catheter Directed Thrombolysis | 经导管直接溶栓 |
| Cr | Creatinine | 血清肌酐 |
| CRA | Clinical Research Associate | 临床监查员 |
| CRF | Case Report Form | 病例报告表 |
| CRO | Contract Research Organization | 合同研究组织 |
| CT | Computed Tomography | 电子计算机断层扫描 |
| CTPA | Computed Tomography Pulmonary Angiography | CT肺血管造影 |
| CTV | Computed Tomography Venogram | CT静脉成像 |
| DSA | Digital Subtraction Angiography | 数字减影血管造影 |
| DVT | Deep Venous Thrombosis | 深静脉血栓形成 |
| EC | Ethics Committee | 伦理审查委员会/伦理委员会 |
| EDC | Electronic Data Capture | 电子数据收集系统 |
| FAS | Full Analysis Set | 全分析集 |
| FDA | Food and Drug Administration | 美国食品及药物管理局 |
| Fg | Fibrinogen | 血浆纤维蛋白原 |
| GCP | Good Clinical Practice | 临床试验质量管理规范 |
| Hgb | Hemoglobin | 血红蛋白 |
| HIS | Hospital Information System | 医院信息系统 |
| HIT | Heparin Induced Thrombocytopenia | 肝素诱导的血小板减少症 |
| ICF | Informed Consent Form | 知情同意书 |
| INR | International Normalized Ratio | 国际标准化比值 |
| ITT | Intentional Analysis | 意向性分析 |
| IVCF | Inferior Vena Cava Filter | 下腔静脉滤器 |
| LEU | Urine Leucocyte | 尿白细胞 |
| LOCF | Last Observation Carry Forward | 末次观察结转 |
| MAE | Major Adverse Event | 主要不良事件 |
| MRV | Magnetic Resonance Venogram | 磁共振静脉成像 |
| NMPA | National Medical Products Administration | 国家药品监督管理局 |
| PE | Pulmonary Embolism | 肺动脉栓塞 |
| PLT | Platelet | 血小板 |
| PMT | Percutaneous Mechanical Thrombectomy | 经皮机械性血栓清除术 |
| PPS | Per Protocol Set | 符合方案集 |
| PT | Prothrombin Time | 血浆凝血酶原时间 |
| PTA | Percutaneous Intraluminal Angioplasty | 经皮腔内血管成形术 |
| PTS | Post-thrombotic Syndrome | 血栓后综合征 |
| RBC | Red Blood Cell | 红细胞 |
| SAE | Serious Adverse Event | 严重不良事件 |
| SAP | Statistical Analysis Plan | 统计分析计划 |
| SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
| SS | Safety Set | 安全性分析集 |
| TT | Thrombin Time | 凝血酶时间 |
| USACDT | Ultrasound-Accelerated Catheter-Directed Thrombolysis | 超声加速导管定向溶栓 |
| VCSS | Venous Clinical Severity Score | 静脉临床严重程度评分 |
| VTE | Venous Thromboembolism | 静脉血栓栓塞症 |
| WBC | White Blood Cell | 白细胞 |
| WCCF | Worst Case Carry Forward | 最坏情况结转 |

方案摘要

| 试验题目 | 验证超声溶栓导管配合超声溶栓主机用于清除深静脉血栓的安全性和有效性的前瞻性、多中心、随机、对照临床试验 |
| --- | --- |
| 试验目的 | 验证北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管配合超声溶栓主机用于治疗深静脉血栓的安全性和有效性 |
| 试验设计 | 前瞻性、多中心、随机、对照、优效性设计 |
| 试验器械 | 试验组：器械名称：超声溶栓导管、超声溶栓主机 生产企业：北京荷清和创医疗科技有限公司 对照组：器械名称：灌注系统Infusion System 生产企业：安启医疗AngioDynamics, Inc |
| 样本量计算 | 本研究以溶栓治疗24h血栓清除率为主要指标，根据研究文献以及小样本临床研究结果，优效设计，假设试验组溶栓治疗24h血栓清除率与对照组差值为15%，标准差为18%，优效性界值为5%，统计检验的显著性水平取单侧0.025，把握度取80%，计算所得每组样本量为52例，考虑20%的脱落率，最终样本量为每组66例，共132例。 |
| 随访期限 | 6个月 |
| 入选/排除标准 | 入选标准 - 18周岁≤年龄≤75周岁，性别不限 - 有明确的DVT临床症状及影像学（彩色多普勒超声或CTV/MRV或静脉造影等检查）证实为中央型（髂静脉和/或股总静脉和/或股浅静脉存在血栓）或混合型（腘静脉血栓同时合并髂静脉或股静脉血栓） - 患肢深静脉血栓发病时间≤28天 - 同意参加本研究，并自愿签署知情同意书的患者 排除标准 - 靶病变既往发生过DVT事件（有明确证据）的患者； - 血栓累及双侧 下肢深静脉的患者； - 无法建立通路或导丝无法通过靶病变的患者； - 症状性高危(休克或持续性低血压（收缩压＜90 mmHg）的血液动力学不稳定)肺动脉栓塞者； - 血红蛋白＜90g/L或血小板<50×109/L的患者； - 中重度肾功能障碍：糖尿病患者合并中度肾功能不全[eGFR] < 60ml/min/1.73m2或者重度肾功能不全[eGFR] < 30ml/min/1.73m2； - 严重肝功能障碍患者：ALT或AST>正常值上限3倍的患者； - 已知有活动性的消化性溃疡患者，或1年内有胃肠道出血史； - 既往明确诊断有血管畸形或动脉瘤或有明确诊断的占位性病变侵犯血管的患者； - 伴有严重感染，经研究者评估不适合行介入治疗的患者； - 急性期髂股静脉或全下肢DVT，血管腔内有大量游离血栓且因各种原因无法置入或不计划置入下腔静脉滤器的患者； - 入组前3个月内有脑出血和/或重大手术史； - 入组前4周内有活动性的内脏出血（包括消化道出血、泌尿系出血等）、或有严重外伤、神经系统损伤、创伤性的心肺复苏或者超过10分钟的心肺复苏的患者； - 严重且难以控制的高血压（血压﹥180/100 mmHg）患者； - 存在其他抗凝或溶栓禁忌症，经评估不适合行介入治疗的患者； - 已知对含碘造影剂过敏的患者； - 妊娠或哺乳期女性； - 正在参加其他药物或医疗器械临床试验的患者； - 研究者认为其他不适合参与本试验的患者。 - 靶患肢存在静脉功能不全的临床证据（如CEAP分型C3及以上） - 预计生存期少于1年，例如生存期少于1年的活动性恶性肿瘤患者。 - 因原发疾病（如偏瘫、骨折）导致无法独立行走或长期卧床的患者 |
| 有效性指标 | 主要评价指标： - 溶栓治疗24内（≦24小时）血栓清除率 次要评价指标： - 溶栓总时间 - 尿激酶总剂量 - 溶栓治疗30min血栓清除率 - 溶栓治疗30min、溶栓治疗24h血栓清除成功率 - 器械成功率 - 出院前及术后1个月患肢消肿率 - 术后1个月、3个月、6个月静脉临床严重程度评分(VCSS)较基线值变化； - 术后1个月和6个月的靶病变静脉通畅率 - 术后6个月血栓后综合征(PTS)发生率 - 对靶血管因血栓导致正向血流消失患者，溶栓后30min正向血流恢复率 |
| 安全性指标 | - 术后1个月主要不良事件(MAE)的发生情况 - 住院期间严重出血事件的发生情况 - 研究期间的全因死亡率 - 研究期间与试验器械相关不良事件及严重不良事件发生情况 - 研究期间总不良事件及严重不良事件发生情况 - 12个月靶血管深静脉血栓（DVT）复发率 |
| 试验流程 | 本研究的访视点包括筛选期(-14~0天)、治疗期(0~7天)、出院前(1~10天)、术后1个月(±7天)、术后3个月(±15天)、术后6个月(±15天)，所有参加本临床试验的受试者完成6个月随访后，统计分析所有指标数据，出具临床试验分中心小结和临床试验报告，用于向国家药品监督管理局提交注册。 |

临床试验流程图

| 试验过程 | 入组及治疗 |  | 随访期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访视编号 | 访视1 | 访视2 | 访视3 | 访视4 | 访视5 | 访视6 |
| 时间点 | 筛选期1 (-14~0天) | 治疗期 (0~7天) | 出院前 (1~10天) | 术后1个月(±7天) | 术后3个月(±15天) | 术后6个月(±15天) |
| 知情同意 | X |  |  |  |  |  |
| 一般资料 | X |  |  |  |  |  |
| 生命体征2 | X | X | X |  |  |  |
| 既往病史 | X |  |  |  |  |  |
| 入/排标准评估 | X | X |  |  |  |  |
| 血常规3 | X |  | X |  |  |  |
| 血生化4 | X |  | X |  |  |  |
| 妊娠试验5 | X |  |  |  |  |  |
| 凝血功能6 | X | X | X |  |  |  |
| 心电图 | X |  |  |  |  |  |
| 下肢周径测量7 | X |  | X | X |  |  |
| 下肢静脉超声8 | X |  | X | X | X | X |
| CTPA9 | (X) |  |  | (X) | (X) | (X) |
| DSA10 |  | X |  |  |  |  |
| VCSS评分 | X |  |  | X | X | X |
| Villalta评分 | X |  |  |  |  | X |
| 随机 |  | X |  |  |  |  |
| 手术及记录 |  | X |  |  |  |  |
| 溶栓治疗11 |  | X |  |  |  |  |
| 用药情况12 | X | X | X | X | X | X |
| 不良事件13 |  | X | X | X | X | X |

注：

- 筛选期：如果患者签署知情同意书前，已进行相关检查，且在术前14天内，这些数据可以作为本临床试验的数据进行收集，患者无需再进行相关检查，如血常规、血生化、妊娠试验、凝血功能、心电图、下肢静脉超声等；

- 生命体征：血压、心率/脉搏、体温、呼吸、血氧饱和度；

- 血常规：红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血红蛋白(Hgb)、血小板(PLT)；

- 血生化：谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、尿素氮/尿素(BUN/UREA)、血清肌酐(Scr)、eGFR；

- 妊娠试验：尿/血妊娠检查(仅限育龄期女性)；

- 凝血功能：筛选期和出院前：D-二聚体(D-dimer)、国际标准化比值(INR)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(Fg)；治疗期：根据实际情况监测D-二聚体(D-dimer)和纤维蛋白原(Fg)；

- 下肢周径测量：测量患侧与健侧距髌骨中点向上15 cm和髌骨中点向下10 cm的周径；

- 下肢静脉超声：筛选期、出院前、术后1个月行下肢分段加压超声，术后3个月、术后6个月行下肢静脉超声，术后3个月超声可接受二级甲等或以上等级医院的检查结果；

- CTPA：筛选期、术后1个月、3个月和6个月由研究者根据患者病情评估是否需要行CTPA检查排除肺栓塞；

- DSA：造影的时间点为溶栓药物开始释放前、溶栓治疗30 min（±10min）、溶栓治疗24h（±6h），溶栓治疗结束（如适用）；

- 溶栓治疗：术中溶栓持续30min±10min，进行一次静脉造影，若造影下仍存在血栓，则置留导管继续溶栓，直至①24h±6h后造影评估血栓消失，或②研究者评估溶栓成功（通过D-dimer和血管超声等结果临床评估），或③Fg水平<1.0g/L，或出现明显的治疗相关并发症（如大出血等），或④溶栓总时间达到7天；

- 用药情况：记录自患者签署知情同意书至研究结束期间的抗凝药物、抗血小板聚集药物和溶栓药物，以及与不良事件相关的纠正治疗用药；

- 不良事件：记录自使用研究器械开始至研究结束期间的不良事件，现有疾病计划住院或进行方案要求的随访而健康状况无严重恶化，包括术后因需要取出下腔静脉滤器而住院手术等，不记录严重不良事件。

- 申办者信息

1.1申办者名称：北京荷清和创医疗科技有限公司

1.2申办者地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院 6号楼一层112室(集群注册)

1.3申办者联系方式：电话：010-61259377 邮箱：cs@hqhcmt.com 邮编：102600

- 临床试验机构和主要研究者信息

详见参与本临床试验的《多中心临床试验机构和研究者列表》，在临床试验进行过程中，如发生试验进度明显低于预期计划等情况时，申办方可与主要研究者协商对参与的临床试验机构作出调整。只有试验中心列表进行调整时将不对方案的版本号及版本日期进行升级，《多中心临床试验机构和研究者列表》以最终实际临床试验执行为准。

- 临床试验的背景资料

  - 研发背景

下肢深静脉血栓形成（deep venous thrombosis，DVT）是血液在下肢深静脉内异常凝结引起的疾病[1-4]。患者因血液回流受阻，出现下肢肿胀、疼痛、功能障碍，血栓脱落可引起肺动脉栓塞（pulmonary embolism，PE），导致气体交换障碍、肺动脉高压、右心功能不全，严重者出现呼吸困难、休克甚至死亡。DVT和PE统称为静脉血栓栓塞症（venous thromboembolism，VTE）。由于DVT后PE发生率较高，或PE栓子大都来源于DVT，DVT和PE可视为VTE的不同阶段或过程。DVT如在急性期未得到有效治疗，血栓会机化，常遗留静脉功能不全，称为血栓后综合征（post thrombosis syndrome，PTS）。

下肢深静脉血栓的临床分型按发病时间分为急性期（发病后14d以内）、亚急性期（发病15~30d之间）、慢性期（发病30d以后），早期下肢深静脉血栓包含急性期和亚急性期血栓[5-6]。有研究表明快速血栓溶解可有效保护静脉瓣膜功能，防止瓣膜返流，降低静脉血栓栓塞复发及PTS风险[7]。因此，如何快速有效地治疗急性下肢DVT显得尤为重要。

抗凝是下肢DVT治疗基础，常用药物包括低分子肝素、阿加曲班、利伐沙班等。抗凝虽能防止血栓进展，但不能溶解血栓、恢复静脉瓣功能，这也是其不能降低PTS发生率的主要原因。有文献报道显示单纯抗凝治疗5年内近半数患者出现PTS，静脉跛行率高达40%，且多见于髂股静脉血栓患者[8]，因此对于髂股静脉血栓要尽早清除。手术取栓及目前新兴的各种介入技术都是清除静脉内血栓的有效方法。但手术取栓相比介入技术创伤大，手术后再发率高，远期治疗效果不满意[9]，故使用介入技术消除静脉内血栓尤其是髂股静脉血栓越来越受到推崇。

经导管直接溶栓（catheter directed thrombolysis，CDT）是目前临床较常用、清除血栓效果得到公认的一种治疗方法。它是利用血管腔内技术将溶栓导管插入血栓部位，通过导管侧孔直接灌注溶栓药物溶解血栓。该技术的优势在于将高浓度的溶栓药物直接与血栓接触，达到最佳的溶栓效果的同时减少了全身出血并发症的发生。1994年Semba等[10]首次报道应用该技术治疗急性髂股静脉血栓，显示了该技术对于治疗有症状的髂股静脉血栓的有效性及安全性。Vedanthan等[11]在2006年回顾性分析应用CDT技术治疗急性DVT的19个临床中心共计1046例患者的临床资料，统计结果显示出总的溶栓成功率高达88%。此外，CDT还可以降低PTS的发生率，保护静脉瓣膜，减轻肌肉泵的功能损害[12]。来自挪威的学者在2012年所做的一组多中心前瞻性随机对照实验[13]中证实，行CDT+抗凝治疗的实验组PTS发生率（41%）明显低于行单纯抗凝治疗的对照组（55.6%）。

超声加速导管定向溶栓（Ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis, USACDT）采用CDT联合低强度超声来增加溶栓药物对腔内血栓的渗透，以提高CDT的疗效，降低严重并发症的发生率。超声溶栓的直接作用机制主要包括机械效应和空化效应。机械作用表现为超声波在纵向和横向两方面对血栓产生强烈的振动作用，使纤维蛋白结构由紧密变为松散；此外，超声波还可产生声流现象，在血栓表面产生高速度梯度，形成剪切力，机械破坏血栓表面。空化效应是指液体中存在的微小气泡在超声波作用下产生振荡、膨胀、收缩以至内爆等一系列动力学过程，在气泡爆裂和振动时产生强烈的作用，可以直接引起血栓的破坏和溶解；同时，组织和细胞内也可产生空化效应，引发“内爆炸”效应，其可使血栓在极短时间内碎解成细小颗粒。

USACDT在临床上主要应用于急性肺栓塞及深静脉血栓的治疗。2018年一项文献复习分析[14]纳入16项独立的临床研究，共512例患者进行了548次溶栓治疗，统计分析结果表明应用导管介导超声溶栓治疗深静脉血栓DVT安全、有效，溶栓效率高，并且栓塞血管再通速度快。2022的一篇meta分析[15]纳入18项临床研究，统计了共597名患者的治疗结果，同样证实了这种新型介入治疗相对于传统导管溶栓治疗深静脉血栓形成的优越性。

目前在世界范围内，仅有一款USACDT器械在FDA获批，即Boston Scientific公司生产的EKOS血管内系统，国内急需加快同类装置的研发和应用。本研究的试验器械为北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管、超声溶栓主机，其属于第Ⅲ类医疗器械，按照相关法规要求，在产品上市前需要进行相关的临床试验研究，评价超声溶栓导管、超声溶栓主机用于深静脉血栓清除的有效性和安全性。

  - 产品基本信息

    - 超声溶栓导管

【结构组成】

产品由超声溶栓导管、注药连接管及超声连接线组成。

超声导管介入部分管体为外径8F，长度120cm高分子聚合物导管。导管端头内部装有超声模块，用于产生并向导管侧面释放超声波。对应超声元件安装位置的导管另一侧开有轴向排列的多个小孔，用于药物向病变位置的输送。导管尾部连接两个接头，其一为注药管，用于向病变处输入药物；其二为电源接头，通过超声连接线与主机配合，用于超声驱动信号的传输。

图1：超声溶栓导管示意图

| 1 | 导管介入部分，表面有 PVP 亲水涂层 | 2 | 手柄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 注药口，连接注射器或注药连接管 | 4 | 超声信号输入接口 |
| 5 | 导丝孔延长管，导引导丝进入导丝腔 | 6 | 头端导丝孔 |
| 7 | 超声接头防水保护帽，使用时取下 | 8 | 超声信号插头，连接 4 |
| 9 | 超声信号插头，连接主机信号输出端口 | 10 | 防水套，勿取下 |
| 11 | 鲁尔接头，连接注药接头3 | 12 | 鲁尔接头，连接注射器 |  |
| 13 | 保护帽，使用时取下 | 14 | 保护帽，使用时取下 |  |

【工作原理】

本产品通过介入方式治疗深静脉血栓。治疗过程中，通过本产品向病变处输送溶栓药物的同时，导管端头释放超声波以提高溶栓药物向血栓内部的扩散效率，结合超声波机械振动对血栓结构的松弛作用，促进血栓溶解。

【规格型号】

| 型号 | 导管有效长度(cm) | 导管外径(mm) | 工作区域长(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-120F805 | 120±5 | 2.67±0.1(8F) | 48±5 |
| CS-120F810 | 120±5 | 2.67±0.1(8F) | 96±5 |
| CS-120F820 | 120±5 | 2.67±0.1(8F) | 192±10 |
| CS-120F830 | 120±5 | 2.67±0.1(8F) | 288±15 |
| CS-120F840 | 120±5 | 2.67±0.1(8F) | 384±20 |
| CS-120F850 | 120±5 | 2.67±0.1(8F) | 480±20 |
| 灭菌方法 | 环氧乙烷灭菌 |  |  |

    - 超声溶栓主机

【结构组成】

超声溶栓主机主要由主机、电源线组成。

【工作原理】

超声溶栓主机是配合超声溶栓导管的有源驱动设备，适用于驱动北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管系列所有规格的导管产品。超声溶栓主机驱动配套的超声溶栓导管发出超声波，促进溶栓药物的向血栓内部的扩散，配合超声的机械作用，实现快速溶栓。

【规格型号】

ZJ-0112111

  - 适用范围以及相关信息

    - 超声溶栓导管

【预期用途】

本产品与北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓主机配合使用，适用于深静脉血栓的清除。

【禁忌症】

- 6个月内发生过出血性卒中，3个月内发生过缺血性卒中或脑血管事件；

- 4周内有活动性的内脏出血；

- 有活动性的消化性溃疡患者；

- 既往明确诊断有血管畸形或动脉瘤或有明确诊断的占位性病变侵犯血管；

- 4周内严重外伤、神经系统损伤、创伤性的心肺复苏或者超过 10 分钟的心肺复苏；

- 4周内做过重大外科手术；

- 严重高血压溶栓治疗前无法控制在正常范围者；

- 经医生评估有严重出血倾向患者；

- 对拟使用的溶栓药物过敏的患者；

- 妊娠和哺乳患者；

- 医生认为的其他不适用的情况。

【注意事项】

- 本产品需由具有血管介入手术经验的专业医生在医疗机构手术环境下使用，产品使用前务必详细阅读本说明书；

- 本产品仅能与北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓主机（型号 ZJ-0112111）配套使用；

- 本产品为一次性使用无菌产品，产品经环氧乙烷灭菌。如果包装打开或损坏，切勿使用；未经授权，不得对产品进行任何改装，否则会导致危险（源）；

- 不同的规格型号，工作长度不同。使用者需要根据患者血栓长度，参照下表选择适合的规格型号；

| 规格型号 | 适合的血栓长度（cm） |
| --- | --- |
| CS-120F805 | 2-7 |
| CS-120F810 | 7-15 |
| CS-120F820 | 15-25 |
| CS-120F830 | 25-35 |
| CS-120F840 | 35-45 |
| CS-120F850 | 45-55 |

- 本产品使用过程中，超声治疗区域的最高温度≤43℃；

- 切勿通过注药腔抽吸血液，否则会造成出药孔堵塞；

- 导管的有效长度部分涂覆有亲水涂层，使用中避免有酒精擦拭，否则有破坏亲水涂层的风险；

- 操作过程中，应避免被其它带有尖锐边缘的器械划伤，在通过曲折或钙化血管时，应小心操作，以免导致涂层脱落并残留在血管系统中；

- 涂层脱落相关潜在不良事件可能包括但不限于：涂层栓塞部位出现无菌性炎症或肉芽肿、肺栓塞、肺梗塞、心肌栓塞、心肌梗塞、栓塞性中风、脑梗塞、额外的手术干预、组织坏死甚至死亡；

- 产品应存储在干燥的地方；

- 在包装标签符号后面标注的“使用期限”日期之前使用该产品；

- 具体的型号规格请查阅产品标签；

- 本产品使用后应妥善处理，并按《医疗废物管理条例》国务院令第 380 号处理。

【使用说明】

本产品仅能与北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓主机配合使用，与超声溶栓主机的连接图见图2。

- 从包装内取出导管、超声连接线和注药连接管，将导管尾部的注药接头与注药连接管一端旋接；

- 在导管介入血管前须确保将管腔内的空气排出。应使用生理盐水冲洗导管内腔或表面，确认管腔内无残留空气后，方能进行导管介入操作；

- 通过介入技术将超声溶栓导管介入到目标血管中，根据医生对病情的判断推送导管使其超声治疗区域尽可能覆盖血栓所在区域，通过体外影像技术观察超声元件位置，在 X 光下，超声元件可见（黑色长方形阵列），超声元件整个长度加上其两端面向外扩展 6mm 均为导管的治疗区域；

- 取一注射器，吸取溶栓药剂后将注射器连接在注药连接管另一端的接头上。将注射器安装于注射泵并设置好注射参数，要求最大流速不超过 15ml/min；

- 将超声溶栓主机连接电源，并通过超声连接线连接主机超声信号输出接口和超声溶栓导管的超声输入接口；

- 打开超声溶栓主机开关，等待约 40s 系统启动，开机后超声为未输出状态，超声待机指示灯（绿色）常亮；

- 启动超声输出前，先注射 2ml 溶栓药，保证导管注药腔内充满溶栓药物，之后按照设定的流速继续泵送药物；

- 按压超声启动按钮，超声信号输出，超声输出指示灯亮，主机循环发出“滴”声。液晶屏显示此轮超声输出时间，治疗24h 后超声信号自动停止输出，超声输出指示灯熄灭，“滴”声停止，液晶屏计时恢复 0；

- 如果需要更长时间的超声治疗，可在超声输出指示灯熄灭后再次按下超声“启动”按钮，超声过程中如需停止超声输出，可按下“复位”按钮，超声停止输出，设备恢复到待机状态；

- 若按压超声“复位”按钮后设备无反应，则可直接关闭总开关，设备断电并停止超声输出；

- 溶栓治疗完成后，停止注射泵，取出超声溶栓导管。

图2：超声溶栓导管与超声溶栓主机连接示意图

    - 超声溶栓主机

【产品适用范围】

本产品与北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管配合使用，用于深静脉血栓的清除。

【产品禁忌症】

- 6个月内发生过出血性卒中，3个月内发生过缺血性卒中或脑血管事件；

- 4周内有活动性的内脏出血；

- 有活动性的消化性溃疡患者；

- 既往明确诊断有血管畸形或动脉瘤或有明确诊断的占位性病变侵犯血管；

- 4周内严重外伤、神经系统损伤、创伤性的心肺复苏或者超过 10 分钟的心肺复苏；

- 4周内做过重大外科手术；

- 严重高血压溶栓治疗前无法控制在正常范围者；

- 经医生评估有严重出血倾向患者；

- 对拟使用的溶栓药物过敏的患者；

- 妊娠和哺乳患者；

- 医生认为的其他不适用的情况。

【注意事项】

- 在正式使用本产品之前，请仔细阅读本产品使用说明书和操作说明，以保证产品的正常使用和操作安全；

- 如不按规定方法进行操作，会产生危险的意外伤害；

- 本产品必须由熟练掌握该项操作技能的专业人员在医疗机构手术环境下进行操作，操作人员必须具备相应的专业知识和操作技能；

- 每位患者在一次手术治疗中，超声工作总时长不得大于48h；

- 本产品为精密医疗器械，非北京荷清和创医疗科技有限公司专业人员，严禁擅自拆装产品的任何部件，如需维修请及时联系北京荷清和创医疗科技有限公司；

- 本产品使用前需检查网电电源，必须与产品铭牌标明的相符合；

- 超声溶栓主机是精密仪器，切勿磕碰、跌落、用力摇晃，以免导致设备内部元器件松动；

- 主机内部存在36V以上电压信号，切勿擅自拆开主机，将物品以任何形式塞入主机内部，或者将主机放置于潮湿环境，以免触电或者导致主机内部元器件短路产生危险；

- 切勿用力按压主机面板上的按钮；

- 应保持主机外观清洁，及时擦拭沾在表面的液体、污渍；可用无尘布蘸取75%酒精擦拭，擦拭后务必保证擦干剩余液体；

- 可通过面板上的指示灯了解主机当前工作状态，如指示灯未正确显示，可直接关闭电源总开关；

- 本产品仅能与北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管配套使用；

- 产品应存储在干燥的地方；

- 在产品有效使用期限内使用，超过使用期限会有因产品老化带来的安全风险；

- 为了避免电击的风险，本设备一定要连接到有保护接地的供电网；

- 本设备如出现故障，须经北京荷清和创医疗科技有限公司专业维修人员进行维修，任何未经授权的第三方对设备进行维修、改装会造成设备安全隐患；

- 当有患者使用时，设备不应被维护或保养；

- 本产品使用后应妥善处理，并按《医疗废物管理条例》国务院令第380号处理。

【使用说明】

- 本产品仅能与北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管配合使用；

- 从超声溶栓导管包装内取出导管、超声连接线和注药连接管，将导管尾部的注药接头与注药连接管一端旋接；

- 在导管介入血管前须确保将管腔内的空气排出。应使用生理盐水冲洗导管内腔或表面，确认管腔内无残留空气后，方能进行导管介入操作；

- 通过介入技术将超声溶栓导管介入到目标血管中，根据医生对病情的判断推送导管使其超声治疗区域尽可能覆盖血栓所在区域，通过体外影像技术观察超声元件位置，在X光下，超声元件可见（黑色长方形阵列），超声元件整个长度加上其两端面向外扩展6mm均为导管的治疗区域；

- 取一注射器，吸取溶栓药剂后将注射器连接在注药连接管另一端的接头上。将注射器安装于注射泵并设置好注射参数，要求最大流速不超过15ml/min；

- 将超声溶栓主机连接电源，并通过超声连接线连接主机超声信号输出接口和超声溶栓导管的超声输入接口；

- 打开超声溶栓主机开关，等待约40s系统启动，开机后超声为未输出状态，超声待机指示灯（绿色）常亮；

- 启动超声输出前，先注射2ml溶栓药，保证导管注药腔内充满溶栓药物，之后按照设定的流速继续泵送药物；

- 根据所使用的导管调节规格选择旋钮，每一档的标识数字为对应导管的工作长度代号。确认规格选择正确后，按压超声启动按钮，超声信号输出，超声输出指示灯亮，主机循环发出“滴”声。液晶屏显示此轮超声输出时间，治疗24h后超声信号自动停止输出，超声输出指示灯熄灭，“滴”声停止，液晶屏计时恢复0；

- 如果需要更长时间的超声治疗，可在超声输出指示灯熄灭后再次按下超声“启动”按钮，超声过程中如需停止超声输出，可按下“复位”按钮，超声停止输出，设备恢复到待机状态；

- 若按压超声“复位”按钮后设备无反应，则可直接关闭总开关，设备断电并停止超声输出；

- 溶栓治疗完成后，停止注射泵，取出超声溶栓导管；

- 主机背板上的总电源开关是设备与网电源的分断装置，关机时关闭主机背板上的电源开关，然后拔下电源线；

- 须使用北京荷清和创医疗科技有限公司提供的专用电源线，插拔电源线时，须捏住电源线插头进行插拔，切勿拉扯线体插拔，以免电源线损坏。

- 试验目的

验证北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管配合超声溶栓主机用于治疗深静脉血栓的安全性和有效性。

- 试验设计

  - 总体设计以及确定依据

本临床试验为前瞻性、多中心、随机、对照、优效性设计。本产品试验范围为下肢深静脉血栓的患者，采用临床上广泛使用且与试验方法相似的安启医疗AngioDynamics, Inc生产的灌注系统Infusion System经导管直接溶栓（catheter directed thrombolysis，CDT）作为对照组进行优效性试验。根据国内外对下肢深静脉血栓形成（deep venous thrombosis，DVT）介入治疗的相关研究并结合产品特点以及小样本临床研究结果，选择溶栓治疗24h血栓清除率为主要疗效指标。

本临床试验入选有明确的DVT临床症状及影像学证实为中央型或混合型DVT，拟行导管溶栓治疗的患者，计划入选132例受试者，按1:1随机分配到试验组与对照组，以溶栓	治疗 24h血栓清除率作为主要终点。记录受试者的入选与治疗情况，并对参与研究的受试者进行筛选期、治疗期、出院前、术后1个月、术后3个月、术后6个月的随访，以验证北京荷清和创医疗科技有限公司生产的超声溶栓导管配合超声溶栓主机用于治疗深静脉血栓的安全性和有效性，所有参加本临床试验的受试者完成6个月随访后，统计分析所有指标数据，出具临床试验分中心小结和临床试验报告，用于向国家药品监督管理局提交注册。

- 前瞻性

采用以现在为起点追踪随访到将来结果的研究方法。前瞻性研究结果可以提供因果关系佐证；对于所获取的数据有统一的诊断、检测、评判标准，因此数据来源及处理可控性良好。

- 多中心

选择2家以上临床试验中心开展该临床试验。应用多中心试验，在相同的时间内可获得比单中心试验更多的病例数，因此可以缩短总体临床试验时限；由于多中心试验是由不同地区、不同试验中心及众多的临床试验人员共同完成，因此其结果、结论常有良好代表性。

- 随机对照

根据《医疗器械临床试验设计指导原则》，随机、平行对照的临床试验设计可使临床试验影响因素在试验组和对照组间的分布趋于均衡，避免了选择偏倚，被认为可提供高等级的科学证据。采用随机系统进行区组随机的方法，分层因素包括中心、临床分型（急性期（发病时间≤14d）、亚急性期（14d＜发病时间≤30d））。

综上，本产品以安启医疗AngioDynamics, Inc生产的灌注系统Infusion System经导管直接溶栓作为对照进行前瞻性、多中心、随机对照、优效性设计，主要指标是溶栓治疗24h血栓清除率。

  - 受试者选择

    - 入选标准

- 18周岁≤年龄≤75周岁，性别不限；

- 有明确的DVT临床症状及影像学（彩色多普勒超声或CTV/MRV或静脉造影等检查）证实为中央型（髂静脉和/或股总静脉和/或股浅静脉存在血栓）或混合型（腘静脉血栓同时合并髂静脉或股静脉血栓）；

- 患肢深静脉血栓发病时间≤14天；

- 同意参加本研究，并自愿签署知情同意书的患者。

    - 排除标准

- 靶病变既往发生过DVT事件（有明确证据）的患者；

- 血栓累及双侧下肢深静脉的患者；

- 无法建立通路或导丝无法通过靶病变的患者；

- 症状性高危(休克或持续性低血压（收缩压＜90 mmHg）的血液动力学不稳定)肺动脉栓塞者；

- 血红蛋白＜90g/L或血小板<50×109/L的患者；

- 中重度肾功能障碍：糖尿病患者合并中度肾功能不全[eGFR] < 60ml/min/1.73m2或者重度肾功能不全[eGFR] < 30ml/min/1.73m2；

- 严重肝功能障碍患者：ALT或AST>正常值上限3倍的患者；

- 已知有活动性的消化性溃疡患者，或1年内有胃肠道出血史；

- 既往明确诊断有血管畸形或动脉瘤或有明确诊断的占位性病变侵犯血管的患者；

- 伴有严重感染，经研究者评估不适合行介入治疗的患者；

- 急性期髂股静脉或全下肢DVT，血管腔内有大量游离血栓且因各种原因无法置入或不计划置入下腔静脉滤器的患者；

- 入组前6个月内发生出血性卒中或3个月内有重大手术史；

- 入组前4周内有活动性的内脏出血（包括消化道出血、泌尿系出血等）、或有严重外伤、神经系统损伤、创伤性的心肺复苏或者超过10分钟的心肺复苏的患者；

- 严重且难以控制的高血压（血压﹥180/100 mmHg）患者；

- 存在其他抗凝或溶栓禁忌症，经评估不适合行介入治疗的患者；

- 已知对含碘造影剂过敏的患者；

- 妊娠或哺乳期女性；

- 正在参加其他药物或医疗器械临床试验的患者；

- 研究者认为其他不适合参与本试验的患者。

- 靶患肢存在静脉功能不全的临床证据（如CEAP分型C3及以上）。

- 预计生存期少于1年，例如生存期少于1年的活动性恶性肿瘤患者。

- 因原发疾病（如偏瘫、骨折）导致无法独立行走或长期卧床的患者。

    - 受试者退出标准和程序

- 受试者自行退出研究：

- 无论何种原因，受试者不愿意或不可能继续进行临床试验，向研究者提出退出临床试验的要求而终止临床试验者；

- 受试者虽未明确提出退出临床试验，但不再接受治疗或检查而失访者。

- 研究者判定受试者不适合继续参加研究：

- 受试者出现严重不良事件（SAE），且无法完成后续的试验，根据研究者判断应终止临床试验；

- 临床试验过程中，受试者发生重度不良事件或严重并发症，研究者判断不宜继续接受临床试验；

- 受试者不符合试验的入选标准、符合排除标准而被错误入选，且未使用试验器械；

- 临床试验过程中该受试者出现严重的方案偏离，如试验过程中使用非本方案中规定器械，或中途使用非方案规定范围内联合药物，以致无法对其临床试验结果进行有效评价，研究者判断不宜继续接受临床试验；

- 受试者依从性差，研究者判断不宜继续接受临床试验；

受试者参加临床试验是自愿的，已签署知情同意书的受试者有权在临床试验的任何阶段退出，而不会受到歧视或者报复，其医疗待遇与权益不受影响。这种情况研究者应通过电话或现场随访与受试者联系，尽可能全面地了解其退出的原因并加以记录。

  - 评价方法

    - 有效性评价

      - 主要评价指标

- 溶栓治疗24h内血栓清除率

溶栓药物开始释放后24h±6h使用分段造影法进行静脉造影，评估血栓清除率。如果24小时内结束治疗，则治疗结束时使用分段造影法进行静脉造影判断血栓清除率，并且无需在24小时重复静脉造影。

分别在术中溶栓治疗30min±10min使用分段造影法进行静脉造影评估是否需要继续溶栓；若需要继续溶栓，患者可将导管留置继续溶栓至2小时，在2小时±30min使用血管超声评估是否需要继续溶栓，若需要继续溶栓，患者可将导管留置继续溶栓，直至①24h ± 6h后造影评估血栓消失，或②研究者评估溶栓成功（通过血管超声等结果临床评估），或③Fg水平<1.0g/L，或出现明显的治疗相关并发症（如大出血等）。治疗结束时使用分段造影法进行静脉造影，评估血栓清除率。

分段造影法进行静脉造影，

造影点分别为：溶栓开始前、溶栓治疗30min±10min、溶栓治疗结束后（≤24h±6h）。每次造影均记录血栓评分、计算血栓清除率，主要指标为溶栓治疗24h的血栓清除率。

造影血栓负荷评分[1]：将下肢静脉分为下腔静脉、髂静脉、股总静脉、股浅静脉、腘静脉5个部分。通过目测评估：管腔完全通畅为0分；亚节段、非闭塞性血栓为1分； 亚节段、闭塞性血栓为2分；整个血管的闭塞性血栓为3分。收集术中血管造影影像资料，主要评价指标将由专业人员在盲态下根据血管造影影像资料进行统一评价。

计算公式：血栓清除率=治疗前总评分-治疗后总评分治疗前总评分×100%

评价时间：治疗期（溶栓治疗24h±6h）。

      - 次要评价指标

- 溶栓总时间

溶栓总时间指患者本次住院治疗靶病变深静脉血栓形成期间使用尿激酶的总小时

评价时间：出院前（1-10天）

- 尿激酶总剂量

尿激酶总剂量指患者本次住院治疗靶病变深静脉血栓形成期间使用尿激酶的总剂量。

评价时间：出院前（1-10天）

- 溶栓治疗30min血栓清除率

根据术中溶栓治疗后30min±10min造影结果计算血栓清除率。

造影血栓负荷评分[1]：将下肢静脉分为下腔静脉、髂静脉、股总静脉、股浅静脉、腘静脉5个部分。根据造影结果评估：管腔完全通畅为0分；亚节段、非闭塞性血栓为1分； 亚节段、闭塞性血栓为2分；整个血管的闭塞性血栓为3分。

计算公式：血栓清除率=治疗前总评分-治疗后总评分治疗前总评分×100%

评价时间：治疗期（	溶栓治疗30min±10min）

- 溶栓治疗30min、溶栓治疗24h血栓清除成功率

血栓清除成功定义：血栓清除率分为3级，Ⅰ级为<50%；Ⅱ级为50%～99%；Ⅲ级为100%无残余血栓。通过静脉造影评估血栓清除率评级为Ⅱ级或Ⅲ级（即血栓清除率≥50%）为血栓清除成功。

计算公式：血栓清除成功率=血栓清除成功的患者数本组患者总数×100%

评价时间：治疗期（溶栓治疗30min±10min、溶栓治疗24h±6h）

- 器械成功率（仅试验组）

器械成功定义为超声导管顺利输送至血管病变处，设置参数并成功开启药物输注并完成溶栓治疗，治疗结束后器械顺利撤出。

计算公式：器械成功率=器械成功的患者数本组患者总数×100%

评价时间：治疗期（0-7天）

- 出院前及术后1个月患肢消肿率

测量距髌骨中点向上15 cm和髌骨中点向下10 cm的周径，周径差定义为患侧周径与健侧周径的差值。将治疗前患侧和健侧上缘与下缘周径差之和作为血栓清除前周径差，将治疗后患肢和健肢上缘与下缘周径差之和作为治疗后周径差。

计算公式：患肢消肿率=血栓清除前周径差-测量时间点周径差血栓清除前周径差×100%

评价时间：筛选期（-14~0天）、出院前（1~10天）、术后1个月（±7天）

- 术后1个月、3个月、6个月静脉临床严重程度评分(VCSS)较基线值变化

静脉临床严重程度评分(VCSS)表：

| 项目 | 0分(无) | 1分(轻度) | 2分(中度) | 3分(重度) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疼痛或其他静脉因素导致的不适(如疼痛、沉重、疲劳、酸痛、灼烧感) | 无 | 偶尔(活动不受限) | 每天(活动受限) | 每天(活动明显受限) |
| 静脉曲张(曲张静脉站立时直径≥3mm) | 无 | 少量散在的单支静脉/静脉丛，或局限于踝部 | 多发，局限于小腿或大腿 | 多发，广泛累及小腿及大腿 |
| 静脉性水肿 | 无 | 局限于足踝部 | 累及踝以上及膝以下 | 累及膝部及以上 |
| 色素沉着(除曲张静脉局部之外，并排除其他非静脉因素) | 无/仅曲张静脉局部 | 局限于踝周 | 弥漫至踝以上及小腿下1/3 | 广泛累及超过小腿下1/3 |
| 炎症(如红斑、蜂窝织炎、静脉湿疹、皮炎) | 无 | 局限于踝周 | 弥漫至踝以上及小腿下1/3 | 广泛累及超过小腿下1/3 |
| 硬化(慢性水肿伴纤维化、皮下组织炎)，包括白色萎缩和脂质硬化症 | 无 | 局限于踝周 | 弥漫至踝以上及小腿下1/3 | 广泛累及超过小腿下1/3 |
| 活动性溃疡数量 | 0个 | 1个 | 2个 | ≥3个 |
| 活动性溃疡时间(最长时间) | 无 | ＜3个月 | 3个月～1年 | 迁延不愈超过1年 |
| 活动性溃疡直径(最大直径) | 无 | ＜2cm | 2～6cm | ＞6cm |
| 压力治疗 | 未使用 | 间断使用 | 大部分时间使用 | 依从性好，持续使用 |

评价时间：筛选期（-14~0天）、术后1个月（±7天）、术后3个月（±15天）、术后6个月（±15天）

- 术后1个月和6个月靶病变静脉通畅率

静脉通畅定义为：下肢静脉彩色多普勒超声或CTV或DSA显示靶病变有血流信号，且不需要介入治疗干预。

评价时间：术后1个月（±7天）、术后6个月（±15天）

- 术后6个月血栓后综合征(PTS)发生率

PTS采用Villalta评分进行判断，评分>5分的患者诊断为PTS，其中5~9分为轻度PTS，10~14分为中度PTS，>15分或出现静脉性溃疡为重度PTS。Villalta评分如下：

| 症状 | 得分 |  |  |  | 体征 | 得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 | 轻度 | 中度 | 重度 |  | 无 | 轻度 | 中度 | 重度 |
| 疼痛 | 0 | 1 | 2 | 3 | 胫前水肿 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 痉挛 | 0 | 1 | 2 | 3 | 皮脂硬化 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 沉重感 | 0 | 1 | 2 | 3 | 色素沉着 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 感觉异常 | 0 | 1 | 2 | 3 | 潮红 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 瘙痒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 静脉扩张 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | 小腿挤压痛 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | 溃疡 | 有 |  | 无 |  |
| 总分33分：0~4分为无PTS；5~9分为轻度PTS；10~14分为中度PTS；15~33分为重度PTS；有溃疡者直接记15分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价时间：术后6个月（±15天）

- 对靶血管因血栓导致正向血流消失患者，溶栓后30min正向血流恢复率

正向血流恢复定义：对于治疗前经造影评估患者靶血管血流因血栓导致正向血流消失的患者，评估溶栓30min±10min后造影下观察到靶血管有正向血流通过，即可判定为正向血流恢复。

计算公式：正向血流恢复率=30min正向血流恢复的患者数治疗前正向血流消失的患者数×100%

评价时间：治疗期（	溶栓治疗30min±10min）

    - 安全性评价

- 术后1个月主要不良事件(MAE)的发生情况

主要不良事件(MAE)包括：全因死亡、严重出血、新发症状性PE或靶静脉段再干预。

全因死亡：任何原因导致的死亡；

严重出血：包括①致命出血，和/或②重要部位或器官出血的症状，例如颅内、椎管内、眼内、腹膜后、关节内、心包内、或肌内出血伴骨筋膜室综合征，和/或③出血导致血红蛋白水平下降至少20g/L(1.24 mmol/L)，或导致至少输注2个单位的全血或红细胞；

新发症状性PE：指呼吸困难及气促、胸痛、晕厥、咳嗽、咯血、心悸、低血压和(或 )休克等临床症状和/或体征，且在胸部增强CT、肺通气灌注扫描或肺血管造影等影像检查证实新发的肺栓塞；

靶静脉段再干预：指靶静脉段的再次介入手术干预治疗。

评价时间：治疗期（0-7天）、出院前（1~10天）、术后1个月（±7天）

- 住院期间严重出血事件的发生情况

定义说明：使用试验器械至出院期间的出血事件，包括严重出血和轻微出血。

严重出血：包括①致命出血，和/或②重要部位或器官出血的症状，例如颅内、椎管内、腹膜后、关节内、心包内、或肌内出血伴骨筋膜室综合征，和/或③出血导致血红蛋白水平下降至少20g/L(1.24 mmol/L)，或导致至少输注2个单位的全血或红细胞。

评价时间：治疗期、出院前

- 研究期间的全因死亡率

全因死亡定义：任何原因导致的死亡；

评价时间：术后1个月、术后3个月、术后6个月。

- 研究期间与试验器械相关不良事件及严重不良事件发生情况

不良事件并不一定与试验产品有因果关系，但因为任何医疗器械在临床应用过程中、都可能因为当时的科技水平的制约、实验条件的限制等因素，存在一些不可预见的缺陷。因此试验期间所有不良事件均需记录。

评价时间：治疗期、出院前、术后1个月、术后3个月、术后6个月。

- 研究期间总不良事件和严重不良事件发生率

评价方式：通过电话/临床随访询问并记录患者自签署知情同意书至研究结束期间的所有AE/SAE。

所有不良事件都应当追踪，直至妥善解决，如受试者参加的试验结束，结束前需完成本例受试者的最终报告。

对于严重不良事件，即使受试者所参与的试验已结束，也应当进行追踪，直至问题解决、或研究者判断“已成慢性”或“已稳定”。这些不良事件的解决应被记录在eCRF的相应部分。

评价时间：治疗期、出院前、术后1个月、术后3个月、术后6个月。

（6）12个月靶血管深静脉血栓（DVT）复发率

靶血管DVT复发是指，自首次研究治疗开始至12个月随访结束期间，在原始靶血管治疗节段（即研究器械首次介入操作所涉及的髂股静脉节段）发生的、有临床症状并结合超声影像学客观证实的深静脉血栓复发。具体判定标准如下：

(1) 复发必须累及既往已证实的靶血管治疗节段。在入组时，该节段曾存在急性血栓，经研究治疗后，有证据表明其已获得影像学改善（完全或部分再通）。

(2) 复发必须伴有新出现的或加重的DVT相关临床症状或体征，包括但不限于：下肢肿胀、疼痛或压痛、皮温升高、皮肤颜色改变、浅静脉扩张等。

(3) 复发必须经由标准化多普勒超声检查客观证实，显示靶血管节段内出现新的血栓回声、管腔不可压缩性再现，或血流信号消失/异常。

(4) 需与以下情况进行鉴别并予以排除：

- 支架内血栓形成（如患者接受了支架植入术）：支架内血栓定义为局限于支架覆盖节段内的新发血栓，需单独记录为“支架内血栓形成”，不纳入本终点。

- 非靶血管节段新发DVT：指累及原靶血管节段以外的、新的静脉节段的血栓形成，需单独记录为“非靶血管新发DVT”。

- 残余血栓/血栓进展不良：指研究治疗后持续存在的、无变化的残余血栓，不伴有临床症状加重，不属于复发范畴。

评价时间：基线（治疗前）、术后12个月（±30天）

  - 试验医疗器械和对照医疗器械

试验组：

器械名称：超声溶栓导管、超声溶栓主机

生产企业：北京荷清和创医疗科技有限公司

对照组：

器械名称：灌注系统Infusion System

生产企业：安启医疗AngioDynamics, Inc

注册证编号：国械注进20183031982

  - 试验流程

    - 试验流程图

详见上文的“临床试验流程图”部分。

    - 试验实施

- 知情同意

进行任何研究特定检查或操作之前，受试者应当签署已获IRB/IEC批准的研究知情同意书(ICF)。在签署ICF之前，研究者必须留给受试者充足的时间阅读知情同意书(ICF)，并及时回答受试者提出的问题。即使受试者同意参加本研究并签署知情同意书(ICF)，研究工作人员应先给受试者解释血管造影检查的结果可能会决定受试者最终不适合参加本研究。

- 筛选期（-14~0天）

受试者筛选用于判断受试者是否能够符合本研究入排标准。筛选过程包括研究者评估受试者的病历记录和诊断，须在手术前14天内对所有受试者收集以下数据：

- 一般资料：包括性别、出生日期、身高、体重；

- 生命体征：包括呼吸、血压、心率/脉搏、体温、血氧饱和度；

- 既往病史：包括既往6个月疾病史及伴随疾病和手术史；

- 实验室检查：

- 血常规：红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血红蛋白(Hgb)、血小板(PLT)；

- 血生化：丙氨酸氨基转移酶/谷丙转氨酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶/谷草转氨酶(AST)、尿素氮/尿素(BUN/UREA)、肌酐(Cr)、血清肌酐(Scr)、eGFR；

- 凝血功能：D-二聚体(D-dimer)、国际标准化比值(INR)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(Fg)；

- 妊娠试验：尿/血妊娠检查(仅限育龄期女性)；

- 心电图；

- 下肢周径测量：测量患侧与健侧距髌骨中点向上15 cm和髌骨中点向下10 cm的周径；

- 下肢静脉超声：下肢静脉分段加压超声；

- CT肺动脉造影(CTPA)：根据患者病情由研究者决定是否行CTPA检查；

- VCSS评分；

- Villalta评分；

- 入/排标准评估；

- 用药情况；

考虑到受试者在签署知情同意书前已经在研究中心做过所需的检查，为避免多次重复检查，本研究认可术前14天内在研究中心所做的检查结果，包括血常规、血生化、凝血功能、妊娠试验、心电图、下肢静脉超声等。

- 治疗期（0~7天）

- 生命体征：包括呼吸、血压、心率/脉搏、体温、血氧饱和度；

- 入/排标准评估；

- 随机；

溶栓过程：

术中溶栓分别在30min±10min使用分段造影法进行静脉造影，评估血栓清除率，研究者评估是否需要继续溶栓，若需要继续溶栓，患者可将导管留置继续溶栓至2小时，在2小时±30min使用血管超声评估是否需要继续溶栓，若需要继续溶栓，患者可将导管留置继续溶栓，直至①24h ± 6h后造影评估血栓消失，或②研究者评估溶栓成功（通过血管超声等结果临床评估），或③Fg水平<1.0g/L，或出现明显的治疗相关并发症（如大出血等）。治疗结束时使用分段造影法进行静脉造影，评估血栓清除率。

试验评估造影点分别为：溶栓开始前、溶栓治疗30min±10min、溶栓治疗结束后（≤24h±6小时）。每次造影均记录血栓评分、计算血栓清除率，主要指标为治疗结束后（≤24h±6小时）的血栓清除率。

- 数字减影血管造影(DSA)：分别为：溶栓开始前、溶栓治疗30min±10min、溶栓治疗结束后（≤24h±6小时），如医生评估有需求，可额外进行其他时间点造影；

- 凝血功能：根据实际情况监测D-二聚体(D-dimer)和纤维蛋白原(Fg)；

- 手术及记录：包括手术日期、溶栓时间、溶栓药物剂量、抗凝剂量、器械评价、下腔静脉滤器置入情况、髂静脉支架置入情况等；

- 用药情况；

- 不良事件&严重不良事件；

- 出院前（1~10天）

对所有受试者收集以下数据：

- 生命体征：包括呼吸、血压、心率/脉搏、体温、血氧饱和度；

- 实验室检查：

- 血常规：红细胞(RBC)、白细胞(WBC)、血红蛋白(Hgb)、血小板(PLT)；

- 血生化：丙氨酸氨基转移酶/谷丙转氨酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶/谷草转氨酶(AST)、尿素氮/尿素(BUN/UREA)、血清肌酐(Scr)、eGFR；

- 凝血功能：D-二聚体(D-dimer)、国际标准化比值(INR)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(Fg)；

- 下肢周径测量：测量患侧与健侧距髌骨中点向上15 cm和髌骨中点向下10 cm的周径；

- 下肢静脉超声：下肢静脉分段加压超声；

- 用药情况；

- 不良事件&严重不良事件；

- 术后1个月（±7天）

为临床随访，对所有受试者收集以下数据：

- 下肢静脉超声：下肢静脉分段加压超声；

- CTPA（选做）

- 下肢周径测量：测量患侧与健侧距髌骨中点向上15 cm和髌骨中点向下10 cm的周径；

- VCSS评分；

- 用药情况；

- 不良事件&严重不良事件；

- 术后3个月（±15天）

为临床随访，对所有受试者收集以下数据：

- 下肢静脉超声：下肢静脉分段加压超声；

- CTPA（选做）；

- VCSS评分；

- 用药情况；

- 不良事件&严重不良事件；

- 术后6个月（±15天）

为临床随访，对所有受试者收集以下数据：

- 下肢静脉超声：下肢静脉分段加压超声；

- CTPA（选做）；

- VCSS评分；

- Villalta评分；

- 用药情况；

- 不良事件&严重不良事件；

注1：	用药情况：记录自患者签署知情同意书至研究结束期间的抗凝药物、抗血小板聚集药物和溶栓药物，以及与不良事件相关的纠正治疗用药；

注2：不良事件&严重不良事件：记录自使用研究器械开始至研究结束期间的不良事件，现有疾病计划住院或进行方案要求的随访而健康状况无严重恶化，包括术后因需要取出下腔静脉滤器而住院手术等，不记录严重不良事件；

注3：下肢静脉分段加压超声：将下肢分为髂静脉、股总静脉 、股浅静脉近端、股浅静脉远端、腘静脉、胫后静脉、腓静脉七段分别进行加压超声检查，对不同的静脉段赋予不同的基础分：髂静脉8分、股总静脉4分、股浅静脉近端4分、股浅静脉远端4分、腘静脉2分、胫后静脉2分、腓静脉2分。超声下的深静脉血栓评分根据血栓情况在基础分上进行调整，调整规则为：髂静脉有血栓即为8分，其他静脉段如果血栓直径>1.5倍相应动脉直径，则节段评分在基础评分上增加1.5倍(即评分为基础评分的2.5倍）；如果血栓直径≤0.5倍相应动脉直径，则节段评分在基础评分减少0.5倍(即评分为基础评分的0.5倍)。规则如下表所示：

| 分段 | 基础分 | 直径和评分调整 |
| --- | --- | --- |
| 髂静脉 | 8 | 有血栓即为8分，不做调整 |
| 股总静脉 | 4 | 如果血栓直径>1.5倍相应动脉直径，则节段评分在基础评分上增加1.5倍(即评分为基础评分的2.5倍)；如果血栓直径≤0.5倍相应动脉直径，则节段评分在基础评分减少0.5倍(即评分为基础评分的0.5倍)。 |
| 股浅静脉近端 | 4 |  |
| 股浅静脉远端 | 4 |  |
| 腘静脉 | 2 |  |
| 胫后静脉 | 2 |  |
| 腓静脉 | 2 |  |

    - 用械规范

该试验所观察的试验器械，由北京荷清和创医疗科技有限公司无偿提供，仅能供本临床试验受试者专用，禁止以任何其它方式用于参加本研究以外的人员。

研究中心应建立严格的试验器械保管、分发制度。由专人负责将试验器械送至各研究中心，研究中心完成接收手续，在相应表格上登记记录接收日期、数量、批号、有效期等。每个研究中心设置试验器械管理员并建立专用的表格，登记受试者编号、使用日期等。试验入组完成之后，申办者将回收所有未使用的器械。监查员负责对临床试验用器械的供给、使用、储存及剩余试验品的处理过程进行监查。

    - 溶栓相关操作规范要求

- 术中下肢静脉造影：对于静脉血栓段较长的患者，为获取清晰完整的血管及静脉血栓影像，建议术者采用分段造影方法。术中成像角度尽量保持一致，造影剂总量尽量控制在300ml以内。

- 溶栓治疗：

- 尿激酶使用方案要求：根据患者纤维蛋白值制定给药剂量。前2小时：经超声溶栓导管（试验组）或灌注导管（对照组）持续恒速泵入尿激酶，总剂量不超过50万单位。每日总剂量严禁超过120万单位。

- 溶栓期间监测方案：应用溶栓剂期间应进行监护，观察患者生命体征，神志情况和穿刺部位是否有出血或血肿情况，推荐4-6小时监测凝血功能和D-dimer，每天监测血常规，如出现明显出血事件或其他严重并发症或Fg<1.5g/L，研究者评估是否继续溶栓；若Fg	<1.0g/L，应暂时停止溶栓治疗。

- 术中抗凝及监测要求：鞘管置入后，可给予负荷量肝素80-100U/kg，监测ACT维持在250-350s；对于无法监测ACT的单位，术中每小时静脉补充肝素1000U。

    - 溶栓相关操作建议

- 术前水化：根据临床习惯以及需求进行术前水化操作。

- 穿刺入路选择建议：

- 顺行入路：首选顺行入路，包括腘静脉、小隐静脉、大隐静脉和胫后静脉入路。

- 逆行入路：当顺行入路无法置管患者，可选择逆行入路，包括股静脉（健侧）和颈静脉入路。

- 下腔静脉滤器置入[15]：按照临床常规判断是否置入下腔静脉滤器（IVCF），术者可根据临床需要选择合适的型号及规格，尽量选择临时性或可取出滤器，以降低由于滤器长期置入而引起的并发症。术后根据患者具体病情由术者决定是否需取出滤器。因需要取出下腔静脉滤器而住院手术等，不记录严重不良事件。

- 髂、股静脉球囊扩张及支架置入：对于髂、股静脉存在严重固定狭窄的患者，可在溶栓前酌情使用球囊扩张。整体溶栓治疗结束后，术者可酌情进行球囊扩张和支架植入术。

- 术后抗凝及监测建议：对需进一步尿激酶溶栓治疗的患者，可使用肝素泵入抗凝治疗，维持剂量18 U/kg/h，同时经导管鞘泵入肝素1mg/h[13]。术后需检测APTT水平来调整肝素剂量，APTT目标水平为正常基线值的1.5-2.5倍。

- 超声溶栓导管的使用建议：使用超声辅助溶栓导管治疗时，需根据血栓长度选择合适工作长度的导管，使得导管工作段尽量全部覆盖到血栓段。

- 术后长期抗凝治疗建议：术后长期抗凝治疗：对于不伴有肿瘤的下肢 DVT 使用新型口服抗凝药物（如利伐沙班）或维生素 K 拮抗剂（如华法林），其中继发于手术或一过性危险因素的初发DVT患者抗凝治疗3个月；无诱因的首次近端 DVT 或复发的患者抗凝 3 个月后建议延长抗凝治疗。对于伴有肿瘤的下肢 DVT 患者，推荐低分子肝素抗凝治疗，抗凝 3 个月后，建议延长抗凝治疗。其中维生素 K 拮抗剂在整个治疗过程中需定期监测 INR，使其维持在 2~3。

注：上述仅为操作建议，可根据各中心实际诊疗情况以及最新指南或专家共识进行操作调整，患者的用药情况及治疗情况需详细记录在CRF中。

    - 补救治疗

当出现以下特定情况时，可以选择PMT和外科取栓等作为补救治疗：① 溶栓治疗后，当Fg<1.0g/L必须停用尿激酶时，造影仍显示大量残余血栓（血栓负荷评分改善<30%），可考虑联合PMT；② 患者出现溶栓药物相关严重不良反应需要终止溶栓，但血栓清除不充分；③ 术者判断单纯CDT难以在安全时间窗内完成充分溶栓。CRF需要记录补救治疗的详细内容。

  - 偏倚控制措施

- 根据研究方案、国家医疗器械临床试验相关规定和GCP原则以及公司标准操作流程(SOP)进行临床试验。申办方对参加本次研究的研究者进行研究方案以及研究器械操作规范的培训，确保研究者充分了解研究流程及研究器械使用说明。

- 申办者委派合格临床试验监查员(CRA)对研究中心进行监查，做好质量控制工作及监查记录，并及时与研究者沟通在监查中发现的问题。

- 本研究为多中心临床试验，尽量减少由于不同研究中心的研究者手术操作的习惯造成的偏倚。

- 采用随机系统进行区组随机的方法，分层因素包括中心、临床分型（急性期（发病时间≤14d）、亚急性期（14d＜发病时间≤30d））。每一位患者入组时，参研机构研究者登录随机化网站，随机化后，系统即显示该患者的分组安排，根据随机结果实施干预，以减少偏倚。

- 主要评价指标“溶栓治疗24h血栓清除率”由专业人员在盲态下根据血管造影影像资料进行统一评价。

- 本试验严格按照临床试验方案实施，从而减少因偏离或违背方案造成的偏倚。

- 统计学考虑

  - 样本量估算

    - 计算公式、各参数取值

本研究以溶栓治疗24h血栓清除率为主要指标，根据研究文献以及小样本临床研究结果，优效设计，假设试验组溶栓治疗24h血栓清除率与对照组差值为15%，标准差为18%，优效性界值为5%，统计检验的显著性水平取单侧0.025，把握度取80%，计算所得每组样本量为52例，考虑20%的脱落率，最终样本量为每组66例，共132例。样本量计算公式如下：

nT=nC=2Z1-α+Z1-β2σ2D-∆2

其中σ为对照组预期标准差；D为预期的两组均数之差的绝对值，D = uT-uC；Δ为优效性界值，取5%。

    - 样本量分配以及其确定依据

本试验将同时在多家临床试验机构同时开展，原则上，将尽可能的均匀分配各中心的入组数量，以保证充分的中心代表性。但考虑到可行性和入选进度，将会根据实际情况对入组数量进行调整，尽量保证每家中心的入选规模相对平衡，而对某一特定中心、其最终的入组规模不应超过总病例数的50%。

  - 分析数据集

- 全分析集(Full analysis Set，FAS)：按照意向性分析(ITT)原则，所有入组并使用器械的受试者将进入FAS。对于主要评价指标的缺失，主要疗效指标的缺失可采用最差填补原则进行填补，其它次要疗效指标不进行填补。

- 符合方案集(Per Protocol Set，PPS)：指所有完成试验且排除了严重违背方案的治疗人群亚组。

- 安全性数据集(Safety Set，SS)：指所有参与临床试验且使用了试验用器械、并且至少有一次安全性评价的受试者集。

  - 受试者剔除标准

资料统计分析前，由主要研究者、申办方、统计单位判断个例是否出现下列情况之一，主要研究者应依据受试者完成试验的程度和退组原因等因素综合判断是否将此受试者剔除，并做出相关说明。受试者符合下列任何一项，则考虑剔除：

- 受试者个例的选择违反了入选标准或符合排除标准，不应当进入试验；

- 试验期间，受试者不遵守试验计划，依从性差，对病例的疗效评价或安全性评价产生影响。如未曾使用试验产品、没有任何观察数据等。

  - 统计方法

本临床试验为前瞻性、多中心、随机、对照、优效性设计。

    - 一般原则

统计分析将采用SAS 9.4（或更高版本）进行数据处理，样本量计算采用PASS 2021软件。

定量指标的描述将计算均值、标准差、中位数、最小值、最大值，下四分位数(Q1)，上四分位数(Q3)，分类指标描述各类的例数及百分数。统计分析将采用SAS 9.4（或更高版本）进行数据处理，p值小于0.05将被认为所检验的差别有统计意义（特别说明的除外）。

对两组一般情况的比较，定量指标的组间比较采用根据数据分布情况成组t检验或Wilcoxon秩和检验，分类指标采用卡方检验或精确概率法（若卡方检验不适用），等级资料采用Wilcoxon秩和检验或CMH检验。

除了下文所列的统计方法外，可能还需要进行详细和附加的探索性分析，并在研究报告和分析计划（SAP）中确认。

    - 完成情况及人口学分析

总结各中心入组及完成数，列出脱落病例的清单。不同数据集大小、各中心病例分布、总脱落率比较、未完成原因详细列表。对患者的人口学特征(年龄、性别等)、相关病史、治疗史等进行描述。

人口学评价基于FAS分析集。

    - 疗效评价

- 主要疗效指标

对主要评价指标：溶栓治疗24h血栓清除率，检验假设如下：

H0:μT－μC≤5%0
H1:μT－μC>05%
α=0.025(单侧)

公式中μT为试验器械的溶栓治疗24h血栓清除率；μC为对照器械的溶栓治疗24h血栓清除率。

主要疗效指标的分析基于FAS分析集和PPS分析集。计算两组溶栓治疗24h血栓清除率的均数及标准差，同时计算两组均数差值的95%置信区间。同时采用协方差分析模型，考虑中心及基线血栓负荷总评分，估计两组平均溶栓治疗24h血栓清除率的最小二乘均数（LSmeans），并计算两组LSmeans差值（试验组-对照组）的95%置信区间（CI）。若两组LSmeans差值95%CI的下限大于5%，则可认为“优效性假设”结论成立。为考察各中心间的一致性，还将在上述协方差分析模型基础上，考虑一个含中心与分组交互项的协方差分析模型，并在0.10水平判断交互项是否有意义。

- 次要疗效指标

计算	溶栓治疗30min、溶栓治疗24h血栓清除成功率，器械成功率，出院前及术后1个月患肢消肿率，	术后1个月和6个月的靶病变静脉通畅率，术后6个月血栓后综合征(PTS)发生率，对靶血管因血栓导致正向血流消失患者，溶栓后30min正向血流恢复率。组间比较采用卡方检验或精确概率法（若卡方检验不适用）。

描述溶栓治疗30min血栓清除率，本次住院治疗期间使用尿激酶治疗总天数，本次住院治疗期间使用尿激酶的总剂量，术后1个月、3个月、6个月静脉临床严重程度评分(VCSS)较基线值变化。组间比较采用根据数据分布情况成组t检验或Wilcoxon秩和检验。

次要疗效指标的分析基于FAS分析集和PPS分析集。

    - 安全性评价

对不良事件、严重不良事件的发生例次、例数及发生率进行描述。同时，将详细描述各组病例出现的全部不良事件的具体表现、程度及其与研究产品的关系。

描述术后1个月主要不良事件(MAE)的发生例次、例数及发生率，描述住院期间的出血事件的发生例次、例数及发生率。计算研究期间的全因死亡率。

安全性指标对安全性数据集(SS)进行分析。

  - 缺失值和异常值的处理

- 缺失数据处理：缺失数据的处理将根据数据集，对全分析集进行疗效分析时，主要疗效指标缺失数据将采取最差的填补方法进行数据结转，即填补为0。

- 不合理数据数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行逻辑性核查，发现不合理数据将采用质疑(Query)形式向研究者或数据录入人员发出疑问，直至所有不合理数据获得解决，方可锁定数据库。

- 错误数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行质量管理，发现错误数据将采用质疑(Query)形式向研究者或数据录入人员发出疑问，直至所有错误数据获得更正，方可锁定数据库。

- 监查计划

在整个研究过程中，主要按如下阶段布置监查任务：

- 试验启动初期：

在患者入组前，监查方配合研究者完成如下工作：

-- 提供正确的资料确保伦理审批；

-- 对研究者及相关参加人员进行相关培训，确保其对试验方案和临床操作的充分理解；

-- 配合研究者及试验人员完成试验分工，确保研究中每个人的具体责任，责任到人。

- 试验过程中：

在试验入组过程中必须保证定期的监查。每次监查的目的是确保患者的入组符合入排标准、试验操作严格按照方案执行，相关数据完整。监查频率依据患者入组速度决定。

- 试验收尾阶段：

在患者完成入组及试验全部内容后，需要进行试验最后的监查访视。全部的eCRF填写完毕、未使用的试验品及相关试验管理记录完整准确，所有临床试验相关费用都已结清。

- 数据管理

采用电子数据收集系统(Electronic Data Capture，EDC)完成试验数据的收集。EDC系统经过严格测试，完全满足《医疗器械临床试验质量管理规范》的要求。系统正式上线之前，需要对相关使用人员进行培训测试，确保系统满足试验需求。正式上线后，相关人员将会得到账号和密码。账户绑定了用户的角色和权限，必须妥善保管账户信息，不得将账号信息告知他人或替他人行使相应权利。

  - 数据收集

EDC通过互联网将数据从客户端直接传输至服务器端。临床试验人员无需填写纸质病例报告表，直接将源数据录入至EDC系统即可完成数据收集。研究者需对录入数据的质量负责，确保数据的真实性和完整性。EDC系统提供界面打印功能，研究者可以根据需要打印电子病例报告表的信息。

  - 数据核查与修改

数据管理员对服务器保存的数据进行逻辑核查，并将错误的数据以人工质疑的形式通过EDC发布。研究者需要对发布的疑问进行回答。监查员需要定期提醒并协助研究者对疑问进行回答，确保每一条疑问都被正确的处理。系统会记录所有的疑问以及对应的回答。

  - 数据库锁定

当所有数据录入完成且提交，所有疑问均回答完毕，系统进入软锁定状态。统计师将基于该数据库生成审核报告。如果确认数据不再修改，需由申办者、数据管理负责人、统计负责人签署数据库锁定表格，数据管理员将依据此表格完成数据库锁定操作。锁定的数据库不得再次修改。若确实存在影响主要疗效指标或安全性指标的错误，需由申办者、数据管理负责人、统计负责人确认解锁修改并签署数据库解锁表格，数据管理员将按照解锁原因修改错误数据并进行质量控制。错误修改完毕，需要申办者、数据管理负责人、统计负责人再次签署数据库锁定表格。

- 风险受益分析

  - 临床试验风险分析

- 成功的可能性分析

- 产品因素：试验组产品经国家药品监督管理局认定的中国食品药品检定研究院检测，结论为合格，符合临床应用的要求。

- 人员设备因素：由于承担本试验的临床机构，均拥有完备的仪器设备、技术资源，研究者皆具有丰富的临床研究经验。在人员团队、设备设施上完全可以保证临床研究的顺利进行。

- 失败的可能性分析

- 受试者出现严重不良事件，中途退出过多；

- 未规范使用研究产品进行操作等。

  - 受试者的风险受益分析

- 可能的风险

可能的并发症，包括但不限于：溶血、血尿、肾功能不全、肾功能衰竭、肺栓塞、消化道出血、脑出血等出血并发症。

预防措施：

- 肾功能不全、肾功能衰竭：治疗过程中观察血肌酐以及肾小球滤过率的水平变化，如发生该事件需进行积极的对症治疗；

- 肺栓塞：溶栓过程中患者如出现呼吸困难、胸闷、咳嗽、咯血、血氧饱和度下降、休克等症状，应考虑PE。介入治疗前对下腔静脉、髂静脉内存在新鲜血栓或漂浮性血栓者置入下腔静脉滤器，阻挡脱落血栓，是预防PE有效方法。对未置入滤器者，宜采用单纯性抗凝治疗。一旦发生有症状的PE，可视具体情况选择综合性介入治疗；

- 其他出血并发症：抗凝溶栓治疗过程中，① 术中及术后及时监测凝血功能以调整抗凝、溶栓药物使用剂量，② 密切观察患者皮下、黏膜及内脏出血征象。皮下淤斑、牙龈出血较为常见，偶尔发生咯血和呕血。当患者出现神经系统症状如头痛、喷射性呕吐，应首先考虑脑出血可能，须立即停用抗凝、溶栓药物，推荐行急症头颅CT检查以明确诊断；如有出血应及时请相关专科会诊，必要时转脑外科治疗。

- 可能的受益

受试者参与本研究潜在的间接医疗受益是从一系列的检查（例如血液化验）中发现未知的健康状况。这项研究的目的是收集更多的关于器械疗效和安全性的信息，受试者可能不会从本研究中直接获得更多的好处，但受试者的病情会得到研究者的密切关注，当发生不良事件时，可以及时获得处理，同时受试者参加本项临床研究，所得到的相关数据结果会对本研究领域作出贡献，通过本次研究可协助有同类疾病的患者提供新的治疗选择。

- 临床试验的质量控制

  - 质量控制

由主要研究者全面负责，由研究者具体实施和执行。包括如下内容：

  - 收集各参加临床试验中心的实验室检查正常值范围；

  - 要定期验证实验系统和校准仪器设备，并保存相关记录；

  - 参加临床试验的研究者必须具有临床试验的专业特长、资格和能力，经过资格审查，人员要求相对固定；

  - 临床试验开始前培训：通过临床试验前培训使研究人员对于临床试验方案及其各指标充分地理解和认识。临床试验所有人员在依据器械GCP条例的前提下，严格按照SOP和试验方案进行操作；

  - 数据的记录要及时、直接、准确、清楚，签名并注明日期；

  - 要经常自查数据记录的准确性和完整性，更正错误时要按照规定的方法执行。

  - 质量保证

- 申办者及研究者均应履行各自职责，并严格遵循临床试验方案，采用标准操作规程，以保证临床试验的质量控制和质量保证系统的实施。临床试验中有关的所有观察结果和发现都应加以核实，在数据处理的每一阶段必须进行质量控制，以保证数据完整、准确、真实、可靠。

- 监查员保证临床试验中受试者的权益得到保障，试验记录与报告的数据准确、完整无误，保证试验遵循已批准的方案、《医疗器械临床试验质量管理规范》和有关法规。

- 监查和核查：监查员的主要责任是督促试验的进程，保证试验遵循研究方案并符合GCP原则，保证试验记录与报告准确、完整无误，确认所有受试者均在进入研究前进行了知情同意。如试验过程中出现任何与研究方案不符合的情况，监查员应及时向申办者和伦理委员会报告。试验过程中监查员将对试验进行监查，以保证试验过程、EDC填写以及其他所有的报告符合GCP和NMPA的要求。所有试验场所、数据和文件均应该经过核实，对于所有的观察结果和研究发现均加以证实以保证数据的可信度。在试验的每一阶段均采取质量控制，保证数据可靠、研究过程正确。并按照数据管理和质量控制标准操作规程进行数据管理和质量控制。申办者为保证临床试验的质量，可以组织独立于临床试验并具有相应培训和经验的核查员对临床试验开展情况进行核查，评估临床试验是否符合试验方案的要求。核查可以作为申办者临床试验质量管理常规工作的一部分，也可以用于评估监查活动的有效性，或者针对严重的或者反复的临床试验方案偏离、涉嫌造假等情况开展核查。

- 药监部门、申办者可委托核查人员对临床试验相关活动和文件进行系统性检查，以评价试验是否按照试验方案、标准操作规程以及相关法规要求进行，试验数据是否及时、真实、准确、完整地记录。

- 参加临床试验的医疗机构和实验室的有关资料及文件(包括病历)均应接受医疗器械监督管理部门的检查。

- 临床试验的伦理问题以及知情同意

  - 伦理方面的考虑

本临床遵守赫尔辛基宣言和国家相关法规的要求实施。研究者有责任向伦理委员会提供临床试验方案、知情同意书、试验相关文件以及提供给受试者的信息资料，以获得实施该临床试验的独立批准文件。临床试验开始前必须获得伦理委员会的批准文件。伦理委员会的批准文书须以书面的形式送交研究者，然后再由研究者将批准文件的副本提供给研究申办方。伦理委员会的批准文件须附有所有参与批准文件讨论的委员会成员的名单及其各自的职责。

在临床试验过程中，任何与临床试验安全性相关的问题，如临床试验方案或受试者知情同意书的更改以及临床试验中的严重不良事件，都必须及时向伦理委员报告。临床试验的结束或提前终止也必须向伦理委员会报告。

  - 知情同意过程

在受试者参与临床试验前，研究者应当使用经伦理委员会同意的最新版本知情同意书和其他提供给受试者的信息，应当向受试者说明试验医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，经充分和详细解释后由受试者在知情同意书上签署姓名和日期，研究者在知情同意书上应当签署姓名和日期。

受试者为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的，应当依法获得其监护人的书面知情同意；受试者缺乏阅读能力的，应当有一位公正见证人见证整个知情同意过程并在知情同意书上签字并注明日期。

每一位受试者都要留下身份证复印件，现住址，紧急联系人，联系方式等。同时研究者要将自己和本医院的联系电话留给受试者，以便受试者在有疑问的时候能够联系研究者和医院伦理委员会，这也有利于研究者随时了解受试者病情的变化。

- 对不良事件和器械缺陷报告的规定

  - 不良事件的定义和报告规定

    - 不良事件的定义

不良事件(AE)是指在临床试验过程中出现的不利的医学事件，无论是否与试验用医疗器械相关。

    - 不良事件严重程度判定标准

下列定义判断所有不良事件的严重程度：

- 轻度：轻微的不影响日常生活及行动，无需特别采取措施或进行治疗；

- 中度：对日常生活及行动有轻微的影响，必要时采取措施或进行治疗；

- 重度：严重影响到日常生活及行动，必须采取特别措施或治疗，必要时需住院治疗。

    - 不良事件与医疗器械因果关系的判断标准

不良事件与试验器械的关系判断标准可参照以下分类标准评定。

- 与试验医疗器械有关：

- 两者存在合理时间关系；

- 试验医疗器械已知风险或者可以用试验医疗器械的机理去解释；

- 停止使用后伤害减轻或者消失；

- 再次使用后伤害再次出现；

- 无法用其他影响因素解释。

同时满足其中五条判断为“肯定有关”；满足其中两条判断为“可能有关”。

- 与试验医疗器械无关：

- 两者不存在合理时间关系；

- 该不良事件为该试验医疗器械不可能导致的事件类型；

- 该不良事件可用合并用械/药、患者病情进展、其他治疗影响来解释。

同时满足其中三条判断为“肯定无关”；满足其中一条判断为“可能无关”。

  - 器械缺陷

器械缺陷，是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。研究者应当记录临床试验过程中发现的所有器械缺陷。

本试验研究器械已经国家药品监督管理局认定的中国食品药品检定研究院检测，结论为合格，符合临床应用的要求，并在出厂时经生产企业内部检验为合格，生产企业会严格把控产品质量问题，避免上述器械缺陷发生。

  - 严重不良事件的定义

严重不良事件：是指临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化，包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需住院治疗或者延长住院时间、需要进行医疗或者手术介入以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。

  - 报告程序、联络人信息

一般不良事件需在eCRF表中记录，无需特别报告。

凡在签署知情同意书之后发生的所有的严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷，无论是否具有可疑的因果关系，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知严重不良事件后24小时内，向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告。

申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后7日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施；出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时，应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改，并提交伦理委员会审查。

- 临床试验方案偏离与修正的规定

  - 临床试验方案的偏离

偏离，是指有意或者无意地未遵守医疗器械临床试验方案要求的情形。

对临床试验方案的偏离，如偏离影响受试者权益、安全和健康应及时填写方案偏离报告表，上报伦理委员会。为保护受试者权益、安全和健康，在紧急情况下偏离临床试验方案可不经过申办者和伦理委员会的事先同意和批准。这种偏离应形成文件，并尽快报告给申办者和伦理委员会。

如因采用现行纳入排除标准不能纳入足够数量的受试者，造成偏离方案的，应修改方案并报告给伦理委员会审批和备案。

  - 临床试验方案的修正

临床方案的修改版须申办者和研究者共同撰写。主要的修改版应递交给伦理委员会审批和备案。

当临床试验机构和研究者的最初名单有改动时，每次改动可无需采用正式修正方案的方式更新名单，可由申办者留存一份更新名单，需要时提供，但最终报告必须提供所有临床试验机构和研究者的最终名单。

- 直接访问源数据、文件

源数据，是指临床试验中的临床发现、观察和其他活动的原始记录以及其经核准的副本中的所有信息，可以用于临床试验重建和评价。

源文件，是指包含源数据的印刷文件、可视文件或者电子文件等。

根据监查员、伦理委员会或药品监督管理部门的要求，研究者/临床试验机构应当提供查阅所需的与试验有关的全部记录。

- 临床试验报告应当涵盖的内容

临床试验完成后，承担临床试验的医疗机构应当按医疗器械临床试验方案的要求和规定的格式出具小结表和/或临床试验报告。临床试验报告一般包含医疗器械临床试验基本信息、实施情况、统计分析方法、试验结果、不良事件和器械缺陷报告以及其处理情况、对试验结果的分析讨论、临床试验结论、伦理情况说明、存在问题以及改进建议等内容。

- 保密原则

研究者必须保证维护受试者的隐私。在所有提交申办者的文件资料中，只能以编号来确定受试者的身份，而不能注明受试者的姓名及其住院号。研究者必须妥善保管有关受试者的姓名地址和与受试者编号相对应的入组情况登记表，这些信息由研究者严格保密和保存而不能递交给申办者。

研究者必须对申办者提供的相关资料严格保密，并在未获得申办者授权的情况下，只能在本临床试验研究范围内使用。

- 各方承担的职责

  - 伦理委员会的职责

- 伦理委员会的职责是保护受试者合法权益和安全，维护受试者尊严。

- 伦理委员会应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》的伦理准则和相关法律法规规定。伦理委员会的组成、运行、备案管理应当符合卫生健康管理部门要求。

- 伦理委员会所有委员应当接受伦理知识、《医疗器械临床试验质量管理规范》和相关法律法规培训，熟悉医疗器械临床试验的伦理准则和相关法律法规规定，遵守伦理委员会的工作程序。

- 伦理委员会应当对医疗器械临床试验的伦理性和科学性进行审查。

- 伦理委员会应当对医疗器械临床试验进行跟踪监督，发现受试者权益和安全不能得到保障等情形，可以在任何时间书面要求暂停或者终止该项临床试验。

- 伦理委员会需要审查研究者报告的本临床试验机构发生的严重不良事件等安全性信息，审查申办者报告的试验医疗器械相关严重不良事件等安全性信息。伦理委员会可以要求修改临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息，暂停或者终止该项临床试验。

- 伦理委员会需要审查临床试验方案的偏离对受试者权益和安全的可能影响，或者对医疗器械临床试验的科学性、完整性的可能影响。

- 医疗器械临床试验过程中，修订临床试验方案以及知情同意书等文件、恢复已暂停的临床试验，应当在重新获得伦理委员会的书面同意后方可实施。

- 伦理委员会应当保存伦理审查的全部记录，包括伦理审查的书面记录、委员信息、递交的文件、会议记录和相关往来记录等。

  - 医疗器械临床试验机构的职责

- 医疗器械临床试验机构应当符合备案条件，建立临床试验管理组织架构和管理制度。医疗器械临床试验机构应当具有相应的临床试验管理部门，承担医疗器械临床试验的管理工作。

- 医疗器械临床试验机构管理部门应当负责在医疗器械临床试验机构备案管理信息系统中填报、管理和变更医疗器械临床试验机构备案信息，包括临床试验专业、主要研究者等信息；负责在备案系统中在线提交上一年度实施医疗器械临床试验工作总结报告；负责在伦理委员会对医疗器械临床试验审查前，组织评估该临床试验主要研究者的资质并完成其备案。

- 医疗器械临床试验机构应当建立质量管理制度，涵盖医疗器械临床试验实施的全过程，包括培训和考核、临床试验的实施、医疗器械的管理、生物样本的管理、不良事件和器械缺陷的处理以及安全性信息的报告、记录、质量控制等制度，确保主要研究者履行其临床试验相关职责，保证受试者得到妥善的医疗处理，确保试验产生数据的真实性。

- 医疗器械临床试验机构在接受医疗器械临床试验前，应当根据试验医疗器械的特性评估相关资源，确保具备相匹配的资质、人员、设施、条件等。

- 医疗器械临床试验机构和研究者应当配合申办者组织的监查和稽查，以及药品监督管理部门、卫生健康管理部门开展的检查。

- 医疗器械临床试验机构应当按照相关法律法规和与申办者的合同，妥善保存临床试验记录和基本文件。

  - 研究者的职责

- 主要研究者应当确保医疗器械临床试验遵守伦理委员会同意的最新版本临床试验方案；在约定的时限内，按照本规范和相关法律法规的规定实施医疗器械临床试验。

- 主要研究者可以根据医疗器械临床试验的需要，授权经过临床试验相关培训的研究者，组织进行受试者招募和知情同意、筛选和随访；试验医疗器械和对照医疗器械(如适用)的管理和使用；生物样本的管理和使用(如适用)；不良事件和器械缺陷的处理；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

- 参与医疗器械临床试验的研究者应当具有承担医疗器械临床试验相应的专业技术资格、培训经历和相关经验；参加申办者组织的与该医疗器械临床试验相关的培训，并在主要研究者授权的范围内参与医疗器械临床试验；熟悉试验医疗器械的原理、适用范围或者预期用途、产品性能、操作方法、安装要求以及技术指标等，了解该试验医疗器械临床前研究相关资料；充分了解并且遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规规定以及与医疗器械临床试验相关的职责；掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。

- 研究者应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》的伦理准则及相关伦理要求。

- 研究者应当使用经伦理委员会同意的最新版本知情同意书和其他提供给受试者的信息。

- 研究者应当在受试者参与临床试验前，应当向受试者说明试验医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，经充分和详细解释后由受试者在知情同意书上签署姓名和日期，研究者在知情同意书上应当签署姓名和日期。

- 研究者不应当强迫或者以其他不正当方式诱使受试者参加临床试验。

- 研究者对申办者提供的试验医疗器械和对照医疗器械(如适用)有管理责任，应当确保其仅用于参加该医疗器械临床试验的受试者，在临床试验期间按照要求储存和保管，在临床试验完成或者终止后按照相关法律法规和与申办者的合同进行处理。

- 研究者应当确保医疗器械临床试验中生物样本的采集、处理、保存、运输、销毁等符合临床试验方案和相关法律法规。

- 医疗器械临床试验中发生不良事件时，研究者应当为受试者提供足够、及时的治疗和处理；当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。研究者应当记录医疗器械临床试验过程中发生的不良事件和发现的器械缺陷。

- 主要研究者应当按时向伦理委员会报告医疗器械临床试验的进展，及时报告影响受试者权益和安全的事件或者对临床试验方案的偏离。

- 医疗器械临床试验机构和研究者对申办者严重或者持续违反本规范和相关法律法规，或者要求改变试验数据、结论的行为，应当书面向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

  - 申办者的职责

- 申办者应当对医疗器械临床试验的真实性、合规性负责。申办者为境外机构的，应当按照相关法律法规指定中国境内的企业法人作为代理人，由代理人协助申办者履行职责。

- 申办者的质量管理体系应当覆盖医疗器械临床试验的全过程，包括医疗器械临床试验机构和主要研究者的选择、临床试验方案的设计、医疗器械临床试验的实施、记录、结果报告和文件归档等。申办者的质量管理措施应当与临床试验的风险相适应。

- 申办者发起医疗器械临床试验前应当确保产品设计已定型，完成试验医疗器械的临床前研究，包括性能验证以及确认、基于产品技术要求的产品检验报告、风险受益分析等，且结果应当能够支持该项医疗器械临床试验。

- 申办者发起医疗器械临床试验前应当根据试验医疗器械的特性，选择已备案的医疗器械临床试验机构、专业和主要研究者。

- 申办者发起医疗器械临床试验前应当负责组织制定研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、标准操作规程以及其他相关文件，并向医疗器械临床试验机构和主要研究者提供。

- 申办者应当与医疗器械临床试验机构和主要研究者签订合同，明确各方在医疗器械临床试验中的权利和义务。

- 申办者应当在医疗器械临床试验经伦理审查通过并且与医疗器械临床试验机构签订合同后，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门进行临床试验项目备案。医疗器械临床试验备案完成后，该医疗器械临床试验机构方可开始第一例受试者知情同意以及筛选。

- 医疗器械临床试验开始前，申办者应当负责组织与该医疗器械临床试验相关的培训，如试验医疗器械的原理、适用范围、产品性能、操作方法、安装要求、技术指标以及临床试验方案、标准操作规程以及其他相关文件等。

- 申办者应当免费提供试验医疗器械，保证质量合格；确定试验医疗器械的运输条件、储存条件、储存时间、有效期等；试验器械按照临床试验方案要求进行适当包装和保存。

- 医疗器械临床试验获得伦理委员会同意后，申办者负责在规定的条件下将试验医疗器械运输至医疗器械临床试验机构。

- 对从医疗器械临床试验机构回收的试验医疗器械，申办者负责保存回收处置等记录。

- 申办者应当为受试者支付与医疗器械临床试验相关的费用。受试者发生与医疗器械临床试验相关的损害或者死亡时，申办者应当承担相应的治疗费用、补偿或者赔偿，但不包括研究者和医疗器械临床试验机构自身过失以及受试者自身疾病进展所致的损害。

- 申办者应当负责医疗器械试验期间安全性信息的评估和报告。

- 申办者应当承担医疗器械临床试验监查责任，制定监查标准操作规程，并选择符合要求的监查员履行监查职责。

- 为保证临床试验的质量，申办者可以组织独立于医疗器械临床试验、有相应培训和经验的稽查员对临床试验实施情况进行稽查，评估临床试验是否符合临床试验方案、本规范和相关法律法规的规定。

- 申办者应当确保医疗器械临床试验的实施遵守临床试验方案，发现医疗器械临床试验机构和研究者不遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止该临床试验机构和研究者继续参加该临床试验，并书面向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

- 申办者应当在医疗器械临床试验暂停、终止或者完成后10个工作日内，书面报告所有的主要研究者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会。

- 申办者应当在医疗器械临床试验终止或者完成后10个工作日内，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

- 其他需要说明的内容

  - 财务和保险

  - 财务：申办者和各中心的临床试验机构签订临床试验协议后，需按照合同条款按时支付款项。各中心的临床试验机构在收到申办方的款项后，需开具发票或收据。

  - 保险：申办者将为此项临床试验购买项目保险。一旦触发理赔条款，申办者将按照理赔程序向保险公司申请、并对受试者进行理赔。

  - 试验结果发表约定

本临床试验的申办者与参与试验的单位、研究者将共享试验数据和成果，可共同或以研究者为主公布和/或发表临床试验结论和学术文章，在文章发表前须要告知并获得申办者审阅同意，最终决定权由申办者与研究者协商后达成的一致意见来决定。

- 参考文献

- Vedantham S, Grassi CJ, Ferral H, et al; Technology Assessment Committee of the Society of Interventional Radiology. Reporting standards for endovascular treatment of lower extremity deep vein thrombosis. J Vasc Interv Radiol. 2009; 20(Suppl): S391-408.

- Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical Practice Guidelines on the Management of Venous Thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021; 61(1): 9-82.

- 卢伟锋, 黄小进, 洪诗钗, 等. 导管溶栓治疗急性下肢深静脉血栓形成的疗效分析[J]. 中华普通外科杂志, 2015, 30(8): 659-660.

- 中华医学会外科学分会血管外科学组. 深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)[J]. 中华普通外科杂志, 2017(9).

- 顾建平, 徐克, 滕皋军. 下肢深静脉血栓形成介入治疗规范的专家共识(第2版)[J]. 介入放射学杂志, 2019, 28(01): 1-10.

- 李燕, 郑雯, 葛静萍. 下肢深静脉血栓形成介入治疗护理规范专家共识[J]. 介入放射学杂志, 2020, 29(06): 531-540.

- Enden T, Kløw NE, Sandvik L, et al. Catheter-directed thrombolysis vs. anticoagulant therapy alone in deep vein thrombosis: results of an open randomized, controlled trial reporting on short-term patency. J Thromb Haemost. 2009; 7(8):1268-1275.

- 公茂峰, 陈国平, 顾建平. 下肢深静脉血栓形成的溶栓治疗现状与尿激酶、阿替普酶的临床应用[J]. 中华介入放射学电子杂志, 2017, 5(04): 282-287.

- 卢辉俊, 刘辉, 原野, 马兵兵, 张米, 胡亚立, 赵翼. 外周途径置管溶栓治疗左髂静脉压迫并急性下肢深静脉血栓形成的分析[J]. 中国普外基础与临床杂志, 2015, 22(05): 605-609.

- Semba CP, Dake MD. Iliofemoral deep venous thrombosis: aggressive therapy with catheter-directed thrombolysis. Radiology. 1994; 191(2): 487-494.

- Vedantham S, Sista AK, Klein SJ, et al. Quality improvement guidelines for the treatment of lower-extremity deep vein thrombosis with use of endovascular thrombus removal. J Vasc Interv Radiol. 2014; 25(9): 1317-1325.

- Baekgaard N, Broholm R, Just S, Jørgensen M, Jensen LP. Long-term results using catheter-directed thrombolysis in 103 lower limbs with acute iliofemoral venous thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010; 39(1): 112-117.

- Enden T, Haig Y, Kløw NE, et al. Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. Lancet. 2012; 379(9810): 31-38.

- Shi Y, Shi W, Chen L, Gu J. A systematic review of ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis in the treatment of deep vein thrombosis. J Thromb Thrombolysis. 2018; 45(3): 440-451.

- Farrokhi M, Khurshid M, Mohammadi S, et al. Comparison of ultrasound-accelerated versus conventional catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis. Vascular. 2022; 30(2): 365-374.

- 下腔静脉滤器置入术和取出术规范的专家共识(第2版)[J]. 中华医学杂志, 2020, 100(27): 2092-2101.

研究者声明

我同意：

1.严格按照赫尔辛基宣言、中国现行法规、以及试验方案的要求进行本次临床试验。

2.将所要求的全部数据准确记录于病例报告表(CRF/EDC)中，配合完成临床试验报告。

3.试验医疗器械仅用于本次临床试验，在临床试验过程中完整准确地记录试验医疗器械的接收和使用情况，并保存记录。

4.允许申办者授权或派遣的监查员、稽查员和监管部门对该项临床试验进行监查、稽查和检查。

5.严格履行各方签署的临床试验合同/协议条款。

我已全部阅读了临床试验方案，包括以上的声明，我同意以上全部内容。

主要研究者 签名 年 月 日

医疗器械临床试验机构 签章 年 月 日

申办者 签章 年 月 日

安启医疗AngioDynamics,Inc，产品名称：灌注系统Infusion System（国械注进20183031982），适应症：适用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药。

（中央型+混合型）比CAVA（纯髂股）宽，但完全符合中国指南的适应证。

对应的是《下肢深静脉血栓形成介入治疗规范的 专家共识（第 2 版）》指南中CＤT适应证：①中央型或混合型急性期ＤＶT；②中央型或混合型亚急性期DVT；③髂股静脉 ＤＶT慢 性期或后遗症期急性发作。中的①和②。按部位分：①周围型——腘静脉和小腿ＤＶT； ②中央型——髂股静脉血栓形成；③混合型——全 下肢ＤＶT。

按发病时间分为：①急性期——发病后 14 ｄ 以 内；②亚急性期——发病 15～30 ｄ；③慢性期——发 病 30 ｄ 以后；④后遗症期——出现 ＰTＳ 症状；⑤慢 性期或后遗症期急性发作

CAVA只纳入急性期。国内指南的CDT适应证包括了亚急性期，但疗效可能下降。纳入亚急性期患者会稀释整体疗效，增加结果的不确定性。建议修改为≤14天，以获得同质性更高的最佳治疗人群。

CAVA纳入了双侧患者：若为双侧，以位置更靠头侧的腿为研究腿，并对双腿进行干预。

深静脉血栓诊治指南 (第三版)：溶栓治疗的监测指标中提及：血小板低于80×10⁹/L或较基础值降低超过20%，应注意出血风险；低于50×10⁹/L时，应停用溶栓及抗凝药。

CAVA和部分指南是定性描述（严重的肝肾功能不全）。eGFR<30是透析临界值，作为排除标准是安全的。

CAVA：ALT升高 (超过正常上限3倍)。一致。

和产品禁忌症聚焦于“活动性”状态，是绝对禁忌。CAVA和指南将时间窗放宽到1年内或近期1个月，范围更广。建议修改为：“已知有活动性的消化性溃疡，或1年内有胃肠道出血史”，以更全面地覆盖风险。CAVA：排除：1年内有胃肠道出血史。2023腔内共识/深静脉第三版指南：近期（2~4周内）有活动性出血，包括严重的颅内、胃肠、泌尿道出血。介入共识：1个月内有消化道及其它内脏出血和/或脏器手术史。产品禁忌症：有活动性的消化性溃疡患者。

与产品禁忌症一致，并比指南更详细（增加了占位性病变）。无需修改。

与介入规范专家共识一致。无需修改。

方案将此作为排除标准，会筛掉一批临床实践中可能不置入滤器就进行治疗的患者，限制了结论的普适性。CAVA：未提及。《2023腔内》：滤器是PMT/CDT的相对适应证。《第三版深静脉》：对大量游离血栓应置入滤器，但未将其作为排除标准。

方案的“3个月内脑出血”与产品禁忌症的“6个月内出血性卒中”不一致。必须严格遵循产品禁忌症/。修改为：①6个月内发生出血性卒中；②3个月内发生缺血性卒中或脑血管事件；

| 本方案 | CAVA | 2023腔内 | 第三版深静脉 | 第二版介入 | 产品禁忌症 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. 入组前3个月内有脑出血和/或重大手术史 | 排除：1年内有脑血管意外、CNS疾病史；6周内有大手术史。 | 排除：近期接受过大手术、活检、心肺复苏、不能实施压迫的穿刺。急性出血性或缺血性脑卒中病史（时间窗未明确）。 | 排除：近期（2~4周内）接受过大手术、活检、心肺复苏、不能实施压迫的穿刺。急性出血性或缺血性脑卒中病史。 | 排除：3个月内有脑出血和/或重大手术史（与您完全一致）。 | 禁忌症：6个月内发生过出血性卒中，3个月内发生过缺血性卒中或脑血管事件；4周内做过重大外科手术。 |

与产品禁忌症完全一致，也高度符合所有指南精神。

数值定义与CAVA及多份指南一致。指南3（第三版）更严格（160/110mmHg）。标准（180/100mmHg），与CAVA和更专业的介入共识保持一致，更符合临床实际。

【需增加】排除：存在静脉功能不全的临床证据。CAVA排除了可能已患PTS的患者，确保主要终点是“新发”的。必须增加此排除标准：“靶患肢存在静脉功能不全的临床证据（如CEAP分型C3及以上：存在水肿、色素沉着、湿疹、脂质硬化、溃疡等）”。

【需增加】排除：活动性恶性肿瘤患者。CAVA排除了此类高危、预期寿命短的患者，以减少脱落和混杂。建议增加此标准：“患有活动性恶性肿瘤（如正在接受放化疗、或预计生存期少于1年）的患者”。 排除预计生存期少于1年，例如活动性恶性肿瘤。

【需增加】排除：严重肢体活动障碍者。无法下床活动会严重影响静脉回流，是PTS的独立危险因素。CAVA对此进行了排除。建议增加此标准：“因原发疾病（如偏瘫、骨折）导致无法独立行走或长期卧床的患者”。

与两份中国指南/共识的推荐（计算肢体周径差和获取肢体消肿率。）完全一致，是反映短期临床获益的重要指标。

CAVA同时报告了VCSS和Villalta均分。两者互为补充。CAVA：评估了术后12个月的平均VCSS评分和平均Villalta评分。

与指南推荐的疗效评价方法一致。但是，6个月时间点不足以评估真正的长期通畅性。建议增加：评估术后12个月的靶病变静脉通畅率。指南也要求后6、12个月行造影或超声复查。

评估了PTS，但诊断方法不标准。CAVA和临床通行标准均要求连续两次评估，以避免一过性症状被误诊。单次评估会高估PTS发生率。必须修改PTS诊断方法：在术后6、12个月评估，要求连续两次Villalta≥5或出现溃疡。

CAVA：术后12个月PTS发生率。诊断方法不同：需连续两次Villalta≥5或出现溃疡。

增加：“术后12个月内靶血管DVT复发率”作为安全性或次要终点。？？？CAVA：记录随访期间的复发性VTE。-----超声还是DSA？（出处）增加：“穿刺点并发症（如血肿、假性动脉瘤、动静脉瘘、感染等）发生率”。？？？指南中提及：穿刺点渗血或皮下淤血斑是轻微出血。

CAVA：主要安全指标：大出血。

待更新

根据实际情况”的表述过于模糊。指南均要求规律监测。必须修改：明确监测频率，如“溶栓期间，每4-6小时监测一次Fg，每日监测血常规”。CAVA：凝血状态每6小时评估一次，以调整剂量、中断或终止。《介入》：每日监测凝血常规，Fg<1.5g/L减量，Fg<1.0g/L停药。

1. 给药方案概述
采用“初始冲击给药 + 后续持续恒速泵入”的给药策略。24小时总用量不超过120万单位，单次住院治疗期间最长溶栓时间不超过7天。研究者可根据受试者体重、血栓负荷、凝血功能监测结果及临床反应，在推荐剂量范围内进行个体化调整，但任何剂量调整均须在病例报告表（CRF）中详细记录原因。

2. 初始溶栓治疗（0-2小时）

- 第1小时：经超声溶栓导管（试验组）或灌注导管（对照组）持续恒速泵入尿激酶，总剂量为40万单位。对照组普通CDT用这个给药方案行不行，有没有风险？

- 第2小时：经导管持续恒速泵入尿激酶，剂量为10万单位。

- 评估：初始溶栓2小时后，再次行静脉造影评估血栓清除效果，研究者根据造影结果和受试者状况，决定是否继续留置导管进行持续溶栓。

3. 后续持续溶栓治疗（2小时后至终止）
对于需要继续溶栓的患者，建议持续泵入尿激酶，维持剂量为每24小时40万至80万单位。推荐优先选择较低的有效剂量（如50万U/d），并恒速持续泵入。每日总剂量严禁超过120万单位。

- 剂量调整原则：每日应根据凝血功能监测结果（尤其是Fg水平）决定是否调整剂量。

  - 当血浆纤维蛋白原（Fg）< 1.5 g/L时，应将尿激酶剂量减半。

  - 当Fg < 1.0 g/L时，必须立即暂停溶栓治疗，并加强监测。待Fg恢复至1.5 g/L以上后，由研究者决定是否恢复低剂量溶栓。

- 联合抗凝：在持续泵入尿激酶期间，须经血管鞘持续泵入肝素，以预防导管相关血栓。推荐肝素剂量为1000 IU/h，或根据APTT监测结果（维持APTT在正常基线值的1.5-2.5倍）进行个体化调整，确保有效抗凝。

指南明确给出了血小板安全阈值。您方案缺失此项，存在安全隐患。必须补充：在监测方案中增加“血小板计数低于80×10⁹/L时，应警惕出血风险并加强监测；低于50×10⁹/L时，应暂停溶栓及抗凝药，并根据有无活动性出血决定后续治疗”。《深静脉》：血小板低于80×10⁹/L或降低超20%，注意风险；低于50×10⁹/L，停用溶栓及抗凝药。

《深静脉》：提及D-二聚体可用于灵敏反映溶栓是否有效，若由高点降至正常或低水平不再升高，提示可考虑停用溶栓药。

使用ACT，而所有指南和CAVA均推荐APTT。ACT常用于心脏及大血管手术，APTT是外周血管溶栓抗凝的通用标准。必须修改：将术中抗凝监测指标统一为“监测APTT，使其维持在正常基线值的1.5-2.5倍”。《深静脉》/《介入》：使用普通肝素需监测APTT，延长至正常对照值的1.5-2.5倍。

存在逻辑问题。若无法监测APTT，提供一个固定剂量的备选方案是务实的。CAVA正是采用固定剂量1000 IU/h。建议保留此备选方案，但需修改前提：将“无法监测ACT的单位”修改为“无法及时监测APTT的单位”。

方案中“因需要取出IVCF而住院不记录SAE”这一规定，与GCP要求的“导致住院”即为SAE的定义相悖。建议删除

CAVA：“造影显示管腔狭窄>50%” 《深静脉》：对CDT后狭窄>50%者，建议行PTA和支架植入。

建议修改为：“使用肝素持续泵入，维持APTT在正常基线值的1.5-2.5倍。推荐起始剂量为18 U/kg/h，经导管鞘泵入肝素1000 IU/h，之后根据APTT监测结果调整”。CAVA：使用肝素泵入，维持剂量18 U/kg/h，同时经导管鞘泵入肝素1mg/h。监测APTT，目标为基线值1.5-2.5倍。