方案编号：IVL2023

评价血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管用于冠状动脉钙化病变的安全性和有效性的前瞻性、多中心、单组目标值临床试验

试验医疗器械名称：血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管

型号规格：血管内冲击波治疗设备：ShockPulse-10

震波球囊扩张导管：见附录1

需进行临床试验审批的第三类医疗器械  是□  否

方案版本号和日期：V1.4/2025.07.17

临床试验组长单位：首都医科大学附属北京安贞医院

协调研究者：宋现涛

申办者：上海科亚方舟医疗科技有限公司

目录

试验方案概要	I

缩略语	IX

一、申办者信息	1

二、临床试验机构和主要研究者信息	1

三、临床试验的背景资料	1

（一）研发背景	1

（二）产品基本信息	3

（三）适用范围以及相关信息	5

四、试验目的	12

五、试验设计	12

（一）总体设计以及确定依据	12

（二）受试者选择	14

（三）评价方法	16

（四）试验医疗器械和对照医疗器械	23

（五）试验流程	23

（六）偏倚控制措施	27

六、统计学考虑	28

（一）样本量估算	28

（二）分析数据集	30

（三）受试者剔除标准	30

（四）统计方法	31

（五）缺失值和异常值的处理	34

七、监查计划	34

八、数据管理	36

九、风险受益分析	38

（一）试验的风险分析	38

（二）试验的受益分析	40

十、临床试验的质量控制	40

（一）质量控制定义	40

（二）质量控制措施	40

十一、临床试验的伦理问题以及知情同意	41

（一）伦理方面的考虑	41

（二）试验方案的审批	42

（三）知情同意过程	42

十二、对不良事件和器械缺陷报告的规定	42

（一）不良事件的定义和报告规定	42

（二）器械缺陷	49

（三）严重不良事件的定义	49

（四）报告程序、联络人信息	51

十三、临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定	51

十四、直接访问源数据、文件	51

十五、临床试验报告应当涵盖的内容	52

十六、保密原则	53

十七、各方承担的职责	53

（一）申办者职责	53

（二）临床试验机构及研究者职责	55

（三）统计方职责	58

十八、其他需要说明的内容	59

（一）财务和保险	59

（二）试验结果发表约定	59

十九、参考文献	60

附录1：震波球囊扩张导管型号规格表	62

附录2：各项分级	63

研究者声明	65

# 试验方案概要

| 试验名称 | 评价血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管用于冠状动脉钙化病变的安全性和有效性的前瞻性、多中心、单组目标值临床试验 |
| --- | --- |
| 申办者 | 上海科亚方舟医疗科技有限公司 |
| 试验器械 | 血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管 |
| 试验目的 | - 评价血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管用于冠状动脉钙化病变部位的安全性和有效性 |
| 研究设计 | 本研究是一项前瞻性、多中心、单组、目标值法的临床试验，选择205例经过筛选合格并签署知情同意书的冠状动脉钙化病变的受试者，并使用血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管进行冠状动脉手术治疗。所有参加研究的受试者均进行出院前（术后0-7天）、术后1个月±7天、术后6个月±14天随访。通过观察、记录治疗和随访过程中的相关有效性指标和安全性指标，验证上海科亚方舟医疗科技有限公司生产的血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管用于治疗冠状动脉钙化病变的有效性和安全性。 本研究计划在1-2家中心选取总样本量1/3的受试者（68例）组成腔内超声导管（IVUS）亚组，以便准确地评估钙化病变的治疗效果。 当所有受试者完成术后1个月的随访后，先出具临床总结报告用于产品的注册申请，并在此基础上继续随访至术后6个月，当所有受试者完成术后6个月随访后再次出具临床总结报告用于产品注册补充材料提交。 本试验由研究者对所有影像资料进行收集、整理，交由专业的冠状动脉影像核心实验室进行分析及判定。 |
| 产品预期用途 | 用于治疗中、重度钙化、原发性的冠状动脉狭窄 |
| 研究人群 | 患有中、重度钙化、原发性的冠状动脉狭窄且需要手术介入治疗的人群 |
| 入选标准 | - 年龄≥18岁，性别不限； - 存在明显的冠状动脉疾病（包括稳定型或不稳定型心绞痛和无症状心肌缺血）且适用于PCI治疗的患者； - 靶血管为前降支、右冠或回旋支（或其分支）的单一新发狭窄，且狭窄程度≥70%或≥50%（目测）并伴有缺血证据； - 靶病变为原发、原位冠状动脉病变； - 靶病变参考血管直径为2.0-4.0mm，靶病变长度≤40mm（目测）； - 目测靶病变位置能够容纳预扩张器械或试验器械穿过病灶； - 靶病变部位存在中重度钙化（满足以下条件之一即可）； - 血管造影：中度钙化，在心脏搏动时看到较清晰、较容易看到的高密度阴影；重度钙化，在心脏搏动和不搏动时均可看到清晰高密度阴影； - IVUS钙化评分≥2分的内膜浅层、中膜深层和混合性钙化； - 登记入组前靶血管TIMI血流3级（允许进行预扩张）； - 自愿参加并签署知情同意书，愿意接受相关检查和临床随访。 |
| 排除标准 | - 左心室射血分数< 40%； - 心功能分级（NYHA）III 级或IV级心力衰竭； - 单一冠状动脉供血的患者； - 造影提示病变部位存在夹层的患者； - 造影提示血管路径迂回，预扩张器械难以达到目标位置或难以回收； - 存在活动性全身感染的患者； - 存在不可控制的重度高血压（收缩压>180 mmHg或舒张压>110 mmHg）的患者； - 存在凝血功能障碍、高凝状态或明显出血倾向（血红蛋白<10g/dL或血小板计数<80×109/ L）的患者； - 存在严重肾功能损害，转氨酶超过正常值5倍以上，eGFR＜ 45 mL·min-1·1.73m-2 或需要长期透析的慢性肾功能衰竭患者； - 已知桥血管病变、血栓性病变、左主干病变、闭塞病变、分叉病变的患者； - 已知对抗血小板药物、抗凝药物、造影剂、试验产品导管材料等过敏或不能耐受的患者； - 计划术后30天内进行心血管干预治疗的患者； - 计划同时使用动脉粥样硬化切除术或试验器械外的其它类似功能球囊（预扩张相关球囊除外）或研究性冠状动脉装置的患者； - 术前3个月内靶病变部位接受过血管介入治疗手术或重大外科手术的患者； - 入组前1个月内发生急性心肌梗死（MI）的患者； - 入组前3个月内有卒中或短暂性脑缺血发作（TIA）病史； - 入组前6 个月内存在活动性消化性溃疡或上消化道（GI）出血病史； - 妊娠、哺乳期或试验期间有生育计划的女性； - 正在参加其他器械或药物的干预性临床研究； - 研究者认为不适宜参加本次临床研究的其他情况。 |
| 主要疗效指标 | - 手术成功率 评价时间：术后即刻至出院前（术后0-7天） 手术成功定义：术中通过血管造影评估，使用试验器械成功对管腔进行预处理，支架植入后即刻靶病变残余直径狭窄≤30%且住院期间无心脏血管主要不良事件（MACE）发生。 MACE事件定义：心源性死亡、心肌梗死、靶血管血运重建。 计算公式：手术成功率=手术成功病例数÷总病例数×100%。 |
| 主要安全性指标 | - 术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率 评价时间：术后1个月±7天 MACE事件定义：心源性死亡、心肌梗死、靶血管血运重建。 评价方法：记录术后1个月内器械相关心脏不良事件的发生情况。 |
| 次要疗效指标 | - 器械成功率 评价时间：术后即刻 器械成功定义：震波球囊扩张导管能够通过靶病变，并在导管就位后立即进行治疗而无严重血管造影并发症发生，严重血管造影并发症包括严重夹层（D型至F型）、穿孔、急性闭合及持续性血流缓慢或持续性无复流。 计算公式：器械成功率=器械成功病例数÷总病例数×100%。 - 血管造影成功率 评价时间：术后即刻 血管造影成功定义：完成支架置入后残余狭窄<30%且无严重血管造影并发症发生，严重血管造影并发症包括严重夹层（D型至F型）、穿孔、急性闭合及持续性血流缓慢或持续性无复流。 计算公式：血管造影成功率=血管造影成功病例数÷总病例数×100%。 - 靶病变失败（TLF）发生率 评价时间：术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 靶病变失败定义：包括心源性死亡、靶病变心肌梗死（Q波和非Q波）或通过经皮或手术方法进行缺血驱动的靶病变血运重建。 靶病变血运重建：指的是针对靶病变再狭窄或其他并发症对靶病变再次进行经皮介入治疗或靶血管旁路移植术。 计算公式：靶病变失败发生率=靶病变失败病例数÷总病例数×100%。 - 靶血管血运重建发生率 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 靶血管血运重建：靶血管的任何一段再次出现的任何经皮介入治疗或旁路移植术。 靶血管：靶病变血管上游或下游的整支主要冠脉血管，包括上、下游分支及靶病变血管本身。 计算公式：靶血管血运重建发生率=靶血管血运重建病例数÷总病例数×100%。 - 试验器械预处理后靶病变残余狭窄率 评价时间：术中 评价方法：术中使用试验器械对靶血管进行预处理达到满意效果后（支架植入前）对靶病变残余狭窄进行造影评价。 计算公式：（靶病变血管参考直径-血管最小管腔直径）÷靶病变血管参考直径×100%。 - 术后即刻靶病变残余狭窄率 评价时间：术后即刻 评价方法：完成支架置入后，对靶病变残余狭窄进行造影评价。 计算公式：（靶病变血管参考直径-血管最小管腔直径）÷靶病变血管参考直径×100%。 |
| 次要安全性指标 | - 主要心脏血管不良事件（MACE）发生情况 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后6个月±14天 MACE事件定义：心源性死亡、心肌梗死、靶血管血运重建。 评价方法：记录研究期间器械相关心脏不良事件的发生类型、发生率（%）及发生频率（事件数目）等。 - 心源性死亡发生率 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 心源性死亡定义：由心源性原因（如心肌梗死、低心排出量心力衰竭、致死性心律失常）直接导致的任何死亡事件。无佐证的死亡和未知原因的死亡，包括所有手术（包括合并治疗相关的手术）相关的死亡均应被界定为心源性死亡。 评价方法：记录研究期间患者发生心源性死亡情况。 计算公式：心源性死亡发生率=心源性死亡病例数÷总病例数×100%。 - 心肌梗死发生率 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 心肌梗死定义： （a）围术期心肌梗死：实验室检查CK-MB水平大于3倍正常(ULN)值上限，无论是否有新的病理Q波出现[13]； （b）自发性心肌梗死：使用第四版心肌梗死通用定义[14]。 依据全球心梗2018年第四版定义：检测到心脏生物标记物（主要为cTn）水平升高和（或）下降，至少有一个检测值超过参考值上限（URL）第99百分位，且至少具备下列条件之一： - 心肌缺血性临床症状； - 新发缺血性心电图改变； - 新出现的病理性Q波； - 影像学检查证实有新的存活心肌的丢失或新出现的局部室壁运动异常； - 冠脉造影或尸检证实冠脉内血栓形成。 计算公式：心肌梗死发生率=心肌梗死病例数÷总病例数×100%。 - 严重血管造影并发症发生情况 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 评价方法：记录研究期间严重血管造影并发症（严重夹层（D型至F型）、穿孔、急性闭合及持续性血流缓慢或持续性无复流）发生率（%）及发生频率（事件数目）等。 - 不良事件及严重不良事件发生情况 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 评价方法：记录研究期间不良事件及严重不良事件发生率（%）及发生频率（事件数目）等。 - 全因死亡率 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 评价方法：记录研究期间受试者全因死亡情况。 计算公式：全因死亡率=全因死亡病例数÷总病例数×100%。 - 器械缺陷发生率 评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天 评价方法：记录研究期间器械缺陷发生情况。 计算公式：器械缺陷发生率=发生器械缺陷病例数÷总病例数×100%。 |
| IVUS亚组次要疗效指标 | - 术后即刻最小支架面积MSA 评价时间：术后即刻 评价方法：术后支架内最小处的管腔面积。 - 术后即刻最小管腔直径MLD 评价时间：术后即刻 评价方法：术后支架内最小管腔直径。 - 术后即刻管腔获得直径 评价时间：术后即刻 评价方法：术后支架内最小管腔直径-术前最小管腔直径。 - 术后即刻管腔获得面积 评价时间术后即刻 评价方法：术后支架内最小管腔面积-术前最小管腔面积。 - 术后即刻管腔获得率 评价时间：术后即刻 评价方法：（术后支架内最小管腔面积-术前最小管腔面积）/术前最小管腔面积。 - 支架膨胀率 评价时间：术后即刻 评价方法：支架内最小管腔面积/（远端参考血管面积+近段参考血管面积）*1/2。 - 支架梁不完全贴壁率 评价时间：术后即刻 评价方法：支架置入后，至少有1处或以上的支架梁与内膜未能完全贴合，且在支架梁后存在血流。 |
| 样本量设计 | 样本量计算基于主要评价指标（主要疗效指标和主要安全性指标）对两指标分别计算临床试验需完成可评价的病例数，取样本量大者作为试验需完成可评价的病例数。两指标总把握度为0.8，经校正后，β = 0.10，每个指标的把握度为90%。 本试验主要疗效指标为手术成功率，采用目标值设计。根据Disrupt CAD I[2,11]、II[7]、III[13]、IV[12]及ORBIT II IDE[9]研究数据得出手术成功率在88.9%-95%之间。在ORBIT II IDE研究中手术成功率为88.9%[9]，95%置信区间为（85.5%-91.6%）；综合Disrupt CAD I、II、III、IV研究分析手术成功率为93.2%[10]，95%置信区间为（90.9%-95.0%）。基于以上数据，将本试验手术成功率的目标值设为85.5%，假设试验器械手术成功率能达到93%的水平。根据统计学要求，检验水准为单侧α=0.025，把握度为0.90，经计算样本量为184例。考虑10%的脱落率，样本量为205例。 样本量计算公式为： 其中：PT为试验器械预期率，P0为目标值。 本试验主要安全性指标为术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率，采用目标值设计。根据Disrupt CAD I[2,11]、II[7]、III[13]、IV[12]及乐普血管内冲击波治疗设备研究数据得出术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率在92.2-99.41%之间，且Disrupt CAD III[13]和乐普血管内冲击波治疗设备主要安全性终点目标值均设置为84.4%。基于以上数据，将本试验术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率的目标值设为84.4%，假设术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率能达到94%的水平。根据统计学要求，检验水准为单侧α=0.025，把握度为0.9，经计算样本量为112例。考虑10%的脱落率，样本量为125例。 样本量计算公式为： 其中：PT为试验器械预期率，P0为目标值。 综上，两个主要指标分别计算得到的样本量为205例与125例，取较大者做为总样本量，即所需样本量为205例。 |

缩略语

| 缩略语 | 英文全称 | 中文定义 |
| --- | --- | --- |
| AE | Adverse Event | 不良事件 |
| ALT | Alanine Aminotransferase | 谷丙转氨酶 |
| APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | 活化部分凝血活酶时间 |
| AST | Aspartate Aminotransferase | 谷草转氨酶 |
| BMI | Body Mass Index | 体重指数 |
| Urea | Blood Urea Nitrogen | 血尿素 |
| CAC | Coronary Artery Calcification | 冠状动脉钙化 |
| CAD | Coronary Artery Disease | 冠状动脉疾病 |
| CK | Creatine Kinase | 肌酸激酶 |
| CK-MB | Creatine kinase isoenzyme | 肌酸激酶同工酶 |
| CRF | Case Report Form | 病例报告表 |
| cTn | Cardiac Troponin | 心肌肌钙蛋白 |
| DMP | Data Management Plan | 数据管理计划 |
| DSA | Digital Substraction Angiography | 数字减影血管造影 |
| ECG | Electrocardiogram | 心电图检查 |
| eCRF | electronic Case Report Form | 电子病例报告表 |
| EDC | Electronic Data Capture | 电子数据采集 |
| eGFR | estimated Glomerular Filtration Rate | 估算的肾小球滤过率 |
| FAS | Full Analysis Set | 全分析集 |
| Hb | Hemoglobin | 血红蛋白 |
| ITT | Intention To Treat | 意向性治疗 |
| IVL | Intravascular Lithotripsy | 血管内震波碎石 |
| IVUS | Intravascular ultrasound | 腔内超声导管 |
| GCP | Good Clinical Practice | 临床试验质量管理规范 |
| GI | Gastrointestinal | 消化道 |
| LAD | Left Anterior Descending | 冠状动脉左前降支 |
| LCX | Left Circumflex Artery | 冠状动脉左回降支 |
| LMCA | Left Main Coronary Artery | 左主干病变 |
| LVEF | Left Ventricular Ejection Fraction | 左心室射血分数 |
| MACE | Major Adverse Cardiovascular Events | 心脏血管主要不良事件 |
| MI | Myocardial Infarction | 心肌梗死 |
| MLD | Minimum Lumen Diameter | 最小管腔直径 |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging | 磁共振成像设备 |
| NHLBI | National Heart, Lung, and Blood Institute | 国家心脏、肺和血液研究所 |
| NMPA | National Medical Products Administration | 国家药品监督管理局 |
| NYHA | New York Heart Association | 纽约心脏学会 |
| PCI | Percutaneous Coronary Intervention | 经皮冠状动脉介入治疗 |
| PLT | Platelet | 血小板 |
| PPS | Per-protocol Set | 符合方案集 |
| PT | Prothrombin Time | 凝血酶原时间 |
| QCA | Quantitative Coronary Angiography | 定量冠状动脉造影 |
| RBC | Red Blood Cell | 红细胞 |
| RCA | Right Coronary Artery | 右冠状动脉 |
| SAE | Serious Adverse Event | 严重不良事件 |
| SAS | Statistical Analysis System | 统计分析软件 |
| Scr | Blood Creatinine | 血肌酐 |
| SS | Safety Set | 安全数据集 |
| TIA | Transient Ischemic Attack | 短暂性缺血发作 |
| TIMI | Thrombolysis In Myocardial Infarction | 心肌梗死溶栓 |
| TVMI | Target Vessel Myocardial Infarction | 靶血管心肌梗死 |
| TVR | Target Vessel Revascularization | 靶血管血运重建 |
| TLF | Target Lesion Failure | 靶病变失败 |
| TLR | Target Lesion Revascularization | 靶病变血运重建 |
| WBC | White Blood Cell | 白细胞 |

# 一、申办者信息

（一）申办者名称

上海科亚方舟医疗科技有限公司

（二）申办者地址

中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路356号3幢一层138-147室

（三）申办者联系方式

电话：021-58588003

# 二、临床试验机构和主要研究者信息

参加本临床试验的医疗器械临床试验机构及研究者的列表作为独立文件。如中心和研究者发生变化，每次改动可无需采用正式修正方案的方式更新名单，可由组长单位保存变更备案，申办者留存一份更新名单，在需要时提供。最终的临床总结报告中提供所有临床试验单位和研究者的最终名单。

# 三、临床试验的背景资料

## （一）研发背景

### 1.冠状动脉疾病和目前治疗现状

冠状动脉钙化（Coronary Artery Calcification, CAC）是钙盐异常沉积于冠状动脉（冠脉）血管壁，通常认为是动脉粥样硬化的自然进展过程。高龄、脂质代谢异常、糖尿病、甲状旁腺功能亢进、慢性肾病、肾替代治疗、高钙血症及既往行冠状动脉旁路移植术是冠状动脉钙化病变的高发人群，冠状动脉狭窄程度越高，通常伴有钙化的概率也越大。冠状动脉CT血管造影显示狭窄程度＞75%的冠状动脉节段中，54%存在冠状动脉钙化，冠状动脉造影显示约1/3冠状动脉病变中可见中重度钙化病变[1]。

经皮冠状动脉介入治疗（Percutaneous coronary intervention, PCI）联合药物洗脱支架植入是目前临床上针对钙化病变最常用的血运重建手段。但冠状动脉钙化的数量随着年龄的增长以及心血管危险因素和合并症的存在而增加[2]。高达20%的经皮冠状动脉介入治疗（PCI）手术会受到严重钙化的影响，冠状动脉钙化已被证明是PCI失败和未来不良心血管事件的独立预测因素。病变钙化增加了手术的复杂性和时间。更具体地说，钙化的定位（浅表或深部）、分布（局灶性、周向和纵向延伸）和厚度影响了手术成功、支架输送和部署[2-5]。

### 2.血管内震波碎石（IVL）技术

血管内震波碎石（Intravascular Lithotripsy，IVL）技术是基于用于治疗肾结石和输尿管结石的碎石术概念，研究人员开发出的一种破坏钙的替代方法。IVL技术可以不依赖于直接的血管组织损伤来修复斑块，而是依靠声波，声波从基于球囊的导管传播到周围组织。该技术可以安全、有选择地破坏浅层和深层钙沉积，最大限度地减少软组织损伤，同时改善血管顺应性。与减胀技术相比，IVL治疗产生的钙碎片保持原位，降低了远端栓塞的可能性。在前瞻性单臂研究中，IVL技术在治疗动脉疾病中中度至重度钙化病变时可使血管损伤将至最低，且其安全性和有效性已得到了证明。

### 3.血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管

上海科亚方舟医疗科技有限公司生产的血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管适用于中、重度钙化、原发性的冠状动脉狭窄。该产品是一种专用于冠脉动脉钙化血管病变的装置，该装置被输送到冠状动脉的钙化狭窄部位。在目标治疗部位范围内产生声压脉冲输出，破坏病变内的钙化组织，随后可使用低球囊压力扩张冠状动脉狭窄，并进一步采取其他的干预。

上海科亚方舟医疗科技有限公司已完成血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管的临床前准备工作，包括但不限于产品风险收益分析、性能验证、动物实验报告、产品自测检验报告等，证明该装置在物理性能、化学性能、生物学性能、电气性能等方面均符合安全标准，按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及《医疗器械临床试验质量管理规范（2022年第28号）》的要求，血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管已具备实施临床试验的条件。

基于以上条件，计划实施一项前瞻性、多中心、单组目标值临床试验，评价血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管用于冠状动脉钙化病变部位的安全性和有效性。

## （二）产品基本信息

血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管由血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管组成。血管内冲击波治疗设备由主机、电源线、手柄组成（请参阅图1）。设备采用血管腔内碎石技术，该技术是一种血管钙化病变预处理手段，其工作原理与超声碎石相似。设备配合本公司提供的震波球囊扩张导管，利用液电效应原理产生震波（超声波脉冲，又称冲击波），以震波能量对钙化病变进行精准的碎裂。震波可以造成钙化病变内碎裂，从而使钙化斑块松动。

图1主机使用连接图

震波球囊扩张导管是一种专用于冠脉动脉钙化血管病变的装置，该装置被输送到冠状动脉的钙化狭窄部位。在目标治疗部位范围内产生声压脉冲输出，破坏病变内的钙化组织，随后可使用低球囊压力扩张冠状动脉狭窄，并进一步采取其他的干预。震波球囊扩张导管为快速交换（RX）型，由超软管、球囊、内管、电极、海波管、近外管、扩散应力管、Y形连接件、快插头等组成。震波球囊扩张导管与 5Fr及以上导引导管、0.014”导丝兼容，有效工作长度为 1400mm。导管远端内管上有两个显影环，在X光监视下能够辨别球囊位置，有助于准确定位。显影点内侧有两处电极装置及连接导线。导管有一个导丝口，直径不大于0.014”（0.355mm）的导引导丝可顺利地穿过。近端有两处深度标记，距离导管最远端分别为950mm和1050mm处。连接座有两个端口，主接口用于导管通液腔的球囊充盈/泄压，震波球囊扩张导管配合血管内冲击波治疗设备联合使用。产品使用所用附件请参阅表1所示。

| 数量 | #### 附件 |
| --- | --- |
| 1 | 5Fr及以上导引导管 |
| 2-3 | 10-20cc（ml）无菌注射器，使用前应驱除空气 |
| 1 | 0.014″（0.355mm） （或更小直径）×1750mm导引导丝 |
| 1000U/500cc | 肝素化生理盐水 |
| 1 | 旋转式止血阀 |
| —— | 造影液，用无菌生理盐水1:1稀释 |
| 1 | 带压力表的球囊充盈器 |
| 1 | 三连三通旋塞阀 |

表 1 产品使用所需附件

## （三）适用范围以及相关信息

- 适应症

血管内冲击波治疗设备配合震波球囊扩张导管使用，适用于对中、重度钙化、原发性的冠状动脉狭窄，在支架置入术之前进行震波技术支持的低压球囊扩张。

- 使用方法

（1）准备工作

1）使用标准无菌技术准备血管穿刺部位。

2）获得首选的血管通路并放置导丝和导引导管。

3）根据球囊顺应性图表和参考血管直径选择尺寸为 1:1 的震波球囊扩张导管。

4）从包装中取出震波球囊扩张导管。

5）用5cc注射器抽取50/50 生理盐水/造影剂。将注射器连接到导管座上的充气口。抽真空至少3次，释放真空，让流体取代导管中的空气。

6）用20cc充盈器抽取50/50生理盐水/造影剂。断开注射器并将充盈器连接到连接件的主接口，确保没有空气进入导管内腔。

7）从震波球囊扩张导管上取下保护套和包装衬丝。

警告：如果保护套或衬丝难以移除或无法移除，请勿使用该设备。

8）用无菌生理盐水冲洗0.014”导丝表面。

9）用无菌生理盐水润湿球囊和远端导管表面以激活亲水涂层。不要用异丙醇 （IPA） 湿润球囊，因为这会损坏亲水涂层的完整性。

10）取出血管内冲击波治疗设备手柄，将快插头插入手柄。

注意：此过程必须小心避免激发导管，即在球囊干燥和/或未充气时按下手柄的治疗按钮，因为这可能会损坏球囊。

（2）震波球囊扩张导管输送到治疗部位

1）将导引导管靠近治疗部位。

2）如果预计震波球囊扩张导管可能无法穿过病灶，则可以根据医生的判断使用标准技术进行预扩张或其他血管准备。

3）在交换长度 （190 - 300 厘米） 0.014”导丝穿上震波球囊扩张导管，并通过导引导管将震波球囊扩张导管推进到需要治疗的钙化部位。

4）使用显影环将震波球囊定位在治疗部位以帮助定位。

（3）血管内震波术治疗该部位

1）一旦震波球囊扩张导管就位，使用透视造影记录位置。

2）如果位置不正确，调整震波球囊到正确位置。

3）将主机手柄与连接插头插入手柄。（手柄的另一端连接到血管内冲击波治疗设备）。

4）给震波球囊充气，压力不超过4atm，以确保球囊充气并与血管壁贴合。

注意：如果球囊充气至 > 4 atm，则不应进行激发治疗，因为在治疗期间声压脉冲输出增加，并且更高的压力会增加球囊破裂的风险。

5）通过按下手柄上的治疗按钮，在 10 秒的预编程时间内提供震波治疗序列，以提供10个脉冲。

6）将震波球囊充盈至每个球囊顺应性图表的标称直径，并在透视中记录病变反应。

7）给震波球囊泄压并等待至少 10 秒以重新恢复血流。球囊泄压时间不超过 15 秒。

8）重复步骤 3、4、5 和 6进行更多的治疗周期，直到病变充分扩张或导管重新定位。

注意：每进行3次震波治疗序列（即激发30次），则需要排空球囊，并重新充盈球囊至治疗压力。

9）如果认为有必要，可以进行额外的治疗。如果由于病变长度大于震波球囊长度而需要多次充盈，建议球囊重叠区域至少为2毫米，以防止重叠区域未被完全震裂。但是，必须注意在同一治疗段中最多不要超过80个脉冲，因此在重叠区域中不要超过160个脉冲。

10）执行完整的动脉造影以评估干预后结果。

11）在移除震波球囊扩张导管之前，将装置泄压并确认球囊已完全泄压。

12）移除震波球囊扩张导管。如果由于润滑性而难以通过止血阀移除装置，请用无菌纱布轻轻抓住震波球囊扩张导管。

13）检查所有组件以确保震波球囊扩张导管完好无损。如果发生设备故障或检查中发现任何缺陷，请冲洗导丝腔并用生理盐水清洁导管外表面，将震波球囊扩张导管存放在密封塑料袋中，并通过电话联系本公司以获取进一步说明。

注意：震波球囊扩张导管一旦从身体中拔出，不应重新进入人体以进行额外的充盈或震波治疗。

表1  震波球囊扩张导管顺应性信息和推荐扩张压力如下：

| 扩张压力kPa / atm | 直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.0 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 |
| 405/4* （治疗压力） | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
| 507/5 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| 608/6**（标称压力） | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
| 709/7 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 |
| 811/8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
| 912/9 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
| 1013/10***（额定爆破压力） | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |

注：* 4atm 是治疗球囊压力，** 6 atm 是标称压力，*** 10 atm 是额定爆破压力。

- 禁忌症

（1）禁忌患者

对造影剂过敏的患者。

（2）禁忌症

1）导丝或球囊不能通过的病变；

2）桥血管病变；

3）血栓性病变；

4）单一冠状动脉供血；

5）造影提示病变部位存在夹层；

6）本产品不适用于支架输送；

7）本产品不适用于外周、颈动脉或颅内血管。

- 不良反应

潜在不良影响与普通的球囊扩张导管扩张手术一致， 包括但不限于以下不良事件：血管急性闭塞；对造影剂、抗凝剂和/或抗血栓治疗的过敏反应；动脉瘤；心律失常；动静脉瘘；出血并发症；心脏压塞或心包积液；心肺骤停；脑血管意外 （CVA）；冠状动脉/血管闭塞、穿孔、破裂或夹层；冠状动脉痉挛；死亡；栓子（空气、组织、血栓或动脉粥样硬化栓子）；紧急手术或非紧急冠状动脉搭桥手术；紧急情况或非紧急情况下的经皮冠状动脉介入治疗；入路并发症；导线断裂或设备任何部件故障，可能或不会导致血管栓塞、解剖、严重损伤或手术干预；血管通路部位的血肿；大出血；高血压患者/低血压的患者；感染、败血症、发热；心肌梗死；心肌缺血或不稳定型心绞痛；疼痛感；外周缺血；假性动脉瘤；肾功能不衰竭/功能不全；再狭窄导致血运重建；休克/脉水肿；血流缓慢、无回流、冠状动脉闭塞；中风；血栓形成；血管急性闭塞；需要手术修复的血管损伤；血管解剖、穿孔、破裂或痉挛。

此外，患者可能暴露于与冠状动脉介入手术相关的其他风险，包括有意识镇静和局部麻醉的风险、血管造影期间使用的放射线造影剂、手术过程期间管理治疗对象的药物以及透视辐射照射的风险。

确定与设备及使用相关的其他风险：对导管材料或涂层的过敏/免疫反应；器械故障、失效或球囊失压，导致器械栓塞、解剖、严重损伤或手术干预；心室或心房早搏；心室或心房捕获。

- 注意事项

（1）该设备只能由接受过血管造影和血管内冠状动脉手术培训的医生使用；

（2）经皮腔内震波球囊手术应在有足够紧急手术支持的医院进行；

（3）有关血管内冲击波治疗设备及其附件的准备、操作、警告和预防措施以及维护，请参阅《血管内冲击波治疗设备使用说明书》；

（4）震波球囊扩张导管仅供单（1）次使用。请勿重新消毒和/或重复使用。如果需要使用相同尺寸的第二根导管，请勿重复使用第一根导管。在准备第二根导管之前将其丢弃；

（5）根据影像学测量结果，仅使用适合待治疗血管的尺寸合适的球囊：1:1 基于球囊顺应性图表和参考血管直径；

（6）根据球囊顺应性图表给球囊充盈压力，充盈压力不应超过额定爆破压力；

（7）仅使用推荐的 50/50 造影剂/生理盐水给球囊充盈，以确保足以进行震波术；

（8）如果震波球囊扩张导管表面变干，用无菌生理盐水润湿会重新激活亲水涂层。用无菌生理盐水以外的溶剂润湿导管会损害涂层的完整性或性能；

（9）在足够的影像学条件指导下执行所有操作；

（10）除非球囊在真空下完全泄压，否则不要推进或回撤导管。如果遇到阻力，请在继续之前确定阻力的原因，排除后继续回撤；

（11）操作、推进和/或撤回设备经过尖锐物体时必须小心，因为这可能会损坏亲水涂层和导管密封性；

（12）如果导管弯曲或扭结，请勿使用或试图拉直导管。更换一个新的导管，继续手术；

（13）在手术过程中，必须根据需要为患者提供适当的抗凝治疗。抗凝治疗应持续一段时间，由医生决定；

（14）电极贴近球囊可能会增加球囊损坏的发生率。在进行震波术之前确保球囊充分扩张，并考虑可能使电极离球囊材料太近的解剖结构限制；

（15）如果震波球囊扩张导管不能进行震波球囊治疗，请将其取出并更换为另一根导管；

（16）在接触患者后处理设备时应采取预防措施，例如：与血液接触。使用过的产品被视为具有生物危害性的材料，应按照医院规定妥善处置；

（17）治疗目标病灶距离5mm以内有支架置入的患者时应特别注意。

# 四、试验目的

通过本次试验评价上海科亚方舟医疗科技有限公司研发的血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管用于治疗中、重度钙化、原发性的冠状动脉狭窄患者的安全性和有效性，为其在国内注册上市提供临床依据。

# 五、试验设计

## （一）总体设计以及确定依据

- 总体设计

本研究是一项前瞻性、多中心、单组、目标值法的临床试验，选择205例经过筛选合格并签署知情同意书的冠状动脉钙化病变的受试者，并使用血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管进行冠状动脉手术治疗。所有参加研究的受试者均进行出院前（术后0-7天）、术后1个月±7天、术后6个月±14天随访。通过观察、记录治疗和随访过程中的相关有效性指标和安全性指标，验证上海科亚方舟医疗科技有限公司生产的血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管用于治疗冠状动脉钙化病变的有效性和安全性。

本研究计划在1-2家中心选取1/3的受试者（68例）组成腔内超声导管（IVUS）亚组，以便准确地评估钙化病变的治疗效果。

当所有受试者完成术后1个月的随访后，先出具临床总结报告用于产品的注册申请，并在此基础上继续随访至术后6个月，当所有受试者完成术后6个月随访后再次出具临床总结报告用于产品注册补充材料提交。

本试验由研究者对所有影像资料进行收集、整理，交由专业的冠状动脉影像核心实验室进行分析及判定。

- 确定依据

前瞻性：采用以现在为起点追踪到将来的研究方法。前瞻性研究可以明确因果关系。对于获取的数据有统一的诊断、检测、评判标准，因此数据处理可控。

多中心：是指按照同一临床试验方案，在两个以上（含两个）器械临床试验机构实施的临床试验。多个试验机构更可能在较短时间内完成相应受试者的招募，同时可避免单一试验机构可能存在的局限性，因此本试验在两个以上（含两个）试验机构中开展。

单组目标值：总局发布《医疗器械临床试验设计指导原则》中，提出当试验器械技术比较成熟且对其适用疾病有较为深刻的了解时，可考虑采用单组目标值设计。国外已有血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管产品上市使用多年，积累了大量的临床数据。本次临床试验使用的目标值能代表当前同类产品的实际水平。

## （二）受试者选择

- 入选标准

（1）年龄≥18岁，性别不限；

（2）存在明显的冠状动脉疾病（包括稳定型或不稳定型心绞痛和无症状心肌缺血）且适用于PCI治疗的患者；

（3）靶血管为前降支、右冠或回旋支（或其分支）的单一新发狭窄，且狭窄程度≥70%或≥50%（目测）并伴有缺血证据；

（4）靶病变为原发、原位冠状动脉病变；

（5）靶病变参考血管直径为2.0-4.0mm，靶病变长度≤40mm（目测）；

（6）目测靶病变位置能够容纳预扩张器械或试验器械穿过病灶；

（7）靶病变部位存在中重度钙化（满足以下条件之一即可）；

1）血管造影：中度钙化，在心脏搏动时看到较清晰、较容易看到的高密度阴影；重度钙化，在心脏搏动和不搏动时均可看到清晰高密度阴影；

2）IVUS钙化评分≥2分的内膜浅层、中膜深层和混合性钙化；

（8）登记入组前靶血管TIMI血流3级（允许进行预扩张）；

（9）自愿参加并签署知情同意书，愿意接受相关检查和临床随访。

- 排除标准

（1）左心室射血分数< 40%；

（2）心功能分级（NYHA）III 级或IV级心力衰竭；

（3）单一冠状动脉供血的患者；

（4）造影提示病变部位存在夹层的患者；

（5）造影提示血管路径迂回，预扩张器械难以达到目标位置或难以回收；

（6）存在活动性全身感染的患者；

（7）存在不可控制的重度高血压（收缩压>180 mmHg或舒张压>110 mmHg）的患者；

（8）存在凝血功能障碍、高凝状态或明显出血倾向（血红蛋白<10g/dL或血小板计数<80×109/ L）的患者；

（9）存在严重肾功能损害，转氨酶超过正常值5倍以上，eGFR＜45 mL·min-1·1.73m-2或需要长期透析的慢性肾功能衰竭患者；

（10）已知桥血管病变、血栓性病变、左主干病变、闭塞病变、分叉病变的患者；

（11）已知对抗血小板药物、抗凝药物、造影剂、试验产品导管材料等过敏或不能耐受的患者；

（12）计划术后30天内进行心血管干预治疗的患者；

（13）计划同时使用动脉粥样硬化切除术或试验器械外的其它类似功能球囊（预扩张相关球囊除外）或研究性冠状动脉装置的患者；

（14）术前3个月内靶病变部位接受过血管介入治疗手术或重大外科手术的患者；

（15）入组前1个月内发生急性心肌梗死（MI）的患者；

（16）入组前3个月内有卒中或短暂性脑缺血发作（TIA）病史；

（17）入组前6 个月内存在活动性消化性溃疡或上消化道（GI）出血病史；

（18）妊娠、哺乳期或试验期间有生育计划的女性；

（19）正在参加其他器械或药物的干预性临床研究；

（20）研究者认为不适宜参加本次临床研究的其他情况。

- 受试者退出标准和程序

- 受试者在试验过程中依从性差；

- 出现因研究者违背方案导致影响受试者安全或试验数据真实性、完整性的情况；

- 使用受试品后出现严重并发症，经研究者明确判定与产品有关，可以将受试品从受试者体内取出，受试者退出临床试验；

- 受试者自愿退出临床试验；

- 研究者根据受试者具体情况判断其不适宜继续参加试验。

对于退出试验的受试者，研究者可与受试者或受试者家属联系，尽可能完全了解退出的理由。退出时尽可能作完整评估，并做好相应的记录。

## （三）评价方法

- 有效性评价

（1）主要疗效指标

手术成功率

评价时间：术后即刻至出院前（术后0-7天）

手术成功定义：术中通过血管造影评估，使用试验器械成功对管腔进行预处理，支架植入后即刻靶病变残余直径狭窄≤30%且住院期间无心脏血管主要不良事件（MACE）发生。

MACE事件定义：心源性死亡、心肌梗死、靶血管血运重建。

计算公式：手术成功率=手术成功病例数÷总病例数×100%。

（2）次要疗效指标

1）器械成功率

评价时间：术后即刻

器械成功定义：震波球囊扩张导管能够通过靶病变，并在导管就位后立即进行治疗而无严重血管造影并发症发生，严重血管造影并发症包括严重夹层（D型至F型）、穿孔、急性闭合及持续性血流缓慢或持续性无复流。

计算公式：器械成功率=器械成功病例数÷总病例数×100%。

2）血管造影成功率

评价时间：术后即刻

血管造影成功定义：完成支架置入后残余狭窄<30%且无严重血管造影并发症发生，严重血管造影并发症包括严重夹层（D型至F型）、穿孔、急性闭合及持续性血流缓慢或持续性无复流。

计算公式：血管造影成功率=血管造影成功病例数÷总病例数×100%。

3）靶病变失败（TLF）发生率

评价时间：术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

靶病变失败定义：包括心源性死亡、靶病变心肌梗死（Q波和非Q波）或通过经皮或手术方法进行缺血驱动的靶病变血运重建。

靶病变血运重建：指的是针对靶病变再狭窄或其他并发症对靶病变再次进行经皮介入治疗或靶血管旁路移植术。

计算公式：靶病变失败发生率=靶病变失败病例数÷总病例数×100%。

4）靶血管血运重建发生率

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

靶血管血运重建：靶血管的任何一段再次出现的任何经皮介入治疗或旁路移植术。

靶血管：靶病变血管上游或下游的整支主要冠脉血管，包括上、下游分支及靶病变血管本身。

计算公式：靶血管血运重建发生率=靶血管血运重建病例数÷总病例数×100%。

5）试验器械预处理后靶病变残余狭窄率

评价时间：术中

评价方法：术中使用试验器械对靶血管进行预处理达到满意效果后（支架植入前）对靶病变残余狭窄进行造影评价。

计算公式：（靶病变血管参考直径-血管最小管腔直径）÷靶病变血管参考直径×100%。

6）术后即刻靶病变残余狭窄率

评价时间：术后即刻

评价方法：完成支架置入后，对靶病变残余狭窄进行造影评价。

计算公式：（靶病变血管参考直径-血管最小管腔直径）÷靶病变血管参考直径×100%。

- 安全性评价

（1）主要安全性指标

术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率

评价时间：术后1个月±7天

MACE事件定义：心源性死亡、心肌梗死、靶血管血运重建。

评价方法：记录术后1个月内器械相关心脏不良事件的发生情况。

（2）次要安全性指标

1）主要心脏血管不良事件（MACE）发生情况

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后6个月±14天

MACE事件定义：心源性死亡、心肌梗死、靶血管血运重建。

评价方法：记录研究期间器械相关心脏不良事件的发生类型、发生率（%）及发生频率（事件数目）等。

2）心源性死亡发生率

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

心源性死亡定义：由心源性原因（如心肌梗死、低心排出量心力衰竭、致死性心律失常）直接导致的任何死亡事件。无佐证的死亡和未知原因的死亡，包括所有手术（包括合并治疗相关的手术）相关的死亡均应被界定为心源性死亡。

评价方法：记录研究期间患者发生心源性死亡情况。

计算公式：心源性死亡发生率=心源性死亡病例数÷总病例数×100%。

3）心肌梗死发生率

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

心肌梗死定义

（a）围术期心肌梗死：实验室检查CK-MB水平大于3倍正常(ULN)值上限，无论是否有新的病理Q波出现[13]；

（b）自发性心肌梗死：使用第四版心肌梗死通用定义[14]。

依据全球心梗2018年第四版定义：检测到心脏生物标记物（主要为cTn）水平升高和（或）下降，至少有一个检测值超过参考值上限（URL）第99百分位，且至少具备下列条件之一：

- 心肌缺血性临床症状；

- 新发缺血性心电图改变；

- 新出现的病理性Q波；

- 影像学检查证实有新的存活心肌的丢失或新出现的局部室壁运动异常；

- 冠脉造影或尸检证实冠脉内血栓形成。

计算公式：心肌梗死发生率=心肌梗死病例数÷总病例数×100%。

4）严重血管造影并发症发生情况

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

评价方法：记录研究期间严重血管造影并发症（严重夹层（D型至F型）、穿孔、急性闭合及持续性血流缓慢或持续性无复流）发生率（%）及发生频率（事件数目）等。

5）不良事件和严重不良事件发生情况

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

评价方法：记录研究期间不良事件及严重不良事件发生率（%）及发生频率（事件数目）等。

6）全因死亡率

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

评价方法：记录研究期间受试者全因死亡情况。

计算公式：全因死亡率=全因死亡病例数÷总病例数×100%。

7）器械缺陷发生率

评价时间：术后即刻、术后0-7天、术后1个月±7天、术后6个月±14天

评价方法：记录研究期间器械缺陷发生情况。

计算公式：器械缺陷发生率=发生器械缺陷病例数÷总病例数×100%。

- IVUS亚组评价

1）术后即刻最小支架面积MSA

评价时间：术后即刻

评价方法：术后支架内最小处的管腔面积。

2）术后即刻最小支架管腔直径MLD

评价时间：术后即刻

评价方法：术后支架内最小管腔直径。

3）术后即刻管腔获得直径

评价时间：术后即刻

评价方法：术后支架内最小管腔直径-术前最小管腔直径。

4）术后即刻管腔获得面积

评价时间：术后即刻

评价方法：术后支架内最小管腔面积-术前最小管腔面积。

5）术后即刻管腔获得率

评价时间：术后即刻

评价方法：（术后支架内最小管腔面积-术前最小管腔面积）/术前最小管腔面积。

6）支架膨胀率

评价时间：术后即刻

评价方法：支架内最小管腔面积/（远端参考血管面积+近段参考血管面积）*1/2。

7）支架梁不完全贴壁率

评价时间：术后即刻

评价方法：支架置入后，至少有1处或以上的支架梁与内膜未能完全贴合，且在支架梁后存在血流。

## （四）试验医疗器械和对照医疗器械

本试验为单组目标值试验，试验医疗器械使用上海科亚方舟医疗科技有限公司研发的血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管，无对照医疗器械。

## （五）试验流程

- 试验流程图

| 试验过程 | 筛选、入组及手术 |  | 随访期j） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间节点 项目 | V1筛选期 （-14~0天） | V2手术日 （第0天） | V3出院前 （0-7天） | V4 术后1个月 （±7天） | V5 术后6个月 （±14天） |
| 知情同意书 | √ |  |  |  |  |
| 病史/人口学资料 | √ |  |  |  |  |
| 入排标准 | √ |  |  |  |  |
| 生命体征 | √ |  |  |  |  |
| 实验室检查 a) b) | √ |  | √ |  |  |
| 心功能分级（NYHA） | √ |  | √ | √ | √ |
| CCS心绞痛分级 | √ |  | √ | √ | √ |
| 心肌损伤标记物 c) | √ |  | √ |  |  |
| 12导联心电图 a) d） | √ |  | √ |  |  |
| 左室射血分数e） | √ |  |  |  |  |
| 冠脉造影f） | √ | √ |  |  |  |
| AE/SAE g） | √ | √ | √ | √ | √ |
| 合并用药/治疗i） | √ | √ | √ | √ | √ |
| IVUS检查h） | √ | √ |  |  |  |
| TIMI分级 | √ | √ |  |  |  |
| 器械使用 |  | √ |  |  |  |
| 器械缺陷 |  | √ |  |  |  |
| 方案偏离 | √ | √ | √ | √ | √ |

备注：

- 访视：访视窗口为术前14天内，可以接受术前14天内的实验室检查和心电图检查，如果有多次检查，以离手术最近的一次检查为EDC录入数据；

- 实验室检查：采集数据包括：

1）血常规：包括红细胞计数（RBC）、血红蛋白含量（Hb）、白细胞计数（WBC）及血小板计数（PLT）；

2）凝血四项：包括凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）/纤维蛋白原降解产物测定（FDP）+血浆纤维蛋白原测定（FBG）、纤维蛋白原（FIB）；

3）肝功能检查：谷草转氨酶（AST）、谷丙转氨酶（ALT）；

4）肾功能检查：血尿素（Urea）、血肌酐（Scr）、估算的肾小球滤过率（eGFR）；

5）实验室检查接受知情同意之前的已经产生的、且在术前7天内的检查结果。

- 心肌损伤标记物需在术前72小时内采集：

1） CK和/或CK-MB和/或肌钙蛋白

2） 如果受试者术后或者参加研究期间发生了心肌梗死，将收集CK和/或CK-MB和/或肌钙蛋白检查值。如果观察到任何CK或CK-MB值的升高，应根据当地医院医疗常规对CK和/或CK-MB和/或肌钙蛋白持续进行测定。从初次观察到升高开始直至恢复正常水平或受试者出院，并记录在适当的CRF内；

- 术前7天内和术后24小时内或者出院前（以早发生的为准），需查12导联心电图。

- 可接受术前14天内的左室射血分数值。

- 接受外院及本院在知情前6个月内的冠脉造影，如果筛选期冠脉造影与术中随机前冠脉造影为同一检查，则在EDC中录入一次数据即可。

- 不良事件信息（如不良事件和严重不良事件）将从签署知情同意书开始收集，直至完成随访评估。

- IVUS检查：筛选期可接受外院及本院在知情前6个月内的结果；术中适用于IVUS亚组受试者。

- 合并用药：记录合并用药的种类：抗凝抗血小板用药、降脂、降压、治疗心衰等心血管疾病用药、现病史用药、AE及SAE伴随用药。收集时间为签署知情同意书开始，直至完成随访评估。

- 随访期：术后1个月（±7天）、术后6个月（±14天）为电话随访。

- 试验实施

访视1：筛选期（第-14-0天）

（1）签署知情同意书

（2）记录病史/人口学资料：包括年龄（出生日期）、性别、身高、体重、BMI、民族、病史等

（3）记录生命体征：包括血压、脉搏、呼吸、体温

（4）实验室检查（血常规、肝肾功能、凝血四项、心肌损伤标记物）

（5）记录NYHA心功能分级

（6）记录CCS心绞痛分级

（7）收集左室射血分数

（8）12导联心电图

（9）冠脉造影

（10）记录合并用药/治疗、不良事件

（11）根据入选排除标准筛选受试者

访视2：术中（第0天）

- 再次核对受试者是否符合入选排除标准

- 冠脉造影

（3）以试验器械通过为目的的预处理

（4）预处理（如有）后，目测器械可以通过靶病变后，使用登记系统进行登记

（5）记录手术情况

（6）记录器械使用情况

（7）IVUS亚组在冲击波球囊处理前、处理后、支架植入后进行IVUS测量

（8）主要指标“手术成功率”评价

（9）次要指标评价

（10）安全性评价

（11）IVUS亚组评价

（12）记录合并用药/治疗、不良事件

（13）记录器械缺陷

访视3：出院前（术后0-7天）

（1）记录NYHA心功能分级

（2）记录CCS心绞痛分级

（3）实验室检查（血常规、肝肾功能）

（4）12导联心电图

（5）主要指标“手术成功率”评价

（6）次要指标评价

（7）安全性评价

（8）记录合并用药/治疗、不良事件

访视4：术后1个月±7天

（1）记录NYHA心功能分级

（2）记录CCS心绞痛分级

（3）次要指标评价

（4）安全性评价

（5）记录合并用药/治疗、不良事件

访视5：术后6个月±14天

（1）记录NYHA心功能分级

（2）记录CCS心绞痛分级

（3）次要指标评价

（4）安全性评价

（5）记录合并用药/治疗、不良事件

- 用械规范

严格按照产品使用说明书的要求，正确使用试验医疗器械。

- 合并治疗（如用药）规范

（1）如果研究期间因各种原因，受试者因不良事件使用了药物或治疗措施，研究者则需要将此种情况重点记录在病例报告表（CRF）中，以备查阅。

（2）禁止使用的治疗：所有受试者在临床试验期间禁止使用与试验医疗器械功效相似的产品。

（3）允许使用的治疗：因基础疾病、合并疾病或不良事件需接受其他药物或治疗措施的，须在原始病历中记录。

（4）合并用药记录：仅需记录与试验医疗器械评价相关的药物（包括抗凝药、抗血小板药），以及出现不良事件期间的所有合并用药。

## （六）偏倚控制措施

来自多中心的病例样本比单中心更具代表性，可防止单中心的系统性误差导致试验结果的偏倚，因此所得结论更可信。同时为减少中心间的操作差异，应对各中心的试验研究相关人员采用统一标准进行培训，对有效性指标、安全性指标采用明确的评估标准。严格根据试验方案入选、排除标准对受试者进行筛选，减少选择性偏倚。制定监查计划，由申办者任命监查员，定期进行研究中心现场监查访问，以保证试验方案的所有内容都得到严格遵守，并对CRF进行核查以确保与原始资料的内容一致。临床试验完成时，做好数据保管与整理工作，当发现数据问题时，数据分析员通过数据质疑表对数据进行核对确认，避免记录误差。

# 六、统计学考虑

## （一）样本量估算

- 总样本量及其确定依据

样本量计算基于主要评价指标（主要疗效指标和主要安全性指标）对两指标分别计算临床试验需完成可评价的病例数，取样本量大者作为试验需完成可评价的病例数。两指标总把握度为0.8，经校正后，β = 0.10，每个指标的把握度为90%。

本试验主要疗效指标为手术成功率，采用目标值设计。根据Disrupt CAD I[2,11]、II[7]、III[13]、IV[12]及ORBIT II IDE[9]研究数据得出手术成功率在88.9%-95%之间。在ORBIT II IDE研究中手术成功率为88.9%[9]，95%置信区间为（85.5%-91.6%）；综合Disrupt CAD I、II、III、IV研究分析手术成功率为93.2%[10]，95%置信区间为（90.9%-95.0%）。基于以上数据，将本试验手术成功率的目标值设为85.5%，假设试验器械手术成功率能达到93%的水平。根据统计学要求，检验水准为单侧α=0.025，把握度为0.9，经计算样本量为184例。考虑10%的脱落率，最终样本量为205例。

样本量估算公式如下：

n=Z1-α/2P01-P0+Z1-βPT1-PT2PT-P02

公式中n为试验器械样本量；Z1-α/2、Z1-β为标准正态分布的分数位，Z1-α/2=1.96，Z1-β=0.842。PT为试验组预期事件发生率，P0为目标值。

本试验主要安全性指标为术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率，采用目标值设计。根据Disrupt CAD I[2,11]、II[7]、III[13]、IV[12]及乐普血管内冲击波治疗设备研究数据得出术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率在92.2-99.41%之间，且Disrupt CAD III[13]和乐普血管内冲击波治疗设备主要安全性终点目标值均设置为84.4%。基于以上数据，将本试验术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率的目标值设为84.4%，假设术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率能达到94%的水平。根据统计学要求，检验水准为单侧α=0.025，把握度为0.9，经计算样本量为112例。考虑10%的脱落率，样本量为125例。

样本量计算公式为：

n=Z1-α/2P01-P0+Z1-βPT1-PT2PT-P02

公式中n为试验器械样本量；Z1-α/2、Z1-β为标准正态分布的分数位，Z1-α/2=1.96，Z1-β=0.842。PT为试验组预期事件发生率，P0为目标值。

综上，两个主要指标分别计算得到的样本量为205例与125例，取较大者做为总样本量，即所需样本量为205例。

- 样本量分配以及其确定依据

本试验方案对入选患者的入排标准进行了严格的限制，可以认为目前的研究仅针对单一适应症患者开展，入组受试者均属于相同病种，不再对其进行进一步的划分。本试验将同时在多家临床试验机构同时开展，原则上，将尽可能的均匀分配各中心入组的数量，以保证充分的中心代表性。但考虑到可行性和入选进度，将根据实际情况对各参加单位的入组数量进行调整，尽量保证每家中心入选规模的平衡性，而对某一特定中心、其最终的入组规模不应超过总病例数的50%。

## （二）分析数据集

统计分析将在下述分析人群的基础上进行，统计分析开始前就会对分析人群进行明确的界定，本研究中的分析人群包括：

全分析集（FAS）：按照意向性治疗（Intention To Treat，ITT）原则确定的受试者集，指所有完成注册登记且使用了研究产品的受试者所构成的数据集。

符合方案集（PPS）：指所有完成试验，排除了严重违背方案（指研究对象违背入选标准或排除标准等）、且主要疗效指标无缺失的治疗人群亚组。

安全性分析集（SS）：指所有参与临床试验且使用了试验用器械、并且至少有一次安全性评价的受试者集。

## （三）受试者剔除标准

在研究数据库锁定前，由主要研究者、申办方及统计单位相关人员判断个例是否剔除。出现下列情况之一，应依据患者完成试验的程度和退出原因等因素综合判断是否将此患者剔除或纳入相应的分析人群：

（1）违反了重要的入组标准且对有效性或安全性评价有影响、未曾使用器械或入组后无任何观察数据者；

（2）主要疗效指标缺失者，或因违反方案未使用受试品导致无法判定疗效者；

（3）因肝移植退出的受试者；

（4）试验期间，研究者认为患者具有其他不能继续参加试验的因素，并终止该受试者继续参加试验。

## （四）统计方法

- 统计分析一般原则

统计分析所采用的软件为SAS9.4或以上版本统计软件。

本试验采用单组目标值设计，统计分析以描述性统计为主。定量指标的描述将计算均值、标准差、中位数、最小值、最大值，下四分位数（Q1），上四分位数（Q3），分类指标描述各类的例数及百分数。

- 病例入组分析

总结各中心入组及完成数，列出脱落病例的清单。各组不同数据集大小、各中心病例分布、总脱落率比较、未完成原因详细列表。对患者的人口学资料（年龄、性别等）、病史等进行描述。

人口学分析基于FAS分析集。

- 主要疗效评价指标

对于主要疗效指标手术成功率，采用单组目标值设计，假设检验为：

H0：P1≤P0

H1：P1＞P0

公式中的P0为主要疗效指标手术成功率的目标值，P1为试验器械主要疗效指标的手术成功率。

计算手术成功率及其95%可信区间，并将可信区间下限与预先设定的目标值进行比较，若可信区间下限大于目标值85.5%，则本试验器械满足临床应用需要。

主要疗效评价基于全数据集（FAS）和符合方案集（PPS）。

- 次要疗效评价指标

数据的统计描述与推断将根据数据的特征，选择适用的方法进行描述性统计。

器械成功率、血管造影成功率、靶病变失败发生率（出院前、术后1个月±7天、术后6个月±14天）、靶血管血运重建发生率（术后即刻、出院前、术后1个月±7天、术后6个月±14天）按照分类指标进行统计分析。

试验器械预处理后靶病变残余狭窄率、术后即刻靶病变残余狭窄率按照定量指标进行分析。

次要疗效评价基于全数据集（FAS）和符合方案集（PPS）。

- IVUS亚组疗效评价指标

术后即刻最小支架面积MSA、术后即刻最小支架管腔直径MLD、术后即刻管腔获得直径、术后即刻管腔获得面积、术后即刻管腔获得率、支架膨胀率按照定量指标进行统计描述；支架梁不完全贴壁率按照分类指标进行统计描述。

IVUS亚组的分析基于进行IVUS检查的亚组人群。

- 安全性评价指标

对于主要安全性指标术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率，采用单组目标值设计，假设检验为：

H0：P1≤P0

H1：P1＞P0

公式中的P0为主要安全性指标术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率的目标值，P1为试验器械主要安全性指标的术后1个月无主要不良事件（MACE）发生率。

计算手术成功率及其95%可信区间，并将可信区间下限与预先设定的目标值进行比较，若可信区间下限大于目标值84.4%，则本试验器械满足临床应用需要。

主要安全性评价基于全数据集（FAS）和符合方案集（PPS）。

- 次要安全性评价指标

主要心脏血管不良事件发生率（术后即刻、出院前、术后1个月±7天、术后6个月±14天）、心源性死亡发生率（术后即刻、出院前、术后1个月±7天、术后6个月±14天）、心肌梗死发生率（术后即刻、出院前、术后1个月±7天、术后6个月±14天）、严重血管造影并发症发生率（术后即刻、出院前、术后1个月±7天、术后6个月±14天）、全因死亡率（术后即刻、出院前、术后1个月±7天、术后6个月±14天）、器械缺陷发生率按照分类指标进行统计分析。

对各安全性指标数据进行描述性分析。详细记录试验期间所发生的不良事件并对不良事件发生例次、例数及发生率进行分类别及汇总描述性统计分析，并附清单。

次要安全性评价基于安全性分析集（SS）。

## （五）缺失值和异常值的处理

缺失值处理：对缺失数据，将根据所在的数据集划分进行处理；对FAS集主要疗效指标的缺失值采用最差填补（WOCF），即缺失按未达到手术成功处理；对于其他指标，缺失值将不进行转归。

不合理数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行逻辑性核查，发现不合理数据将采用质疑形式向研究者发出疑问，并根据研究者的答复对不合理数据进行调整，直至所有不合理数据获得解决，方可锁定数据库。

错误数据处理：数据管理过程中，将对数据库中数据进行质量管理，发现错误数据将采用质疑形式向研究者发出疑问，并根据研究者的答复对错误数据进行更正，直至所有错误数据获得更正，方可锁定数据库。

# 七、监查计划

- 启动培训

对全部参加本临床试验的人进行项目培训，确保熟悉理解GCP和方案要求、器械操作，并明确各人员的职责分工。

- 监查访视

入选前，研究者与监查员核对知情同意书签署情况、入选排除标准和方案流程，确保符合GCP和方案要求。

入选后，监查员安排现场访视，监查内容包括：

a.知情同意过程是否规范；

b.是否符合入选、排除标准要求；

c.试验流程执行过程是否存在方案偏离，偏离情况是否记录、上报；

d.原始记录是否及时、完整、真实、准确；

e.病例报告表（CRF/EDC）填写是否及时、完整。进行原始数据溯源，核对录入信息是否真实、准确；

f.试验产品发放、使用、回收记录是否完整、真实；

g.有无不良事件，不良事件是否记录，严重不良事件是否按规定上报；

h.有无器械缺陷，是否按规定上报；

i.受试者权益是否依知情同意书约定得到保障。

若发现存在问题则记录，对研究者进行警示和针对性培训，并配合临床试验机构进行整改。现场访视后形成监查访视报告，提交申办方和中心研究负责人。

- 定期质控

由质控人员定期对各中心的工作进行复核，形成质控报告并追踪至解决为止。监查员定期配合临床试验机构的质控以及申办方的核查，对发现问题进行整改。

# 八、数据管理

- 数据管理系统

本项目数据采集/管理系统为电子数据管理系统（EDC）。该选择经过系统验证且具有痕迹管理和用户权限管理的电子数据采集系统。

- eCRF设计

数据管理员根据方案设计eCRF，eCRF中包含除外部数据之外方案中规定的全部数据点。由EDC系统直接导出eCRF（PDF格式）。

- 数据管理计划

根据定稿的方案、项目需求等，由数据管理员撰写数据管理计划（DMP）。并经临床试验参与各方讨论后确定。

- 数据核查计划

数据管理员根据临床试验方案和eCRF撰写数据核查计划（DVP）。并经临床试验参与各方讨论后确定。

- 电子数据库构建及测试

数据库建库员构建数据库，包括配置逻辑核查规则，系统功能设定等；数据管理员将根据用户工作角色，进行权限管理。数据库测试包括录入、导出、逻辑核查、eCRF界面、系统功能测试。

- 数据库培训及正式上线

项目数据库正式上线之前，由数据管理员对相关人员进行培训。培训内容包括：系统操作技能培训和/或项目要求培训。具体培训内容根据人员职责及既往经验而定。数据库上线：数据库测试合格且其它准备工作完成，经申办方确认后，数据库正式上线。

- 数据核查

由数据管理人员、医学人员、根据DVP共同进行数据核查。对于核查中发现的问题，根据需要发布质疑，研究者或研究者授权的CRC解答质疑，经质疑发布者确认无误后，质疑关闭。如有问题，重新发布质疑，直至质疑解决。

- 医学编码

临床试验数据中的医学术语需要经过标准化后进行统计分析。医学编码需要经过系统或人工编码，编码依据为临床试验领域通用的医学编码字典。对于不符合医学编码字典要求或存在疑问的数据，需要经过数据疑问的形式向临床研究者确认。医学编码内容可能包括：既往病史、合并用药和不良事件。编码的具体要求在“数据管理计划”内确定。

- 外部数据管理

当临床试验存在外部数据时，需要数据管理员预先制定外部数据管理计划，对于临床实验过程中外部数据的整个管理过程进行规划。

- 数据备份

系统每日自动备份在数据管理云服务器，数据库管理员定期手动备份在备份云服务器。

- 数据审核

在临床试验过程中产生的数据可能存在违背临床试验方案的情况，需要进行试验整体层面的临床数据审核。数据审核发现的问题可以采取相应的措施进行处理，例如修订临床试验方案，进行受试者数据剔除等。

- 数据锁定

研究结束时，数据库锁定清单审核完成后，由主要研究者、申办方、统计人员、数据管理人员、监查员等相关人员共同批准对数据库进行锁定。数据库锁定后发现有数据错误，由主要研究者、申办方、统计人员、数据管理人员及相关人员共同评估这些数据错误对安全性分析和有效性分析的潜在影响。如有重大影响，则共同签署进行数据库解锁，而后进行数据修正；如无重大影响，在统计分析报告和临床总结报告中进行记录。

- 数据管理报告

由数据管理员对数据管理执行过程、操作规范及管理质量进行工作总结，撰写数据管理报告。

# 九、风险受益分析

## （一）试验的风险分析

试验可能存在的风险包括：介入操作不规范、执行临床试验方案不严格、受试者依从性及随访情况差等。产品应用可能造成的风险包括：血管急性闭塞；对造影剂、抗凝剂和/或抗血栓治疗的过敏反应；动脉瘤；心律失常；动静脉瘘；出血并发症；心脏压塞或心包积液；心肺骤停；脑血管意外 （CVA）；冠状动脉/血管闭塞、穿孔、破裂或夹层；冠状动脉痉挛；死亡；栓子（空气、组织、血栓或动脉粥样硬化栓子）；紧急手术或非紧急冠状动脉搭桥手术；紧急情况或非紧急情况下的经皮冠状动脉介入治疗；入路并发症；导线断裂或设备任何部件故障，可能会导致血管栓塞、解剖、严重损伤或手术干预；血管通路部位的血肿；大出血；高血压患者/低血压的患者；感染、 败血症、 发热；心肌梗死；心肌缺血或不稳定型心绞痛；疼痛感；外周缺血；假性动脉瘤；肾功能衰竭/功能不全；再狭窄导致血运重建；休克/水肿；血流缓慢、无回流、冠状动脉闭塞；中风；血栓形成；血管急性闭塞；需要手术修复的血管损伤；血管解剖、穿孔、破裂或痉挛。对于以上风险，试验将密切观察每位受试者发生的不良事件，如有发生，研究者将积极采取相应处理措施，另外，为排除受试者潜在危险，申办者已对试验产品做了物理、化学和生物学的测试和评估，证明是安全的。试验产品已通过国家药品监督管理局指定医疗器械检测所的注册检验，其产品技术指标符合注册标准。产品生物学性能符合医疗器械生物学评价要求，安全性能良好。

试验产品已完成临床前动物实验，试验结果验证了试验器械在动物体内的安全性和有效性。

本临床试验遵守医疗器械临床试验质量管理规范和NMPA相关规定实施，本方案须经过伦理委员会批准后实施。受试者或其监护人签署知情同意书后方能参加试验，保证了受试者的依从性。研究者严格执行病例入选标准，并且遵循试验方案的设计实施试验，尽可能的降低干扰因素，降低风险，提高临床试验成功的可能性。

综上所述，风险在可控范围内。

## （二）试验的受益分析

受试者参加试验的直接受益为：通过使用受试品可在冠状动脉钙化病变治疗方面获得益处；间接的获益为，参与试验可以获得完备的治疗，且降低医疗费用。除此之外，还可能帮助一款新的血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管产品注册上市，以在今后帮助更多患者。申办者在研制试验产品时已对产品在应用中可能有的风险做出详尽分析。依照《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》进行风险分析和评价，分析结果为所有风险均在可接受的范围内，临床受益大于使用风险。

# 十、临床试验的质量控制

## （一）质量控制定义

临床试验质量控制定义为在质量保障系统下进行操作技术和活动，例如监查，目的是为了核查研究相关活动的质量符合要求。

质量控制应该应用于数据处理的每一个阶段，以确保所有数据都是可信的和正确地处理。

## （二）质量控制措施

- 研究人员培训

参加临床试验的研究者必须具有临床试验的专业特长、资格和能力，并通过资格审查，人员要求应相对固定。

临床试验启动前，申办者应就本研究方案、试验用器械的操作使用、预期的临床试验风险和风险控制等对参与研究的相关人员开展培训，确保试验可正确开展。

- 增加受试者依从性

研究者应认真执行知情同意，使受试者充分理解试验要求，配合试验。

- 监查

申办者指定监查员负责全面跟踪、监查临床试验的实施，确保试验符合《医疗器械临床试验质量管理规范》和相关法规，并遵循试验方案实施。监查员将对试验的进行和完成情况进行定期访视。监查员将检查病例记录的完整性、EDC记录的准确性、核实试验数据、检查研究者对试验方案与GCP的依从性，确保研究处于可控的管理中。

# 十一、临床试验的伦理问题以及知情同意

## （一）伦理方面的考虑

本临床试验遵守赫尔辛基宣言和国家相关法规的要求实施。研究者有责任向伦理委员会提供临床试验方案、知情同意书和提供给受试者的任何信息资料以获得实施该临床试验的独立批准文件，在获得伦理委员会批准之后才可以开展试验。

在临床试验过程中，任何与临床试验安全性相关的问题，如临床试验方案或受试者知情同意书的更改以及临床试验中的严重不良事件，都必须及时向伦理委员会报告。临床试验的结束或提前终止也必须向伦理委员会报告。

对于参加试验的受试者，必须签署知情同意书。对无行为能力的受试者，如果伦理委员会原则上同意、研究者认为受试者参加试验符合其本身利益时，则这些病人也可以进入试验，但试验前应由其法定监护人或合法代理人签名并注明日期。受试者有权在临床试验的任何阶段退出。

## （二）试验方案的审批

向各个中心递交同一版本的临床试验方案，经伦理委员会审批通过后实施。在临床试验过程中，对临床试验方案的修订需要获得伦理委员会的书面批准后方能实施。

## （三）知情同意过程

《知情同意书》在获得伦理委员会批准之后才能使用。如《知情同意书》在试验过程中有修订，修订版的《知情同意书》使用前需再次经伦理委员会审查批准。修订版的《知情同意书》被批准并送到临床试验机构备案后，所有未结束试验流程的受试者都必须签署新修订的《知情同意书》，所有已完成末次随访的受试者都则不需要签署新修订的《知情同意书》。

在受试者参与临床试验前，研究者应当充分向受试者或其家属、监护人、法定代理人说明临床试验的详细情况，包括已知的、可预见的风险和可能发生的不良事件等。经充分和详细解释后由受试者或其法定代理人在《知情同意书》上签署姓名和日期，执行知情同意的研究者也需在知情同意书上签署姓名和日期。

# 十二、对不良事件和器械缺陷报告的规定

## （一）不良事件的定义和报告规定

不良事件是指受试者使用试验产品治疗后出现的不良医学事件，但并不一定与试验医疗器械相关。

- 不良事件严重程度判定

（1）轻度：患者可察觉的症状/体征，但可以耐受；

（2）中度：患者的症状/体征造成不适，干扰日常生活；

（3）重度：患者失去工作或生活能力。

所有试验期间出现的不良事件都必须如实记录在不良事件表中。研究者应对不良事件给予针对性治疗并进行随访，直至症状消失或症状稳定。

试验过程中，在药物洗脱支架植入术前利用血管内冲击波治疗设备和震波球囊扩张导管对受试者进行经皮血管腔内成形术可能会出现急性冠状动脉闭塞、夹层、冠状动脉穿孔、需要额外干预的远端血管无复流、药物洗脱支架血栓形成、药物洗脱支架脱载及血管并发症等情况。随着操作者经验的积累，并发症发生率可进一步降低。

- 不良事件因果关系判定

| 因果关系 |  |
| --- | --- |
| 无关 | 临床试验事件包括实验室检测异常等，在时间顺序上不可能存在因果关系，且与其他的药物/治疗、潜在疾病等存在因果关系。 |
| 可能无关 | 临床试验事件包括实验室检测异常等，可以根据伴随疾病、其他药物/治疗解释，停止使用研究产品不能改善这些症状/体征或模棱两可，重复使用研究器械后没有再次发生或模棱两可。 |
| 可能有关 | 临床试验事件包括实验室检测异常等，与研究产品的使用有合理的时间顺序关系，但是这些症状也可以由其他伴随疾病或其他药物/治疗引起。 |
| 很可能有关 | 临床试验事件包括实验室检测异常等，与研究产品的使用有合理的时间顺序关系，不可能由其他伴随疾病或其他药物/治疗引起，停用研究器械后情况好转，停用研究器械收集的相关信息无法满足再激发试验。 |
| 肯定有关 | 临床试验事件包括实验室检测异常等，与研究产品的使用有合理的时间顺序关系，不能由其他伴随疾病或其他药物/治疗引起，停止治疗后不良事件的将在临床水平上停止，必要时从药理学和病理现象上均满足再激发试验。 |

- 预期不良事件及对应治疗措施

●急性冠状动脉闭塞

急性冠状动脉闭塞大多数发生在术中或离开导管室之前，也可发生在术后24 h。可能由主支血管夹层、壁内血肿、支架内血栓、斑块和或嵴移位及支架结构压迫等因素所致。主支或大分支闭塞可引起严重后果，立即出现血压降低、心率减慢，甚至很快导致心室颤动、心室停搏而死亡。上述情况均应及时处理或置入支架，尽快恢复冠状动脉血流。

●无复流

推荐冠状动脉内注射替罗非班、钙通道阻滞剂、硝酸酯类、硝普钠、腺苷等药物，或应用血栓抽吸及置入IABP，可能有助于预防或减轻无复流，稳定血液动力学。

关于给药部位，与冠状动脉口部给药比较，经灌注导管在冠状动脉靶病变以远给予替罗非班可改善无复流患者心肌灌注。

●冠状动脉穿孔

冠状动脉穿孔是少见但非常危险的并发症。发生穿孔时，可先用直径匹配的球囊在穿孔处低压力扩张封堵，对供血面积大的冠状动脉，封堵时间不宜过长，可间断进行，对小穿孔往往能奏效；如果穿孔较大或低压力扩张球囊封堵失败，可置入覆膜支架封堵穿孔处，并停用血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受体拮抗剂（glycoprotein Ⅱb/Ⅲa receptor inhibitor,GPI），做好心包穿刺准备。监测活化凝血时间（activated clotting time，ACT），必要时应用鱼精蛋白中和肝素。若介入手段不能封堵破口，应行急诊外科手术。若出现心脏压塞则在维持血液动力学稳定的同时立即行心包穿刺或心包切开引流术。指引导丝造成的冠状动脉穿孔易发生延迟心包填塞，需密切观测，若穿孔较大，必要时应用自体脂肪颗粒或弹簧圈封堵。无论哪种穿孔类型，都应在术后随访超声心动图，以防延迟的心包填塞发生。

●支架血栓形成

支架血栓形成虽发生率较低（30d内发生率0.6%，3年内发生率2.9%），但病死率高达45%。与支架血栓形成的相关危险因素主要包括：（1）高危患者：如糖尿病、肾功能不全、心功能不全、高残余血小板反应性、过早停用DAPT 等；（2）高危病变：如B2或C型复杂冠状动脉病变、完全闭塞、血栓及弥漫小血管病变等；（3）操作因素：置入多个支架、长支架、支架贴壁不良、支架重叠、Crush技术，支架直径选择偏小或术终管腔内径较小、支架结构变形、分叉支架、术后持续慢血流、血管正性重构、病变覆盖不完全或夹层撕裂等操作因素；（4）支架自身因素：对支架药物涂层或多聚物过敏、支架引起血管局部炎症反应、支架断裂、血管内皮化延迟等。

支架内血栓的预防措施包括：（1）术前及围术期充分DAPT 和抗凝治疗，对高危患者或病变，可加用GPI，但应充分权衡出血与获益风险。（2）选择合适的介入治疗方案。应权衡利弊，合理选用球囊扩张术、BMS 或DES 置入术；支架贴壁要尽可能良好，建议高压力释放支架（必要时选用后扩张球囊），尽量减少支架两端血管的损伤；对选择性患者，可选用IVUS 指导。（3）强调术后充分使用DAPT。

一旦发生支架血栓，应立即行冠状动脉造影，建议行IVUS或OCT检查，明确支架失败原因，对血栓负荷大者，可采用血栓抽吸，可应用GPI 持续静脉输注48 h。球囊扩张或重新置入支架仍是主要治疗方法，必要时可给予冠状动脉内溶栓治疗，应检测血小板功能、了解有无高残余血小板反应性，以便调整抗血小板治疗，对反复、难治性支架血栓形成者，必要时需外科手术治疗。

●支架脱载

支架脱载较为少见，多见于病变未经充分预扩张（或直接支架术）、近端血管扭曲（或已置入支架）、支架跨越狭窄或钙化病变阻力过大且推送支架过于用力时，或支架置入失败、回撤支架至指引导管内时，因支架与指引导管同轴性不佳、支架与球囊装载不牢，导致支架脱载。术前充分预判病变特点及预处理病变（如钙化病变采取旋磨术预处理等），是防止支架脱落的有效手段。发生支架脱落后，若指引导丝仍在支架腔内，可经导丝送入直径≤1.5mm小球囊至支架内偏远端，轻微扩张后，将支架缓慢撤入指引导管。若因支架近端变形无法撤入指引导管，可先更换更大外径指引导管重新尝试；也可经另一血管路径，送入抓捕器，将支架捕获后取出。如上述方法无效，可沿指引导丝送入与血管直径1∶1 球囊将支架原位释放，或置入另一支架将其在原位贴壁。必要时行外科手术，取出脱载支架。

●出血

围术期出血是引发死亡及其他严重不良事件的主要危险因素。大出血（包括脑出血）可能直接导致死亡，出血后停用抗栓药物也可能导致血栓事件乃至死亡。

出血的预防措施包括：所有患者PCI 术前均应评估出血风险（Ⅰ，C），建议用CRUSADE 评分评估出血风险；建议采用桡动脉路径（Ⅰ，A）；对出血风险高的患者（如肾功能不全、高龄、有出血史及低体重等），围术期优先选择出血风险较小的抗栓药物，如比伐芦定、磺达肝癸钠等；PCI术中根据体重调整抗凝药物剂量；监测ACT，以避免过度抗凝。

出血后是否停用或调整抗血小板和抗凝药物，需权衡出血和再发缺血事件风险进行个体化评价。出血后通常首先采用非药物一般止血措施，如机械压迫止血；记录末次抗凝药或溶栓药的用药时间及剂量、是否存在肝肾功能损害等；估算药物半衰期；评估出血来源；检测全血细胞计数、凝血指标、纤维蛋白原浓度和肌酐浓度；条件允许时行药物的抗栓活性检测；对血液动力学不稳定者静脉补液和输注红细胞；必要时使用内镜、介入或外科方法局部止血；若出血风险大于缺血风险，尽快停用抗栓药物。若上述方法效果不满意，可进一步采用药物治疗的方法：应用鱼精蛋白中和肝素，以硫酸鱼精蛋白1 mg/80～100 U 肝素剂量注射，总剂量一般不超过50 mg；鱼精蛋白可中和60%的低分子量肝素（lowmolecular-weight heparin，LMWH），LMWH 用药不足8 h者，可以硫酸鱼精蛋白1 mg/100U 抗Xa 活性剂量注射，无效时可追加0.5 mg/100 U 抗Xa 活性。在停用阿司匹林或替格瑞洛3 d、氯吡格雷5 d 后，应再次权衡出血和再发缺血事件的风险，适时恢复适度的抗栓治疗。

●血管并发症

血管并发症主要与穿刺点相关，其危险因素有女性、年龄≥70 岁、体表面积<1.6 m2、急诊介入治疗、外周血管疾病和围术期应用GPI。

股动脉穿刺主要并发症及其防治方法如下：（1）穿刺点及腹膜后血肿。少量局部出血或小血肿且无症状时，可不予处理。血肿较大、出血过多且血压下降时，应充分加压止血，并适当补液或输血。若PCI 后短时间内发生低血压（伴或不伴腹痛、局部血肿形成），应怀疑腹膜后出血，必要时行超声或CT 检查，并及时补充血容量。（2）假性动脉瘤。多普勒超声可明确诊断，局部加压包扎，减少下肢活动，多可闭合。对不能压迫治愈的较大假性动脉瘤，可在超声指导下向瘤体内注射小剂量凝血酶治疗。少数需外科手术治疗。（3）动静脉瘘。少部分可自行闭合，也可作局部压迫，但大的动静脉瘘常需外科修补术。（4）动脉夹层和（或）闭塞。可由指引导丝或导管损伤血管内膜或斑块脱落引起。预防的方法包括低阻力和（或）透视下推送导丝、导管。

桡动脉穿刺主要并发症及其防治方法如下。（1）桡动脉术后闭塞：发生率<5%。术前常规行Allen 试验检查桡、尺动脉的交通情况，术中充分抗凝，术后及时减压，能有效预防桡动脉闭塞和PCI 后手部缺血。（2）桡动脉痉挛：较常见，穿刺时麻醉不充分、器械粗硬、操作不规范或指引导丝进入分支，均增加痉挛发生概率。桡动脉痉挛时，严禁强行拔出导管，应首先经动脉鞘内注射硝酸甘油200～400 μg、维拉帕米200～400 μg 或地尔硫5 mg（必要时反复给药），直至痉挛解除后再进行操作。（3）前臂血肿：可由亲水涂层导丝穿孔桡动脉小分支或不恰当应用桡动脉压迫器引起，预防方法为透视下推送导丝；如遇阻力，应做桡动脉造影。术后穿刺局部压迫时应注意确压迫血管穿刺点。（4）筋膜间隙综合征：少见但后果严重。当前臂血肿快速进展引起骨筋膜室内压力增高至一定程度时，常会导致桡、尺动脉及正中神经受压，进而引发手部缺血、坏死。因此一旦发生本征，应尽快外科手术治疗。（5）假性动脉瘤：发生率低于0.01%，若局部压迫不能奏效，可行外科手术治疗。

## （二）器械缺陷

器械缺陷，是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。

器械缺陷处理：发生器械缺陷后，研究者应填写完整的器械缺陷表格（记录器械批号、器械名称、缺陷性质、缺陷位置、备用器械编号等），并于5个工作日内报告给申办者。同时，还需将缺陷的器械于5个工作日内寄送给申办者。申办者应根据研究者填写的表格及收到的缺陷器械进行分析、完成报告并记录在案。

## （三）严重不良事件的定义

严重不良事件是指临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化，包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需住院治疗或者延长住院时间、需要进行医疗或者手术介入以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。

严重不良事件处理：

1）医疗器械临床试验中发生严重不良事件时，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施；同时，研究者应当在获知严重不良事件后24小时内，向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告；并按照临床试验方案的规定随访严重不良事件，提交严重不良事件随访报告。

2）发现医疗器械临床试验的风险超过可能的受益,需要暂停或者终止临床试验时，主要研究者应当向申办者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会报告，及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。

3）申办者应当在获知死亡或者危及生命的临床试验医疗器械相关严重不良事件后7日内、获知非死亡或者非危及生命的试验医疗器械相关严重不良事件和其他严重安全性风险信息后15日内，向参与临床试验的其他医疗器械临床试验机构、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告，并采取风险控制措施；出现可能影响受试者安全、可能影响医疗器械临床试验实施、可能改变伦理委员会同意意见的信息时，应当及时组织对临床试验方案、知情同意书和其他提供给受试者的信息、以及其他相关文件进行修改，并提交伦理委员会审查。

4）出现大范围临床试验医疗器械相关严重不良事件，或者其他重大安全性问题时，申办者应当暂停或者终止医疗器械临床试验，并向所有医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会以及主要研究者报告，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告，向所有医疗器械临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生健康管理部门报告。

## （四）报告程序、联络人信息

一旦研究者认为发生SAE时，无论与试验产品有无关系，研究者应立即采取适当的治疗措施，对于严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷，按照《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022版）第三十二条的规定执行，并通知相关部门。

申办者在获知SAE后，应按照《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022版）第四十四条的规定执行。

# 十三、临床试验方案的偏离与临床试验方案修正的规定

若发生对于本试验方案的重大偏离，或严重违背临床方案的受试者较多，并对试验产品的主要终点指标有明确的影响，申办者需与牵头单位研究者协商，得到各个中心研究者的认可后，递交修正案，并陈述修正理由。

当试验机构或研究者名单有改动时，也将以修正案形式向伦理委员会申请备案或者审查。

# 十四、直接访问源数据、文件

源数据，是指临床试验中的临床发现、观察和其他活动的原始记录以及其经核准的副本中的所有信息，可以用于临床试验重建和评价。

源文件，是指包含源数据的印刷文件、可视文件或者电子文件等。

本临床研究的源数据和源文件包括已签署的知情同意书、HIS系统中门诊/住院病案、有关实验室检验报告及其它相关记录等。

根据医疗器械临床试验相关法律，经授权后，本研究的研究者可以访问上述源数据、文件。本研究的监查员/稽查员将按照《医疗器械临床试验质量管理规范》规定，对源数据、文件进行监查/稽查。国家药品监督管理局等监管部门选派检查员对临床试验机构或本研究进行检查的，临床实验机构及研究者应予以配合。

本试验的原始资料按照2022版《医疗器械临床试验质量管理规范》要求的资料保存规定进行保存，并按国家药品监督管理局的法规要求保存原始资料至临床试验完成后十年。

# 十五、临床试验报告应当涵盖的内容

根据《医疗器械临床试验质量管理规范》（2022版）规定，临床试验报告一般包含医疗器械临床试验基本信息、实施情况、统计分析方法、试验结果、不良事件和器械缺陷报告以及其处理情况、对试验结果的分析讨论、临床试验结论、伦理情况说明、存在问题以及改进建议等内容。

临床试验报告应当由主要研究者签名、注明日期，经医疗器械临床试验机构审核签章后交申办者。

多中心临床试验报告应当由协调研究者签名、注明日期，经组长单位医疗器械临床试验机构审核签章后交申办者。

各分中心临床试验小结应当由该中心的主要研究者签名、注明日期，经该中心的医疗器械临床试验机构审核签章后交申办者。分中心临床试验小结主要包括人员信息、试验医疗器械和对照医疗器械（如适用）信息、试验概述、病例入组情况、临床试验方案的执行情况、试验数据的总结和描述性分析、医疗器械临床试验质量管理情况、不良事件和器械缺陷的发生以及处理情况、方案偏离情况说明等。

# 十六、保密原则

研究者有责任保护研究受试者的生命、健康、尊严、完整性、自我决定权、隐私，对受试者的个人信息保密。必须使受试者了解，参加试验及其在试验中的个人资料均属保密，但伦理委员会、食品药品监督管理部门或申办者在工作需要时按规定程序可以查阅受试者参加试验的个人资料。

在没有申办者书面同意的情况下，研究者不得将数据及其它有关此次临床试验的信息泄露于第三方或用于其他任何目的。若研究者出版或其它公开描述关于此次临床试验的试验产品所获得的结果，都必须得到甲方的事先书面同意，申办者应在30个工作日内就拟披露内容进行审阅并予以答复。

未获得研究者同意的前提下，申办者不会在试验器械宣传及广告等商业用途上应用研究者的名义，但就试验器械开展临床试验及向NMPA提出试验器械准产许可时，可无需研究者同意直接使用此次临床试验过程中所得出医疗器械临床试验报告等一切成果。

# 十七、各方承担的职责

（一）申办者职责

对临床试验的真实性、合规性负责。

申办者发起临床试验前应当：

1）确保产品设计已定型，完成试验医疗器械的临床前研究且结果应当能够支持该项医疗器械临床试验；

2）根据试验医疗器械的特性，选择已备案的医疗器械临床试验机构、专业和主要研究者；

3）负责组织制定研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、标准操作规程以及其他相关文件，并向医疗器械临床试验机构和主要研究者提供。

申办者应当与医疗器械临床试验机构和主要研究者签订合同，明确各方在医疗器械临床试验中的权利和义务。

申办者在临床试验经伦理审查通过并且与临床试验机构签订合同后进行临床试验项目备案。

试验开始前，申办者负责组织与本试验相关的培训。

申办者应当免费提供试验医疗器械，并符合以下要求：

1）试验医疗器械应当按照医疗器械生产质量管理规范的相关要求生产且质量合格；

2）确定试验医疗器械的运输条件、储存条件、储存时间、有效期等；

3）试验医疗器械应当按照临床试验方案要求进行适当包装和保存；包装标签上应当标明产品信息，具有易于识别、正确编码的标识，标明仅用于本临床试验；

4）临床试验获得伦理委员会同意后，申办者负责在规定的条件下将试验医疗器械运输至医疗器械临床试验机构；

5）对从试验机构回收的试验医疗器械，申办者负责保存回收处置等记录。

申办者应当确保各中心主要研究者之间的沟通，负责选择、确定本试验的协调研究者。

申办者负责医疗器械试验期间安全性信息的评估和报告。

申办者承担临床试验监查责任，可以组织稽查员对临床试验实施情况进行稽查。

申办者应当确保临床试验的实施遵守临床试验方案，发现医疗器械临床试验机构和研究者不遵守临床试验方案、本规范和相关法律法规的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止该临床试验机构和研究者继续参加该临床试验，并书面向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

申办者应当在临床试验暂停、终止或者完成后10个工作日内，书面报告所有的主要研究者、医疗器械临床试验机构管理部门、伦理委员会；在临床试验终止或者完成后10个工作日内，向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

申办者应当具备临床试验基本文件保存的场所和条件，确保临床试验基本文件在保存期间的完整性，避免故意或者无意地更改或者丢失。

（二）临床试验机构及研究者职责

临床试验机构负责建立临床试验管理组织架构和管理制度，成立临床试验管理部门，承担医疗器械临床试验的管理工作。

临床试验机构负责在伦理委员会对本临床试验审查前，组织评估本临床试验主要研究者的资质并完成其备案。

临床试验机构建立质量管理制度，涵盖医疗器械临床试验实施的全过程，包括培训和考核、临床试验的实施、医疗器械的管理、生物样本的管理、不良事件和器械缺陷的处理以及安全性信息的报告、记录、质量控制等制度，确保主要研究者履行其临床试验相关职责，保证受试者得到妥善的医疗处理，确保试验产生数据的真实性。

临床试验机构在试验前应当根据试验医疗器械的特性评估相关资源，确保具备相匹配的资质、人员、设施、条件等。

临床试验机构和研究者应当配合申办者组织的监查和稽查，以及药品监督管理部门、卫生健康管理部门开展的检查。

临床试验机构应当具备临床试验基本文件保存的场所和条件，应当建立基本文件管理制度，按照相关法律法规和与申办者的合同，妥善保存临床试验记录和基本文件；确保临床试验基本文件在保存期间的完整性，避免故意或者无意地更改或者丢失。

临床试验机构的研究者的职责：

熟悉试验医疗器械的原理、适用范围或者预期用途、产品性能、操作方法以及技术指标等，了解试验医疗器械临床前研究相关资料；掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。

充分了解并且遵守临床试验方案、GCP和相关法律法规规定以及与医疗器械临床试验相关的职责。

主要研究者应当确保临床试验遵守伦理委员会同意的最新版本临床试验方案；在约定的时限内，按照GCP和相关法律法规的规定实施医疗器械临床试验。

主要研究者可以根据试验的需要，授权经过临床试验相关培训的研究者，组织进行受试者招募和知情同意、筛选和随访；试验医疗器械和对照医疗器械的管理和使用；不良事件和器械缺陷的处理；临床试验数据记录以及病例报告表填写等。

在受试者参与临床试验前，研究者应当向受试者说明试验医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，经充分和详细解释后由受试者在知情同意书上签署姓名和日期，研究者在知情同意书上应当签署姓名和日期；不应当强迫或者以其他不正当方式诱使受试者参加临床试验。

研究者对申办者提供的试验医疗器械和对照医疗器械有管理责任，应当确保其仅用于参加本试验的受试者，在临床试验期间按照要求储存和保管，在临床试验完成或者终止后按照相关法律法规和与申办者的合同进行处理。

研究者应当确保临床试验中生物样本的采集、处理等符合临床试验方案和相关法律法规。

临床试验中发生不良事件时，研究者应当为受试者提供足够、及时的治疗和处理；当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。研究者应当记录试验过程中发生的不良事件和发现的器械缺陷。

主要研究者应当确保任何观察与发现均正确完整地予以记录；确保病例报告表中的数据准确、完整、清晰和及时，且数据与源文件一致。

研究者在临床试验过程中妥善保存临床试验基本文件。

研究者应当及时报告试验中的严重不良事件等安全性信息；主要研究者应当对收到的安全性信息及时处理：

1）收到申办者提供的试验医疗器械相关严重不良事件和其他安全性信息时，应当及时签收阅读，并考虑受试者的治疗是否进行相应调整，必要时尽早与受试者沟通；

2）收到申办者或者伦理委员会需要暂停或者终止医疗器械临床试验的通知时，应当及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。

主要研究者应当按时向伦理委员会报告临床试验的进展，及时报告影响受试者权益和安全的事件或者对临床试验方案的偏离。

临床试验机构和研究者对申办者严重或者持续违反本规范和相关法律法规，或者要求改变试验数据、结论的行为，应当书面向申办者所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告。

协调研究者承担多中心临床试验中各中心的协调工作；申办者、协调研究者应当按照临床试验方案实施医疗器械临床试验，并完成临床试验报告。

（三）统计方职责

参与研究设计，进行样本量计算，完善临床试验方案的设计与修订。

遵照临床试验生物统计学指导原则和本临床试验方案，制定统计分析计划，并完成统计分析报告。

为本试验的数据管理及试验器械的注册申报提供必要的帮助。

# 十八、其他需要说明的内容

## （一）财务和保险

申办者提供本临床试验的财务支持，承担临床试验费，包括受试者检查费、临床观察费、管理费、流转税及处理不良事件的费用等。

申办者和试验机构将在试验开始前签订试验相关协议，财务支持的内容以协议写明的为准。

## （二）试验结果发表约定

本试验的所有研究成果归申办者所有，申办者有权发表或出版与本试验相关的信息或数据，或将之呈报给相关管理部门。

研究者在征得申办者同意后可以参加学术活动、发表论文，排名顺序：组长单位为第一作者及通讯作者；参与单位按完成例数排序。

与本试验相关的其它个人或单位若希望发表或出版试验结果或相关数据，需事先征得申办者书面同意。

# 十九、参考文献

[1] 冠状动脉钙化病变诊治中国专家共识（2021版）[J].中国介入心脏病学杂志,2021,29:5.

[2] Forero MNT， Daemen J. The coronary intravascular lithotripsy system. Interv Cardiol,2019，14 （ 3 ） : 174-181.

[3] Wong B， El-Jack S， Newcombe R, et al. Shockwaveintravascular lithotripsy for calcified coronary lesions: first realworld experience. J Invasive Cardiol, 2019， 31 （ 3 ） : 46-48.

[4] Wong B, El-Jack S， Newcombe R, et al. Shockwaveintravascular lithotripsy of calcified coronary lesions in STelevation myocardial infarction: first-in-man experience. ]Cardiol, 2019，31 .

[5] E73-E75.Brinton，TJ，Ali ZA , Hill J, et al. Feasibility of hockwavecoronary intravascular lithotripsy for the treatment of calcifiedcoronary stenoses. Circulation, 2019，139 （ 6 ） : 834-836.

[6] Ali ZA, Brinton TJ, Hill JM, et al. Optical coherencetomography characterization of coronary lithoplasty for treatmentof calcified lesions: first description. JACC CardiovascImaging，2017，10 （ 8 ） : 897-906.

[7] Ali ZA，Nef H，Escaned J, et al. Safety and effectivenessof coronary intravascular lithotripsy for treatment of severelycalcified coronary stenoses: the disrupt CAD II study. CircCardiovasc Interv, 2019, 12 （ 10 ） : e008434.

[8] Jurado-Roman A,Gonzalvez A, Galeote G, et alRotaTripsy:combination of rotational atherectomy and intravascular lithotripsyfor the treatment of severely calcified lesions. JACC CardiovascInterv， 2019，12 （ 15 ） : el27-e129.

[9] Chambers JW, Feldman RL, Himmelstein SI, Bhatheja R, Villa AE, Strickman NE, Shlofmitz RA, Dulas DD, Arab D, Khanna PK, Lee AC, Ghali MG, Shah RR, Davis TP, Kim CY, Tai Z, Patel KC, Puma JA, Makam P, Bertolet BD, Nseir GY. Pivotal trial to evaluate the safety and efficacy of the orbital atherectomy system in treating de novo, severely calcified coronary lesions （ORBIT II）. JACC Cardiovasc Interv. 2014 May;7（5）:510-8.

[10] Kereiakes DJ, Di Mario C, Riley RF, Fajadet J, Shlofmitz RA, Saito S, Ali ZA, Klein AJ, Price MJ, Hill JM, Stone GW. Intravascular Lithotripsy for Treatment of Calcified Coronary Lesions: Patient-Level Pooled Analysis of the Disrupt CAD Studies. JACC Cardiovasc Interv. 2021 Jun 28;14（12）:1337-1348.

[11] Brinton TJ, Ali ZA, Hill JM, Meredith IT, Maehara A, Illindala U, Lansky A, Götberg M, Van Mieghem NM, Whitbourn R, Fajadet J, Di Mario C. Feasibility of Shockwave Coronary Intravascular Lithotripsy for the Treatment of Calcified Coronary Stenoses. Circulation. 2019 Feb 5;139（6）:834-836.

[12] Saito S, Yamazaki S, Takahashi A, Namiki A, Kawasaki T, Otsuji S, Nakamura S, Shibata Y; Disrupt CAD IV Investigators. Intravascular Lithotripsy for Vessel Preparation in Severely Calcified Coronary Arteries Prior to Stent Placement　- Primary Outcomes From the Japanese Disrupt CAD IV Study. Circ J. 2021 May 25;85（6）:826-833. doi: 10.1253/circj.CJ-20-1174. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33551398.

[13] Hill JM, Kereiakes DJ, Shlofmitz RA, Klein AJ, Riley RF, Price MJ, Herrmann HC, Bachinsky W, Waksman R, Stone GW; Disrupt CAD III Investigators. Intravascular Lithotripsy for Treatment of Severely Calcified Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol. 2020 Dec 1;76（22）:2635-2646.

[14] 谭梦琴,尹春娥,王福军等.2018年全球心肌梗死统一定义更新解读[J].实用心电学杂志,2018,27(6):381-385.

[15] Zhang M, Matsumura M, Usui E, Noguchi M, Fujimura T, Fall KN, Zhang Z, Nazif TM, Parikh SA, Rabbani LE, Kirtane AJ, Collins MB, Leon MB, Moses JW, Karmpaliotis D, Ali ZA, Mintz GS, Maehara A. Intravascular Ultrasound-Derived Calcium Score to Predict Stent Expansion in Severely Calcified Lesions. Circ Cardiovasc Interv. 2021 Oct;14(10):e010296. doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.120.010296. Epub 2021 Oct 19. PMID: 34665658.

附录1：震波球囊扩张导管型号规格表

| 型号/规格 | 球囊标称直径 mm | 球囊标称长度 mm | 导管有效长度 mm | 治疗压力1 atm | 标称压力1 atm | 额定爆破压力1 atm | 兼容导引导管 Fr | 兼容导引导丝 ” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPC2012 | 2.00 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |
| SPC2512 | 2.50 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |
| SPC2712 | 2.75 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |
| SPC3012 | 3.00 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |
| SPC3212 | 3.25 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |
| SPC 3512 | 3.50 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |
| SPC3712 | 3.75 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |
| SPC4012 | 4.00 | 12.0 | 1400 | 4 | 6 | 10 | 5及以上 | 0.014 |

注：球囊治疗压力为4atm，球囊标称压力为6atm，额定爆破压力为10atm;球囊最大的充盈压力不能超过说明书中标明的额定爆破压力

# 附录2：各项分级

### 1.心功能NYHA分级标准：

Ⅰ级：患者有心脏病，但日常活动量不受限制，一般体力活动不引起过度疲劳、心悸、气喘或心绞痛。

Ⅱ级：心脏病患者的体力活动轻度受限制，休息时无自觉症状，一般体力活动引起过度疲劳、心悸、气喘或心绞痛。

Ⅲ级：患者有心脏病，以致体力活动明显受限制，休息时无症状，但小于一般体力活动即可引起过度疲劳、心悸、气喘或心绞痛。

Ⅳ级：心脏病患者不能从事任何体力活动，休息状态下也出现心力衰竭症状，体力活动后加重。

### 2.加拿大心血管学会（CCSC）对心绞痛的分级

I级：日常的体力活动，如走路或爬楼梯，并不会导致心绞痛。在工作或娱乐时，因剧烈、快速或长时间的体力活动而诱发的心绞痛。

Ⅱ级： 日常活动轻微受限。快速步行或爬楼梯、步行上坡、饭后步行或爬楼梯诱发的或在寒冷，风吹，有精神压力，或醒后最初几个小时发生的心绞痛。正常状态下以正常节奉，平地步行超过两个街区，或攀爬超过一段以上的普通楼梯诱发的心绞痛。

III级：日常的体力活动显著受限。在正常状态下以正常节奏，平地步行1-2个街区，或攀爬一段楼梯诱发的心绞痛。

IV级：不能进行任何体力活动，否则会导致不适。即使在静息条件下也可能出现心绞痛症状。

### 3.夹层分级，NHLBI（国立心肺及血液研究院）分类

A级 管腔内小的透光区，造影剂排空后消失。

B级 造影剂与管腔平行，几个心动周期后消失。

C级 夹层延伸至管腔外，造影剂排空后持续存在。

D级 螺旋形充盈缺损，伴或不伴前向造影剂清除延迟。

E级 持续性管腔充盈缺损，伴有远端管腔的造影剂清除延迟。

F级 充盈缺损伴冠脉的完全闭塞。

### 4.心肌梗死溶栓（TIMI）血流分级

TIMI0 无灌注

TIMI1 渗透而无灌注。造影过程中，造影剂无法通过狭窄部位使远端的血管床显影。

TIMI2 部分灌注。造影剂可以使狭窄部位远端的冠脉血管床完全显影。但狭窄部位远端的造影剂充盈和/或清除速度比正常血管同等部位要慢。

TIMI3 完全灌注。狭窄部位远端冠脉血管床的造影剂充盈和/或清除速度与其他冠脉血管相同。

### 5. IVUS的钙化评分标准

1分：钙化角度＞270°的长度超过5mm

1分：存在360度环形钙化

1分：存在钙化结节

1分：参考血管直径<3.5mm

# 研究者声明

我同意：

1.严格按照赫尔辛基宣言、中国现行法规、以及试验方案的要求进行本次临床试验。

2.将所要求的全部数据准确记录于病例报告表（CRF）中，配合完成临床试验报告。

3.试验医疗器械仅用于本次临床试验，在临床试验过程中完整准确地记录试验医疗器械的接收和使用情况，并保存记录。

4.允许申办者授权或派遣的监查员、稽查员和监管部门对该项临床试验进行监查、稽查和检查。

5.严格履行各方签署的临床试验合同/协议条款。

我已全部阅读了临床试验方案，包括以上的声明，我同意以上全部内容。

主要研究者 签名 年 月 日

医疗器械临床试验机构 签章 年 月 日

申办者 签章 年 月 日